Załącznik nr 2 do SWZ

Część nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZYTNIK MIKROPŁYTEK

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

do Zakładu Immunologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

.

| Nazwa i adres Wykonawcy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ/Model/ (jeśli dotyczy) |  | Producent - pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |
| UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych. |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2024. |  |  |  |
|  | Czytnik wielofunkcyjny wyposażony w układ 4 monochromatorów (2 wzbudza-jące i 2 emisyjne). |  |  |  |
|  | Możliwość odczytu płytek od min. 6 do 1536 - dołkowych. |  |  |  |
|  | Wytrząsanie orbitalne. |  |  |  |
|  | Regulacja parametrów wytrząsania: - Regulacja orbity (amplitudy). - Regulacja prędkości obrotowej co najmniej w zakresie od 60 do 1200 obr/min. |  |  |  |
|  | Uchwyt na płytki pełniący jednocześnie funkcję inkubatora. |  |  |  |
|  | Zakres pracy inkubatora min.: +4 ºC powyżej temperatury otoczenia do 45 ºC. |  |  |  |
|  | Możliwość wyposażenia czytnika w przyszłości o 2 dyspensery. Każdy dyspen-ser wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji i kontroli pozycji końcówki w czytniku. Pozycja widoczna w oprogramowaniu oraz możliwa do sprawdzenia pod panelem frontowym czytnika. Umiejscowienie dyspenserów w obudowie czytnika, z łatwym dostępem poprzez odsuwany panel frontowy czytnika unoszony na profilowanych prowadnicach. Nie dopuszcza się dyspen-serów montowanych w oddzielnych modułach, wymagających umieszczania ich obok lub na czytniku. |  |  |  |
|  | Zakres regulacji objętości min.: od 2 do 5000 µl. |  |  |  |
|  | Martwa objętość poniżej 100 µl. |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznej kontroli maksymalnej objętości dozowanej do pojedynczego dołka, zabezpieczająca przed przelaniem płynu. |  |  |  |
|  | Funkcja odzyskiwania niezużytych odczynników (cofnięcie ich z powrotem do butelek) uruchamiana z poziomu oprogramowania komputerowego oraz za pomocą dedykowanego przycisku umieszczonego przy każdym dyspenserze |  |  |  |
|  | W celu wyeliminowania pienienia się oraz rozpryskiwania dozowanych odczynników do sąsiednich dołków końcówki dyspenserów powinny być, w pozycji roboczej, usytuowane względem dna płytki pod kątem 45° (± 1°). |  |  |  |
|  | Spektrofotometria. - Źródło światła - ksenonowa lampa błyskowa. - Zakres długości fali co najmniej: 200 - 1000 nm. - Zakres pomiarowy min.: 0 - 6 Abs. - Liniowość pomiarów w zakresie co najmniej: - Od 0 - 4 Abs (dla płytek 96 dołkowych). - Od 0 – 3 Abs (dla płytek 384 dołkowych). - Szerokość połówkowa pasma nie większa niż 5 nm. - Regulacja długości fali co 1 nm. - Czułość nie gorsza niż: 0,001 Abs. - Szybkość pomiaru nie dłuższa niż: - 15 s (płytka 96 dołkowa). - 45 s (płytka 384 dołkowa). - Skanowanie spektrum w zakresie nie mniejszym niż: 200 - 1000 nm. - Dokładność nie gorsza niż: ±1 % lub 0,003 Abs. - Precyzja nie gorsza niż: SD < 0.001 Abs. - Typ odczytywanych płytek min.: od 6 do 384 dołkowe. - Pomiary przy kilku długościach fali oraz skanowanie spektrum z regulacją zakresu widma oraz interwałów. |  |  |  |
|  | Fluorymetria. - Źródło światła - ksenonowa lampa błyskowa. - Zakres wzbudzenia co najmniej: 200 - 1000 nm. - Zakres emisji co najmniej: 270 - 840 nm - Trybu odczytu górny. - Szerokość połówkowa pasma: - Wzbudzenie około 5/12 nm. - Emisja co najmniej 12 nm. - Regulacja długości fali co 1 nm. - Czułość FI: - < 0.4 fmol fluoresceiny/dołek dla odczytu górnego. - < 2 fmol dla innych fluorochromów stosowanych w całym zakresie wzbudzę-nia i emisji. - Zakres dynamiczny nie mniejszy niż 6 dekad. - Typy pomiarów min. intensywność fluorescencji oraz FRET - Szybkość pomiaru nie dłuższa niż: - 15 s (płytka 96 dołkowa). - 45 s (płytka 384 dołkowa). - Czas pomiaru: - Dla intensywności fluorescencji (FI) nie gorszy niż od 10 do 1000 ms. - Dla TRF nie gorszy niż od 10 do 10 000 ms. - Skanowanie spektrum dla FI oraz TFR w zakresie nie mniejszym niż 200 - 840 nm dla wzbudzenia i co najmniej 270 - 840 nm dla emisji. - Typ odczytywanych płytek min.: od 6 do 1536 – dołkowe. - Zakres dynamiczny co najmniej 6 dekad. - Możliwość rozbudowy o moduł TRF (posiadający certyfikat CisBio lub równoważny dla HTRF): - Czułość < 1 amol Europium/ dołek. - Zakres wzbudzenia powyżej 330 nm. - Zakres emisji co najmniej 400 - 700 nm. - Wybór długości fali emisji poprzez filtry interferencyjne. - Tryb skanowania spektrum przez monochromatory. - Możliwość odczytu TR-FRET. - Zakres dynamiczny dla TRF co najmniej 6 dekad. |  |  |  |
|  | Luminometria. - Zakres długości fali co najmniej: - 360 - 670 nm dla trybu normalnego. - 270 - 840 nm dla trybu skanowania. - Tryby odczytu wybierane z poziomu oprogramowania: - Tryb normalny zbierania fotonów. - Opcjonalny tryb wykorzystujący filtry interferencyjne (luminometria wielobarwna). - Tryb skanowania spektrum. - Szerokość połówkowa pasma - wzbudzenie co najmniej12 nm. - Regulacja długości fali co 1 nm. - Czułość < 7 amol ATP/dołek dla reakcji typu flash, zakres dynamiczny nie mniejszy niż 7 dekad. - Szybkość pomiaru: - Nie dłuższa niż 15 sekund (płytka 96 dołkowa). - Nie dłuższa niż 45 sekund (płytka 384 dołkowa). - Czas pomiaru nie gorszy niż od 10 do 10 000 ms – wszystkich trybów - Skanowanie spektrum w zakresie nie mniejszym niż co najmniej 270-840 nm. - Typ odczytywanych płytek min.: od 6 do 1536 - dołkowe - Prowadzenie oznaczeń typu DLR i BRET. |  |  |  |
|  | Możliwość wyposażenia czytnika w moduł (wbudowany) regulacji stężenia gazów CO2 i O2. Regulacja CO2 w zakresie min. 0.1–15%, regulacja O2 w zakresie 1-21%. |  |  |  |
|  | Rozbudowa o kolejne moduły powinna być wykonywana w laboratorium Użytkownika, bez konieczności wysyłania czytnika do serwisu krajowego lub zagranicznego. |  |  |  |
|  | Regulacja i odczyt parametrów stężenia gazów w komorze roboczej czytnika z poziomu oprogramowania komputerowego. |  |  |  |
|  | Stała rejestracja stężenia gazów i temperatury w komorze pomiarowej czytnika odnotowywana w historii każdego oznaczenia. |  |  |  |
|  | Czytnik powinien być wyposażony w automatycznie, dynamicznie regulowany detektor gwarantujący najlepsze wyniki w całym zakresie pomiarowym, bez konieczności wcześniejszego określania siły sygnału w badanych płytkach. |  |  |  |
|  | Czytnik sprawdza obecność płytki w uchwycie, blokując odczyt przy jej braku. |  |  |  |
|  | Gniazda do komunikacji z komputerem USB. |  |  |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe (bez ograniczeń licencyjnych) dostarczone razem z czytnikiem na nośniku. |  |  |  |
|  | Przeliczenia wyników pomiarów mikropłytkowych na kuwetę o długości drogi optycznej 10 mm. |  |  |  |
|  | Program powinien zapisywać i prezentować dane pomiarowe w czasie rzeczywistym, w tracie trwania oznaczenia, niezależnie od zastosowanej technologii pomiarowej, celem zapewnienia bezpieczeństwa danych na wypadek utraty połączenia między czytnikiem a programem. |  |  |  |
|  | Eksportowanie wyników do formatów: TXT, XML, XLS, PDF. |  |  |  |
|  | Dokonywanie pomiarów ilościowych, jakościowych, kinetycznych, end-point, cut-off. |  |  |  |
|  | Wbudowany generator formuł obliczeniowych użytkownika. |  |  |  |
|  | Programowanie kinetycznego skanowania spektrum. |  |  |  |
|  | Wybór ilości punktów pomiarowych w dołku. |  |  |  |
|  | Programowanie wielofunkcyjnych pomiarów kinetycznych - kilka technologii pomiarowych w jednym kroku. |  |  |  |
|  | Program wyposażony w tryb symulacji umożliwiający naukę działania protokołów bez konieczności podłączania czytnika. |  |  |  |
|  | Automatycznego przesyłania wyników za pomocą poczty elektronicznej. Usta-wienia poziomów dostępu i uprawnień dla poszczególnych użytkowników. |  |  |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe zgodne z wymogami FDA 21 part 11 lub równoważnym. |  |  |  |
|  | Oprogramowanie powinno być dostarczone z przenośnym modułem sterującym (laptopem) o parametrach nie gorszych niż: - Pamięć RAM min. 16 GB. - Dysk SSD min. 256 GB. - System operacyjny Windows 10 lub Windows 11 lub równoważne, min. 64-bit. - Ekran Full HD min. 1920x1080 - Wyposażony w port USB A. |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy i zastosowania dedykowanej przystawki do pomiarów w mikroobjętościach: - Możliwość wykonania od 1 do 32 próbek o pojemności od 2 do 10 µl. - Powierzchnia odczytu wykonana ze szkła kwarcowego. - Oddzielenie pól pomiarowych warstwą łatwego do czyszczenia teflonu. - Możliwość zamontowania w płytce standardowych kuwet o długości drogi optycznej 10 mm. |  |  |  |
|  | Zasilanie: 240 V,50/60 Hz. |  |  |  |

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi. |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Dokumenty składające się na ofertę. - Deklaracja zgodności zaoferowanego czytnika mikropłytek - Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) dotyczące zaoferowanego czytnika mikropłytek. UWAGI: - Materiały informacyjne, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SWZ), z zastrzeżeniem, że materiały informacyjne muszą zawierać potwierdzenie funkcji i/lub parametrów ocenianych w „Tabeli Oceny Technicznej“. W sytuacji, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości co do prawdziwości parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia może wystąpić do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych materiałów informacyjnych potwierdzających parametry wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. - Materiały informacyjne: prospekty, karty katalogowe, foldery, itp. powinny mieć charakter powszechny i ogólnodostępny i nie stanowić materiałów wytworzonych na potrzeby niniejszego postępowania. Opis oferowanych produktów w materiałach informacyjnych nie może polegać na skopio-waniu treści opisu z tabeli opisu przedmiotu zamówienia. Kopiowanie przez Wykonawcę treści opisu przedmiotu zamówienia z granicznymi i gwarantowanymi parametrami technicznymi bez przedstawienia opisu wynikającego z parametrów i cech wyrobu oferowanego, będzie traktowane jako niezgodność z wymaganiami Zamawiającego, która uniemożliwia dokonanie prawidłowej oceny zgodności oferowanych produktów z wyma-ganiami zawartymi w SWZ. Zakres i rodzaj podanych informacji powinien jednoznacznie definiować oferowany wyrób. - Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego (wskazany numer dokumentu i informacja, którego wyposażenia/parametru dotyczy). |
|  | Wymagania odnośnie instruktażu stanowiskowego i dokumentów dostarcza-nych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz wymagania dotyczące gwarancji i serwisu wymienione są odpowiednio w załącznikach nr: 6 i 5 do swz. |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe (jeśli dotyczy) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: - Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. - Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) będzie dostarczana i instalo-wana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. - Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego *) ………………..…………………………

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji  warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ

Część nr 3

TABELA ocenY WARUNKÓW GWARANCJI

CZYTNIK MIKROPŁYTEK

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

do Zakładu Immunologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

| Gwarancja | Oferowany okres gwarancji *) |
| --- | --- |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 48 miesięcy. Okres punktowany od: 48 miesięcy do 60 miesięcy. Uwagi: - Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach (w zakresie od 48 miesięcy do 60 miesięcy). - W przypadku, gdy Wykonawca: - nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji. - wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół. - wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ. |  |

podpis  Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 5 do SWZ

Część nr 3

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

CZYTNIK MIKROPŁYTEK

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

do Zakładu Immunologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

| Lp. | WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
|  | Pod określeniem "urządzenie"/system, zestaw, rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie (jeśli dotyczy), dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia. |
|  | Okres gwarancji na przedmiot zamówienia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Okres rękojmi na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezuster-kowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące. |
|  | Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji jeden bezpłatny przegląd czytnika mikropłytek w każdym roku obowiązywania gwarancji. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji. Wykonawcą ww. przeglądów lub ewentualnych napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym. Przeglądy będą wykonane na koszt Wykonawcy. Również ewentualne koszty materiałów i części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Przeglądy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | W okresie gwarancji naprawy urządzenia / systemu będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym będą na koszt Wykonawcy. |
|  | Wykonawcą ww. napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia lub w karcie technicznej. |
|  | Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w specyfikacji warunków zamówienia, chyba że poszcze-gólne zapisy w karcie gwarancyjnej, paszporcie technicznym lub w karcie technicznej są korzystniejsze dla Zamawiającego. |
|  | Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maks. w ciągu 2 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu. |
|  | Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maks. do 5 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. |
|  | Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu. |
|  | Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. |
|  | Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji. |
|  | Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 8 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. |

Załącznik nr 6 do SWZ

Część nr 3

PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ

CZYTNIK MIKROPŁYTEK

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

do Zakładu Immunologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

| Lp. | PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZEŃ |
| --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie przedmiotu zamówienia i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń. Również w sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę przy pomocy firmy kurierskiej, dostawa, wniesienie oraz ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez Bezpośredniego Użytkownika, należy do Wykonawcy (w tym przypadku do firmy kurierskiej). Wyklucza się również zostawianie dostarczanych urządzeń przed budynkiem lub w miejscu innym niż docelowe (czyli w pomieszczeniu, w którym urządzenie będzie użytkowane). Przed podpisaniem protokołu odbioru całkowitą odpowiedzialność za pozostawione urządzenia ponosi Wykonawca. |
|  | Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników. |
|  | Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do pomieszczenia wskazanego przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną. |
|  | Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie przedmiotu zamówienia było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa. |
|  | Instalowanie i uruchamianie przedmiotu zamówienia musi być dokonane zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, wydaną przez producenta. |
|  | Dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie. Instruktaż stanowiskowy w języku polskim (przed podpisaniem protokołu odbioru), w miejscu zainstalowania przedmiotu zamówienia (termin do uzgodnienia z Bezpośrednim Użytkownikiem) dla liczby osób wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika, z zakresu: - Procedury uruchomienia urządzenia. - Procedury czyszczenia i konserwacji urządzenia. - Informacja nt. dobrych praktyk przygotowania materiału do analiz. - Procedura użycia i zaprogramowania właściwych modułów w sytuacji samo-dzielnej pracy. - Dobór właściwych funkcji analizy danych - Procedura właściwego eksportowania wyników i generowania raportów. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika / Zamawiającego przed podpisa-niem bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Procedura odbioru urządzeŃ |
|  | Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona Zamawiającemu wyłącznie po: dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. |
|  | Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru (w 2 egzemplarzach), po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób: - Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia; - Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej); - Osoby z Działu Zaopatrzenia UMB. |
|  | Dokumenty dostarczone do dostawy (wraz z przedmiotem zamówienia). Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów): - Pełną instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub w wersji elektronicznej (np.: pendrive, CD). - Instrukcję konserwacji urządzenia/systemu w zakresie, w jakim konserwację będzie wykonywał Użytkownik w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym (jeśli dotyczy). - Wykaz wyposażenia zużywalnego, które Użytkownik będzie nabywał i wymieniał we własnym zakresie, z podaniem wymaganej częstotliwości wymiany, jeżeli jest określona i jeżeli dotyczy. - Paszport techniczny. - Kartę gwarancyjną. |
|  | Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. |