## Arkusz1
POR-ZP.3720.1.2024
Zał. nr 2 do SWZ. Pakiet nr 2: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych do badań z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą aparatury
Lp. | Nazwa badania | Szacunkowa ilość badań na 36 miesięcy | cena netto opakowania | Stawka Vat | cena brutto opakowania | ilośc opakowań | wartość netto zamówienia | wartość brutto zamówienia
1 | CZAS PROTROMBINOWY - Tromboplastyna królicza (nie syntetyczna) z chlorkiem wapnia we wspólnym roztworze, liofilizat, odczynnik stabilny w temperaturze 2 - 8°C do daty ważności, po otwarciu min. 5 dni w temperaturze 2 - 8°C. maksymalna objętość fiolki 5 ml | 3000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | APTT – odczynnik zawierający kefalinę wyizolowaną z tkanek mózgu króliczego oraz aktywator cząsteczkowy (krzemionka) w buforowanym medium, liofilizowany. Stabilność odczynnika po rekonstytucji - min. 5 dni w temperaturze 2 - 8°C maksymalna objętość fiolki 5 ml | 10000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | LA screen | 7000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | LA confirm | 3000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | fibrynogen - met. Claussa; | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | OSOCZE KONTROLNE DO LA maksymalna objętość fiolki 1 ml |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | OSOCZE KONTROLNE dla pozostałych paramertów |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| wymagane materiały zużywalne i płyny myjące proporcjonalnie do ilości badań |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | 0
| Typ aparatu | wymiary szer./gł./wys. | ilość opłat | cena jednostkowa netto | VAT % | wartość netto | Wartość brutto
[6 empty] | 0 | 0
Całkowita wartość netto oferty (odczynniki i dzierżawa):
Całkowita wartość brutto oferty (odczynniki i dzierżawa):
WARUNKI GRANICZNE -WYMAGANE
Lp. | Parametry urządzenia |  |  |  | TAK/NIE
1 | Automatyczny analizator koagulologiczny wraz z niezbędnym wyposażeniem składającym się z komputera (klawiatura bezprzewodowa, mysz bezprzewodowa), części pomiarowej, monitora LCD lub dotykowego oraz UPS. Miejsca na próbki, odczynniki oraz jednorazowe kuwety/naczynka reakcyjne zabudowane (pokrywa lub szuflada). Zamawiający dopuszcza system używany, nie starszy niż 2015 rok pod warunkiem przeprowadzenia wymiany części zużywalnych oraz gruntownego przeglądu technicznego.
2 | Możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora, w tym próbek CITO.
3 | Odczynniki chłodzone na pokładzie analizatora
4 | Analizator posiada funkcję monitorowania poziomu odczynników i próbek.
5 | Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników.
6 | Automatyczny załadunek kuwet/naczynek z magazynku kuwet do bloku reakcyjnego i automatyczny wyładunek z bloku reakcyjnego do zbiornika na odpadki, bez konieczności przerywania pracy aparatu;
7 | Możliwość wykonania badania w próbkach z ikterią lub lipemią
8 | Oznaczenia metodami: wykrzepialnymi na zasadzie mechanicznej lub optyczno-mechanicznej oraz chromogennymi/ immunologicznymi. Analizator i odczynniki tego samego producenta.
9 | Oznaczanie poziomu fibrynogenu przynajmniej klasyczną metodą Claussa. Zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu fibrynogenu między 100 a 800 mg/dl lub szerszy. Odczynnik do Fibrynogenu ciekły, gotowy do użycia. Stabilnośc po otwarciu min. 10 dni na pokładzie analizatora, 2 miesiące w temp. 2-8 st . C
10 | Odczynnik do PT oparty na tromboplastynie 1.0 +/- 0,1 ludzkiej lub króliczej, Odczynnik do wykrywania antykoagulantu tocznia -test dRVVT – test przesiewowy i test potwierdzenia zawiera jad żmii Russela .
11 | Minimum dwie oddzielne igły pipetujące: do odczynników i próbek badanych (zapobieganie kontaminacji).
12 | Odczynniki do PT, APTT, fibrynogenu są prekalibrowane i krzywa zapisana jest w kodzie kreskowym załączonym do danej serii odczynnika
13 | Możliwość wykonywania testów „reflex” wg zasad ustalonych przez użytkownika .
14 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w system kontroli jakości wykonywanych badań wraz z wykresami Levey-Jenningsa. Archiwizacja w pamięci analizatora minimum 1000 badań wraz z wykresami.
15 | Mała ilość czynności konserwujących przez okres trwania umowy.
16 | Konsultacja telefoniczna z serwisem w godzinach: od 7.00 do1600 w dni robocze. Interwencja serwisu: w dni robocze - maksymalnie do 48 godzin, po zgłoszeniu telefonicznym. W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca codziennie, na własny koszt, własnym transportem zapewni wykonanie badań w innym laboratorium, który wykonuje badania na analizatorze w tej samej technologii. Proszę opisać postępowanie od momentu zgłoszenia do odbioru wyniku.
17 | Pełna gwarancja w czasie trwania umowy obejmuje: bezpłatny serwis gwarancyjny, przeglądy techniczne, przyjazdy interwencyjne, części zużywalne, robocizna, aktualizację oprogramowania, dojazd oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a które nie zostały wymienione. Zamawiający wymaga założenia paszportu technicznego (książeczkowego) i dokonywania w nim wpisów po każdej interwencji serwisowej oraz przeglądzie technicznym. Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej 1 raz na roku.
18 | Dwustronna komunikacja z LIS.
19 | Ulotki informacyjne o stosowanych odczynnikach w języku polskim.
20 | Zamawiający wymaga dostarczenia wykazu substancji niebezpiecznych oraz kart charakterystyk w języku polskim w wersji elektronicznej wraz z ofertę. Karty zgodne z obowiązującymi przepisami w Polsce i UE.
21 | Deklaracja zgodności CE dla aparatu i odczynników
Uwagi:
1. Wykonawca zapewni udział w międzynarodowej kontroli jakości przez cały okres trwania umowy.
2. Niedoszacowanie odczynników z przeznaczeniem na oznaczenia będzie skutkowało koniecznością dostarczenia tych odczynników przez Wykonawcę nieodpłatnie (przy niezmiennej ilości wykonywanych oznaczeń).
3. W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań: Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną ilość odczynników kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę biorąc pod uwagę trwałość odczynników.
4. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę bezpłatnej współpracy z konsultantem do spraw jakości i metodyki.
5. koszty wpięcia do LIS po stronie oferenta
6. Do podanych ilości należy dodać oznaczenia QC i kalibracji.
WARUNKI DZIERŻAWY ANALIZATORA
1 Dostawa oraz instalacja analizatora wraz z wpięciem do LIS nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
2 Podstawą uznania dokonania czynności wymienionych w pkt 1 w terminie, będzie protokół przejęcia podpisany przez kierownika laboratorium Zamawiającego.
3 Aparat przez pełny okres dzierżawy pozostaje własnością Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego aparatu zakończonego wystawieniem imiennych certyfikatów.
5 Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć:
- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,
- instrukcje obsługi w języku polskim
……………………………………………………………………………
data i podpis wykonawcy