## Zadanie nr 1
zadanie 1
Lp. | Opis zestawu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr. Katalogowy | KOD EAN
1 | Stabilizacja transpedicularna przezskórna krótko i długoodcinkowa Komplet: 4 śruby+2 pręty +4 blokery+ 1 drut do wprowadzenia śruby + 1 igła Jamshidi parametry zestawu: - wszystkie implanty z systemem mocowania opartym na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby -nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta - śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o co najmniej 35 stopni -możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji - gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby - ujemny kąt pióra gwintu śruby - dostępne kaniulowane śruby wielokątowie o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby o średnicach od 5,5mm do 8,5mm oraz o długościach od 30mm do 90mm - w zestawie gładkie pręty o długościach od 40mm do 300 mm z ostrym zakończeniem ułatwiającym aplikację przezskórną, -zestaw zapewnia odpowiednią, stałą i powtarzalna siłę docisku elementu blokującego (klucz dynamometryczny) -w instrumentarium narzędzia umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji oraz kompresji na śrubie, - możliwość aplikacji układu stabilizującego do ciała pacjenta przez kilka niewielkich nacięć skóry bez konieczności klasycznego wielocentymetrowego otwarcia, - instrumentarium pozwala na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub; określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub), - możliwość reponowania kręgozmyków, -implanty i narzędzia w metalowych pojemnikach. | kpl | 80
| śruba | szt. | 1
| nakrętka | szt. | 1
| pręt | szt. | 1
| igła Jamshidi | szt. | 1
| drut Kirschnera | szt. | 1
2 | Stabilizacja Szczytowo Potyliczna kręgosłupa szyjnego Komplet: 4 haki laminarne lub śruby wieloosiowe, 4 śruby do potylicy, 1 łącznik poprzeczny, 2 pręty, 1 płyta do potylicy, 6 nakrętek, 1 pręt o zmiennej średnicy parametry zestawu: - śruby jak i haki o tulipanowym kształcie głowy łączącej z prętem - nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta - dostępne pręty o zmiennej średnicy dla możliwości połączenia stabilizacji z dalszymi odcinkami kręgosłupa. Zmiana średnicy pręta z 3.5mm na 4.0mm do 6.5mm ze skokiem co 0.5mm, - pręty o zmiennej średnicy o długości 350mm – 500mm - możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji - montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym) - haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo) - śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, długościach od 8 mm- 50 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 40 stopni. - śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm- 16 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm. - implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry - pręty o grubości nie większej niż 3.5 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo- lędźwiowym wstępnie wygięte do naturalnej krzywizny kręgosłupa (co najmniej 3 kąty wygięcia). - w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone (co najmniej 3 rodzaje) - w zestawie dostępne co najmniej dwa rodzaje łączników poprzecznych. | kpl | 30
| śruba | szt. | 1
| nakrętka | szt. | 1
| pręt | szt. | 1
| pręt o zmiennej średnicy | szt. | 1
| płyta potyliczna | szt. | 1
| śruba do potylicy | szt. | 1
| poprzeczka | szt. | 1
3 | Stabilizacja Biodrowo- Krzyżowa parametry zestawu: - śruby biodrowo krzyżowe, mocowane metodą przezskórną, pokryte hydroxyapatytem - dostępne cztery rodzaje śrub w rozmiarach: 1. Gwint na całości długości śruby bez okna na przeszczepy kostne – średnica od 8mm do 12mm ze skokiem co 2mm, długość od 30mm do 60mm skok co 5mm 2. Gwint na całości śruby z oknem na przeszczepy kostne – średnica od 10mm do 12mm ze skokiem co 2mm, długość od 25mm do 60mm skok co 5mm 3. Gwint na części długości śruby bez okna na przeszczepy kostne, śruby zapewniają możliwość ‘’zamknięcia stawy biodrowo – krzyżowego. Średnica od 8mm do 12mm ze skokiem co 2mm, długość od 40mm do 60mm skok co 5mm 4. Gwint na części długości śruby z oknem na przeszczepy kostne, śruby zapewniają możliwość ‘’zamknięcia stawy biodrowo – krzyżowego. Średnica od 10mm do 12mm ze skokiem co 2mm, długość od 45mm do 60mm skok co 5mm - wieloosiowa głowa śruby dostosowująca się do anatomii talerza biodrowego - głowa śruby zaopatrzona w kolce w celu mocowania do kości - podwójny zwój gwintu przyspieszający wkręcanie śruby - implanty dostarczane w opakowaniach sterylnych | szt. | 60
4 | Stabilizacja śrubami przesnasadowymi z możliwością podawania cementu kostnego do trzonu kręgu kręgosłupa Zestaw: 4 śruby perforowane, kaniulowane, 1 kaniula, 1 przepychacz, 4 nakrętki, 1 śruba HA, 1 pręt do 150 mm, 1 pręt powyżej 150 mm, 1 cement kostny,1 zestaw do podawania cementu kostnego, 1 igła Jamshidi, 1 igła biopsyjna - śruby wieloosiowe, samogwintujące o podwójnym zwoju gwintu - średnica śrub 5.5mm, 6.5mm i 7.5mm - długość śrub od 35mm do 60 mm co 5mm - ruchomość trzpienia śruby wobec kielicha śruby 30 stopni od osi pionowej - stałą średnica trzpienia śruby - fenestrowanie śruby zrealizowane co 90 stopni w celu równomiernego rozprowadzenia cementu kostnrgo w trzonie - wszystkie śruby posiadają system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby - śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o co najmniej 35 stopni - nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta, - w zestawie śruby hydroxyapatytowe w średnicach 5.5, 6.5 mm i długościach 35—55 mm - możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji - kaniula do podawania cementu o objętości 3cm3 - przepychacz kaniuli oznaczony liniami co 0,5mm oznaczającymi objętość podawanego cementu. | klp | 20
| śruba perforowana | szt. | 1
| śruba HA | szt. | 1
| kaniula | szt. | 1
| popychacz | szt. | 1
| nakrętka | szt. | 1
| pręt do 150 mm | szt. | 1
| pręt powyżej 150 mm | szt. | 1
| cement | szt. | 1
| igły Jamshidi | szt. | 1
| zestaw do podawania cementu | szt. | 1
| igła biopsyjna | szt. | 1
razem

## Zadanie nr 2
ZADANIE 2 - TYMCZASOWE ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO
LP | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | VAT | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr. Katalogowy | KOD EAN
1 | Spacer biodrowy, kolanowy z gentamycyną i wankomycyną Endoproteza tymczasowa stawu biodrowego i kolanowego zawierająca dwa antybiotyki - wankomycynę i gentamycynę w dawkach zwiększajacych się wraz z rozmiarem. Produkty fabrycznie przygotowane do implantacji | 50
2 | Cement kostny 40 g z dwoma antybiotykami , gentamycyną i wankomycyną | 50
RAZEM