## zadanie nr 9
Załącznik nr 10 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.51.9.2023
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 9
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego stengrafty oraz system mocowania stengratów , zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | 1. Stentgraft aortalny brzuszny • stentgraft brzuszny rozwidlony, o budowie złożonej wielomodułowej, z fiksacją nadnerkową – z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty • wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego • konfiguracja proksymalnego końca systemu - umożliwiająca nadnerkową fiksację w przypadku tętniaków z krótką proksymalną szyją - minimalna wymagana długość szyi tętniaka – 10mm, kąt zagięcia do 75º • stent nadnerkowy z elementami kotwiczącymi wycinany z jednego kawałka metalu (bez lutów ani spawów) • standardowa średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm • standardowa długość części pokrytej: 103, 124, 145, 166 mm; długość nogawek 82, 93, 124, 156, 199 mm • system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20 F dla części głównych stentgraftu i 16 F dla części biodrowych • bezpieczny system wprowadzający umożliwiający kontrolę szybkości uwalniania graftu • hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego LUB (do wyboru przez zamawiającego) Stentgraft brzuszny aortalno-jednobiodrowy • stentgraft brzuszny jednostronny, o budowie złożonej wielomodułowej, z fiksacją nadnerkową – z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty • wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego • standardowa średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm • standardowa długość części pokrytej 154 – 271 mm, z możliwością dalszego przedłużania • dołączany okluder; średnica okludera 8-24 mm, długość okludera 31-35 mm • system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20 F dla części głównych stentgraftu i 16 F dla części biodrowych | szt | 3
2. | Stentgraft aortalny piersiowy • wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości i jednowłóknowym utkaniu, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego • stentgraft elastyczny – korony umieszczone na tkaninie poliestrowej nie połączone ze sobą metalowymi elementami • zakres rozmiarów standardowych: średnica 22–46 mm (części proste), 26-46 mm (części zwężające się); długość części pokrytej 100-212 mm • system wprowadzający zapewniający bezpieczne dostarczenie stentgraftu do worka tętniaka, kontrolę szybkości uwalniania stentgraftu oraz dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego stentgraftu w celu dokładnego pozycjonowania; średnica systemu wprowadzającego 22 – 25 FR dla wszystkich rozmiarów • uwalnianie stentgraftu dwuetapowo, po rozprężeniu części pokrytej i ustabilizowaniu położenia stentgraftu, uwalniania jest korona – co zapewnia precyzję pozycjonowania • stentgraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub szyjnej – zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nie pokrytej tkaniną, uwalnianej po rozprężeniu całej protezy • na brzegu bliższego końca stentgraftu obecna sprężyna dociskająca tkaninę do ściany naczynia – we wszystkich typach zakończeń • dostępne modele proste i taperowane oraz dwa typy zakończeń dalszego końca stentgraftu – sinusoida pokryta tkaniną równo z obwodem graftu i sinusoida nie pokryta tkaniną • materiał, z którego wykonany jest stentgraft zapewniające optymalną widoczność w obrazie rtg • hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego | szt | 2
3. | Mechaniczny system mocowania stentgraftów brzusznych lub piersiowych do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych. Zestaw dostępny w dwóch konfiguracjach w rozmiarze 16 F do stentgraftów brzusznych i trzech konfiguracjach w rozmiarze 18 F do stentgraftów piersiowych. Do wyboru przy zamówieniu. | szt | 1
|  |  |  | RAZEM : |  |  | RAZEM :