Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr Zadanie 1

Kompletne instrumentarium i aparatura medyczna do endoskopowej chirurgii kręgosłupa

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Oddział Neurochirurgii Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Zestaw instrumentarium |  |  |
|  | Dyskoskop HD, kąt patrzenia 25°, kanał roboczy o średnicy 4.1mm, średnica zewnętrzna 6.9x5.6mm, długość robocza 207mm | TAK |  |
|  | Światłowód o średnicy 3.5mm, długość 3m, z adapterem,kompatybilny z oferowanym napędem (shaverem) | TAK |  |
|  | Dylatator, średnic 6.9mm, 2 kanały, do płaszcza o średnicy 8mm | TAK |  |
|  | Płaszcz roboczy z kątowym oknem, długość robocza 185mm, średnica 8mm | TAK |  |
|  | Przedłużka do płaszcza min. 150mm, średnica 8mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Adapter irygacyjny, średnica 7 mmdo płaszcza roboczego 8mm | TAK |  |
|  | Mikro-rongeur zz długimi branszami, średnica 2.5mm, długość robocza min. 360 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Mikro-rongeur zakrzywiony ku górze, średnica 2.5mm, długość robocza 360 mm | TAK |  |
|  | Dysektor średnica 2.5 mm, długość robocza 350mm | TAK |  |
|  | Kleszczyki chwytające, średnica 3mm, długość robocza 360mm | TAK |  |
|  | Cążki mikro proste średnica 2.5mm, długość robocza 360mm | TAK |  |
|  | Cążki mikro zagięte ku górze średnica 2.5mm, długość robocza 360mm | TAK |  |
|  | Punch kostny – Kerrison średnica 4mm, długość robocza 290mm | TAK |  |
|  | Punch kostny – Kerrison średnica 4mm, długość robocza 360mm | TAK |  |
|  | Kosz do przechowywania, transportu i sterylizacji zestawu instrumentarium | TAK |  |
|  | Konsola shavera |  |  |
|  | Min. 2 gniazda do podłączenia rękojeści shavera | TAK, PODAĆ |  |
|  | Obsługa menu poprzez kolorowy wyświetlacz dotykowy min. 6.5” | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość podłączenia ostrzy jednorazowych jak i wielorazowych | TAK |  |
|  | Funkcja detekcji podłączenia rękojeści | TAK |  |
|  | Funkcja detekcji ostrza wraz z wyświetlaniem parametrów eksploatacyjnych (czas pracy, ilość podłączeń) dla ostrzy wielorazowych | TAK |  |
|  | Regulowana częstotliwość oscylacji 0,5 – 4Hz (skok co 0,5Hz) oraz prędkość obrotu ostrza podczas oscylacji | TAK |  |
|  | Regulacja momentu obrotowego w zakresie 10-100% | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia przycisku nożnego bezprzewodowego do sterowania pracą shavera oraz pompy ssąco płuczącej | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy przycisk nożny do sterowania pracą shavera, z ładowarką oraz przewodem do awaryjnej komunikacji przewodowej | TAK |  |
|  | Uchwyt shavera |  |  |
|  | Autoklawowalny uchwyt wyposażony w zintegrowany przewód do podłączenia do oferowanej konsoli | TAK |  |
|  | Napęd bezobsługowy z silnikiem bezszczotkowy | TAK |  |
|  | 3 przyciski sterujące spełniające 6 funkcji: oscylacja, obroty w lewo, obroty w prawo, zwiększenie prędkości w lewo, zwiększenie prędkości w prawo, ustawienie okna frezu | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji startowej/końcowej ostrza frezu z poziomu rączki | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany pozycji frezu od 0 do 300° podczas zabiegu przy pomocy kciuka | TAK |  |
|  | Możliwość krokowej zmiany pozycji okienka cięcia frezu | TAK |  |
|  | Regulacja ssania w zakresie 0-100% z poziomu rączki | TAK |  |
|  | Regulacja prędkości obrotowej z poziomu rączki | TAK |  |
|  | Uchwyt współpracujący z ostrzami (wielo i jednorazowymi) o średnicach: 2-8mm | TAK |  |
|  | Prędkość obrotowa dla ostrzy min. 16000obr./min | TAK, PODAĆ |  |
|  | Długość uchwytu w przedziale 180-195 mm | TAK |  |
|  | Waga maks. 400g | TAK |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji uchwytu | TAK |  |
|  | Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną średnica 4mm, długość robocza 350mm - wielorazowe | TAK |  |
|  | Ostrze wielorazowe kulowe diamentowe średnica 4mm, długość robocza 350mm - wielorazowe | TAK |  |
|  | Pompa irygacyjna |  |  |
|  | Pompa wyposażona w system identyfikujący podłączane dreny i dobierająca automatycznie optymalny przepływ i ciśnienie dla podłączonego instrumentu | TAK |  |
|  | Wyposażona w kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim, wyświetlanie aktualnego ciśnienia i przepływu, regulacja ustawień z poziomu ekranu | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia płynu infuzyjnego z zakresie: 15-200mmHg | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu płynu infuzyjnego w zakresie: 0.1-2 l/min | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość podłączenia przewodowego pilota do sterowania pompą | TAK |  |
|  | Pompa jednorolkowa z funkcją ssania | TAK |  |
|  | Obsługuje dreny wielorazowe, jednorazowe i dobowe | TAK |  |
|  | Wgrane profile użytkownika dedykowane do endoskopowej chirurgii kręgosłupa | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet 1 Zadanie 2

Sukcesywne dostawy akcesoriów do zaoferowanej aparatury medycznej do endoskopowej chirurgii kręgosłupa

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Ilość | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną średnica 4mm, długość robocza 350mm - wielorazowe | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Ostrze wielorazowe kulowe diamentowe średnica 4mm, długość robocza 350mm - wielorazowe | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Komplet drenów do pompy irygacyjnej | 350 |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |  |

………………………….………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*wartości z kolumny należy przenieść do formularza cenowego