Arkusz Informacji Technicznej

Poz. 1 Analizator do szybkich badań – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator oznaczający D-dimer, Troponinę, NT-proBNP, PCT, CRP | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy, kolorowe menu w j. polskim, system Windows | TAK |  |
|  | Analizator z pamięcią min. 50 000 wyników | TAK |  |
|  | Kalibracja producenta, cykliczna, okresowa – rekalibracja dwupunktowa | TAK |  |
|  | Metoda pomiaru chemiluminescencyjna Immunoassay CLIA | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja próbki, skrzepu w próbce | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania badań CITO | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w min. 9 pozycji odczynnikowych ( możliwość załadowania 2 kaset D-dimer, 2 kaset do troponiny, 2 kaset do NT-proBNP, 2 kaset do PCT. Min. 40 pozycji na badania pacjentów oraz CITO. Możliwość wykonywania badania z probówki typu ependorf 2 ml | TAK |  |
|  | Wbudowany czytnik kreskowy dla próbek | TAK |  |
|  | Moduł odczytuje dane z odczynników ( tj. datę ważności, krzywą kalibracyjną, nazwe testu, ilość oznaczeń) | TAK |  |
|  | Współpraca z LIS z dwukierunkową transmisją danych ( w trybie pacjent po pacjencie lub test po teście | TAK |  |
|  | Analizator pracujący w odczynnikowym systemie zamkniętym. Kasety odczynnikowe na 50 lub 100 oznaczeń zawierające w zestawie kalibrator na dwóch poziomach oraz kontrolę | TAK |  |
|  | Kuwety jednorazowe ładowane automatycznie | TAK |  |
|  | Jedna myta igła do próbek oraz odczynników | TAK |  |
|  | Szybkość wykonywania badań min. 180 ozn/h | TAK |  |
|  | Enzymatyczno-amperometryczna zasada pomiarowa w oparciu o elektrodę chip sensora, która realizuje min. 7 500 oznaczeń | TAK |  |

Arkusz Informacji Technicznej

Poz. 2 Analizator parametrów krytycznych – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator oznaczający CK, CRP, AST, ALT, Potas, hemoglobiną, glukozę, HbA1c, cholesterol całkowity, triglicerydy, HDL, LDL, kreatyninę, GGTP, kwas moczowy, amylazę, bilirubinę całkowitą | TAK |  |
|  | Min. ilość próbki – 20 ml | TAK |  |
|  | Wbudowana wirówka | TAK |  |
|  | Współpraca z LIS | TAK |  |
|  | Pełna automatyzacja w trakcie analizy | TAK |  |
|  | W zestawie moduł grzewczy | TAK |  |
|  | Odczynniki jednorazowe, gotowe do użycia | TAK |  |
|  | Aspiracja próbki bez użycia dodatkowego osprzętu, np. pipet | TAK |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania większości parametrów we krwi pełnej/wośniczkowej | TAK |  |
|  | Analizator może służyć jako urządzenie POCT | TAK |  |