OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zestawienie sprzętu oraz częstość i zakres obsługi serwisowej sprzętu”

Rozdział I.  Zestawienie sprzętu

| aparat RTG prod. Mecall S.R.L., Włochy |
| --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Nr seryjny | Miejsce zainstalowania | Rok prod. |
| 1 | Aparat stacjonarny RTG Eidos RF439 (telekomando) | 001/274 | DCO we Wrocławiu Z-d Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii, bud. H | 2015 |
|  | aparat cyfrowy, typu telekomando |  |  |  |
|  | generator DEIMOS 80 R/F AM 18872A1 |  |  |  |
|  | system obrazowy HIRIS RF43 |  |  |  |
|  | Stacja technika (operatora) |  |  |  |
|  | Komputerowe stacje opisowe – 2 szt. |  |  |  |
|  | Osprzęt elektryczny dostarczony wraz z aparatem |  |  |  |

Rozdział II.  Częstość i zakres obsługi serwisowej sprzętu wyszczególnionego w Rozdziale I. powyżej:

dot. RTG (przeglądy min. co ok.  5 miesięcy)

- Przeglądy okresowe

- Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta, ale co najmniej:

- 4-krotnie w ciągu trwania umowy

Przeglądy okresowe będą realizowane wg harmonogramów. Harmonogramy przeglądów (dla każdego Pakietu) zostaną uzgodnione z pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Kontrola bezpieczeństwa pracy i konserwacja hardware’u podczas przeglądów okresowych:

- Wykonawca zapewnia dostawy części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

- Kontrola występowania usterek. Sprawdzenie historii komunikatów i błędów. Usunięcie drobnych usterek

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. Czyszczenie i smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego włącznie ze sprawdzeniem przewodu uziemiającego.

- Sprawdzenie akumulatorów i/lub UPS-ów. Wymiana na nowe – jeśli konieczne.

- Dokonywanie 1 raz w roku elektrycznych pomiarów ochronnych (pomiary rezystancji izolacji przewodów, sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej) wraz wydaniem stosownych protokołów i przekazaniem ich do Zakładu Elektroniki Medycznej Zamawiającego.

- Przeprowadzenie innych niż w/wym czynności zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi sprzętu  włącznie z wymianą potrzebnych do tego celu materiałów i części zamiennych – jeśli niezbędne.

- Kontrola i ew. oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Kontrola jakości urządzenia, obrazowania oraz konserwacja software’u podczas przeglądów okresowych

- Kontrola występowania usterek. Usunięcie drobnych usterek

- Sprawdzenie jakości obrazowania. Kalibracja systemu obrazowania.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych sprzętu z wykorzystaniem, w razie potrzeby specjalistycznej aparatury pomiarowej i/lub fantomów

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia

- Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych

- Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby regulacja

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Naprawy i usuwanie usterek

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji sprzętu wraz z dojazdem inżyniera

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek, naprawy wraz z niezbędną wymianą części.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Modyfikacje zalecane przez producenta (upgrades):

- Wykonanie zalecanych  przez producenta aktualizacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego (software).

- Wykonanie zalecanych  przez producenta sprzętowych modyfikacji urządzenia (hardware), włącznie z wymianą potrzebnych części i materiałów

- Ochrona antywirusowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności poprzez ochronę przed działaniem złośliwego oprogramowania, urządzeń i systemów medycznych Zamawiającego (aparat TK) eliminująca zagrożenia związane z działaniem wirusów komputerowych oraz innego złośliwego oprogramowania. System antywirusowy spełnia wymagania producenta urządzenia medycznego w zakresie kompatybilności z oprogramowaniem syngo (aktualizacje bazy sygnatur wirusów, instalacja pakietów poprawek). Dotyczy Somatom Definition AS s/n  65592

G)     Części zamienne – wymagane o jakości OE lub OEM

- Wykonawca zapewnia dostawy i wymianę wszystkich części (w tym lamp rentgenowskich i detektorów promieniowania, wzmacniaczy obrazu itd., itp.)  w celu zastąpienia tych, które uległy awarii/uszkodzeniu lub na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu i stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji.

- Wykonawca zapewnia nowe oryginalne części zamienne o jakości OE lub OEM

- Wykonawca zapewnia dostawy nowych oryginalnych części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

- Wykonawca zapewnia dostawy nowych oryginalnych części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia modyfikacji (upgrade’ów) wymaganych przez producenta

- Wykonawca NIE zapewnia dostawy ani serwisowania:

  - materiałów eksploatacyjnych - wszelkich materiałów związanych z prowadzeniem badań medycznych, jak elektrody, kontrasty, materiały opatrunkowe itp.

  - elementów wyposażenia dodatkowego i sprzętu dodatkowego (np. zewnętrzna  aparatura nadzoru pacjenta, stacje znieczulania, strzykawki do kontrastu, fartuchy/rękawice/okulary ochronny radiologicznej itp.)

  - instalacji „branżowych” pracowni (np. kabla zasilania z rozdzielni głównej, tablic elektr., instalacji HVAC, instalacji gazów medycznych, oświetlenia, sygnalizacji ostrzegawczej, itp.)

- Pomoc aplikacyjna:

- Doradztwo i wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu podczas przeglądów okresowych.

- Doradztwo w zakresie aplikacji i porady przez telefon.

- Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie przez specjalistów aplikacyjnych przeszkolonych u producenta aparatu

- Dokumentacja czynności serwisowych i informacje dodatkowe:

  - Usługi winny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta danego sprzętu i postanowieniami ustawy z dn. 17.01.2017 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017, poz. 211)

  - Karta Pracy (lub Raport/Protokół Serwisowy) Wykonawcy jest podstawowym dokumentem obrazującym czas pracy zużyty na daną czynność, czas oczekiwania, czas podróży oraz części zużyte podczas przeglądu okresowego, naprawy lub modyfikacji a także części, które zostaną zamówione w celu usunięcia awarii. 
Karta Pracy musi być każdorazowo podpisana przez osobę upoważnioną Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. Kopia Karty Pracy pozostaje u Zamawiającego.

  - Zużyte lub uszkodzone części, wymienione w czasie naprawy, zostaną przekazane Wykonawcy. Przekazanie części zużytych Wykonawcy odnotowane zostanie w karcie pracy. Wykonawca zapewnia utylizację zużytych części.

  - Wykonawca po stwierdzeniu uszkodzeń niewynikających z naturalnego zużycia elementów, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, np. nieprawidłową obsługą, samodzielną naprawą lub działaniem siły wyższej (pożar, powódź, zalanie, akt agresji, akt wandalizmu, kradzież), niezwłocznie jednak najpóźniej w terminie 3 dni roboczych powiadamia Zamawiającego przedstawiając możliwe sposoby i kosztorysy naprawy. Po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca za dodatkowym wynagrodzeniem, pod warunkiem, że koszt naprawy nie przekroczy wartości, o której mowa w art. 4, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przystępuje niezwłocznie do naprawy.  W takim przypadku termin naprawy nie może trwać dłużej niż 10 (dziesięć) dni roboczych. Wydłużenie naprawy poza 10 (dziesięć) dni roboczych może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na wcześniej umotywowany wniosek Wykonawcy.

- Czas pracy serwisu

- Wykonawca zapewni pracę inżynierów serwisu (posiadających świadectwo potwierdzające przeszkolenie w zakresie serwisu urządzenia aparat cyfrowy RTG Eidos RF 439) od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamawiający udostępni pomieszczenia pracowni aparatu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14.35, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający może udostępnić pomieszczenia pracowni w w/wym dniach w godzinach po 14:35 do 22.00 po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę (np. przedłużająca się naprawa).

| Rozdział III. TABELA |  |
| --- | --- |
| Przeglądy okresowe Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta, ale co najmniej jak obok >> Przeglądy okresowe będą realizowane wg harmonogramów. Harmonogramy przeglądów (dla każdego Pakietu) zostaną uzgodnione z pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą niezwłocznie po podpisaniu umowy. Przeglądy okresowe będą realizowane zgodnie z zaleceniami wynikającymi z instrukcji producenta sprzętu. | 4-krotnie w ciągu trwania umowy |
| Kontrola bezpieczeństwa pracy i konserwacja hardware’u podczas przeglądów okresowych: |  |
| Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. | ( |
| Kontrola występowania usterek zewnętrznych. | ( |
| Inspekcja zużycia części. | ( |
| Wymiana zużytych części | ( |
| Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła | ( |
| Smarowanie ruchomych części mechanicznych. | ( |
| Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego. | ( |
| Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu oprogramowania dedykowanego. | ( |
| Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. | ( |
| Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. | ( |
| Dokumentacja przeglądów. | ( |
| Kontrola jakości obrazowania podczas przeglądów okresowych |  |
| Sprawdzenie jakości obrazu. | ( |
| Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów. | ( |
| Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. | ( |
| Modyfikacje |  |
| Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego (software). | ( |
| Wykonanie zalecanych przez producenta sprzętowych modyfikacji urządzenia (hardware), włącznie z wymianą potrzebnych części i materiałów (dot. także serwera Syngo.Via) | ( |
| Naprawy |  |
| Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisowego. | ( |
| Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części. | ( |
| Wymiana uszkodzonych części (dot. także serwera Syngo.Via) | ( |
| Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. | ( |
| Dokumentacja interwencji serwisowych. | ( |
| Części zamienne – UWAGA: Zamawiający wymaga stosowania części o jakości OE lub OEM |  |
| Dostawa materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów. | ( |
| Dostawa części (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów i/lub modyfikacji zalecanych przez producenta | ( |
| Dostawa fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach części zamiennych i specjalnych (tj. lamp RTG i detektorów promieniowania) w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego. | ( |
| Obsługa serwisowa |  |
| Możliwość dokonywania przez Zamawiającego zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pocztą elektroniczną | ( |
| Obsługa serwisowa wykonywana przez inżynierów posiadających świadectwo potwierdzające przeszkolenie w zakresie serwisu urządzenia aparat cyfrowy RTG Eidos RF 439 (dni obsługi poniżej w poz. 10 oraz w umowie) | ( |
| Wsparcie techniczne i aplikacyjne |  |
| Doradztwo i wsparcie techniczne przez inżyniera serwisu podczas przeglądów okresowych. | ( |
| Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok stacjonarne (na życzenie użytkownika, w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie przez inżynierów posiadających świadectwo ze szkolenia serwisowego dedykowanego dla aparatu rtg Eidos RF 439 | ( |
| Czas pracy |  |
| Wykonawca zapewni pracę inżynierów serwisu (posiadających świadectwo ze szkolenia serwisowego dedykowanego dla aparatu rtg Eidos RF 439) od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający udostępni pomieszczenia odpowiedniej pracowni aparatu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14.35, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający może udostępnić pomieszczenia pracowni w w/wym dniach w godzinach po 14:35 po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. | ( |
| LEGENDA: ( = TAK, wymagane NIE = niewymagane nd = nie dotyczy |  |

(Data, pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)