Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

FZP.II-241/31/21/ZO

| Perymetr komputerowy wraz z stolikiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. |
|  | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
|  | Kserokopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) | TAK Podać |  |
|  | PODSTAWOWE PARAMETRY | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] | Podać |  |
|  | Masa [kg] | Podać |  |
|  | Zasilanie | Podać |  |
|  | CZASZA POMIAROWA: Wymiary W/S/D 633 x 566 x 396 mm | Podać |  |
| CHARAKTERYSTYKA PERYMETRU |  |  |  |
|  | Perymetr bez osobnej jednostki komp., posiada wbudowany komputer, praca na ekranie dotykowym | TAK |  |
|  | TYP CZASZY: Hemisferyczna, promień 30cm | TAK |  |
|  | SZEROKOŚĆ POLA BADANEGO: 100° | TAK |  |
|  | STANDARDOWE STATYCZNE POLA TESTOWE: NAZWA POLA, LICZBA PUNKTÓW POMIAROWYCH - Full 50° 165 - Glaucoma 22°/50° 101 - Central 30° 117 - Central 22° 93 - Wide 22°/30° 128 - Peripheral 30° to 50° 72 - Macula 10° 45 - Driving 50°/80° 189 | TAK |  |
| 10 | TEST KINETYCZNY Pola testowe 30°, 40°, 50°, 50°/80 | TAK |  |
| 11 | Kąty meridian: 0° do 360° z krokiem 1° | TAK |  |
| 12 | Liczba izopter: 1 do 8 | TAK |  |
| 13 | Prędkość bodźca: 2°/s, 4°/s, 6°/s, 8°/s | TAK |  |
| 14 | RODZAJ BODŹCA: Czołowa projekcja LED | TAK |  |
| 5 | KOLOR BODŹCA: Zielony, Czerwony, Niebieski, Biały | TAK |  |
| 16 | ROZMIAR BODŹCA: Goldmann I do V | TAK |  |
| 17 | JASNOŚĆ BODŹCA: 0.03 asb do 10000 asb w 15 krokach 3dB lub 45 krokach 1dB | TAK |  |
| 18 | CZAS TRWANIA BODŹCA: Zmienny : 0,1 do 9,9s | TAK |  |
| 19 | CZAS ODPOWIEDZI: Zmienny : 0,1 do 9,9s | TAK |  |
| 20 | CZAS POMIĘDZY PREZENTACJAMI BODŹCA: Zmienny : 0,1 to 9,9s | TAK |  |
| 21 | PODŚWIETLENIE CZASZY: Białe 10 asb (3.2 cd/m2) dla bodźca zielonego i czerwonego Białe 31,5 asb (10 cd/m2) dla bodźca białego żółte 100 cd/m2 dla bodźca niebieskiego Automatyczna regulacja | TAK |  |
| 22 | KONTROLA ŚLEDZENIA OKA: - Heijl-Krakau – metoda detekcji plamki ślepej - Cyfrowa za pomocą kamery CCD | TAK |  |
| 23 | PUNKT FIXACYJNY: Centralny -zielony 565nm 30 stopni - czerwony 660nm FOVEA - czerwony 700nm | TAK |  |
| 242 | ROZMIAR SZKIEŁ KOREKCYJNYCH: 38 mm | TAK |  |
|  | PODBRÓDEK Elektryczny | Tak |  |
| CHARAKTERYSTYKA STOLIKA ELEKTRYCZNEGO |  |  |  |
| 26. | Stolik elektryczny na 2 urządzenia, z półką dedykowaną pod drukarkę (półka umiejscowiona w dolnej części stolika) | TAK |  |
| 27. | Podstawa: 4-kółka (wszystkie niezależnie blokowane) | TAK |  |
| 28. | Wysokość blatu nad podłożem: Min: 645 mm Max: 895 mm | TAK |  |
| 29. | Wielkość blatu dopasowana do urządzenia | TAK-podać |  |
| 30. | Sterowanie góra-dół za pomocą klawiatury | TAK |  |
| 31. | Obciążenie maksymalne min. 80 kg | TAK |  |
| 32. | Główny włącznik zasilania sieciowego umieszczony na kolumnie | TAK |  |
| 33. | Podwójne gniazdo zasilania sieciowego (~100-230V) służące do podłączenia urządzeń medycznych | TAK |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 34. | Okres gwarancji min 24 miesiące | TAK | 24 m-ce - 0% 36 m-cy - 10% - m-cy - 20% |
| 35. | Szkolenie z obsługi i użytkowania aparatu pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK |  |
| 36. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 37. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym | TAK |  |
| 38. | Termin dostawy i instalacji: max 20 dni od daty podpisania umowy | TAK | 20 dni – 0% 10 dni – 10% 5 dni – 20% |
| 39 | Paszport techniczny urządzenia przy dostawie |  |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 0 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |
| 41 | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzenia | TAK |  |
| 42 | Przeglądy w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia min. 1 raz w roku | TAK |  |
| 43 | Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 10 dni lub urządzenie zastępcze | TAK |  |
| 44 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 45 | Zagwarantowanie dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |

## UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.