|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/54/23** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie barwiarki histopatologicznej z nakrywarką szkieł mikroskopowych.*

**WYJAŚNIENIA NR 2**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie nr 1,** Barwiarka

pkt 1.1.2: Czy zamawiający dopuści urządzenie z 28 stacjami?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 2,** Barwiarka

pkt 1.1.5 : Czy zamawiający dopuści urządzenie z 2 stacjami załadowczymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 3,** Barwiarka

Pkt 1.1.9 : Czy zamawiający dopuści urządzenie z 18 programami pracy składającymi się z 25 kroków?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 4,** Barwiarka

pkt 1.1.6: Czy zamawiający dopuści urządzenie z regulacją stacji grzewczej w zakresie 30-60°C?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Wymagamy aby zakres górny temperatury był 65 stopni C.

**Pytanie nr 5,** Barwiarka

pkt 1.1.10 : Czy zamawiający dopuści urządzenie z możliwością uruchomienia 8 programów jednocześnie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Wymagamy aby ilość uruchomionych programów była minimum 11 równocześnie.

**Pytanie nr 6,** Barwiarka

pkt 1.1.14: Czy zamawiający dopuści urządzenie z wydajnością urządzenia rzędu 180 szkiełek/godzinę przy barwieniu rutynowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 7,** Barwiarka

Pkt 1.1.18: Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: Szerokość-1220mm Głębokość- 770mm Wysokość- 780mm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Brak możliwości ustawienia urządzenia o większych gabarytach, za małe pomieszczenie robocze.

**Pytanie nr 8,** Barwiarka

pkt 1.1.19: Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze 155kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9,** Nakrywarka

pkt 2.1.2: Czy zamawiający dopuści urządzenie o wydajności 180szkiełek/godzinę?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 10,** Nakrywarka

pkt 2.1.10 : Czy zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości detekcji i pomijania uszkodzonych szkiełek?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgonie z SWZ. Parametr istotny aby zapobiec przestoją w pracy urządzenia.

**Pytanie nr 11,** Nakrywarka

pkt 2.1.12: Czy zamawiający dopuści urządzenie z systemem informującym o konieczności uzupełnienia szkiełek bez wyprzedzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgonie z SWZ. Parametr istotny aby zapobiec przestoją w pracy urządzenia.

**Pytanie nr 12,** Nakrywarka

pkt 2.1.16: Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: Szerokość-860mm Głębokość- 770mm Wysokość- 780mm Waga: 80kg

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Brak możliwości ustawienia urządzenia o większych gabarytach, za małe pomieszczenie robocze.

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek 1.1.15 z załącznika nr 2: Opis przedmiotu zamówienia, w przypadku zaoferowania urządzenia o wydajności 600 szkiełek / godzinę przy szybkich programach H&E?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek 2.1.16z załącznika nr 2: Opis przedmiotu zamówienia, w przypadku zaoferowania urządzenia o głębokości nieznacznie większej od wymaganej tj. 600mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert do **07-07-2023 r. do godz. 09.00**,

- otwarcie ofert: **07-07-2023 r. o godz. 09.10**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086