D25M/251/N/15-33rj/19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

na

Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczenia w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z .o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

CPV:

33113100-6 Skanery rezonansu magnetycznego

33113000-5 Urządzenia do obrazowania rezonansu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają:

- Ustawa Pzp - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.);

- SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia;

- Lokalizacja  - lokalizacja Zamawiającego określona w niniejszej SIWZ, która prowadzi postępowanie lub na rzecz której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Komisja Przetargowa:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

ZATWIERDZONA W DNIU  ……………………

...............................................................................

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

NIP 586-22-86-770, Regon 190141612, KRS 0000492201,

w lokalizacji:

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

Tel. (0-58) 72-60-467 fax. (0-58) 72-60-338

www.szpitalepomorskie.eu

zp@szpitalepomorskie.eu

mjarosiewicz@szpitalepomorskie.eu

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

- Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

  - Dostawa, instalacja, uruchomienie (rozruch technologiczny z regulacją parametrów) 
i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania rezonansu magnetycznego, zwanego dalej wyposażeniem

  - Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia , jak następuje:

- Szkolenie techniczno-obsługowe w miejscu instalacji dla  lekarzy, techników, fizyków i inżynierów przed podpisaniem protokołu odbioru, potwierdzone odpowiednim dokumentem. W wymiarze min. 5 dni.

- Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla  lekarzy, techników , fizyków i inżynierów po podpisaniu protokołu odbioru i dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji, potwierdzone odpowiednim dokumentem. W wymiarze min. 5 dni.

- Zaawansowane szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla  lekarzy i  techników w wymiarze min. 5 dni w okresie trwania umowy gwarancyjnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

- Zaawansowane szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla  lekarzy i  techników w wymiarze min. 5 dni w okresie trwania umowy gwarancyjnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

- Szkolenie w miejscu instalacji z zakresu konserwacji i eksploatacji dla lokalnych inżynierów

- Szkolenie wyjazdowe dla radioterapeutów w ośrodkach referencyjnych min. 10 dni roboczych

- Szkolenie wyjazdowe dla radiologów w ośrodkach referencyjnych min. 10 dni roboczych

- Szkolenie wyjazdowe dla techników radiologii i radioterapii w ośrodkach referencyjnych

- Szkolenie wyjazdowe dla fizyków medycznych obejmujące zagadnienia:

-kontroli jakości do planowania radioterapii

-zastosowania do obrazów MR do planowania leczenie (MR only planning)

-metody obrazowania w wybranych technikach radioterapeutycznych

  - Wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta.

  - Wykonanie wymaganych pomiarów pola elekromagnetycznego

  - Dostarczenie Zamawiającemu (wraz z dokumentacją powykonawczą) planu pomieszczenia 
wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokonanie oznakowania stref w całej Pracowni

  - Zakres prac adaptacyjnych zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ - Opis prac adaptacyjnych.

- Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z projektu ”Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 7 Zdrowie, Działanie 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia oraz wymogi dotyczące gwarancji, szkoleń określa  załącznik nr 5 do SIWZ Zestawienie Parametrów Wymaganych i Ocenianych i Innych Wymogów w Zakresie Realizacji Przedmiotu Zamówienia. oraz  załącznik nr 7 do SIWZ  Projekt Umowy.

- Wymagany minimalny okres gwarancji na oferowane wyposażenie i prace adaptacyjne wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (nie dotyczy odmiennych okresów gwarancji opisanych odrębnie dla innych elementów wyposażenia w załączniku nr 5 do SIWZ).

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi:

- zapoznać się ze stanem faktycznym pomieszczeń przewidzianych do instalacji wyposażenia,

- wykonać adaptację pomieszczeń pod instalację wyposażenia,

- dostarczyć zorganizowanym przez siebie transportem, zamontować, uruchomić elementy zamawianego wyposażenia,

- przeszkolić personel Zamawiającego  zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ (zapewnić materiały szkoleniowe na własny koszt) po uprzednim uzgodnieniu terminów z Zamawiającym. Liczbę osób szkolonych określi Zamawiający. Szkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu zostaną udokumentowane Protokołami Szkolenia (wzór- załącznik nr 5 
do Umowy) oraz stosownymi imiennymi zaświadczeniami dla jego uczestników,

- Zapewnić dokumentację odbioru w postaci:Protokołu zdawczo-odbiorczego – załącznik nr 4 do Umowy po dostawie oraz instalacji, uruchomieniu wyposażenia i przeszkoleniu personelu i przekazać w trakcie odbioru wymagane przez Zamawiającego dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w załączniku nr 7 do SIWZ Wzór umowy, Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta.

- Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej dla celów informacyjnych i pomocniczych w przygotowywaniu oferty, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji:

Bartosz Kohnke, e-mail: bkohnke@szpitalepomorskie.eu , tel.: 58 72 60 904

Anna Tomaszewska, e-mail: atomaszewska@szpitalepomorskie.eu, tel. 58 72 60 152

- CPV: 33113100-6 Skanery rezonansu magnetycznego; 33113000-5 Urządzenia do obrazowania rezonansu, 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

- INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do dnia 15 października  2019r.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VII SIWZ;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje co najmniej dwie dostawy rezonansu magnetycznego wraz z jego instalacją i  uruchomieniem, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każda z dostaw.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ.

- OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8)  ustawy Pzp tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  Przy czym zasady tej nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskaże w protokole z postępowania sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

| WRAZ Z OFERTĄ W CELU DOKONANIA WSTĘPNEJ OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ" i przesłanego w formie elektronicznej. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Procedura złożenia JEDZ określona została w rozdziale XI SIWZ. Uwaga: w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie pola : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI oświadczając, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji; w takiej sytuacji Wykonawca nie wypełnia pozostałych CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI (A-D) – załącznik nr 2 do SIWZ (wzór oświadczenia) |  |  |  |
| INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA W WRAZ Z OFERTĄ: |  |  |  |
| - Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ |  |  |  |
| - Załącznik nr 5 do SIWZ wypełniony w zakresie parametrów ocenianych (pkt 8,9,14,15,32,45,59,60,105,179,182) |  |  |  |
| - Zaleca się załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z zapisem rozdz. XII SIWZ. |  |  |  |
| - Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 700, 730 z późn. zm.). |  |  |  |
| OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCE PO OTWARCIU OFERT: |  |  |  |
| WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKŁADA: |  |  |  |
| - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. |  |  |  |
| W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |  |
| - Wykaz wykonanych lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych co najmniej dwóch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, w zakresie rezonansu magnetycznego , wraz z jego instalacją i uruchomieniem, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każda z dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ. UWAGA: Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert labo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu |  |  |  |
| W CELU POTWIERDZENIA, IŻ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONYM W SIWZ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |  |
| - Wypełniony w całości formularz „Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych” – załącznik nr 5 do SIWZ |  |  |  |
| - Opis oferowanego wyposażenia w postaci dokumentów handlowych dla oferowanego produktu: katalogu, ulotki, folderu lub instrukcji obsługi w jednoznaczny sposób potwierdzający, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie parametry techniczne opisane w SIWZ, w Zestawieniu parametrów wymaganych i ocenianych – Załączniku nr 5 do SIWZ, z adnotacją której pozycji zestawienia parametrów wymaganych dotyczy dany dokument. |  |  |  |
| - Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) dla wyposażenia. |  |  |  |
| - Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyposażenia dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym.. |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3 do SIWZ. |  |  |  |
| WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |  |
| - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |  |  |  |
| - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |  |
| - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |  |
| - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). |  |  |  |
| - W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm.), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww rozporządzenia stosuje się. |  |  |  |
| - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm.): 1) § 5 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2) § 5 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w terminach odpowiednich jak dla dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2). |  |  |  |

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania źródła pozyskania takich dokumentów (tj. ww. bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, np. rejestru publicznego) lub wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 składane 
na wezwanie przez Zamawiającego, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wnosić pisemnie o zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego wezwania.

- WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia ww. podmiotów oraz spełniania przez nich, w zakresie w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wypełniony dokument, o którym mowa
w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ także dla tych podmiotów.

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 nn. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.6 nn. SIWZ.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- W przypadku awarii w  działaniu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie  Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 7). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu oraz mjarosiewicz@szpitalepomorskie.eu

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez obydwie strony drogą elektroniczną powinny być przesłane w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu, przy czym dokumenty stanowiące oświadczenie woli przesłane przez Wykonawcę muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną z wyjątkiem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww. dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej www.platformazakupowa/pn/szpitalepomorskie, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

UWAGA: Ofertę należy przesłać poprzez „Formularz” umieszczony na Platformie Zakupowej na stronie postępowania, gdzie Wykonawca załącza ofertę wraz z załącznikami oraz ewentualnie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej zawarta jest na stronie postępowania na Platformie Zakupowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z wykorzystaniem opcji „Wyślij wiadomość”.

- Złożenie przez Wykonawcę oferty lub innych dokumentów nieopatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, traktowane będzie jako złożenie tych dokumentów zawierających błędy, z zastrzeżeniem wniosków w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Aleksandra Żebrowska, Iwona Kurdziałek– w zakresie przedmiotu zamówienia

Beata Martyn-Mrozowska, Marcin Jarosiewicz – w sprawach formalnych i prawnych w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1 
tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż, na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści sprostowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastępując lub uzupełniając zapisy SIWZ w odpowiednim zakresie.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wysokość wadium wynosi 87 643,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote).

- Wadium przetargowe należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na wskazanym niżej koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej w celu ułatwienia Zamawiającemu identyfikacji wpływu wadium na konto Zamawiającego zaleca się dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 i zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej wraz z ofertą na zasadach określonych w rozdz. XI pkt 5 SIWZ – z zastrzeżeniem, iż musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia

- Wadium może być wnoszone :

- w pieniądzu – konto: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni PKO Bank Polski S.A.  12 1440 1101 0000 0000 1722 8177	z dopiskiem wadium do postępowania nr D25M/251/N/15-33rj/19

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240).

- Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 14 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 14  poniżej.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na  wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed terminem upływu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności elektronicznie w języku polskim podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na jeżyk polski zgodnie z przepisami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm.).

- Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób określony w rozdz. XI SIWZ. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dlatego rodzaju podpisu. Pełnomocnictwo musi być opatrzone stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez osobę upoważnioną podpisującą pełnomocnictwo lub poświadczającą notarialnie kopię.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej dla składania oferty.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę. Wycofanie oferty następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczonej na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Wszystkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Jeśli Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. Nr 153 poz. 1503  z późn. zm.) tj.:

- czy ww. informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,

- czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,

- czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

- Ofertę należy złożyć do dnia 18.07.2019r. do godz. 11:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, w pokoju nr 36 w budynku nr 6 w dniu, o którym mowa w punkcie 1 o godz. 11:30

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Osobom obecnym na otwarciu ofert Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu rozpatrzenia reklamacji zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostaną opublikowane niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie Zamawiającegowww.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie .

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala.

- Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku przekaże wszystkim Wykonawcom, ogłosi publicznie w lokalizacji w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz opublikuje na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie wszystkie wymagane informacje wynikające z art. 92  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Oferty ceny - jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Sposób obliczenia ceny dla pozycji 1 załącznika nr 1 do SIWZ, pkt 2:

Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto”

Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT

Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem reguł matematycznych tj.

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian);

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem.

- Cenę brutto wszystkich elementów wyposażenia, o których mowa w załączniku nr 1 pkt 2 poz. 1 do SIWZ należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia do czasu podpisania beż zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, podatki w tym VAT, cła, opłat granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Dla pozycji nr 2 opisanej w Załączniku nr 1 pkt 2 do SIWZ Zamawiający wymaga określenia w ofercie wynagrodzenia ryczałtowego za realizację przedmiotu zamówienia w złotych polskich z dokładnością do pełnych groszy, do dwóch miejsc po przecinku.

- Pod pojęciem „wynagrodzenie ryczałtowe” należy rozumieć wynagrodzenie na warunkach określonych w art. 632 ustawy Kodeks cywilny.

- W każdym przypadku użycia zamiennie określenia „cena ryczałtowa” lub ”cena” należy przez to rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe brutto.

- Pojęcia netto i brutto odnoszące się do wynagrodzenia ryczałtowego lub ceny ryczałtowej oznaczają odpowiednio: wynagrodzenie ryczałtowe bez uwzględnienia VAT (netto) lub wynagrodzenie ryczałtowe zawierające obowiązujący VAT (brutto).

- W Formularzu Oferty należy podać cenę ryczałtową dla pozycji, o której mowa w pkt 5 powyżej:

- bez podatku VAT,

- łącznie z podatkiem VAT.

- Cenę ryczałtową należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej przy zachowaniu następujących założeń:

- cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia tj. wykonanie wszystkich prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz czynności dodatkowe, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu nn. postępowania (w tym koszty robocizny, dostawy, robót przygotowawczych, zagospodarowania placu budowy na czas wykonania prac, prac porządkowych, opłaty i należności związane z wykonaniem robót, koszty pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych oraz koszty innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu robocizny, materiałów i sprzętu Wykonawcy oraz przy uwzględnieniu należnego podatku VAT). Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia,

- cena oferty musi być obliczona na podstawie: dokumentacji projektowej, Projektu Umowy, oraz na podstawie ewentualnej wizji lokalnej, jeśli taką Wykonawca zechce przeprowadzić (nie obligatoryjne).

- wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego nie podlega podwyższeniu niezależnie od rozmiaru czy kosztów prac, choćby były one nieprzewidywalne w czasie zawarcia umowy

- wynagrodzenie ryczałtowe nie podlega waloryzacji.

Wszystkie obliczenia, oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mógł przewidzieć, a które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.

- W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, w tym postanowień Projektu Umowy, zawartych w załączniku nr 7 do SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nn. zamówienia z uwzględnieniem zapisów Umowy.

- Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona w razie konieczności wg zasad matematyki.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.

- Ceną oferty jest łączna wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ (Wzór Umowy).

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego Wykonawca poświadcza w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku powstania takiego obowiązku, Wykonawca skreśla ww. oświadczenie i załącza własne odrębne oświadczenie o treści pozytywnej , które musi zawierać:

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy podać nazwę towaru/usługi i symbol PKWiU zgodnie z Wykazem towarów/usług – stosowny załącznik do Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

- Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

| Lp. | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 85 % |
| 2. | Parametry oceniane | 15 % |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w formularzu cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 85

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 85 pkt w kryterium cena.

- Sposób oceny oferty w kryterium parametry oceniane– Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie informacji zawartych w Zestawieniu parametrów wymaganych (załączniku nr 5 do SIWZ).

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium parametry oceniane, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [PN / PR] x 15

PK - ilość punktów dla kryterium

PN – liczba punktów oferty rozpatrywanej

PR – liczba punktów maksymalna do uzyskania

- Wykonawca może uzyskać maksymalnie 15 pkt w kryterium parametry oceniane.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena”, „parametry oceniane” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszej SIWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli takie zabezpieczenie zostało w niniejszym postępowaniu przewidziane, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018, poz. 110 ze zmianami).

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

- Składane tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że doręczenie żądania wypłaty musi odbyć się za pośrednictwem osób trzecich, np. za pośrednictwem banku.

- Składane tytułem zabezpieczenia gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że podpisy złożone na oryginale wezwania do zapłaty muszą być poświadczone notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego.

- Zwrot zabezpieczenia odbędzie się na zasadach i w terminach określonych w umowie.

- POSTANOWIENIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Szczegółowe warunki, które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH  ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom podaje informacje o Podwykonawcach w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych Podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego  oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych nn. SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze w tym w szczególności ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, Poz. 1126).

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Formularz Oferty – załącznik nr 1

Formularz JEDZ – załącznik nr 2

Oświadczenie – załącznik nr 3

Wykaz dostaw – załącznik nr 4

Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych i innych wymogów w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia– załącznik nr 5

Oświadczenie – załącznik nr 6

Wzór umowy – załącznik nr 7

Opis prac adaptacyjnych – załącznik nr 8

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

..................................................		         		             ....................................................

Pieczątka firmowa							miejscowość, data

Wykonawca:...........................................................................................................................................

NIP ………………… REGON ……………….…… Nr KRS/CEIDG/inny…………………………

Adres :.....................................................................................................................................................

Tel.: ..............................................     Fax: ..............................................

Adres e-mail do korespondencji: ...........................................................

- Przedmiot oferty:

przetarg nieograniczony ogłoszony przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni na: Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczenia w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z .o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”, znak: D25M/251/N/15-33rj/19

- Oferujemy następującą łączną wartość za przedmiot zamówienia:

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Dane dotyczące oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 = 5 + 7 | 9 |
| 1 | Rezonans Magnetyczny | 1 |  |  |  |  |  | Nazwa:………………… Model/typ:……….…… Rok produkcji………… (nie starszy niż 2019) Producent:……………. |
| 2 | Adaptacja pomieszczenia | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin płatności - 30 dni od dnia doręczenia faktury, .

- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (wyposażenie i prace adaptacyjne) … miesięcy (nie mniej niż 24 miesiące. Wykonawca oferuje konkretną liczbę miesięcy oferowanej gwarancji, nie mniej niż 24 miesiące. Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby miesięcy w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny wymiar okresu gwarancji tj. 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji poniżej 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.)

- Wadium:

- w kwocie 87 643,00 zł zostało wniesione w formie..............................................................................

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu:

...................................................................................................................................................................

- Zamówienie:

zrealizujemy samodzielnie*  /zamówienie w zakresie części:

……………………………………………………………………………………………………………………………….. zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:………………………………………………………………………………………………….…… (podać firmę)

- Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 11  SIWZ.

- Oświadczam iż jestem/nie jestem* małym/średnim przedsiębiorstwem.

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

- Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) zawarte są w pliku …  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419  z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………

- Oferta złożona jest na ……..…..  zapisanych i ponumerowanych stronach.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie

o spełnianiu warunków wprowadzenia do obrotu medycznego oraz używania

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczenia w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa 
i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z .o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”, sprawa numer D25M/251/N/15-33rj/19 oświadczam, że

oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego 
oraz wymagania dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu medycznego oraz używania, zgodnie z ustawą 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 175 ze zm.).

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz należycie wykonanych lub należycie wykonywanych dostaw

(w ciągu ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczenia w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z .o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki 
i leczenia chorób cywilizacyjnych”, sprawa numer D25M/251/N/15-33rj/19

| Lp. | Rodzaj dostaw wykonanych / wykonywanych | Wartość brutto dostaw PLN (należy podać wartość faktyczną zrealizowanego zamówienia lub jego części a nie wartość brutto umowy) | Nazwa i adres odbiorcy dostaw | Data wykonania dostaw (od – do) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

UWAGA: Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane powyżej dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Czytelny Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OCENIANYCH

I INNYCH WYMOGÓW W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rezonans magnetyczny– 1 szt.

|  | Oferowane urządzenie |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2019 |

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana* | Punktacja | Wartość oferowana** OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rezonans magnetyczny i wyposażenie nowe, nieużywane i nieregenerowane Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych Wymóg odnosi się do całego urządzenia, a nie dla jego części składowych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | MAGNES |  |  |  |
|  | Indukcja stałego pola magnetycznego | 1,5 T, podać | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja magnesu tunelowa, zamknięta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii zero-boil-off | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aktywny SHIM instalacyjny | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Sprzętowa lub programowa korekta homogeniczności pola 3D po wprowadzeniu do magnesu pacjenta, wystarczająca do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dynamika sygnału RF | ≥160 |  |  |
|  | Homogeniczność pola w małej kuli o średnicy 30 cm – wartość gwarantowana, mierzona metodą VRMS ≤ 0,02 ppm | Tak | ≤ 0,17 ppm 10 pkt > 0,17 ppm 0 pkt |  |
|  | Homogeniczność pola w dużej kuli o średnicy 40 cm – wartość gwarantowana, mierzona metodą VRMS ≤ 0,2 ppm | Tak | ≤ 0,6 ppm 10 pkt > 0,6 ppm 0 pkt |  |
|  | Średnica otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z systemem SHIM, cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i obudowami) | ≥ 70 cm, podać | Bez punktacji |  |
|  | SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |
|  | Cewki gradientowe chłodzone wodą wraz z pakietem redukującym hałas generowany przez gradienty | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna rzeczywista amplituda we wszystkich osiach X, Y, Z równocześnie, możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w maksymalnym statycznym FoV aparatu | ≥ 44 mT/m, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny rzeczywisty SlewRate we wszystkich osiach X, Y, Z równocześnie, możliwy do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w maksymalnym statycznym FoV aparatu | ≥ 200 T/m/s, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wartości maksymalnej amplitudy i maksymalnego SlewRate zdefiniowane i zaoferowane w powyższych punktach możliwe do zastosowania jednoczasowo, w jednej sekwencji obrazującej | Tak lub nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Matryca akwizycyjna i rekonstrukcyjna: Wymagane ≥ 1024 x 1024, bez interpolacji. | Tak | = 1024 X1024 – 0 pkt. >1024x1024 – 10 pkt. |  |
|  | SYSTEM RF |  |  |  |
|  | Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy, jeżeli jest więcej niż jeden nadajnik | ≥ 18 kW, podać | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość amplitudowa odbiornika | ≥ 16 bitów, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalnie duża liczba kanałów odbiorczych lub system w pełni cyfrowy | W przypadku kanałów odbiorczych ≥ 120, podać | Bez punktacji |  |
|  | Cyfrowa filtracja RF | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kontrola częstotliwości | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kontrola fazy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kontrola amplitudy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System minimalizacji SAR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | CEWKI |  |  |  |
|  | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczania zintegrowana z obudową tunelu magnesu (whole body) | Tak, podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Wielokanałowa cewka do badania głowy i szyi (w tym do badań neuro-vascular) umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET, lub inny zgodnie z nomenklaturą producenta), posiadająca min. 20 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu | Tak, podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET, lub inny zgodnie z nomenklaturą producenta), posiadająca min. 32 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu | Tak, podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET, lub inny zgodnie z nomenklaturą producenta), posiadająca min. 50 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu | Tak, podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Wielokanałowa cewka powierzchniowa lub zestaw cewek do badania tułowia (jama brzuszna, miednica lub klatka piersiowa) w zakresie minimum 60 cm, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET, lub inny zgodnie z nomenklaturą producenta), posiadająca min. 16 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu | Tak, podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego ciała w zakresie min 190 cm, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET, lub inny zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna do badania stawu kolanowego umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET, lub inny zgodnie z nomenklaturą producenta), posiadająca min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu | Tak, podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna do badania barku umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET, lub inny zgodnie z nomenklaturą producenta), posiadająca min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu | Tak, podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Wielokanałowa dedykowana cewka do badania i biopsji piersi, kompatybilna ze standaryzowanymi zestawami do biopsji, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET, lub inny zgodnie z nomenklaturą producenta), posiadająca min. 7 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu | Tak, podać nazwę | 7 kanałów- 0 pkt. >7 kanałów- 10 pkt. |  |
|  | Min. 1 cewka elastyczna lub częściowo elastyczna do zastosowań uniwersalnych, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET, lub inny zgodnie z nomenklaturą producenta), posiadająca min. 4 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu | Tak, podać nazwę i rozmiar | Bez punktacji |  |
|  | OTOCZENIE PACJENTA |  |  |  |
|  | W pełni odłączany, mobilny stół pozwalający na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem magnesu i szybką ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia. Dopuszcza się odłączany blat stołu z dedykowanym wózkiem transportowym. | Tak, podać stół lub blat stołu i wózek transportowy | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta (przy uwzględnieniu również ruchu pionowego stołu) | ≥ 225 kg, podać | Bez punktacji |  |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących w technologii bezprzewodowej | Tak, podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem, w tym słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością komunikacji z pacjentem i odsłuchu muzyki w trakcie badania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Interkom zintegrowany z systemem AUDIO | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Sygnalizacja dodatkowa, np gruszka, przycisk | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Marker laserowy lub świetlny lub inny | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych obszarów ciała | Tak, ≥ 190 cm, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonywania badania głowy z pochyleniem głowy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne komendy głosowe dla pacjentów z instruktarzem odnośnie oddechu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zapauzowania lub zatrzymania badania bez utraty danych | Tak/ Nie | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |
|  | Rutynowe badania neuroradiologiczne |  |  |  |
|  | Badania morfologiczne w obszarze głowy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania morfologiczne w obszarze wybranych odcinków i całego kręgosłupa | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania morfologiczne w obszarze głowy i całego kręgosłupa | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego (typu Silenz, PETRA, ComforTone lub inny odpowiednio do nomenklatury producenta) Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np specjalistycznych cewek | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji (DWI) |  |  |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single Shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np sekwencjami typu PSIF-Diffusion lub High-Resolution Diffusion lub Propeller lub inny odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Liczenie map ADC | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne generowanie map typu TRACE i map ADC; według nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badanie dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badanie dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DWI całego ciała (whole body DWI) z zestawem cewek, jeżeli są wymagane do realizacji tej funkcjonalności | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja typu „PET-like DWI” lub inna wg nomenklatury producenta z fuzją obrazu czynnościowego lub morfologicznego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single Shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna wartość b: ≥ 10 000 s/mm2 w badaniach dyfuzyjnych. |  | ≤ 20000 s/mm2 – 0 pkt >20000 s/mm2 – 10 pkt |  |
|  | Minimalna wartość b większa od zera [s/mm2] |  | ≥ 5 s/mm2 – 0 pkt. <5 s/mm2 – 10 pkt. |  |
|  | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |  |  |  |
|  | DTI w oparciu o Single Shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary z różnymi kierunkami | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Liczba różnych kierunków | ≥ 32, podać | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna kalkulacja tensora dyfuzji; technologia według wg nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aplikacja do zaawansowanej analizy badań DTI; wg nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Traktografia tensora dyfuzji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie perfuzji (PWI) |  |  |  |
|  | Obrazowanie perfuzji w oparciu o Single-Shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR; wg nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań perfuzji- możliwość obliczenia CBF, CBV, MTT dla każdego voxela w trybie multi-voxel | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu 3D (typu Arterial Spin Labeling lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) z możliwością oceny przepływów w obrębie całego mózgu w rozdzielczości izotropowej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Angiografia MR (MRA) |  |  |  |
|  | Time-of-Flight MRA | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 2D/3D Phase Contrast MRA | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Techniki angiografii bezkontrastowej (typu Native, Trance lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dynamiczne 3D MRA | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bolus Timing (typu Bolus Trak lub Care Bolus lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Magnetisation Transfer Contrast (MTC) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zoptymalizowana kolejność kodowania faz (wypełniania przestrzeni k) do uzyskiwania angiogramów tętnic o wysokiej rozdzielczości z tłumieniem sygnału przepływu żylnego (typu CentricElliptical, EllipticCentric, Centra lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | MRA naczyń domózgowych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | MRA naczyń obwodowych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania kardiologiczne |  |  |  |
|  | Obrazowanie morfologii serca | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie funkcji serca wraz z wizualizacją w pętli CINE (FunctionalImaging/Cine) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie techniką BLACK BLOOD | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania w obszarze tułowia |  |  |  |
|  | 3D GR Echo | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowane protokoły pomiarowe /sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (typu DWIBS, REVEAL lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania wątroby i piersi 4D, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych (typu 4D-THRIVE lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Cholangiografia | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Single Shot MRCP | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Akwizycja techniką typu HASTE, RARE lub techniką równoważną wg nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (typu DIXON lub IDEAL lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do badania tułowia swobodnie oddychających pacjentów, pozwalające na stosowanie w połączeniu z technikami typu DIXON lub IDEAL lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta w celu supresji tkanki tłuszczowej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania ortopedyczne |  |  |  |
|  | Badania stawu kolanowego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania stawu skokowego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania barku | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania nadgarstka | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Spektroskopia protonowa (1H MRS) |  |  |  |
|  | 1H MRS typu Single-Voxel Spectroscopy (SVS) technikami typu PRESS i STEAM, w tym zastosowania w badaniach mózgu, prostaty i piersi | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D 1H MRS Chemical Shift Imaging (CSI) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopii typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub innego typu odpowiednik wg nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość generowania kolorowych map lokalizacyjnych metabolitów oraz modelowania spektrogramów i obliczania stężeń poszczególnych metabolitów mózgowia (np w international units – IU) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Nakładanie danych CSI na obrazy morfologiczne np DTI, T2 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania spektroskopii z opcją dynamiczną | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Techniki spektralnej saturacji |  |  |  |
|  | Częściowa selektywna saturacja wody | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Częściowa selektywna saturacja tłuszczu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie równoległe |  |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe realizowane w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (typu SENSE, mSENSE, ASSET lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie równoległe realizowane w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (typu GRAPPA, GEM, ARC lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak lub nie Jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW |  |  |  |
|  | Korekcja artefaktów ruchowych |  |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T2 (typu BLADE lub Propeller lub MultiVane lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) działająca minimum w dwóch płaszczyznach | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach, występujących w kierunku poprzecznym przy obrazowaniu FLAIR / DarkFluid (typu BLADE lub Propeller lub MultiVane lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) działająca minimum w dwóch płaszczyznach | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T1 ważonym (T1 lub/i T1 FLAIR) (typu BLADE lub MultiVane lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) działająca minimum w dwóch płaszczyznach | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie lub/i innych anatomiach przy obrazowaniu PD (typu BLADE lub MultiVane lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Bramkowanie |  |  |  |
|  | Bramkowanie oddechowe | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bramkowanie oddechowe retrospektywne | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Bramkowanie EKG | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Inne techniki eliminacji artefaktów |  |  |  |
|  | Presaturacja przestrzenna | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Korekcja artefaktów spowodowanych przepływem | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (tzw „susceptibility artifacts”) w badaniu DWI głowy przy użyciu algorytmu PROPELLER lub algorytmu odpowiedniego wg nomenklatury producenta | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Próbkowanie nadmiarowe w kierunku fazowym i w kierunku częstotliwości | Tak | Bez punktacji |  |
|  | SEKWENCJE |  |  |  |
|  | Spin Echo (SE) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Inversion Recovery (IR) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Gradient Echo (GRE) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (typu TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szybkie 3D GRE z „quickfatsaturation” (tj tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (typu VIBE, LAVA, THRIVE lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (typu PSIF, SSFP, T2-FFE lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (typu TrueFISP , Balanced FFE, FIESTA lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (typu TrueFISP with FatSaturation, 3D FatSat FIESTA lub sekwencje klinicznie równoważne) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Turbo Spin Echo (TSE), Fast Spin Echo (FSE) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Multi-Shot | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Single-Shot | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Turbo IR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Sekwencje 3D Double Echo SteadyState (DESS), 3D Dual Echo (lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Trójwymiarowe sekwencje do wysokorozdzielczego obrazowania drobnych struktur anatomicznych takich jak nerwy wewnątrzczaszkowe, ucha wewnętrznego, kręgosłupa szyjnego, działające w oparciu o mechanizm Constructive Interference in Steady State (FIESTA-C lub 3D CISS) lub sekwencje klinicznie równoważne | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Trójwymiarowe wysokorozdzielcze sekwencje izotropowe (rozdzielczość izotropowa < 1 mm), pozwalające na uzyskanie w postprocessingu 3D rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez utraty jakości, obsługujące obrazowanie ważone parametrami T2, FLAIR i PD, możliwe do zastosowania w badaniach zarówno głowy jak i innych obszarów ciała (typu SPACE lub CUBE lub VISTA lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Sekwencje do obrazowania zależnego od podatności tkanek na magnetyzację – „susceptibility weighted imaging” 3D (typu SWI lub SWAN lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wysokorozdzielcze wieloechowe T2-zależne sekwencje do badania kręgosłupa (typu 2D/3D MERGE lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Sekwencje wieloechowe minimum 16 ech | Tak | Bez punktacji |  |
|  | PARAMETRY OBRAZOWANIA |  |  |  |
|  | Minimalne FoV | ≤1 cm, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne FoV w osi X, statycznie (bez przesuwu stołu) | ≥ 50 cm, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne FoV w osi Y, statycznie (bez przesuwu stołu) | ≥ 50 cm, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne FoV w osi Z, statycznie (bez przesuwu stołu) | ≥ 50 cm, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne FoV w osi Z, dynamicznie (maksymalny zakres skanowania z przesuwem stołu) | ≥ 190 cm, podać | Bez punktacji |  |
|  | KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |
|  | Komputer sterujący PC o parametrach opisanych poniżej, oraz konfiguracji minimalnej: |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci RAM | ≥ 32 GB, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność HDD | ≥ dysk 240 GB, podać | Bez punktacji |  |
|  | Komputer obrazowy PC o parametrach opisanych poniżej, oraz konfiguracji minimalnej: |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci RAM | ≥ 32 GB, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność HDD | ≥ dysk 240 GB, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256, przy pełnym FoV | ≥ 40 000 obrazów/s, podać | Bez punktacji |  |
|  | Monitory (2 szt.) |  |  |  |
|  | Monitory w technologii LCD/TFT/IPS | Tak, Monitor klasy LCD/TFT/IPS o min. przekątnej ekranu 23 cala | Bez punktacji |  |
|  | Przekątna monitorów | ≥ 23” | Bez punktacji |  |
|  | Matryca monitorów (Rozdzielczość) | ≥ 1900 x1200 | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |  |
|  | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary analityczne intensywność sygnału, profile, histogramy | Tak | Bez punktacji |  |
|  | MPR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | MIP | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Rekonstrukcje 3D i SSD | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do obróbki widm i obrazów spektroskopowych SVS, 2D CSI i 3D CSI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz, funkcjonujące w sposób automatyczny ( typu InlineComposing lub inny odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Podstawowe licencje konsoli postprocessingowej na konsoli operatorskiej (Viewer MR, rekonstrukcje 3D MPR, 3D MIP, 3D SSD) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Filtr obrazów | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Praca w sieci |  |  |  |
|  | DICOM 30 – SEND / RECEIVE | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 30 – QUERY / RETRIEVE | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 30 – DICOM PRINT | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 30 – Storage Commitment | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 30 – Modality Worklist | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 30 – MPPS | Tak | Bez punktacji |  |
|  | PLANOWANIE RADIOTERAPII (RTP) |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne RTP |  |  |  |
|  | Wygodna i szybka konwersja aparatu z konfiguracji diagnostycznej do radioterapeutycznej – łatwy i sprawny montaż elementów w tym blatu z pkt. 168. umożliwiających obrazowania pacjenta zgodnie ze standardami ośrodka klienta w tym z sprzętem z pkt. 170 i z nw. cewkami do obrazowania w radioterapii. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Kompatybilność formatu wysyłanych danych obrazowych wraz z informacjami o gęstości z systemem planowania leczenia klienta Eclipse (DICOM Export) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przygotowanie pacjenta RTP |  |  |  |
|  | Płaski, indeksowany i odłączany blat (flat table overlay lub zgodnie z nomenklaturą producenta) dedykowany dla potrzeb planowania radioterapii, umożliwiający montaż elementów zgodnych z punktem 170. | Tak, podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Powyższy blat kompatybilny z nw. cewkami i akcesoriami. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw akcesoriów stosowalny z oferowanym urządzeniem (MR compatible) do pozycjonowania w pozycjach i ustawieniach stosowanych w radioterapii zgodnie ze standardami ośrodka klienta zawierający minimalnie: a) Lista unieruchomień zgodnych z używanymi w ośrodku - płyta bazowa HPL do systemu AIO - podpórka pod głowę o średniej gęstości, bez ograniczników bocznych - podpórka pod głowę o średniej gęstości, bez ograniczników bocznych - podpórka pod głowę o średniej gęstości, bez ograniczników bocznych - klin 0° do unieruchamiania i komfortu pacjenta AIO - klin 5° do unieruchomienia i komfortu pacjenta AIO - klin 10° do unieruchomienia i komfortu pacjenta AIO - klin 15° do unieruchomienia i komfortu pacjenta AIO - podpórka boczna do ppkt.5 - podpórka boczna do ppkt.6– prawa - podpórka boczna do ppkt.6– lewa - podpórka boczna do ppkt. 7– prawa - podpórka boczna do ppkt.7 – lewa - podpórka boczna do ppkt.8– prawa - podpórka boczna do ppkt. 8– lewa - wysoki klin pod ramiona - niski klin pod ramiona - podpórka pod tułów do unieruchamiania pacjenta w radioterapii jamy brzusznej AIO - podpórka pod brzuch, pełna do podpórki pod tułów do unieruchamiania pacjenta w radioterapii jamy brzusznej AIO - podpórka pod brzuch z dużym otworem do podpórki pod tułów do unieruchamiania pacjenta w radioterapii jamy brzusznej AIO - podpórka pod brzuch z małym otworem do podpórki pod tułów do unieruchamiania pacjenta w radioterapii jamy brzusznej AIO - podpórka boczna do podpórki do podpórki pod tułów do unieruchamiania pacjenta w radioterapii jamy brzusznej AIO - podpórka boczna do podpórki pod tułów do unieruchamiania pacjenta w radioterapii jamy brzusznej AIO - podpórka pod nogi niska - poduszka pod nogi przedłużająca aparat przytwierdzający - Mocowania płyty bazowej dedykowane do stołu - MRI-P Solution lub MRI-G Solution lub analogiczne rozwiązanie dedykowane dla innych producentów. Kompatybilne z oferowanym urządzeniem i stołem - Klin 13,5 st. o wysokiej gęstości PE - Klin 9st. o wysokiej gęstości PE b) Dedykowane do ww zestawu akcesoriów i oferowanego urządzenia (MR compatible) dla kręgosłupa, miednicy i głowy z szyją typu Coil Holders wraz z akcesoriami do montażu (lub inny zgodnie z nomenklaturą producenta) umożliwiające umieszczenie cewek z pkt. 175 i 28 w odpowiedniej do obrazowania i wygodnej dla pacjenta pozycji. c) Unieruchomienie DSPS do unieruchomienia w stereotaktycznym napromieniu obszaru mózgowia wraz z kompletem masek termoplastycznych zgodne ze standardami ośrodka klienta, zgodne z ww rozwiązaniami i umożliwiające użytkowanie z oferowanym urządzeniem (MR compatible) – minimalnie - 1 szt. Unieruchomienia i 5 szt. masek d) zestaw woreczków pozycjonujących umożliwiające użytkowanie z oferowanym urządzeniem (MR compatible) – minimalnie 15 szt. | Tak, podać nazwy | Bez punktacji |  |
|  | Dostęp pacjentów w położeniach radioterapeutycznych do akcesoriów takich jak słuchawki i przycisk sygnalizacyjny | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kardiomonitor do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Cewki RTP |  |  |  |
|  | Zestaw dwóch elastycznych cewek typu Flex posiadający min. 8 kanałów w badanym obiekcie, umożliwiające obrazowanie obszaru min. 20 cm i pozwalające na korzystanie z akwizycji równoległych w całym badanym obszarze (typu SENSE, iPAT, ASSET lub inny odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta). Cewki powinny mieć możliwość używania (combined) z cewkami z pkt. 175, 26 i 28. | Tak, podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podłączenia zestawu dwóch cewek typu flex równocześnie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do wykonywania obrazowania w pozycjach terapeutycznych do radioterapii prostaty, głowy z szyją, brachyterapii miednicy i prostaty uwzgledniająca specyfikę unieruchomienia w ośrodku klienta oraz zgodne z pkt.170 ze szczególnym uwzględnieniem unieruchomienia głowy i szyi w masce termoplastycznej pozwalająca/pozwalające na stosowanie akwizycji równoległych (typu SENSE, iPAT, ASSET, lub inny odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta), posiadająca min. 18 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Cewka/cewki powinna mieć możliwość używania (combined) z cewkami z pkt. 173, 26 i 28. | Tak, podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Protokoły obrazowania RTP |  |  |  |
|  | Predefiniowane protokoły MR do planowania radioterapii w obszarze mózgowia w tym do radioterapii stereotaktycznej. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Predefiniowane protokoły MR do planowania radioterapii w obszarze głowy i szyi | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Predefiniowane protokoły MR do planowania brachyterapii w obszarze miednicy. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Predefiniowane protokoły MR do planowania radioterapii w obszarze kręgosłupa w tym do radioterapii stereotaktycznej. | Tak lub nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Predefiniowane protokoły MR do planowania radioterapii w obszarze miednicy. W tym protokoły umożliwiające otrzymanie obrazów do planowania radioterapii (obliczenia dawki) dla nowotworu prostaty. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do generowania obrazów z informacjami o gęstości tkanek bazującymi na oryginalnych danych MR i automatycznej selekcji typów tkanek (np. powietrze, tłuszcz, woda, szpik kostny, kość korowa) w celu symulacji RT w obszarze prostaty | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Ocena gęstości tkanek oparta na obrazach MR powinna przebiegać automatycznie (bez interwencji operatora) i umożliwiać jednoczesne kontunuowanie skanowania pacjenta | Tak lub nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zniekształcenia geometryczne o wielkości nie większej niż 1 mm powinny być zapewnione w polu widzenia o średnicy (FOV Ø) nie mniejszej niż 30 cm | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System laserów RTP |  |  |  |
|  | System zewnętrznych źródeł światła laserowego do celów wirtualnej symulacji wraz z system obsługi. | Tak, podać nazwę producenta i typ | Bez punktacji |  |
|  | Fantom kalibracyjny dla system zewnętrznych laserów | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Protokół i program kalibracyjny do kontroli zewnętrznych laserów na konsoli systemu MR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kontrola jakości RTP |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi użytkownika systemu do prowadzenia testów kontroli jakości | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Fantom kontroli jakości dla pomiarów zniekształceń geometrycznych dla badań o profilu radioterapeutycznym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Fantom powinien zawierać markery z wysokim sygnałem MR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Uchwyt do precyzyjnego i powtarzalnego ustawiania fantomu w trzech kierunkach (poprzecznym, czołowym, strzałkowym) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar geometrycznych zniekształceń w polu widzenia o szerokości nie mniejszej niż 49 cm | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar geometrycznych zniekształceń w polu widzenia o wysokości nie mniejszej niż 28 cm | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pakiet specjalistycznego oprogramowania do pomiarów zniekształceń geometrycznych oraz automatycznego generowania map konturów z izoliniami konturów | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Procedura definicji map zniekształceń konturu w różnych położeniach wzdłuż osi Z w min. 5 ustawieniach fantomów | Tak | Bez punktacji |  |
|  | SYSTEM KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH |  |  |  |
|  | Serwer aplikacyjny i stacje lekarskie |  |  |  |
|  | Producent, nazwa i wersja oprogramowania. |  |  |  |
|  | Bezterminowe licencje na dostarczone oprogramowanie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dostawa nowego rozwiązania serwerowego w technologii klient-serwer. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie rack o minimalnych parametrach Zainstalowane dwa procesory sześciordzeniowe osiągające min. 17000 pkt. w teście Passmark. RAM 32 GB HDD 3x 1,2 TB SAS 10k | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przetwarzania przez serwer i oprogramowanie systemu konsol diagnostycznych min. 30 000 warstw jednocześnie. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska dwumonitorowa – 2 komplety Komputer+ monitor diagnostyczny zgodny z rozporządzeniem MZ z 2011 r dla TK i MR (typu flat o przekątnej ≥ 29” " i roz. ≥ 4MP z podświetleniem LED) + monitor opisowy min 19” | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dla każdego z posiadanych powyżej stanowisk - Komputer (stacja kliencka serwera) o min. parametrach - procesor czterordzeniowy klasy x86, 64 bitowy, umożliwiający osiągnięcie przez oferowany zestaw w teście SYSmark 2014 wyniku całkowitego Rating – min. 1400 punktów; - min. 8 GB RAM - dysk o pojemności min. 200 GB - mysz USB optyczna z rolką min. 2 przyciski - klawiatura USB standard QWERTY - nagrywarka DVD - karta graficzna obsługująca parametry ww. monitorów - karta sieciowa Ethernet RJ45 10/100/1000 Do zestawów komputerowych należy dostarczyć system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji, spełniający poniższe wymagania: System spełniać musi następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. 2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru - w tym polskim i angielskim. 3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 4. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. 6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem "uczenia się" pisma użytkownika - obsługa języka polskiego. 7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem "uczenia się" głosu użytkownika. 8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. 9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. 18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 22. Obsługa standardu NFC (near field communication). 23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty z certyfikatami (smartcard), c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v.5. 29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. 30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). 31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. 32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 34. Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 40. Udostępnianie modemu. 41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych. 46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. 47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. 48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. 49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 51. Zainstalowane oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt CD i DVD. Wymagania i informacje dodatkowe dotyczące dostarczanego systemu operacyjnego: 1. Licencja oprogramowania dla podmiotów komercyjnych, na nośniku CD/DVD lub udostępnienie oprogramowania drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej zawierającej dane oprogramowanie. Licencja - bez ograniczeń czasowych. 2. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, którego funkcjonalność pokrywa się z funkcjami zamawianego oprogramowania. W przypadku rozwiązania równoważnego Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę migracji i wdrożenia oprogramowania (instalacja na wszystkich stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego) oraz przeprowadzenie szkolenia Działu Informatyki w zakresie obsługi oprogramowania. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia oprogramowania w wersji najnowszej dostępnej na rynku. 4. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do zamawianego oprogramowani niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Równoważność oznacza, że: A. oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z oprogramowaniem użytkowanym u Zamawiającego (rodziny Microsoft Windows 7/8/8.1/10, Microsoft Office 2010/2013/2016) oraz sprzętem funkcjonującym u Zamawiającego. B. oprogramowanie równoważne musi zapewniać co najmniej pełną funkcjonalność oprogramowania w stosunku, do którego jest wskazywana przez Wykonawcę jako równoważne i posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i funkcjonalne. C. warunki licencji oprogramowania równoważnego w każdym aspekcie licencjonowania muszą być nie gorsze niż licencje o programowania wskazanego przez Zamawiającego w stosunku do którego jest równoważna, D. warunki i zakres subskrypcji licencji dla oprogramowania równoważnego muszą być nie gorsze niż dla oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego w stosunku do którego jest równoważna. E. licencja będzie wystawiona na Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w formularzu ofertowym opisał wszystkie dane techniczne składające się na dany asortyment zgodnym z zamówieniem. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System pracujący w architekturze klient – serwer. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System musi zapewniać wszystkie opisane poniżej funkcjonalności (w tym przeglądanie obrazów w jakości diagnostycznej, rekonstrukcje i funkcje zaawansowanej wizualizacji) w technologii cienkiego klienta (dane obrazowe nie są przechowywane na stacji klienckiej). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR, DX, CR, US, NM, PT, XA, SR. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Natychmiastowy dostęp w ramach jednego wspólnego serwera aplikacyjnego do wszystkich badań oraz zaawansowanych aplikacji do ich analizy, bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi serwerami oraz bez konieczności ściągania badania na konsolę lekarską | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Całkowita liczba licencji na jednocześnie pracujących użytkowników systemu wynosi min. 5. Każdy z użytkowników ma jednoczesny dostęp do każdej z aplikacji klinicznych. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Licencja obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym samym czasie. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System możliwy do skonfigurowania (podłączenia) do obecnie użytkowanej u Zamawiającego domeny z Active Directory i LDAP | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System wspierający wirtualizację na platformie VmwareSystem wspierający wirtualizację zasobów sieciowo-serwerowych (zalecana technologia VMware). Jeśli Wykonawca dostarcza system oparty o rozwiązanie zwirtualizowane, zobowiązany jest również do dostarczenia licencji producenckich wystawionych na dane Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca musi dostarczyć również oprogramowanie zarządzające urządzeniami zwirtualizowanymi oraz odpowiednią ilością licencji producenckich dla tego oprogramowania. Dla każdego z zaoferowanych rozwiązań Wykonawca zapewni również, co najmniej trzyletnie wsparcie serwisowe producenta oprogramowania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Konfiguracja systemu i interfejsu użytkownika - Przeglądarki diagnostyczne oraz aplikacje i narzędzia zaawanasowanej wizualizacji pochodzące od jednego producenta. - System powinien mieć takie same ikony, przyciski we wszystkich aplikacjach. - Przeglądarka aplikacji klinicznych powinna się wyświetlać równocześnie na dwóch monitorach diagnostycznych. Przeglądarka powinna wspierać monitory w formatach min. 4x3 oraz 16x9. - Okno wyszukiwarki badań zapewniające indywidualną dla użytkownika możliwość dopasowania szerokości, kolejności i wyboru kolumn z danymi wraz z opcją sortowania danych i tworzenia list roboczych w zależności od preferencji użytkownika. Wszystkie modyfikacje zapisywane na koncie danego użytkownika i dostępne dla niego z dowolnej stacji. - Możliwość tworzenia przez użytkownika indywidualnych folderów z danymi obrazowymi. Z poziomu administratora systemu możliwość zarządzania prawami dostępu do poszczególnych folderów na poziomie użytkownika i grupy użytkowników. W obrębie okna wyszukiwarki badań dostępne jest okno szybkiego podglądu badań innego pacjenta. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość importu i eksportu badań z/do nośnika USB i CD/DVD, również w przypadku brakujących plików DICOMDIR. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System umożliwiający zapisanie obrazów kluczowych zgodnie z standardem Key Object Selection Document (DICOM SOP 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59) oraz zapewnia pełną zgodność ze standardem Enchanced DICOM | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System umożliwiający zapisanie zrzutu ekranu i wysłanie go do systemu PACS jako DICOM Secondary Capture | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System umożliwiający wybór danych, które mają być wyświetlone w przeglądarce. Można wybrać pojedyncze badanie, wiele badań, wybrane serie z pojedynczego badania, wybrane serie z wielu badań oraz dowolnie wybrany fragment serii pojedynczego badania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System umożliwiający import i wyświetlanie danych w formatach nie diagnostycznych min. JPEG, TIFF, AVI i MPEG. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Z poziomu użytkownika aplikacji klienckiej musi istnieć możliwość monitorowania zasobów serwera aplikacyjnego w tym min. liczba aktualnie zalogowanych użytkowników, użycie pamięci RAM i CPU | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System pozwalający na pełne wykorzystanie myszy 3-przyciskowej zarówno w oknie wyszukiwarki badań, przeglądarkach i aplikacjach klinicznych. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System umożliwiający włączenie i zmianę kompresji obrazów (bezstratną i stratną) z poziomu okna logowania i przeglądarki obrazów | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość instalacji klienta systemu na systemach operacyjnych min. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 oraz komputerach typu MAC | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pełne wsparcie klienta systemu dla systemów operacyjnych w architekturze 64-bitowej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zdalny dostęp z pełną funkcjonalnością (również spoza sieci lokalnej) do systemu pozwalający na instalację klienta i ocenę obrazów i pracę w każdej zaawansowanej aplikacji, również w jakości diagnostycznej. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne pobieranie wcześniejszych badań z systemu PACS z pełną możliwością konfigurowania wszystkich poniższych reguł - możliwość konfiguracji reguł szczegółowych w zależności od STUDY ARRIVAL, DICOM WORKLIST i HL7 - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu na typ badania (min. TK, MR, NM, RTG, USG) - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu ilość automatycznie pobieranych wcześniejszych badań z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu czas wykonania automatycznie pobieranych wcześniejszych badań z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości - konfiguracja reguł szczegółowych ze względu charakterystykę automatycznie pobieranych wcześniejszych badań (STUDY DESCRIPTION) z możliwością dowolnego ustawienia tej wartości | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aplikacje kliniczne – narzędzia ogólne |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia w dwóch osobnych oknach przeglądarki tej samej serii badania CT z różnymi ustawieniami poziomu okna (np. kostne i tkanek miękkich) wraz zapewnieniem synchronizacji. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System posiadający min. 6 przedefiniowanych poziomów okien dla badań CT z możliwością zmiany ustawień każdego presetu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | MinIP (Minimum Intensity Projection) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, długości po krzywej. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Fuzja badań z różnych modalności min. PET-CT, SPECT-CT, NM-CT, CT-CT, CT-MR, and MR-MR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z automatyczną synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych PET-CT, SPECT-CT, CT-CT i MR-MR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesne ładowanie min. dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z CT, PET/CT i MR) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min.5 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczną Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania.. Automatyczne dopasowanie układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aplikacje kliniczne – narzędzia zaawansowane do analizy badań MR |  |  |  |
|  | Analiza badań perfuzyjnych, a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników - relMTT (relative Mean Transit Time) – relCBV (relative Cerebral Blood Volume) – relCBF (relative Cerebral Blood Flow). | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aplikacja do analizy perfuzji T1, pozwalające uzyskać pomiary wzmocnienia względnego, wzmocnienia maksymalnego, czasu do wykrycia wartości szczytowej (TTP) i prędkość napływu środka kontrastowego. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System wyposażony w aplikację służącą do łączenia wielu obrazów w jeden widok na potrzeby przeglądania skanów pozyskanych przy użyciu kilku aparatów. Aplikacja do badania całego ciała, angiografii MR, całego kręgosłupa w celu uwidocznienia całego centralnego układu nerwowego. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System wyposażony w aplikację pozwalającą na obliczanie nowych obrazów w oparciu o wybraną sumę czasów echa. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System wyposażony w pakiet aplikacji do oceny badań dyfuzji MR. Narzędzie musi pozwalać na przeprowadzenie analizy charakterystyki dyfuzji w udarach i innych chorobach, z uwzględnieniem parametrów ADC, eADC i FA. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System wyposażony w aplikację umożliwiającą wykonanie obliczeń subtrakcji dla badań dynamicznych, jak również pozwala na obliczenie współczynnika transferu magnetyzacji środka kontrastowego (MTC) dla obrazów na podstawie odpowiedniego zestawu obrazów wejściowych. Można zdefiniować współczynniki ważenia, które mają wpływ na subtrakcję lub wynik MTC. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające analizę wyników funkcjonalnego rezonansu magnetycznego BOLD w trybie offline w przypadku sekwencji zadaniowej oraz opartej na predefiniowanych obszarach zainteresowania sekwencji spoczynkowej. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pakiet obrazowania wątroby swobodnie oddychającego pacjenta bez konieczności bramkowania | Tak, podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii min. typu CSI 2D i 3D |  |  |  |
|  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu 3D (typu Arterial Spin Labeling lub inna odpowiednio do nomenklatury producenta) z możliwością ilościowej oceny przepływów w obrębie całego mózgu w rozdzielczości izotopowej. | Tak, podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Tworzenie sprawozdań w celu wydruku na papierze wyników klinicznych ze stacji lekarskiej, włączając wyświetlanie obrazów kluczowych i ramek wyników. Sprawozdanie dostępne dla rozpowszechnienia zwykłego na papierze lub elektronicznego do lekarzy kierujących, pacjentów lub zapisów lekarskich. Sprawozdanie do zapisu jako plik PDF w celu transmisji cyfrowej lub do wydruku na papierze oraz możliwość zapisu jako DICOM secondary capture lub DICOM embeded PDF do przechowywania w obrębie systemu PACS. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |
|  | Kamera video i monitor do obserwacji pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Detektor implantów metalowych (ręczny lub bramka) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Niemagnetyczna gaśnica | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Fantom umożliwiający kalibrację metody ilościowej 1HMRS/CSI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Sieciowa drukarka kolorowa laserowa do wydruków uzyskanych wyników, rekonstrukcji, analiz, perfuzji itp. z możliwością skanowania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Duplikator do automatycznego nagrywania płyt CD/DVD z badaniami pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Klatka Faraday’a wraz z wyposażeniem . | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej pracujący w otoczeniu rezonansu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Strzykawka automatyczna |  |  |  |
|  | Dwugłowicowa strzykawka automatyczna, pracująca w środowisku MR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Podwójna głowica na statywie jezdnym objętość wkładów odpowiednio 65 ml dla środka kontrastowego (strona A); 115 ml dla soli fizjologicznej (strona B) . | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Komplet okablowania, w tym światłowód. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość współpracy ze skanerem rezonansu magnetycznego o natężeniu pola do 3T | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zastosowania zestawów jednorazowych, sterylnych wkładów do kontrastu, złożonych m.in. z 1 wkładu o pojemności 65 ml (kontrast) oraz 1 wkładu o pojemności 115 ml (sól fizjologiczna); | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Regulowana prędkość przepływu w zakresie od 0,01 do 10 ml/s | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość programowania objętości podawanego kontrastu w ml | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dotykowy kolorowy monitor „Touch Screen” | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja KVO (Keep Vein Open) – funkcja umożliwiająca iniekcję 0,25 ml roztworu soli fizjologicznej w regulowanych interwałach czasowych (interwały 15,20,30,45,60,75 s) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Ciśnienie graniczne 325 PSI (2241 kPa) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja wstrzymania iniekcji-pauza – do 20 minut programowalna co 1s. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kalkulator współczynnika eGFR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kalkulator dawki środka kontrastowego w zależności od masy ciała pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Iniekcje wielofazowe (do 6 faz) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przechowywania w pamięci urządzenia ≥ 60 protokołów iniekcji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie wykresu ciśnienia wstrzykiwania w czasie rzeczywistym na panelu kontrolnym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość automatycznego napełniania i odpowietrzania wstrzykiwacza | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny przesuw tłoków przy instalacji wkładów | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość komunikacji wstrzykiwacza z systemem RIS/PACS | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zdalnego (on-line) wsparcia serwisowego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Startowe opakowanie wkładów jednorazowych. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System NAS |  |  |  |
|  | Urządzenie sieciowe typu Network Attached Storage w obudowie typu RACK | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 12 slotów LFF 3,5” na dyski SATA III | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Cztery (4) interfejsy sieciowe 100/1000 Mbps | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dwa (2) interfejsy sieciowe 10 Gbps wraz z wkładkami | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wsparcie RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy do 36 dysków za pomocą półek rozszerzających | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 8 GB pamięci RAM ECC DDR4 z możliwością rozbudowy do 64 GB | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dwa gniazda PCIe 3.0 x 8 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość używania dysków SSD jako pamięci podręcznej odczytu/zapisu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcje klonowania i migawki jednostek LUN | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowany serwer FTP z TLS | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość integracji z Active Directory | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wsparcie dla mechanizmów LinkAggregation | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dwa złącza USB 3.0 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa standardu iSCSI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dwa redundantne zasilacze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | NAS obsadzony zostanie sześcioma (6) dyskami HDD klasy enterprise o pojemnościach 1TB, 7200 RPM, SATA III oraz dwoma (2) dyskami SSD klasy enterprise o pojemności 960GB | Tak | Bez punktacji |  |
|  | W zestawie niezbędne okablowanie oraz elementy konieczne do montażu urządzenia w szafie rack | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 3 lata gwarancji. W razie konieczności wymiany dysków, uszkodzone dyski zostają u zamawiającego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | WYMAGANIA KOŃCOWE I ZAKRES SZKOLEŃ |  |  |  |
|  | Podłączenie do systemu RIS/PACS posiadanego przez zamawiającego, związane z rozbudową obecnie użytkowanej dla tych celów macierzą dyskową HPE 3PAR model serii 7400 [S/N: CZ33159415]. Wykonawca rozbuduje posiadaną przez Zamawiającego macierz dyskową, o co najmniej jedną półkę dyskową (Drive Enclosure) o minimalnym wolumenie danych min. 3TB (RAID6) oraz wymagane i niezbędne elementy konfiguracyjne oraz licencyjne, dokonując stosownej rekonfiguracji macierzy. Wszelkie prace z tym związane po podpisaniu umowy wykonawca poprzedzi wykonaniem analizy wdrożeniowej z zakresu rozbudowy macierzy, uzgadniając z Zamawiającym sposób przeprowadzenia rekonfiguracji macierzy. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kabina RF z kompletnym wykończeniem dostosowana do wymogów dostarczanego systemu MRI (minimalne wyposażenie dodatkowe – 6 gniazd zasilania 220V, przepusty pomiędzy klatką a pokojem technicznym oraz sterownią po 1 małym i 1 dużym) dostawa i montaż | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie do minimum 75% poziomu zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego aparatu Zamawiającemu (w cenie oferty) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykonawca (na własny koszt i we własnym zakresie) dokona wymaganych pomiarów pola elekromagnetycznego dostarczy Zamawiającemu (wraz z dokumentacją powykonawczą) plan pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania stref w całej Pracowni. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie techniczno-obsługowe w miejscu instalacji dla lekarzy, techników, fizyków i inżynierów przed podpisaniem protokołu odbioru, potwierdzone odpowiednim dokumentem. W wymiarze min. 5 dni. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy, techników , fizyków i inżynierów po podpisaniu protokołu odbioru i dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji, potwierdzone odpowiednim dokumentem. W wymiarze min. 5 dni. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zaawansowane szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników w wymiarze min. 5 dni w okresie trwania umowy gwarancyjnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie w miejscu instalacji z zakresu konserwacji i eksploatacji dla lokalnych inżynierów | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie wyjazdowe dla radioterapeutów w ośrodkach referencyjnych min. 10 dni roboczych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie wyjazdowe dla radiologów w ośrodkach referencyjnych min. 10 dni roboczych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie wyjazdowe dla techników radiologii i radioterapii w ośrodkach referencyjnych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie wyjazdowe dla fizyków medycznych obejmujące zagadnienia: -kontroli jakości do planowania radioterapii -zastosowania do obrazów MR do planowania leczenie (MR only planning) -metody obrazowania w wybranych technikach radioterapeutycznych | Tak | Bez punktacji |  |

Uwaga:

*NIESPEŁNIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Załącznik nr 6 do SIWZ

..................................................				    ....................................................

miejscowość, data						pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE (wzór)

Niniejszym oświadczam, iż

- nie należę do*

- należę do*

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, 1618 i 1634), co Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu na Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczenia w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”, sprawa nr D25M/251/N/15-33rj/19, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt 2) niniejszego oświadczenia przedkładam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*skreślić jeśli nie dotyczy

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Załącznik nr 8 do SIWZ

OPIS PRAC ADAPTACYJNYCH

Dostawa Rezonansu Magnetycznego Szpital Morski im. PCK  w Gdyni

      - ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakres robót wchodzić będą między innymi:

Prace rozbiórkowe

- demontaż i utylizacja symulatora;

- dokonania rozbiórki ścian, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wzmocnienia podłogi w celu utworzenia drogi dostawy urządzenia do miejsca docelowego;

- demontaż istniejącej stolarki wewnętrznej tj. drzwi i okno do pomieszczenia, w którym zamontowane zostanie urządzenie;

Prace budowlane

- dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego na montaż urządzenia pod względem wymagań technicznych, obejmujących m.in.: klatkę Faradaya, nośność podłogi, zasilanie w energię elektryczną, kanał niezbędny do prowadzenia instalacji w podłodze, wentylację i klimatyzację, elektryczną i teletechniczną instalację wewnętrzną, SSP i inne zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi;

- wydzielenie pomieszczenia technicznego (rozdzielnie elektryczne etc.) w ramach pomieszczenia przeznaczonego na umiejscowienie urządzenia;

- dostawa i wymiana kasetonów w suficie podwieszanym;

- szpachlowanie i malowanie ścian w nastawni oraz w kabinach;

- dostawa i montaż narożników na ścianach do wysokości 1,2 m w ilości 4 sztuki;

- dostawa i montaż odbojnic o szerokości 0,3 m (10 mb)

- dostawa i montaż stolarki otworowej tj. drzwi i okna do pomieszczenia, w którym zamontowany zostanie Rezonans Magnetyczny zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi (stolarka zewnętrzna bez zmian);

- wykonanie wszelkich przeróbek instalacji wod.-kan., CO, CT, elektrycznych i telekomunikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Istotne informacje:

- czujki SSP, które zostaną zamontowane w remontowanych pomieszczeniach należy wpiąć do centrali pożarowej firmy ESSER znajdującej się na parterze w budynku nr 26, odległość pomiędzy centralą a remontowanymi pomieszczeniami nie przekracza 50 metrów; Istniejącą centralę można rozbudować o nowy obwód;

- wentylacja mechaniczna obsługująca m.in. pomieszczenie, w którym ma zostać zamontowane urządzenie pozwala na sześciokrotną wymianę powietrza na godzinę;

- w załączniku graficznym wskazane jest miejsce, w którym możliwe jest umiejscowienie agregatu wody lodowej, pod warunkiem obudowania agregatu estetycznym ogrodzeniem zasłaniającym agregat oraz ograniczającym rozprzestrzenianie się hałasu;

- Zamawiający wymaga włączenia systemu sterowania układem wentylacji i klimatyzacji w system BMS oparty o oprogramowanie i osprzęt firmy (Schneider Electric).

Szczegółowa specyfikacja dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00 po uprzednim umówieniu wizyty nr tel. 501-058-518 Bartosz Kohnke;

- Zamawiający przewiduje wymianę następujących elementów centrali wentylacyjnej:

- automatyka,

- układ chłodzenia,

- układ nawilżania,

- wentylatory,

- filtry,

- Zamawiający wymaga wykonania pełnego przeglądu centrali wraz z czyszczeniem kanałów wentylacyjnych, centrali oraz kratek i anemostatów nawiewnych i wyciągowych;

- Należy wykonać pomiary skuteczności wentylacji remontowanych pomieszczeń;

- W ramach zadania należy rozbudować istniejącą instalację gazów medycznych (tlen) znajdującą się w odległości około 50 m od pomieszczenia, w którym zamontowane zostanie urządzenie, zamawiający oczekuje dostawy i montażu jednego gniazda podtynkowego wraz z odpowiednimi dokumentami odbiorowymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

- Kontrolę dostępu należy przewidzieć dla drzwi wejściowych do pracowni MRI. Istniejący system KD, do którego należy się podpiąć to system firmy Roger. Szczegółowa specyfikacja dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00 po uprzednim umówieniu wizyty nr tel. 501-058-518 Bartosz Kohnke.

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy aby w ramach realizacji zadania inwestycyjnego uzyskał wszelkie niezbędne zgody i decyzje umożliwiające Zamawiającemu zgodnego z prawem wykorzystywania urządzenia do celów medycznych.

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00  po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie.

Osoby do kontaktu w sprawie wizji:

Bartosz Kohnke, e-mail: bkohnke@szpitalepomorskie.eu , tel.: 58 72 60 904

Anna Tomaszewska, e-mail: atomaszewska@szpitalepomorskie.eu, tel. 58 72 60 152

Należy podać daty wykonanych dostaw, dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia