ZAPYTANIA  DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA nr 4

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 78/KPW/RAT/2020, którego przedmiotem jest:

Przegląd instalacji i urządzeń do wytwarzania i obsługi powietrza oddechowego oraz komór hiperbarycznych z podziałem na 13części

Zamawiający: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA,  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14

informuje, iż otrzymał w dniu 05.08.2020 r. zapytanie dotyczące SIWZ i  udzielił w dniu 10.08.2020 r. następujących wyjaśnień:

| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| W zakresie części I ( Przegląd roczny Ratowniczo-Leczniczych Kontenerowych Zestawów Hiperbarycznych „Sercówka” , eksploatowanych w ZMP KPW Gdynia, nr fabryczne . 56954 oraz 56956) : |

| 1 | Pkt 2.3 Wykazu prac Czy Zamawiający wymagając odnowienia powłoki lakierniczej kontenera ma na myśli malowanie kontenera? A jeżeli tak, to jaką metodą (ręczna - natrysk, lakierowanie proszkowe, inne) ? W przypadku malowania kontenera czy Zamawiający może doprecyzować jaką farbą oraz jaką ilość warstw przewiduje ? Jeżeli Zamawiający przewiduje użycie farby podkładowej, bazy i lakieru zabezpieczającego, to o jakim numerze koloru, tak aby uzyskać normalizację w zakresie używanych kolorów (nr koloru)? Zdaniem Zamawiającego, czy oraz jakie atesty powinna posiadać użyta farba? 5. Czy kontener malowany ma być w całości czy jedynie w miejscach uszkodzonych? | Odp. 1 Malowanie kontenera nie jest wymagane w całości jedynie konserwacja zabezpieczenie powierzchni malowanie powierzchni kontenera na których widać ogniska rdzy. Jednocześnie konserwacji podlegają mocowania (zawiasy) włazów kontenera Proces malowania i konserwacji musi być zgodny z procesem technologicznym producenta (powierzchnia lakiernicza kontenera przeznaczona do pracy w warunkach morskich Norma PN-EN ISO 12944 kategorii korozyjności atmosfery C5-M bardzo duża (morska)) Odp. 2 Zgodna z wymogami i normami morskimi polecana przez producenta (powierzchnia lakiernicza kontenera przeznaczona do pracy w warunkach morskich Norma PN-EN ISO 12944 kategorii korozyjności atmosfery C5-M bardzo duża (morska)) Odp. 3 Zgodnie ze standardami wykonanymi przez producenta Norma PN-EN ISO 12944 kategorii korozyjności atmosfery C5-M bardzo duża (morska)) Odp. 4 Odpowiedzi udzielono w punkcie Punktach powyżej. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Pkt 2.10 Wykazu prac : Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wystawienia certyfikatu zaświadczenia o stanie technicznym akumulatorów. W związku z tym, jakiego rodzaju certyfikatu oczekuje Zamawiający, przy założeniu, że Wykonawca udziela na wykonane prace 12- miesięcznej gwarancji ? | Sprawdzenie energetyczne akumulatorów określające ich sprawność , zużycie w procentach. |
| 3 | Pkt 2.12 Wykazu prac : Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wymiany komputera na nowy. W związku z tym, iż system powinien być kompatybilny z systemami juž używanymi, prosimy o określenie przez Zamawiającego parametrów systemu, a w szczególności jego: nazwy oraz wersji systemu operacyjnego, nazwa oraz wersji interfejsu programowego. W jaki sposób Zamawiający definiuje „nowy system sterowania pracą TV” ? Jakie elementy łączności oraz jakiego systemu Zamawiający oczekuje? Pojęcie „NOWY” jest w tym punkcie nadużywane, co powoduje, że Wykonawca nie wie co ma przez to rozumieć, dlatego też Zamawiający powinien doprecyzować czy : pojęcie nowy oznacza nowy na rynku czy też „nowy” w znaczeniu : kompatybilny z „ nowym systemem stosowanym w nowszych Sercówkach? Przykład: nowy system operacyjny np. Win 10 niekoniecznie będzie kompatybilny z systemem który jest zainstalowany w sercówkach z np. 2017 r.) Oferent prosi o uszczegółowienie tego punktu, gdyż ma on istotne znaczenie dla terminu i wyceny przez Oferenta prac objętych wvkazem. Ponadto, Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia lub też formalnego przekazania do użytkowania przez Oferenta uprawnień/ licencji systemu informatycznego, za pomocą którego sterowana jest praca urządzeń, celem uzyskania niezbędnych informacji z zakresu oprogramowania oraz parametrów technicznych umożliwiających dostosowanie i zoptymalizowanie systemu komputerowego, który ma zostać zainstalowany do właściwej pracy zespołu obsługiwanych urządzeń ? | Odp. 1 System montowany aktualnie przez producenta Odp. 2. System montowany aktualnie przez producenta Odp. 3 System montowany aktualnie przez producenta kompatybilny ze wszystkimi podzespołami . Odp. 4 W sprawie licencji systemu należy procedować z producentem systemu |
| 4 | Pkt 2.14 Wykazu prac : Z uwagi na to, że należy przypuszczać, iż radio FM w kontenerze będzie odbierało zakłócenia, w związku z tym czy Zamawiający przewiduje jakieś inne miejscu do wyprowadzenia anteny oraz jakich wejść zewnętrznych Zamawiający wymaga ? Czy zdaniem Zamawiającego mają to być wejście AUX USB micro SD, czy też Zamawiający oczekuje systemu mono — stereo ? | Odp. 1 nie jest konieczne wyprowadzenie anteny do wykonania można odstąpić od wykonania tego punktu (nie przewiduje) Odp. 2 Nie dotyczy |
| 5 | Pkt 2.16 Wykazu prac : Użycia jakiego rodzaju farby oraz o jakich atestach oczekuje Zamawiający w zakresie wykonania malowania zrębnic? | Zgodnie z technologią producenta Norma PN-EN ISO 12944 kategorii korozyjności atmosfery C5-M bardzo duża (morska)) |
| W zakresie części VI (Przegląd roczny Ratowniczo-Leczniczego Kontenerowego Zestawu Hiperbarycznego „Sercówka” eksploatowanego w OSNiP, nr fabryczny 55817) : |
| 6 | Pkt 2.10 Wykazu prac : Oferent prosi o doprecyzowanie jakiego rodzaju wyposażenie wnętrza komory ma być objęte czyszczeniem, myciem i dezynfekcją? Użycia jakiego rodzaju preparatów do mycia i dezynfekcji wyposażenia komory oczekuje Zamawiający? | Odp. 1 Zgodnie z wykazem prac przeglądowych dotyczącym pkt. 2.10 czyszczenie, mycie i dezynfekcja wyposażenia wnętrza komory będzie wykonana przez użytkownika sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia preparatów do czyszczenia, mycia i dezynfekcji. Odp. 2 Środki te powinny być neutralne dla wyposażenia komory, nie wchodzące w reakcję chemiczną z materiałami z których jest wykonana armatura komory, nie powinny być żrące, dopuszczone do używania w środowisku o podwyższonej zawartości tlenu, a także nie powinny być szkodliwe dla życia i zdrowia ludzkiego np. preparat AHD 1000 lub inny odpowiednik o podobnych właściwościach dezynfekujących. |
| 7 | Pkt 2.11. Wykazu prac : Czy w przypadku wystąpienia opóźnienia w sprawdzeniu metrologicznym, dokonywanym przez Wojskowy Ośrodek Metrologii, do którego manometry dostarcza użytkownik, Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu na realizację zadania? | W przypadku wystąpienia opóźnienia w sprawdzeniu metrologicznym dokonywanym przez 1 Wojskowy Ośrodek Metrologii przewiduje się wydłużenie terminu realizacji zadania, pod warunkiem wykonania wszystkich innych czynności wymienionych w wykazie prac przeglądowych i dostarczeniu urządzenia do użytkownika do terminu ostatecznego określonego w umowie. W celu wykonania odbioru wykonanych prac przeglądowych przez użytkownika, na czas trwania legalizacji manometrów w 1 Wojskowym Ośrodku Metrologii powinny być zamontowane urządzenia zastępcze. Po powrocie manometrów ze sprawdzenia wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania urządzeń zastępczych i zamontowania zalegalizowanych manometrów w terminie nie dalszym niż 7 dni roboczych od otrzymania informacji od użytkownika. Czynności związane z montażem zalegalizowanych manometrów powinny być wykonane w miejscu stacjonowania urządzenia u użytkownika. |
| 8 | Pkt 2.45 Wykazu prac : W zakresie wykonania podstawy pod kontener, jakiego rodzaju podstawy, o jakich wymiarach, z jakiego rodzaju tworzywa oczekuje Zamawiający? Jakiej ilości sztuk podstawy pod kontener oczekuje Zamawiający? | Odp. 1 Podstawy pod kontener powinny być wykonane z tworzywa sztucznego (np. materiał stosowany pod stopy stabilizatorów dźwigów), o nośności odpowiadającej ciężarowi urządzenia, wysokowytrzymałe, praktycznie niełamliwe, nienasiąkające wodą, nierdzewiejące, niebutwiejące, elastyczne i łatwe do przenoszenia (wyposażone w uchwyty do przenoszenia). Wymiary podstawy powinny mieścić się w zakresie szerokości i długości od 40cm do 60cm, wysokości od 6cmm do 10 cm. Waga nie powinna przekraczać 25 kg dla pojedynczej podstawy. Odp. 2 Ilość sztuk 6. |
| W części IX ( Przegląd roczny Ratowniczo-Leczniczego Kontenerowego Zestawu Hiperbarycznego eksploatowanego w BGR JW 4250, nr fabryczny nr 57184) : |
| 9 | Pkt 2 Wykazu prac : Zamawiający przewiduje malowanie kontenera, zatem Oferent prosi o doprecyzowanie : Jaką metodą (ręczna - natrysk czy lakierowanie proszkowe, inne) ? Przy użyciu jakiego rodzaju farby ? W jakiej ilości warstw? Jeżeli przy użyciu farby podkładowej, bazy i lakieru zabezpieczającego, to jakiego numeru koloru Zamawiający oczekuje, aby znormalizować go w zakresie używanych kolorów oraz czy i jakie atesty, zdaniem Zamawiającego powinna posiadać użyta farba? Czy malowaniu ma być poddany cały kontener czy jedynie jego uszkodzone miejsca? | Odp. 1 Zgodna z wymogami i normami morskimi polecana przez producenta (powierzchnia lakiernicza kontenera przeznaczona do pracy w warunkach morskich Norma PN-EN ISO 12944 kategorii korozyjności atmosfery C5-M bardzo duża (morska)) Odp. 2 Zgodna z wymogami i normami morskimi polecana przez producenta (powierzchnia lakiernicza kontenera przeznaczona do pracy w warunkach morskich Norma PN-EN ISO 12944 kategorii korozyjności atmosfery C5-M bardzo duża (morska)) Odp. 3 Zgodna z wymogami i normami morskimi polecana przez producenta (powierzchnia lakiernicza kontenera przeznaczona do pracy w warunkach morskich Norma PN-EN ISO 12944 kategorii korozyjności atmosfery C5-M bardzo duża (morska)) Odp. 4 Zgodnie ze standardami wykonanymi przez producenta Norma PN-EN ISO 12944 kategorii korozyjności atmosfery C5-M bardzo duża (morska)) Odp. 5 Malowanie kontenera nie jest wymagane w całości jedynie konserwacja zabezpieczenie powierzchni malowanie powierzchni kontenera na których widać ogniska rdzy. Jednocześnie konserwacji podlegają mocowania ( zawiasy ) włazów kontenera Proces malowania i konserwacji musi być zgodny z procesem technologicznym producenta (powierzchnia lakiernicza kontenera przeznaczona do pracy w warunkach morskich Norma PN-EN ISO 12944 kategorii korozyjności atmosfery C5-M bardzo duża (morska)) |
| 10 | Ponadto, ze specyfikacji będącej częścią SIWZ wynika, iż Zamawiający nie wyklucza możliwości ( w razie zaistnienia takiej potrzeby) przewiezienia RLKZH do warsztatu Wykonawcy w celu przeprowadzenia profesjonalnego przeglądu w zoptymalizowanych warunkach pracy, które w okresie pandemii wirusa Sars-Cov-2 wymagają zastosowania szczególnego reżimu sanitarnego. W związku z tym, istotna jest odpowiedź na pytanie : czy możliwość taka dotyczy wszystkich wymieniony w specyfikacji do SIWZ RLKZH oraz PZP ? oraz czy Zamawiający udostępni urządzenia dźwigowe do załadunku na terenie KPW, a także czy_ wyznaczy osoby upoważnione do ewentualne/ kontroli prac serwisowych w warsztacie Wykonawcy. | Zamawiający nie wyklucza możliwości ( w razie zaistnienia takiej potrzeby) przewiezienia przez Wykonawcę RLKZH do warsztatu Wykonawcy w celu przeprowadzenia profesjonalnego przeglądu w zoptymalizowanych warunkach pracy. Zamawiający nie udostępnia swoich urządzeń dźwigowych do załadunku na terenie KPW Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac serwisowych w warsztacie Wykonawcy. |
| 11 | Oferent prosi także o wyjaśnienie kwestii redakcyjnie związanej z prawidłowym sporządzeniem formularza ofertowego. to jest : czy formularz oferty, a także stanowiąca jego części Kalkulacja ceny ofertowej powinna składać się ze wszystkich jej części, wypełnionych jedynie w zakresach, co do których Oferent będzie składał ofertę, czy też formularz ofertowy może składać się wyłącznie z części ( w tym także części Kalkulacji ceny ofertowej), w zakresie których Oferent zamierza złożyć ofertę ( np. wyłącznie z cz. l, VI i IX)? | Wykonawca, który przygotowuje ofertę postepowaniu na jakąkolwiek część zamówienia, musi wypełnić kalkulację ceny ofertowej dotyczącej tylko tej danej części. |
| 12 | Jednocześnie, w związku z powyżej przedstawionymi zagadnieniami do wyjaśnienia przez Zamawiającego, mającymi istotne znaczenie dla przygotowania rzetelnej oferty przetargowej, prosi Zamawiającego o rozważenie ewentualnego wyznaczenia nowego terminu do składania ofert. | Termin składania i otwarcia ofert zmieniono na 13.08.2020 r. |