- Szp-241/FZ-053/ 608 /2024					         	Wrocław, dnia 20.08.2024 r.

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa zamkniętego systemu do pobrania krwi”

Pytanie nr 1

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 1 wymaga próbówko- strzykawki z 3,8% stężeniem cytrynianu sodu?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 2 wymaga końcówki strzykawko-probówki umożliwiającej podłączenie multiadaptera z wtopioną igłą lub igły typu Luer z cytrynianem sodu 0,1-0,11ml/l?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 7 dopuści próbówko-strzykawki o pojemności 5,5ml ?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 4

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 8 dopuści próbówko-strzykawki o pojemności 4,9 ml i wymiarach 13x90mm?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 5

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 8 dopuści próbówko- strzykawki o pojemności 2,6 ml i wymiarach

- 13x66mm?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 6

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 9 dopuści próbówko-strzykawki o pojemności 5,5ml ?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 7

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz 14 dopuści igły 0,7 lub 0,8?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 8

- Czy Zamawiający w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i jakości pracy personelu, wymaga (zgonie z wymogami dyrektywy unijnej i rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Dyrektywą Unii Europejskiej), aby wszystkie strzykawko-probówki lub probówki były wykonane z bezpiecznego tworzywa sztucznego eliminującego ryzyko zranienia osoby pobierającej przez ostrą krawędź stłuczonej strzykawko-probówki lub probówki?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 9

- Czy Zamawiający wymaga, alby wszystkie probówko-strzykawki i probówki posiadały zakręcane korki minimalizujące efekt aerozolowy?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 10

- Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawko-probówki lub probówki do biochemii z aktywatorem wykrzepiania (pozycje 6, 7 i 11 w formularzu cenowym– Formularz cenowy Załącznik 1.1) zapewniały wykrzepianie w czasie maksymalnie do 30 minut (czas wykrzepiania potwierdzony oświadczeniem producenta), celem wydania wyników w trybie cito?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

- Czy w pozycji 9 Formularza cenowego Załącznik 1.1 Zamawiający dopuści strzykawko-probówkę z etykietą zawierającą miejsce na wszystkie niezbędne dane wymagane do wysyłki materiału biologicznego?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

- Dot. projektu umowy §3 ust.4 - Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 m-cy licząc od daty dostawy. Ponieważ nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny termin ważności, a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce (dot. poz. 2 i 7), prosimy o możliwość dopuszczenia probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił minimum 5 miesięcy. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco (realizacja zamówień cząstkowych w terminie do 3 dni roboczych) bez zbędnego składowania produktów. W związku z tym prosimy o dopuszczenie strzykawko-probówek z pozycji: 2 i 7 w z 5-cio miesięcznym terminem ważności od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 2, 7 probówko strzykawek z 5-cio miesięcznym terminem ważności. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13-  Dotyczy poz.3:

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie strzykawek do gazometrii do osobnego pakietu,

- w celu zwiększenia liczby potencjalnych oferentów i przez to konkurencyjności ofert.

- W przypadku braku zgody na wydzielenie poz. 3 do osobnego pakietu, zwracamy się z prośbą o zgodę na

- zaoferowanie w tej pozycji produktu pochodzącego od innego producenta niż pozostały asortyment,

- spełniającego pozostałe wymagania SWZ. Strzykawka do gazometrii nie łączy się w trakcie jej użycia z

- elementami systemu próżniowego poboru krwi, nie ma więc zagadnienia jej ewentualnej

- niekompatybilności z resztą systemu.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 14- Dotyczy poz.11, 12,13:

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie w ww pozycjach igieł systemowych

- nie połączonych na stałe z uchwytem i osobno uchwytów, które łączy się z igłą tuż przed pobraniem.

- Jednocześnie prosimy o zgodę na zaoferowanie ww uchwytów w osobnym, dodanym wierszu formularza,

- w liczbie odpowiadającej ilości oferowanych igieł systemowych, igieł motylkowych oraz adapterów Luer.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 15-  Dotyczy poz.14:

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie w poz. 14 igieł motylkowych 0,8 mm

- z drenem 190 mm, spełniających pozostałe wymagania SWZ. Ewentualnie o zgodę na zaoferowanie w tej

- pozycji produktu od innego producenta niż pozostały asortyment.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 16

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na wpisanie w formularzu asortymentowo cenowym

- cen jednostkowych z czterema miejscami po przecinku.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

- .

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.