## zadanie 1 - sztuczna inteligen.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SYSTEMU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DLA WSPOMAGANIA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
zadanie 1
Lp | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane
(podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia)
Opis jednostki
1. | Wykonawca/Producent | Podać
2. | Nazwa-model/typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2021 r. | TAK / Podać
5. | Tryb wyświetlania informacj o możliwej zmianie na obrazie głównym | TAK
6. | Tryb wyświetlania informacj o możliwej zmianie na obrazie dodatkowym | TAK
7. | Kompatybilność z trybem obserwcji wzmocnienia tekstury i kolor procesora wideo | TAK
8. | Współpraca z posiadanym torem wizyjnym CV-1500 | TAK
9. | Współpraca z posiadanymi kolonoskopami serii Evis Exera III i EVIS x 1 | TAK
10. | Wyjście sygnału min: SDI 1080i/1080p/4K x 2 | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna przedmiotu zamówienia)
| OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskana | Opis Wykonawcy, Odpowiedź TAK/NIE
11. | Wskazywanie zmian poprzez otaczanie widocznym kolorowym znacznikiem | TAK
12. | Wejście sygnału SDI 1080p/4K | TAK
GWARANCJA I SERWIS (DOTYCZY CAŁEGO ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU)
13. | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym.Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-napraw uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. | TAK
14. | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia (na miejscu u użytkownika) - maksymalnie 48 godzin w dniach roboczych | TAK
15. | Czas naprawy sprzętu - do 5 dni roboczych, liczonych od dnia dotarcia sprzętu do serwisu, a w przypadku konieczności naprawy poza granicami kraju, lub konieczności importu części, do 15 dni roboczych. W przypadku naprawy powyżej 5 dni roboczych Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze na czas przebywania urządzenia w serwisie. | TAK
16. | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych) | TAK
17. | Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić | TAK
18. | Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat | TAK
19. | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem fkasu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu. | Podać
20. | Okres gwarancji (gwarancja bez limitu godzin) - minimum 24 miesiące | Podać
21. | Liczba przeglądów w okresie gwarancji | Podać
22. | Gruntowny, bezpłatny przegląd urządzeń w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK
23. | Wystawienie paszportów technicznych | TAK
24. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi , dodatkowo potwierdzone certyfikatem | TAK
25. | Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie ) | TAK

## zadanie 2 - Endobaza
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SYSTEMU DO ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH NA DWA STANOWISKA ROBOCZE - kompatybilne z urządzeniem z zadania 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
zadanie 2
Lp | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane
(podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia)
Opis jednostki
1. | Wykonawca/Producent | Podać
2. | Nazwa-model/typ | Podać
3. | Kraj pochodzenia | Podać
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2021 r. | TAK / Podać
5. | Terminarz do prowadzenia zapisów badań, listy roboczej | TAK
6. | Oprogramowanie oparte na profesjonalnej, komercyjnej bazie danych Microsoft SQL Server | TAK
7. | Możliwość rozbudowy systemu o komunikacje elektronicznej wymiany danych w medycynie wg standardów (opcja): -HL7 z systemem typu HIS - DICOM 3.0 z serwerem PACS - DICOM WorkList z systemem typu RIS | TAK
8. | Kontrola ilości badań wykonancyh przez personel oraz endoskop | TAK
9. | Sterowanie rejestracją zdjęć bezpośrednio z przycisków na głowicy posiadanych endoskopów firmy OLYMPUS | TAK
10. | Pełna elektronczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrywania bezpośrednio na nośnik CD/DVD | TAK
11. | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, nazwisko, imię, data ur., nr księgi głównej | TAK
12. | Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego | TAK
13. | Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach, PDF, TXT | TAK
14. | Tworzenie dowolnych zestawień statystycznych, m.in..: ilości wykonanych badań, ilości schorzeń, instytucjach kierujących | TAK
15. | Eksport oraz import plików w znanych formatach: BMO, JPG,PNG, PDF,TXT, AVI, MPG2 na nośnik typu pendrive/ USB Flash | TAK
16. | Edycja obrazów bezpośrednio po zabiegu przez nanoszenie warstwy z adnotacjami w postaci linii, strzałek, figur geometrycznych, tekstu, pomiarów planimetrycznych | TAK
17. | Indentyfikacja podłączonego endoskopu z podaniem typu i numeru seryjnego | TAK
18. | Możliwość nagrywania notatek głosowych połączonych z elektroniczną historią pacjenta | TAK
19. | Współpraca z posiadaną myjnią serii ETD i szafą typu EDC | TAK
20. | System archiwizacji badń endoskopowych stanowisko opisowe | TAK
21. | Terminarz do prowadzenia zapisów badań, listy roboczej | TAK
22. | Oprogramowanie oparte na profesjonalnej, komercyjnej bazie danych Microsoft SQL Server | TAK
23. | Możliwość rozbudowy systemu o komunikacje elektronicznej wymiany danych w medycynie wg standardów (opcja): -HL7 z systemem typu HIS - DICOM 3.0 z serwerem PACS - DICOM WorkList z systemem typu RIS | TAK
24. | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: - zapisu własnych opisów badań do późniejszego wykorzystania , edycji raportu - importu procedur w formie plików CSV (np..: do rozliczeń z NFZ, ICD10, ICD09) - załączenia zdjęć zarejestrowaych podczas badania drukowanych bezpośredni na raporcie | TAK
25. | Kontrola ilości badań wykonancyh przez personel oraz endoskop | TAK
26. | Pełna elektronczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrywania bezpośrednio na nośnik CD/DVD | TAK
27. | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, nazwisko, imię, data ur., nr księgi głównej | TAK
28. | Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach, PDF, TXT | TAK
29. | Zapisywanie i edycja zdjęć z możliwością zaznaczania elementów graficznych i tekstu | TAK
30. | Tworzenie dowolnych zestawień statystycznych, m.in..: ilości wykonanych badań, ilości schorzeń, instytucjach kierujących | TAK
31. | Eksport oraz import plików w znanych formatach: BMP, JPG,PNG, PDF,TXT, AVI, MPG2 na nośnik typu pendrive/ USB Flash | TAK
32. | Edycja obrazów bezpośrednio po zabiegu przez nanoszenie warstwy z adnotacjami w postaci linii, strzałek, figur geometrycznych, tekstu, pomiarów planimetrycznych | TAK
33. | Możliwość nagrywania notatek głosowych połączonych z elektroniczną historią pacjenta | TAK
Komputer do współpracy z programem do archiwizacji badań stanowisko robocze - 2 sztuki
34. | Stacja robocza - obudowa tower | TAK
35. | Procesor min Intel serii Core i 5 | TAK
36. | Pamięć RAM min 8 GB, SSD, min 250 GB, HDD min 1 TB | TAK
37. | Napęd optyczny DVD+/-RW | TAK
38. | System operacyjny Windows 10 Professional PL | TAK
39. | Monitor min LCD 21,5", zasilacz awaryjny UPS, drukarka kolorowa A4, klawiatura, mysz bezprzewodowa, karta do przechwytywania obrazu w jakości HD. Oklablowanie instalacyjne do oferowanych procesorów | TAK
Komputer do współpracy z programem do archiwizacji badań: stanowisko opisowe
40. | Stacja robocza - obudowa tower | TAK
41. | Procesor min Intel serii Core i 5 | TAK
42. | Pamięć RAM min 8 GB, SSD, min 250 GB, | TAK
43. | Napęd optyczny DVD+/-RW | TAK
44. | System operacyjny Windows 10 Professional PL | TAK
45. | Monitor min LCD 21,5", zasilacz awaryjny UPS, drukarka kolorowa A4, klawiatura, mysz bezprzewodowa, | TAK
46. | Konwerter złącz dla stanowisk roboczych współpracujących z posiadanymi procesorami wideo - 2 szt | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna przedmiotu zamówienia)
| OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskana | Opis Wykonawcy, Odpowiedź TAK/NIE
47. | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: - zapisu własnych opisów badań do późniejszego wykorzystania , edycji raportu - importu procedur w formie plików CSV (np..: do rozliczeń z NFZ, ICD10, ICD09) - załączenia zdjęć zarejestrowanych podczas badania drukowanych bezpośrednio na raporcie | TAK
48. | Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, nazwisko, imię, data ur., nr księgi głównej | TAK
GWARANCJA I SERWIS (DOTYCZY CAŁEGO ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU)
49. | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym.Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-napraw uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. | TAK
50. | Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia (na miejscu u użytkownika) - maksymalnie 48 godzin w dniach roboczych | TAK
51. | Czas naprawy sprzętu - do 5 dni roboczych, liczonych od dnia dotarcia sprzętu do serwisu, a w przypadku konieczności naprawy poza granicami kraju, lub konieczności importu części, do 15 dni roboczych. W przypadku naprawy powyżej 5 dni roboczych Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze na czas przebywania urządzenia w serwisie. | TAK
52. | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 24 godziny (liczone w dniach roboczych) | TAK
53. | Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić | TAK
54. | Dostępność części zamiennych - minimum 10 lat | TAK
55. | Adres najbliższego serwisu. Podać jego adres wraz z numerem fkasu i adresem e-mail, które będą służyć do kontaktu. | Podać
56. | Okres gwarancji (gwarancja bez limitu godzin) - minimum 24 miesiące | Podać
57. | Liczba przeglądów w okresie gwarancji | Podać
58. | Gruntowny, bezpłatny przegląd urządzeń w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK
59. | Wystawienie paszportów technicznych | TAK
60. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi , dodatkowo potwierdzone certyfikatem | TAK
61. | Instrukcje obsługi w języku polskim (przy dostawie ) | TAK