- Wymagania dla przedmiotu dostawy (odczynników) oraz aparatu do wykonywania badań (przedmiot dzierżawy)

| L.p. | Wymagane cechy/parametry techniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane/podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |
| 1. | Automatyczny system do barwień immunohistochemicznych: Odczynniki do diagnostyki medycznej in vitro: przeciwciała mysie i królicze - komplementarny, multimerowy zestaw detekcyjny, - kompletny zestaw odczynników, niezbędnych do wykonywania całego procesu Przeznaczone do wykonywania barwień w aparacie do diagnostyki medycznej in vitro, który instalowany jest wraz z wyposażeniem dodatkowym, w skład którego wchodzą: - zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwienia, - drukarka kodów kreskowych, - UPS podtrzymujący pracę aparatu w razie awarii prądu | Tak (podać) |  |
| Warunki bezwzględne dla aparatu do barwień immunohistochemicznych |
| 2. | Aparat - rok produkcji nie starszy niż 2019. | Tak (podać) |  |
| 3. | Wykonawca zapewni gwarancję przez cały okres obowiązywania umowy. | Tak (podać) |  |
| 4. | Zapewnia automatyczny proces barwienia od deparafinizacji do podbarwienia tła na pokładzie jednego aparatu | Tak (podać) |  |
| 5. | Umożliwia wykonywanie barwienia metodami immunohistochemicznymi (IHC) oraz hybrydyzacji in situ (ISH) | Tak (podać) |  |
| 6. | Czas pełnego cyklu pojedynczego barwienia immunohistochemicznego wynosi 2,5-3 godzin | Tak (podać) |  |
| 7. | Czas pełnego cyklu pojedynczego barwienia metodami hybrydyzacji wynosi ok. 6 godzin | Tak (podać) |  |
| 8. | Posiada 30 miejsc na barwione preparaty z niezależnym sterowaniem temperaturą dla każdej pozycji | Tak (podać) |  |
| 9. | Preparaty umiejscowione są w osobnych szufladach. Każda szuflada to niezależna komora reakcyjna dla pojedynczego preparatu. Przestrzenne oddzielenie barwionych szkiełek zapobiega kontaminacji oraz zapewnia najbardziej optymalne i precyzyjne monitorowane środowisko dla procesu barwienia, a także umożliwia swobodny dostęp, tzw. „random access” | Tak (podać) |  |
| 10. | Posiada min. 35-pozycyjny rotor na odczynniki | Tak (podać) |  |
| 11. | Pozwala na oznaczenie od 1 do 27 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy oraz istnieje możliwość dokładania preparatów | Tak (podać) |  |
| 12. | Aparat bezigłowy, eliminujący ryzyko kontaminacji próbki | Tak (podać) |  |
| 13. | Stosuje bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów | Tak (podać) |  |
| 14. | Dozuje jednolitą ilość odczynnika – 100μl dla każdego oznaczenia, niezależnie od wielkości badanego materiału i umiejscowienia na szkiełku, bez konieczności programowania miejsca | Tak (podać) |  |
| 15. | Identyfikuje preparaty za pomocą kodów kreskowych | Tak (podać) |  |
| 16. | Odczynniki barwiące wprowadzane za pomocą kodów kreskowych lub chipów, co eliminuje błędy występujące podczas manualnego wprowadzania danych | Tak (podać) |  |
| 17. | Zabezpiecza tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia, bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka | Tak (podać) |  |
| 18. | Posiada opcję zaprogramowania barwienia „ na noc” | Tak (podać) |  |
| 19. | Moduł płynów aparatu zawiera siedem butelek z płynami, niezbędnymi do poszczególnych etapów barwienia, w których poziom płynów kontrolowany jest za pomocą czujników | Tak (podać) |  |
| 20. | Otwarty system, dający możliwości wyboru własnego rodzaju przeciwciał używanych do barwienia | Tak (podać) |  |
| 21. | Wyposażenie w system zasilania awaryjnego umożliwiający bezpieczne zakończenie pracy | Tak (podać) |  |
| Warunki bezwzględne dla przeciwciał do barwień immunohistochemicznych |
| 22. | Posiadają znak CE IVD do diagnostyki in vitro | Tak (podać) |  |
| 23. | Gotowe do użycia, nie wymagają rozcieńczenia | Tak (podać) |  |
| 24. | Mono- i poliklonalne, mysie i królicze | Tak (podać) |  |
| 25. | Pakowane w hermetycznie zamkniętych, bezpiecznych dyspenserach | Tak (podać) |  |
| 26. | Wygodne do przechowywania | Tak (podać) |  |
| 27. | Oznakowane kodem kreskowym | Tak (podać) |  |
| 28. | Na każdym opakowaniu podana jest data ważności | Tak (podać) |  |
| 29. | Materiał: skrawki parafinowe, mrożaki, rozmazy, cytospiny | Tak (podać) |  |
| 30. | Przechowywanie i transport w temperaturze 2-8 ֯C | Tak (podać) |  |
| Zestaw detekcyjny |
| 31. | Posiada znak CE IVD do diagnostyki in vitro | Tak (podać) |  |
| 32. | Oparty o technologię multimerową | Tak (podać) |  |
| 33. | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania 12900 badań immunohistochemicznych zapewni Wykonawca | Tak (podać) |  |
| Pozostałe odczynniki niezbędne do wykonania barwienia |
| 34. | Posiadają znak CE IVD do diagnostyki in vitro | Tak (podać) |  |
| 35. | Wykonawca dostarczy wszystkie odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny (np.: probówki, pojemniki do buforów) niezbędny do wykonywania badań immunohistochemicznych na dostarczonym aparacie | Tak (podać) |  |
|  | Wymagania dodatkowe |
| 36. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone z aparatem | Tak (podać) |  |
| 37. | Dokumentacja serwisowa i techniczna – dostarczona z aparatem | Tak (podać) |  |
| 38. | Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zapewni w ramach zaoferowanej ceny ofertowej, uczestnictwo w programach zewnętrznej kontroli jakości w ramach barwień immunohistochemicznych kontroli jakości. Kontrole jakości winna przeprowadzić niezależna jednostka typu NORDIQC lub UKNEQAS. Wykonawca zapewni także proces logistyczny związany z powyższymi wymaganiami. | Tak (podać) |  |
| 39. | Wykonawca zapewnia wsparcie aplikacyjne oraz merytoryczne w trakcie trwania umowy | Tak (podać) |  |
| 40. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich zamawianych odczynników z terminem ważności minimum 6 miesięcy. | Tak (podać) |  |
|  | Szkolenia |
| 41. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji aparatu – w dniu instalacji sprzętu | Tak (podać) |  |

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy