## tor endoskopowy
Zał. nr 1 do SWZ
FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - tor endoskopowy
Uwaga:
1. | W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna C, proszę wpisać w kolumnie E ,,TAK”.
2. | W przypadku posiadania parametrów wyższych / lepszych niż określa kolumna C, proszę wpisać w kolumnie E wartość parametrów oferowanych.
3. | W przypadku gdy kolumna C określa wartości przedziałowe (ze znakami >, <, ≥, ≤), proszę w kolumnie E wpisać jakie konkretne wartości posiada oferowany przez Wykonawcę sprzęt medyczny.
4. | Parametry określone w kolumnie C jako „TAK” są warunkami granicznymi.
5. | Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.
6. | Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta oferowanego sprzetu medycznego, w celu potwierdzenia oferowanych parametrów technicznych.
7. | Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
Lp. | Parametry techniczne | Wymagania | Punktacja | Wartość oferowana (nie może być gorsza / niższa niż w kolumnie C)
A | B | C | D | E
1 | Nazwa urządzenia, Model/typ, Producent, Data produkcji | TAK, podać | Parametr niepunktowany
KAMERA MEDYCZNA Z WBUDOWANYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA I GŁOWICĄ KAMERY
2 | Kamera medyczna posiadająca certyfikat medyczny rozdzielczość kamery min. FULL HD | TAK, podać | Parametr niepunktowany
3 | Sterownik kamery z wbudowanym źródłem światła, wyposażony w gniazdo do podłączenia głowic kamer, gniazdo mikrofonu | TAK | Parametr niepunktowany
4 | Urządzenie dające możliwość podłączenia mikrofonu do procesora kamery i nagrywania dźwięku podczas badania (np. komentarz podczas badania). | TAK | Parametr niepunktowany
5 | Sterownik kamery posiadający na panelu sterowania przyciski funkcyjne do obsługi: Przycisk do ustawienia „balansu bieli” Przycisk trybu endoskopowego do wyboru rozmiaru okna ekspozycji, z diodą LED do wyświetlania stanu. Przycisk ustawiania jasności do ustawienia jasności, z diodą LED do wyświetlania stanu. Przycisk do ustawiania kontrastu , z diodą LED do wyświetlania stanu. Przycisk stop klatki do "zamrażania" obrazu i wyzwalanie impulsu sterującego na wyjściu typu remote. Przycisk profilu użytkownika do wybierania profilu aplikacji z diodą LED do wyświetlania wybranego profilu aplikacji Przycisk trybu video do ustawiania ekspozycji pola z diodą LED do wyświetlania stanu. Przycisk menu | TAK | Parametr niepunktowany
6 | Panel przedni urządzenia nieposiadający szczelin, ani wgłębień, zapewniający możliwość czyszczenia i stosowania dezynfekcji powierzchniowej, potwierdzonej przez producenta | TAK | Parametr niepunktowany
7 | Wszystkie aktywowane funkcje menu kamery potwierdzane wyświetleniem na ekranie monitora oraz krótkim sygnałem dźwiękowym | TAK | Parametr niepunktowany
8 | Możliwość ustawienia parametrów kamery dla min. 2 użytkowników | TAK, podać | Parametr niepunktowany
9 | Sterownik kamery wyposażony w tylnej części w gniazda: USB - Typ B AUDIO OUT - (Line Out) 3,5 mm Stereo Co najmniej dwa gniazda typu REMOTE 1 i 2 – do podłączenia zewnętrznych odbiorników Co najmniej dwa gniazda DVI, 2 x DVI-D Co najmniej cztery Gniazda wyjściowe video SDI, 4 x 3G-SDI Gniazdo zabezpieczenia typu KENSINGTON LOCK | TAK, podać | Parametr niepunktowany
10 | Standard sygnałów video na wyjściu: Min. FULL HD: 1080 p - 60 Hz DVI-D 1080 p - 60 Hz (1920 x 1080) 3G-SDI 1080 p - 60 Hz (1920 x 1080) | TAK, podać | Parametr niepunktowany
11 | Sterownik kamery wyposażony w złącze do integracji z dedykowanym endoskopowym wózkiem jezdnym z centralnym sterowaniem włączania i wyłączania zasilania oraz systemem wykrywania błędów zasilania systemu. | TAK | Parametr niepunktowany
12 | Sterownik kamery wyposażony w wejście dla przełącznika nożnego i modułu odbiornika dla bezprzewodowego, bezbateryjnego przełącznika nożnego. | TAK/NIE | Tak = 15pkt, NIE = 0pkt
13 | Możliwość szybkiego wywołania funkcji zamrażania obrazu – tzw. stop klatki | TAK | Parametr niepunktowany
14 | Funkcja balansu bieli wykonywana za pomocą min. dwóch przycisków | TAK, podać | Parametr niepunktowany
15 | Balans bieli stale utrzymywany do następnej regulacji, nawet gdy urządzenie zostanie wyłączone. | TAK | Parametr niepunktowany
16 | Sterownik kamery wyposażony w głowicę kamery z dwoma przyciskami funkcyjnymi w tym jeden do stop klatki (zamrożenia obrazu) drugi programowalny | TAK | Parametr niepunktowany
17 | Głowica kamery wyposażona w przetwornik 1/3” 1 chip CMOS ze skanowaniem progresywnym, z ogniskową w zakresie minimum f=16-32mm | TAK, podać | Parametr niepunktowany
18 | Waga głowicy kamery ( bez przewodu) max. 230 g | TAK | Parametr niepunktowany
19 | Przewód przyłączeniowy głowicy kamery o dł. min. 2,5 m | TAK | Parametr niepunktowany
20 | Głowica kamery wyposażona w dwa pierścienie do regulacji zoomu optycznego oraz ostrości | TAK | Parametr niepunktowany
21 | Zoom optyczny min. 2x | TAK, podać | Parametr niepunktowany
22 | Optyczny obiektyw umożliwiający dostosowanie rozmiarów obrazu bez utraty jakości i bez konieczności ponownego ogniskowania (funkcja parafokalności) | TAK | Parametr niepunktowany
23 | Głowica kamery nadająca się do dezynfekcji za pomocą środka czyszczącego powierzchniowo | TAK | Parametr niepunktowany
24 | Możliwość integracji sterowania funkcji oprogramowania z dedykowanym komputerem medycznym za pomocą przycisku głowicy kamery | TAK | Parametr niepunktowany
25 | Sterownik kamery wyposażony w możliwość funkcji rozjaśniania ciemniejszych obszarów przy podłączeniu do dedykowanego oprogramowania do archiwizacji i przeglądania obrazu | TAK | Parametr niepunktowany
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
26 | Źródło światła wbudowane w sterownik kamery | TAK | Parametr niepunktowany
27 | Płynna regulacja natężenia źródła światła | TAK | Parametr niepunktowany
28 | Żywotność źródła LED min. 5000 godzin | TAK | Parametr niepunktowany
29 | Automatyczne wyłączenie światła po wyjęciu światłowodu | TAK | Parametr niepunktowany
30 | Możliwość zapamiętania mocy światła - po włączeniu urządzenie uruchamia się z nastawioną przez użytkownika preferowaną mocą | TAK | Parametr niepunktowany
31 | Urządzenie posiadające gniazdo i funkcję typu IrisControl (kontrola przesłony kamery) do automatycznej kontroli natężenia światła | TAK | Parametr niepunktowany
32 | Światłowody o podwyższonej jakości przesyłania światła, długość min. 2,3 m; średnica 3,5 mm; z adapterami typu STORZ | TAK | Parametr niepunktowany
WÓZEK MEDYCZNY
33 | Wózek endoskopowy jezdny, z minimum 5 kołami w tym min. dwa wyposażone w hamulce z uchwytem na monitor medyczny z mocowaniem typu VESA, półką na urządzenie oraz szufladą na akcesoria | TAK, podać | Parametr niepunktowany
34 | Wózek posiadający możliwość ustawienia półki i szuflady na dowolnej wysokości po wskazaniu przez Zamawiającego przed dostawą | TAK | Parametr niepunktowany
35 | Wbudowane w wózek gniazda do podłączenia urządzeń - minimum pięć gniazd wraz włącznikiem głównym | TAK | Parametr niepunktowany
36 | Zestaw kuwet do endoskopu giętkiego | TAK | Parametr niepunktowany
37 | Zestaw kuwet do endoskopu sztywnego | TAK | Parametr niepunktowany
38 | Monitror min. Full HG min. 22 " | TAK, podać | Parametr niepunktowany
OPTYKI
39 | Videonasopharyngoskop wyposażony w ergonomiczną rękojeść ze zintegrowanym kablem światłowodowym, z wbudowanym mikrofonem z możliwością przeprowadzenia videostroboskopii po podłączeniu do odpowiedniego sterownika kamery, z wbudowanym niezależnym oświetlaczem LED i dwoma programowalnymi przyciskami, o średnicy ≤ 2,7 mm; długości roboczej min.300 mm, kąt zginania góra/dół min. 120 stopni, promień zgięcia min.7 mm, pole widzenia min.120 stopni, głębokość pola widzenia w min. zakresie od 5 do 50mm | TAK/NIE | Tak, ≤ 2,7 mm – 15 pkt Nie, > 2,7 mm – 0 pkt
40 | Optyka endoskopowa, autoklawowalna, długość min. 145 mm, średnica max.2,7 mm, kąt widzenia 0° | TAK, podać | Parametr niepunktowany