Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

#### Wykonawca zestawi i wyceni kalibratory, kontrole oraz wszystkie materiały zużywalne niezbędne do wykonywania określonej w poniższej tabeli ilości badań

#### (w okresie 24 miesięcy)

| Nazwa | Nr katalogowy |  |  | Wielkość opakowania handlowego (ilość w opak.) |  | Cena netto za 1 opakowanie |  |  | Ilość badań w okresie 24 miesięcy |  | Ilość opakowań [kol.5 : kol.3] | Wartość netto [kol.4 x kol.6] | Vat% | Wartość brutto [kol.7 + wartość VAT wyliczona wg stawki określonej w kol.8] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| PT/INR |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APTT |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fibrynogen |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-Dimer |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrole na każdym poziomie |  |  |  |  |  |  |  |  | 365/rok x 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały zużywalne | Nr katalogowy |  |  | Wielkość opakowania handlowego (ilość w opak.) |  | Cena netto za 1 opakowanie |  |  | Ilość badań w okresie 24 miesięcy |  | Ilość opakowań [kol.5 : kol.3] | Wartość netto [kol.4 x kol.6] | Vat% | Wartość brutto [kol.7 + wartość VAT wyliczona wg stawki określonej w kol.8] |  |  |  |  |  |  |
| 2. RAZEM WARTOŚĆ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akcesoria | Nr katalogowy |  |  | Wielkość opakowania handlowego (ilość w opak.) |  | Cena netto za 1 opakowanie |  |  | Ilość badań w okresie 24 miesięcy |  | Ilość opakowań [kol.5 : kol.3] | Wartość netto [kol.4 x kol.6] | Vat% | Wartość brutto [kol.7 + wartość VAT wyliczona wg stawki określonej w kol.8] |  |  |  |  |  |  |
| 3. RAZEM WARTOŚĆ AKCESORIÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory i kontrole | Nr katalogowy |  | Wielkość opakowania handlowego (ilość w opak.) |  | Cena netto za 1 opakowanie |  |  | Ilość badań w okresie 24 miesięcy |  | Ilość opakowań [kol.5 : kol.3] |  | Wartość netto [kol.4 x kol.6] | Vat% | Wartość brutto [kol.7 + wartość VAT wyliczona wg stawki określonej w kol.8] |  |  |  |  |  |  |
| 4. RAZEM WARTOŚĆ KALIBRATORÓW I KONTROLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. WARTOŚĆ DZIERŻAWY |  | Miesięczny czynsz dzierżawy netto |  |  |  |  | Ilość miesięcy |  |  | Wartość netto |  |  | Vat% | Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: Wartość netto, VAT i brutto Wpisać w Formularzu oferty –pkt 4.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................... dnia ....................

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe oferowanego analizatora

| Lp. | Parametry/cechy wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wieloparametrowy, automatyczny analizator koagulologiczny (podstawowy), pracujący w systemie całodobowym, rutynowym i citowym. Analizator zastępczy – półautomatyczny (minimum 4-kanałowy), pracujący na tych samych odczynnikach i kuwetach co analizator główny. Oprogramowanie w języku polskim. |  |
| 2. | Analizator kompletny. Rok produkcji analizatora: nie starszy niż 2018 r. Znak CE na urządzenie. (Nie dopuszcza się analizatora demonstracyjnego lub testowego.) |  |
| 3. | Analizator (oferowany model) zainstalowany u minimum sześciu (6) użytkowników w Polsce. |  |
| 4. | Metoda pomiaru: krzepnięciowa (pomiar optyczny), chromogenna, immunologiczna. |  |
| 5. | Metoda pomiaru: automatyczna w trybie „pacjent po pacjencie” lub „test po teście”. |  |
| 6. | Gotowość aparatu do pracy: maksymalnie 5 minut od włączenia. |  |
| 7. | Analizator zaopatrzony w UPS o odpowiedniej mocy, co w przypadku zaniku zasilania gwarantuje możliwość dokończenia rozpoczętych analiz. |  |
| 8. | Identyfikacja standardowych prób badanych umieszczonych na statywach przez automatyczne ich skanowanie wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych. |  |
| 9. | Możliwość dokładania prób badanych w trakcie pracy analizatora bez przerywania jego pracy. Możliwość zmiany statusu badania ze standardowego na CITO. |  |
| 10. | Na pokładzie aparatu głównego zapewnione chłodzenie odczynników, możliwość ciągłego monitorowania objętości odczynników oraz materiałów zużywalnych. |  |
| 13. | Wydajność analizatora głównego – co najmniej 120 oznaczeń na godzinę dla PT z możliwością ciągłego dostawiania prób badanych na statywach bez przerywania pracy. Możliwość automatycznego rozcieńczania próby badanej / powtarzania / zlecenia kolejnych pomiarów w przypadku wystąpienia wyników poza ustalonym zakresem. |  |
| 14. | Możliwość umieszczenia minimum 65 prób badanych na pokładzie. Możliwość pracy na próbach badanych pierwotnych lub wtórnych. |  |
| 15. | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych w aparacie głównym. |  |
| 16. | Oznaczenia wykonywane przy użyciu jednorazowych kuwet, nie łączonych w segmenty. Możliwość umieszczenia w analizatorze głównym dowolnej liczby kuwet (nie mniej niż 500). Automatyczny transfer nowych kuwet do bloku pomiarowego i zużytych kuwet z bloku pomiarowego do pojemnika na odpady (aparat główny). |  |
| 17. | Płyny eksploatacyjne używane do rutynowej pracy w oryginalnych opakowaniach. |  |
| 18. | Możliwość wykonania badań: PT, APTT, Fibrynogen met. Claussa, D-Dimer. Możliwość wprowadzenia danych kalibracyjnych i parametrów odczynników przy pomocy kodów kreskowych dla PT, APTT, Fibrynogen, D-dimer. |  |
| 19. | Możliwość podglądu przebiegu reakcji oraz jej odtworzenia w formie wykresu. |  |
| 20. | Możliwość dokładania odczynników oraz kuwet bez konieczności przerywania pomiarów. Minimum 14 pozycji odczynnikowych z funkcją chłodzenia. |  |
| 21. | Możliwość prowadzenia w aparacie głównym kontroli jakości (wykresy Levey-Jenningsa); pamięć wyników kontroli i pacjentów. |  |
| 22. | Odczynniki, wszystkie materiały zużywalne oraz analizator pochodzą od jednego producenta. |  |
| 23. | Oprogramowanie umożliwiające monitorowanie odczynników na pokładzie analizatora (ilość testów, trwałość, nr serii). |  |
| 24. | Oprogramowanie w języku polskim, działające w środowisku Windows, możliwość aktualizacji oprogramowanie przez Internet. |  |
| 25. | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym firmy Kamsoft. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji technicznej aparatu, w tym protokołu komunikacji analizatora, a także do współpracy, konsultacji z firmą Kamsoft w celu zintegrowania aparatu z LIS KS-SOLAB. |  |
| 26. | Niezbędne okablowania do podłączenia stacji roboczej z aparatem (ok. 3 metry). |  |
| 27. | Wraz z aparatem Wykonawca dostarczy paszport techniczny, instrukcję obsługi aparatu w języku polskim, aktualne karty charakterystyki odczynników oraz ulotki odczynnikowe w języku polskim. |  |
| 28. | Bezpłatna instalacja analizatora oraz szkolenie w zakresie obsługi z siedzibie Zamawiającego. |  |
| 29. | Bezpłatna obsługa serwisowa analizatora w czasie trwania umowy, czas reakcji serwisu (przyjazdu inżyniera serwisowego) – do 24 godzin od zgłoszenia (dotyczy dni roboczych). |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany analizator musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent analizatora: ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Rok produkcji: ......................................  (wpisać)

Miejscowość, data ………………………………………

Ogółem wartość zamówienia w okresie 24 m-cy

| Poz. | Nazwa | Ilość m-cy | Wartość netto w okresie 24 m-cy | VAT | Wartość brutto w okresie 24 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wartość dzierżawy sprzętu | 24 |  |  |  |
| II. | Wartość odczynników | 24 |  |  |  |
| OGÓŁEM: (Kwoty ogółem wpisać do Formularza oferty) |  |  |  |  |  |

Miejscowość, data ………………………………………