# Załącznik nr 1 do SWZ

# Załącznik nr 1 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   MYJNIA-DEZYNFEKTOR

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | Tak/Nie | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I | Producent |  | Tak podać |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Zasilanie | 400 V, 3N AC 50 Hz | Tak |  |
| 3 |  | Aparat fabrycznie nowy, nie starszy niż rok 2021 | Tak podać |  |
| 4 |  | Serwis na terenie województwa Zamawiającego | Tak |  |
| 5 | Parametry techniczne | Myjnia przelotowa dwudrzwiowa | Tak |  |
| 6 |  | Pojemność komory 220 litrów ( +/- 5 %) | Tak podać |  |
| 7 |  | Wymiary komory 600x610x610 mm ( +/- 5 %) | Tak podać |  |
| 8 |  | Wbudowana suszarka o wysokiej wydajności z filtrem wstępnym i filtrem HEPA klasy H13 | Tak |  |
| 9 |  | Złącze wentylacyjne wyposażone w tuleję przyłączeniową i zabezpieczenie przed wstecznym przepływem kondensatu | Tak |  |
| 10 |  | Drzwi uchylne, przeszklone, które mogą służyć jako dodatkowy blat do ustawiania na nich wózków wsadowych | Tak |  |
| 11 |  | Wysokość załadunku min 830 mm od podłogi +/-5% | Tak |  |
| 12 |  | Wbudowana drukarka | Tak |  |
| 13 |  | Pojemność komory 8 tac narzędziowych zgodnych z DIN | Tak |  |
| 14 |  | W pełni automatyczne sterowanie mikroprocesorowe PLC | Tak |  |
| 15 |  | Min. 5 programów mycia dezynfekcji wybieranych bezpośrednio z panelu sterowania. | Tak |  |
| 16 |  | Ogrzewanie elektryczne | Tak |  |
| 17 |  | Wymiary gabarytowe 800 x 710 x 1970 mm ( S x G x W) (+/- 5 %) | Tak podać |  |
| 18 |  | Całkowita moc max 13 kW | Tak podać |  |
| 19 |  | Min. 7” kolorowy panel sterowania | Tak |  |
| 20 |  | Automatycznie podłączane / zamykane złącza ramion myjących. | Tak |  |
| 21 |  | 5 ramion natryskowych w komorze zapewniające natrysk każdej tacy z góry i od spodu ze zdejmowanymi nakładkami ułatwiającymi czyszczenie wewnętrznej powierzchni ramienia | Tak |  |
| 22 |  | Możliwość dokonywania zmian parametrów procesu przez użytkownika. | Tak |  |
| 23 |  | 4 niezależnie wyjmowane półki z dyszami myjącymi | Tak |  |
| 24 |  | Min. 2 pompy detergentu i 1 pompa środka wspomagania płukania | Tak |  |
| 25 |  | Demontaż ramion myjących bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 26 |  | Wielopoziomowy system kodów dostępu | Tak |  |
| 27 |  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | Tak |  |
| 28 |  | Wskazanie niewystarczającej objętości środka czyszczącego do zakończenia cyklu. | Tak |  |
| 29 |  | Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna | Tak |  |
| 30 |  | Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących | Tak |  |
| 31 |  | Zabezpieczenie przed zalaniem i przegrzaniem | Tak |  |
| 32 |  | Sygnalizacja świetlna awarii | Tak |  |
| 33 |  | Obudowa myjni, komora, ramiona natryskowe, elementy grzewcze, rama nośna wykonane ze stali nierdzewnej; brak elementów ze stali miękkiej lub galwanizowanej. | Tak |  |
| 34 |  | Wózek do chirurgii małoinwazyjnej | Tak |  |
| 35 | Akcesoria |  |  |  |
| 36 |  | Taca druciana na przyrządy 450x340x70 mm | Tak szt. 1 |  |
| 37 |  | Przykrywka do tacy 450x340x70 mm | Tak szt. 1 |  |
| 38 |  | Taca druciana na przyrządy 340x250x70 mm | Tak szt. 1 |  |
| 39 |  | Przykrywka do tacy 340x250x70 mm | Tak szt. 1 |  |
| 40 |  | Taca druciana na przyrządy 250x170x70 mm | Tak szt. 1 |  |
| 41 |  | Przykrywka do tacy 250x170x70 mm | Tak szt. 1 |  |
| 42 |  | Taca druciana o drobnych oczkach 430x320x50 mm | Tak szt. 2 |  |
| 43 |  | Przykrywka do tacy 430x320x50 mm | Tak szt. 2 |  |
| 44 |  | Taca druciana o drobnych oczkach 320x230x50 mm | Tak szt. 2 |  |
| 45 |  | Przykrywka do tacy 320x230x50 mm | Tak szt. 2 |  |
| 46 |  | Taca druciana o drobnych oczkach 230x150x50 mm | Tak szt. 2 |  |
| 47 |  | Przykrywka do tacy 230x150x50 mm | Tak szt. 2 |  |
|  |  | Stojak na miski nerkowate | Tak |  |
|  |  | Stojak na instrumenty do chirurgii minimalnie inwazyjnej | Tak |  |
| 48 | Inne |  |  |  |
| 49 |  | Certyfikat CE na urządzenie | Tak |  |
| 50 |  | Instrukcja w języku Polskim | Tak |  |
| 51 |  | Szkolenie personelu | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy