# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- 37. Stół zabiegowy

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stół zabiegowy przeznaczony jest do wykonywania zabiegów ogólnych a w połączeniu z wyposażeniem dodatkowym do zabiegów specjalistycznych. |  |
|  | Blat stołu, kolumna oraz jej osłony wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej OH18N9 z powierzchnią półmatową. |  |
|  | Osłona podstawy stołu wykonana z termoformowanego tworzywa sztucznego |  |
|  | Wysokość blatu regulowana siłownikiem hydraulicznym przy pomocy dźwigni nożnej umieszczonej po obu stronach stołu |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min od 600 do 900 mm |  |
|  | Stół posiadający czterosegmentowy blat umożliwiający ustawienie w pozycjach: leżącej, półsiedzącej, siedzącej i innych pozycjach do ułożeń operacyjnych. |  |
|  | Całkowita długość stołu min. 2000 mm |  |
|  | Całkowita szerokość blatu min. 560 mm |  |
|  | Cztery segmenty blatu: głowy, oparcia pleców, siedzisko, segment nóg, |  |
|  | Materace antystatyczne wykonane są z pianki poliuretanowej i pokryte skajem. Posiadają kształty uniemożliwiające zakleszczenie pacjenta w trakcie regulacji segmentami a jednocześnie są wygodne dla pacjenta. |  |
|  | Segment głowy regulowany przy pomocy sprężyny gazowej, uruchamianej dźwignią umieszczoną na całej szerokości segmentu |  |
|  | Regulacja segmentu głowy w zakresie min od -40 ° do 40° |  |
|  | Segment oparcia pleców regulowany przy pomocy sprężyn gazowych uruchamiany dźwignią zwalniającą z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji |  |
|  | Regulacja oparcia pleców w zakresie min od -30 ° do 80° |  |
|  | Segment siedziska związany z kolumną stołu |  |
|  | Segmenty nóg z regulacją kątową każdego z segmentów realizowaną przy pomocy sprężyn gazowych |  |
|  | Regulacja kąta odchylenia w zakresie min od 20 ° do -90° |  |
|  | Regulacja odchylenia każdego z segmentów od 0° do 90° |  |
|  | Segment głowy oraz płytowy segment nóg posiadający możliwość wzajemnej, szybkiej zamiany |  |
|  | Mechanizmy blokujące w formie rygli mocujących bez wykorzystania połączeń śrubowych. Rygle umożliwiające w szybki i prosty sposób odblokowanie segmentów i ich wysunięcie oraz wsunięcie |  |
|  | Przechył wzdłużny Trendelenburga i anty Trendelenburga regulowany przy pomocy sprężyn gazowych uruchamiany dźwignią zwalniającą z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji |  |
|  | Regulacja Trendelenburga i anty Trendelenburga min 25° dla obu funkcji |  |
|  | Przechył boczny blatu stołu realizowany przy pomocy mechanizmu korbowego. Dźwignia regulacyjna wysuwana w celu regulacji poza obrys blatu i wsuwana pod blat gdy nie jest używana |  |
|  | Regulacja przechyłu bocznego min 25° dla obu funkcji |  |
|  | Stół posiadający bardzo dobre własności jezdne. Łatwość manewrowania i przejazdu stołem dzięki funkcji jazdy kierunkowej |  |
|  | Blokowanie stołu poprzez centralną blokadę 4 obrotowych, podwójnych kół jezdnych o średnicy 125 mm, uruchamianych stalową dźwignią od strony głowy pacjenta |  |
|  | Segmenty blatu przenikalne dla promieni RTG. Wypełnienie segmentów wykonane z płyty HPL umożliwiającej wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta ramieniem C. |  |
|  | Podtrzymywanie kasety RTG z zastosowaniem tunelu na tacę umieszczaną pod segmentami leża (głowy, oparcie pleców i siedzisko). Monitorowanie pacjenta ułatwione poprzez przemienność segmentów głowy i nóg. |  |
|  | Stół wyposażony w listwy boczne do mocowania wyposażenia dodatkowego. Elementy montowane poprzez uchwyty- do mocowania kątowego lub wyłącznie pionowego. |  |
|  | Elementy wyposażenia dodatkowego: |  |
|  | -ramka anestezjologiczna prosta z uchwytem wielopozycyjnym |  |
|  | -wieszak kroplówki z uchwytem wielopozycyjnym |  |
|  | -podpórka ręki z uchwytem mocującym |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy