Załącznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja wymaganych parametrów automatycznego analizatora immunochemicznego

Wykonawca: ................................................................................................................................

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja: automatycznego analizatora immunochemicznego

| Lp. | Wymagane cechy analizatora |  | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny analizator do badań immunochemicznych typu random – acces, fabrycznie nowy lub używany, rok produkcji – nie starszy niż 2018 |  |  |
| 2 | Testy wykonywane metodą chemiluminescencji |  |  |
| 3 | Analizator posiadający komputer z programem użytkowym, kolorowy ekran LCD oraz drukarkę, gwarantującą trwały wydruk wyniku. |  |  |
| 4 | Wydajność aparatu min. 200 oznaczeń na godzinę, |  |  |
| 5 | Brak istotnego klinicznie efektu przenoszenia |  |  |
| 7 | Praca w trybie rutynowym i w trybie „cito”, możliwość wykonywania próbek pilnych bez konieczności przerywania pracy aparatu z możliwością ciągłego dostawiania próbek |  |  |
| 8 | Rodzaj próbki: surowica, osocze, mocz. |  |  |
| 9 | Możliwość wydruków wyników kalibracji i kontroli |  |  |
| 10 | Obowiązkowy system chłodzenia odczynników w analizatorze, ilość pozycji odczynnikowych w analizatorze równa liczbie parametrów wyspecyfikowanych |  |  |
| 11. | Wyspecyfikowane testy do wykonania na zaoferowanym analizatorze. Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłki na zewnątrz maksymalnie dwóch testów. W tym przypadku udzielający usługi wyceni badania wysyłane na zewnątrz i zapewni nieodpłatny transport badań. |  |  |
| 12 | Pakiety odczynnikowe stale mieszane w aparacie |  |  |
| 13 | Dostawianie i usuwanie próbek i materiałów zużywalnych możliwe w każdym czasie – bez konieczności pauzowania aparatu |  |  |
| 14 | Dostawianie i usuwanie odczynników w każdym czasie – bez konieczności pauzowania aparatu |  |  |
| 15 | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych oraz ilości powstałych odpadów |  |  |
| 16 | Ilość próbek wstawianych jednocześnie – min 60 |  |  |
| 17 | Praca z różnymi typami probówek systemu otwartego i zamkniętego |  |  |
| 18 | Możliwość identyfikacji próbki przez kody kreskowe. Analizator posiada wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek badanych |  |  |
| 19 |  | Detekcja skrzepów w badanych próbkach |  |
| 20 |  | Pełna automatyzacja badań, z uwzględnieniem automatycznych rozcieńczeń i powtórzeń po przekroczeniu zakresu pomiarowego, a także automatycznego zlecania testów dodatkowych |  |
| 21 |  | Flagowanie wyników poza zakresami referencyjnymi. |  |
| 22 |  | Kontrola jakości z archiwizacją, w oparciu o reguły Westgarda, z wykorzystaniem wykresów Levey- Jennings`a |  |
| 23 |  | Wymagane licencje (ks-solab) na czas trwania dzierżawy: - Moduł urządzenia - Moduł analityka |  |
| 24 |  | Podłączenie dzierżawionego analizatora i konfiguracja z oprogramowaniem KS-Solab |  |
| 25 |  | Zestaw komputerowy do obsługi komunikacji pomiędzy aparatem a systemem KS – Solab o następujących parametrach minimalnych lub równoważnych: - procesory Intel Core i3 11 generacji - min.8 GB pamięci RAM - Dysk twardy SSD min 240 GB - Min 2 porty RS 232 - Myszka USB - Klawiatura USB – wersja na rynek polski - Wydajny, markowy zasilacz - Windows min.10 PRO PL - Monitor min. 19 cali - Format ekranu 4;3; 5:4/ |  |
| 26 |  | Czytnik kodów kreskowych USB ze stojakiem – odczyt kodów ręczny, ciągły |  |
| 27 |  | Drukarka: - drukarka laserowa czarno-biała - Format papieru: min A4; A5; B5 - Interfejsy: USB, RJ45 - Wydruk miesięczny: 2500 stron |  |
| 28 |  | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim |  |
| 29 |  | Zabezpieczenie systemów komputerowych- UPS min. 20 minut |  |
| 30 |  | Oferowany analizator, odczynniki i kalibratory muszą stanowić kompletny i zwalidowany system analityczny |  |

- Wraz z pierwszą dostawą wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne karty charakterystyk oferowanych

testów w formie elektronicznej i na papierze i  będzie je na bieżąco aktualizował, a także dostarczy przewodnik metodyczny dla odczynników na nośniku elektronicznym i w formie papierowej.

- Dostęp do kontroli Standlab na wyspecyfikowane parametry

- Randox lub Biorad – kontrola zewnątrz laboratoryjna – na oznaczane parametry immunochemiczne przynajmniej 1 x w miesiącu ,choroby zakaźne – 1 x na kwartał.

................................................

(Podpis Wykonawcy )