Nr referencyjny LI.262.8.2024   	         			     			   Załącznik nr 4 do SWZ po zmianach z dnia 21.10.2024 r.

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.8.3.2024

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr 3

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9÷4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Termocykler do reakcji PCR | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| II | Usługi w ramach realizacji Umowy/ gwarancji: Koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| - Termocykler reakcji PCR – 1 szt. |  |  | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2024 |  |  |
|  | Certyfikat CE |  |  |  |
|  | Urządzenie laboratoryjne do prowadzenia łańcuchowej reakcji polimerazy sterowane za pomocą dotykowego wyświetlacza |  |  |  |
|  | Aluminiowy blok 96 dołkowy, umożliwiający korzystanie z płytek 96-dołkowych, probówek 0,1 ml, 0,2 ml oraz pasków probówek |  |  |  |
|  | 6 niezależnych bloków grzejnych działających w technologii typu Peltier |  |  |  |
|  | zakres kontroli temperatury bloku: 4-99 stopni Celsjusza |  |  |  |
|  | Homogeniczność bloku w zakresie 20-72 stopni Celsjusza nie gorsza niż 0,2 stopni Celsjusza, w 95 stopniach Celsjusza nie gorsza niż 0,3 stopni Celsjusza |  |  |  |
|  | Dokładność bloku nie gorsza niż 0,15 stopni Celsjusza |  |  |  |
|  | Szybkość ogrzewania bloku max. 5 stopni Celsjusza /sekundę |  |  |  |
|  | Szybkość schładzania bloku max. 2,3 stopni Celsjusza /sekundę |  |  |  |
|  | Posiada funkcję gradientu |  |  |  |
|  | Rozpiętość gradientu: 1-30 stopni Celsjusza |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia Gradientu 2-D, umożliwiającego optymalizację dwóch temperatur podczas jednej reakcji |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia opcji gradientu temperatur zarówno w kolumnach jak i w rzędach ( 12 kolumn i 8 rzędów) |  |  |  |
|  | Zakres ustawień gradientu: 30 - 99 stopni Celsjusza |  |  |  |
|  | Tempo ogrzewania: maks. 5 stopni Celsjusza/sekundę |  |  |  |
|  | Tempo chłodzenia: maks. 2,3 stopni Celsjusza/sekundę |  |  |  |
|  | Zakres temperatury pokrywy: 37- 110 stopni Celsjusza ± 2 stopni Celsjusza |  |  |  |
|  | Pokrywa z automatyczną regulacją dociskania probówki z tą samą siłą niezależnie od ich pojemności (0,1ml, 0,2ml) bez potrzeby dodatkowej regulacji |  |  |  |
|  | Ciężar całkowity: nie większy niż 12 kg |  |  |  |
|  | Wymiary: nie większe niż (SxGxW) 28x 43x33 cm |  |  |  |
|  | 4 tryby kontroli temperatury – szybki, średni, standardowy i bezpieczny |  |  |  |
|  | Dokładność kontroli ±0,15 stopni Celsjusza |  |  |  |
|  | Zasilanie 240V, 50 Hz lub 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |  |  |  |
|  | Gniazdo Ethernet i USB |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do 9 jednostek podrzędnych (bez panelu sterowania), sterowanych z jednostki głównej posiadającej panel (łącznie 10 urządzeń) |  |  |  |
|  | Maks. pobór mocy 850 W |  |  |  |
|  | Interfejs z ekranem dotykowym |  |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące, okres liczony od dnia podpisania protokołu instalacji |  |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. |  |  | Częstotliwość przeglądów ………………………...... |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |