## CZĘŚĆ 4
Nr referencyjny postępowania: NZ.261.4.2024
Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz_cenowo-techniczny__zestawy_oblozeniowe_do_zabiegow_diagnostycznych_oraz_zabiegow_PTCA_CZĘŚĆ nr 4
Załącznik nr 1 do wzoru umowy (Zał. Nr 10 do SWZ)
Formularz cenowo- techniczny CZĘŚĆ nr 4
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów obłożeniowych do zabiegów diagnostycznych oraz zabiegów PTCA, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie ..............….dni roboczych* od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………...........................................…….*UWAGA: Termin realizacji dostaw częściowych należy wyrazić w pełnych dniach. W przypadku, gdy skrócony termin realizacji dostaw częściowych (w ramach pozacenowego kryterium B. Skrócony termin realizacji dostaw częściowych) nie zostanie uzupełniony przez Wykonawcę w niniejszym załączniku (pkt 6), przyjmuje się termin realizacji dostaw częściowych określony SWZ znak NZ.261.4.2024, tj.: 5 dni roboczych. Termin realizacji dostaw częściowych nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na dostawy częściowe. Tym samym, zaoferowanie terminu realizacji dostaw częściowych powyżej 5 dni roboczych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, W zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Zestaw obłożeniowy do zabiegów diagnostycznych: SKŁAD ZESTAWU: - 1 x serweta angiograficzna z włókniny SMS o wymiarach 208 x 330 cm z dwoma otworami o średnicy 12 cm na wysokości tętnic udowych, podklejone delikatną folią przylepną wchodzącą 2,5 cm w światło otworu otoczone warstw chłonną o wymiarach: 81X122cm. Z prawej strony od pacjenta dłuższego boku przezroczysta folia o wym. 69X330cm służąca do zabezpieczenia pulpitu.Gramatura: 47 g/m², gramatura wzmocnienia : 99 g/m²; - 2 x fartuch rozmiar XL wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepylącym,elastycznym mankietem bawełnianym o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, odporność na przenikanie; - 50 x gaziki min. 10x10 cm,8 warstwowe; - 1 x miska okrągła, przezroczysta – 150 ml; - 1 x miska okrągła, przezroczysta – 250 ml; - 1 x miska okrągła, niebieska - 250 ml; - 1 x prowadnik angiograficzny 0,032’’ 200cm z końcówką J; - 3 x strzykawka trzyczęściowa typu luer Lock o poj. 10 ml z podwójnym uszczelnieniem tłoka; - 1 x strzykawka trzyczęściowa typu luer Lock o poj. 20 ml z podwójnym uszczelnieniem tłoka; - 1 x strzykawka angiograficzna do podawania kontrastu 10ml, trzyczęściowa z gumowym tłokiem typu Luer Lock. Przezroczysta komorą poliwęglanowa i twardy, wykonany z ABS tłok zachowujący wytrzymałość podczas wymagających iniekcji; - 1 x skalpel rozm. 11 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE; - 1 x igła bezpieczna 0.8 x 40 mm, 21G; - 2 x igła bezpieczna 1.2 x 40 mm, 18G; - 2 x rękawiczki operacyjne Vasco OP,delikatne, rozmiar 7; - 2 x SUSI kleszczyki do gazików szare,proste dł. 20cm z polikarbonatu; - 1 x osłona foliowa ochronna z gumką o wym. 85x90cm , typu torba; - 1 x osłona foliowa ochronna z gumką czapka o wym.75x100 cm; - 1 x osłona foliowa ochronna z gumką czapka o wym.140x140 cm; - 1 x plaster 5 x 7,5 cm; - 2 x ręcznik biały 56x80cm; - 1x ręcznik 30x40 cm; - 1 x zestaw do przetaczania płynów 150 cm; - 1 x serweta absorpcyjna z paskiem klejącym 40x60 cm; - 1 x serweta do nakłucia ok. 76 x 76 cm z otworem samoprzylepnym o wym. 3 x 5 cm i z warstwą wysokochłonną wokół otworu; - 1 x miska okrągła, niebieska na prowadnik - 2500 ml; - 1 x serweta – przykrycie na stolik min.152 x 152cm; - 1 x serweta z lamilatu dwuwarstwowa min 75 x 90 cm; - 1 x rampa dwukranikowa OFF przezroczysta z adaptorem rotacyjnym umożliwiającym obracanie cewnika przy zachowaniu szczelności, wytrzymująca ciśnienie 35BAR; - 1 x przetwornik* do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną z zestawem infuzyjnym i systemem płuczącym w postaci skrzydełek. Połączenie z kablem interfejsowym pinowe, wodoszczelne. Całość zawinięta w serwetę z lamilatu dwuwarstwową wzmocnioną min. 100 x150 cm i zapakowany w opakowanie folia –papier; - 2 x etykiety samoprzylepne zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zewnętrznej. *UWAGA: W przypadku braku kompatybilności zaoferowanych przetworników z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable, płytki i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami. | szt. | 4000
2 | Zestaw obłożeniowy dla zabiegów PTCA: - Y-connector, możliwość obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku, prowadnik nie przechodzi przez przycisk, możliwość manewrowania prowadnik przy zamkniętej zastawce, posiada dwie zastawki silikonowe, umożliwiający przejście cewników do 9F, kranik i dren o długości min.10cm; - inflator wysokociśnieniowy do PTCA, objętość min. 20ml, ciśnienie min 30atm, obsługa jednoręczna,luminescencyjna skala pomiarowa, dren wysokociśnieniowy min. 30cm, kranik trójdrożny; - torquer, zaciskający prowadnik od średnicy 0,014” do 0,038”; - serweta absorbująca (jedna strona z folii, a druga dobrze absorbująca płyny), wym. min. 40 x 60cm; - opakowanie zewnętrzne musi zawierać etykietę w języku polskim zwierającą numer katalogowy i datę ważności. | szt. | 2000
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0