Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1 Zadanie 1.1

Aparat do znieczulania z kardiomonitorem modułowym

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr punktowany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 9 8 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Bok Operacyjny Copernicus PL Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 80-462 Gdańsk | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat dedykowany do zawieszenia na kolumnach anestezjologicznych MZ Liberec zainstalowanych na Bloku Operacyjnym w pełni przystosowany do znieczulania ogólnego wszystkich pacjentów od wagi min. 400 g. | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.1 | Aparat wyposażony w : - koła serwisowe (bez konieczności zastosowania wózka) lub - odłączane wózki transportowe – min. 2 wózki na 8 aparatów w cenie oferty lub - podstawę jezdną zawieszaną na kolumnie | Tak, Podać | Koła serwisowe bez konieczności zastosowania wózka lub odłączane wózki transportowe – 1 pkt Podstawa jezdna – 0 pkt |  |
| 2 | Masa aparatu do 200 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 4 3 gniazda) | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Zasilanie awaryjne z wbudowanych akumulatorów przy maksymalnym obciążeniu zapewniające pracę na min. 30 min. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 5 | Wyposażony w blat do pisania i minimum 3 1 szufladę na akcesoria | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6 | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Kółka jezdne z hamulcem centralnym minimum dwóch kół | Tak | Bez punktacji |  |
| 8 | Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej, ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej typu AGA. W zestawie z aparatem dreny do N2O, O2, powietrza | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Awaryjne zasilanie gazowe z butli O2 (reduktor i uchwyt na butlę w wyposażeniu lub wbudowane) | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Mieszalnik gazów sterowany elektronicznie zapewniający stałe stężenie O2 w mieszaninie oddechowej przy zmianie przepływów gazów | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi minimalnymi przepływami | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 14 | Wbudowany przepływomierz O2 awaryjny z regulowanym przepływem do minimum 10 l/min. Możliwość uruchomienia / zakończenia awaryjnego przepływu O2 przez anestezjologa | Tak | Bez punktacji |  |
| 15 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej | Tak | Bez punktacji |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |  |
| 16 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | Tak | Bez punktacji |  |
| 17 | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5L 4,0 L wraz z pojemnikiem absorbera CO2, bypassem CO2 | Tak | Bez punktacji |  |
| 18 | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i lub półzamkniętym lub całkowicie zamkniętym | Tak, podać | Bez punktacji System całkowicie zamknięty - 1 pkt Inny - 0 pkt |  |
| 19 | Obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 25 l/min. | Tak | Bez punktacji |  |
| 20 | Aparat umożliwiający współpracę z wielorazowymi oraz jednorazowymi pochłaniaczami dwutlenku węglą. Na wyposażeniu każdego aparatu wielorazowy pochłaniacz w obudowie przeziernej o pojemności maksymalnie 1,5L. Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maks. 1,5l. Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania dodatkowych elementów i narzędzi Wraz z pierwszą dostawą do każdego aparatu dostarczonych zostanie po 10 sztuk pochłaniaczy | Tak | Bez punktacji |  |
| 21 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną (zestaw do odciągów - rura i króciec AGSS w wyposażeniu) | Tak | Bez punktacji |  |
| 22 | Respirator anestetyczny | Tak | Bez punktacji |  |
| TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |  |
| 23 | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | Tak, opisać sposób | Bez punktacji |  |
| 24 | Elektroniczny mieszalnik gazów zapewniający stałe stężenie O2 podczas zmian przepływu gazów | Tak | Bez punktacji |  |
| 25 | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Tak | Bez punktacji |  |
| 26 | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | Tak | Bez punktacji |  |
| 27 | SIMV - synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | Tak | Bez punktacji |  |
| 28 | Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości w zakresie minimum od 0,2l/min. 0,3l/min - 10 l/min. Dopuszczamy aparat z dwoma rodzajami czułości wyzwalania - przepływowym (regulowany w zakresie skali 1 do 10 odzwierciedlającej od 10 do 100% aktualnego przepływu podstawowego) oraz wyzwalaniem ciśnieniowym regulowanym w zakresie od -20 do 0 cmH2O. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 29 | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (automatyczna wentylacja zapasowa). Dopuszczamy aparat posiadający tryb wentylacji PS (wspomaganie ciśnieniowe) z ustawieniem wspomagania ciśnieniowego, wentylacji awaryjnej/zapasowej, ciśnienia CPAP. | Tak | Bez punktacji |  |
| 30 | Tryb wentylacji CPAP + PSV Dopuszczamy aparat posiadający tryb wentylacji PS (wspomaganie ciśnieniowe) z ustawieniem wspomagania ciśnieniowego, wentylacji awaryjnej/zapasowej, ciśnienia CPAP. | Tak | Bez punktacji |  |
| 31 | Tryb pracy przy zastosowaniu krążenia pozaustrojowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 32 | Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością | Tak | Bez punktacji |  |
| 33 | Na żądanie podanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora - wentylacja mechaniczna | Tak | Bez punktacji |  |
| 34 | Możliwość wstrzymania przepływu gazów i środków wziewnych do 1 minuty podczas wentylacji mechanicznej i ręcznej. | Tak | Bez punktacji |  |
| 35 | Zautomatyzowany wieloetapowy manewr cyklicznej rekrutacji pęcherzyków płucnych - wentylacja mechaniczna. Minimum 4 etapy rekrutacji | Tak | Bez punktacji |  |
| 36 | Zakres PEEP min. Od 4 do 25 cm H20 | Tak | Bez punktacji |  |
| 37 | Szybka zmiana stężeń O2, środka wziewnego i przepływu świeżych gazów sterowana bezpośrednio z ekranu wentylatora (przyciski szybkiego dostępu) | Podać | Tak/Nie Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 38 | Możliwość ustawienia przez użytkownika docelowego stężenia końcowo wydechowego O2 i środka wziewnego oraz włączenia procedury umożliwiającej automatyczny proces osiągania założonych stężeń wydechowych O2 i środków wziewnych. Stała elektroniczna kontrola poprawności działania procedury z informacją na ekranie wentylatora.` Dopuszczamy rozwiązania równoważne tj. ustawienie docelowego wdechowego stężenia O2 dostarczonego bezpośrednio do pacjenta lub prognozowanie stężenia anestetyku wziewnego i stężenia FiO2 na czas 20 minut w odniesieniu do aktualnie ustawionych parametrów. | Tak | Bez punktacji |  |
| 39 | Do każdego aparatu dostarczona zostanie maska wielorazowa Ambu lub innego producenta - 2 komplety na urządzenie, w co najmniej 4 rozmiarach. | Tak | Bez punktacji |  |
| REGULACJE |  |  |  |  |
| 40 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu - minimum 2:1 do 1: 6 4 | Tak | Bez punktacji |  |
| 41 | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 80 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | Tak | Bez punktacji |  |
| 42 | Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml -wentylacja objętościowa | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 43 | Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml -wentylacja ciśnieniowa, sterowanie ciśnieniem | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 44 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 45 | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 %. Dopuszczamy również aparat z regulacją Plateau wdechu, jako pauza wdechowa z wartością procentową dla cyklu oddechowego w zakresie od 0-30%. | Tak | Bez punktacji |  |
| ALARMY |  |  |  |  |
| 46 | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami ( górnym i dolnym) | Tak | Bez punktacji |  |
| 47 | Możliwość zawieszenia alarmów TV/MV, CO2 w czasie indukcji znieczulenia | Podać | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 48 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. Dopuszczamy aparat wyposażony w co najmniej alarm niskiego ciśnienia wdechowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 49 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak | Bez punktacji |  |
| 50 | Alarm braku zasilania w gazy | Tak | Bez punktacji |  |
| 51 | Alarm Apnea | Tak | Bez punktacji |  |
| POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |  |  |
| 52 | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | Tak | Bez punktacji |  |
| 53 | Pomiar objętości oddechowej TV | Tak | Bez punktacji |  |
| 54 | Pomiar pojemności minutowej MV | Tak | Bez punktacji |  |
| 55 | Pomiar częstości oddechowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 56 | Ciśnienia szczytowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 57 | Ciśnienia średniego | Tak | Bez punktacji |  |
| 58 | Ciśnienia PEEP | Tak | Bez punktacji |  |
| 59 | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metodą paramagnetyczną lub równoważną (nie dopuszcza się czujników galwanicznych, elektrochemicznych) | Tak | Bez punktacji |  |
| 60 | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | Tak | Bez punktacji |  |
| 61 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | Tak | Bez punktacji |  |
| 62 | Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli: ciśnienie - objętość ciśnienie - przepływ przepływ - objętość Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Dopuszcza się możliwość: prezentacja pętli p-V, V-przepływ, zapamiętanie zapisywanie co najmniej 1 pętli referencyjnej i prezentacja np.: Pmax, VT, Cpat i czasu, które to wartości aktualizowane są z każdym oddechem i można je porównać do wartości pętli referencyjnej lub z podaniem czasu zapisu i możliwością włączenia funkcji prezentującej dodatkowo dwie ostatnie pętle wraz z aktualną. | Tak | Bez punktacji |  |
| 63 | Pomiar i wyświetlanie oporu dróg oddechowych | Podać | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| PREZENTACJA GRAFICZNA |  |  |  |  |
| 64 | Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów znieczulania i krzywych o przekątnej minimum 15” o rozdzielczości min.1024x768. umieszczony na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia w pionie, poziomie i pod kątem (opis nie dotyczy ekranu powielającego). Ekran wentylacji nie wbudowany w korpus aparatu do znieczulenia w celu zapewnienia lepszej wizualizacji mierzonych parametrów. | Tak | Bez punktacji |  |
| 65 | Możliwość konfigurowania minimum czterech trzech stron ekranu wentylatora | Tak | Bez punktacji |  |
| 66 | Sterowanie poprzez min. jeden z niżej wymienionych sposobów: -ekran dotykowy lub za pomocą przycisków i pokrętła funkcyjnego lub -ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne lub -ekran dotykowy oraz pokrętło i przyciski funkcyjne | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 67 | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie wraz z krzywą | Tak | Bez punktacji |  |
| 68 | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie dp do znieczulania wraz z parametrami cyfrowymi | Tak | Bez punktacji |  |
| 69 | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych parametrami w aparacie do znieczulania wraz z parametrami cyfrowymi (dopuszczamy brak prezentacji wartości chwilowej przepływu) Dopuszczamy aparat bez prezentacji wartości liczbowych w oddzielnych polach. | Tak | Bez punktacji |  |
| 70 | Możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | Tak | Bez punktacji |  |
| PAROWNIK |  |  |  |  |
| 71 | Parownik kasetowy sterowany elektronicznie z poziomu monitora wentylacji. Nie dopuszcza się regulacji ręcznej. | Tak | Bez punktacji |  |
| 72 | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu. Jedno gniazdo dla parownika aktywnego, minimum dwa gniazda dla parowników nieużywanych. Dopuszczamy aparat wyposażony w dwa gniazda aktywne (bez gniazd dla parowników nieaktywnych) dające możliwość przełączania pomiędzy parownikami w trakcie znieczulania. | Tak | Bez punktacji |  |
| 73 | Na wyposażeniu parowniki do sevofluranu i desfluranu ze szczelnym wlewem | Tak | Bez punktacji |  |
| SSAK |  |  |  |  |
| 74 | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami. Dopuszczamy aparat ze zintegrowanym ssakiem z dwoma zbiornikami 0,7L lub 0,5L, gdzie można stosować wkłady jednorazowe | Tak | Bez punktacji |  |
| MONITOR PACJENTA DO APARATU DO ZNIECZULENIA |  |  |  |  |
| 75 | Monitor wyposażony w ekran kolorowy, dotykowy o przekątnej min. 15" umożliwiający wyświetlanie przynajmniej 14 8 krzywych dynamicznych jednocześnie oraz pełną obsługę funkcji monitora pacjenta. | Tak | Bez punktacji |  |
| 76 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego | Tak | Bez punktacji |  |
| 77 | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na modułach | Tak | Bez punktacji |  |
| 78 | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji monitora, zawierających m. in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak | Bez punktacji |  |
| 79 | Możliwość konfiguracji i zapisu minimum 16 8 różnych widoków ekranu | Tak | Bez punktacji |  |
| 80 | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. | Tak | Bez punktacji |  |
| MODUŁ TRANSPORTOWY |  |  |  |  |
| 81 | Moduł wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej minimum 6” z funkcją automatycznego dostosowania / obrotu wyświetlanych obrazów do położenia monitora | Tak | Bez punktacji |  |
| 82 | Moduł umożliwiający jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak | Bez punktacji |  |
| 83 | Możliwość konfiguracji przynajmniej dwóch widoków ekranu modułu | Tak | Bez punktacji |  |
| 84 | Moduł wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na minimum 3 godziny pracy | Tak | Bez punktacji |  |
| 85 | Moduł przystosowany do warunków transportowych: - odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m - odporny na zachlapanie wodą - klasa nie gorsza niż IPX1 - posiadający ergonomiczny kształt ułatwiający przenoszenie | Tak | Bez punktacji |  |
| 86 | Masa modułu wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem maks. 2 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| 87 | Moduł wyposażony w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością 1-minutową w całym zakresie | Tak | Bez punktacji |  |
| 88 | W komplecie do monitora uchwyt mocujący moduł do ramy łóżka | Tak | Bez punktacji |  |
| 89 | Możliwość przeglądania pamięci trendów na ekranie modułu transportowego. Dopuszczamy moduł transportowy bez przeglądanie trendów -trendy zapamiętane w trakcie transportu są dostępne na ekranie monitora stacjonarnego po zakończeniu transportu. | Tak | Bez punktacji |  |
| 90 | Wyposażenie modułu umożliwiające pełną współpracę z monitorem opisanym w pkt. 75-80 OPZ. Po podłączeniu modułu do w/w monitora sterowanie funkcjami odbywa się z poziomu opisanego monitora pacjenta lub z modułu transportowego | Tak | Bez punktacji |  |
| POMIAR EKG |  |  |  |  |
| 91 | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych, dzieci i noworodków - co najmniej 2 zestawy w cenie oferty | Tak | Bez punktacji |  |
| 92 | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji min. 6 odprowadzeń EKG ((I, II, III, aVL, aVF, Vx) | Tak | Bez punktacji |  |
| 93 | Pomiar częstości serca | Tak | Bez punktacji |  |
| 94 | Analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | Tak | Bez punktacji |  |
| 95 | Podstawowa analiza arytmii serca. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii | Tak | Bez punktacji |  |
| 96 | Detekcja sygnału stymulatora serca | Tak | Bez punktacji |  |
| 97 | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min. | Tak | Bez punktacji |  |
| POMIAR SATURACJI I TĘTNA |  |  |  |  |
| 98 | Zakres pomiaru saturacji SpO2. 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale. Pomiar saturacji realizowany przez moduł Masimo, FAST lub Nellcor. | Tak | Bez punktacji |  |
| 99 | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych, dzieci i noworodków na palec, dostępny w różnych rozmiarach (dokładny rozmiar zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie zamówienia) - co najmniej 3 zestawy (czujnik i kabel przedłużający) w cenie oferty. Preferowane czujniki silikonowe na palec. | Tak | Bez punktacji |  |
| POMIAR TEMPERATUR |  |  |  |  |
| 100 | Pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej - co najmniej 3 zestawy do pomiaru temperatury w cenie oferty. | Tak | Bez punktacji |  |
| 101 | Możliwość Pomiar temperatury T1, T2 i różnicy temperatur jednocześnie. | Tak | Bez punktacji |  |
| POMIAR CIŚNIENIA |  |  |  |  |
| 102 | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | Tak | Bez punktacji |  |
| 103 | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 - 240 min. | Tak | Bez punktacji |  |
| 104 | Wielorazowe mankiety bez lateksu dostarczone w cenie oferty - 8 szt./aparat wymienione poniżej. Mankiety dostępne w różnych rozmiarach (dokładny rozmiar zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie zamówienia). Cztery różne rozmiary mankietów dostarczone wraz z aparatem: 1) duży dla dorosłych - 2 komplety 2) średni - 2 komplety 3) mały - 2 komplety 4) neonatologiczny - 2 komplety Do każdego aparatu w cenie oferty dostarczony zostanie: -kabel połączeniowy monitor z mankietami o długości, co najmniej 1,5 m - dwa rodzaje (dla dorosłych i dla dzieci) | Tak | Bez punktacji |  |
| 105 | Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ. Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. od 25 do 320 mmHg. Kardiomonitor współpracuje z czujnikami zamawianymi przez Zamawiającego - niezbędne adaptery w cenie oferty. Dopuszczamy kable do przetworników Edwarda | Tak | Bez punktacji |  |
| POZOSTAŁE PARAMETRY |  |  |  |  |
| 106 | Pomiar głębokości znieczulenia w technologii Entropii lub BIS za pomocą wbudowanego modułu sterowanego z monitora funkcji życiowych pacjenta. Zamawiający uznaje za spełnienie wymagania pomiar głębokości uśpienia za pomocą monitora połączonego z oferowanym monitorem i przekazującemu mu zmierzone parametry. | Tak, Podać | Wbudowany moduł sterowany bezpośrednio z monitora pacjenta - 1 pkt Moduł sterowany za pomocą zewnętrznego monitora - 0 pkt |  |
| 107 | Pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu pomiarowego i użyciu czujnika saturacji. Wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta. Zamawiający dopuszcza pomiar bodźców za pomocą zewnętrznego monitora, który wykorzystuje zapis EKG i nie wymaga stosowania akcesoriów jednorazowych. | Tak, Podać | Bez punktacji Wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta - 1 pkt Wyświetlanie sygnału na monitorze zewnętrznym - 0 pkt |  |
| 108 | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych lub za pomocą zewnętrznego monitora połączonego z oferowanym monitorem Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora. Komunikat o ustępowaniu zwiotczenia mięśniowego na ekranie monitora W komplecie akcesoriów każdym aparatem 3 zestawy akcesoriów umożliwiających wykonywanie pomiaru u dorosłych oraz dzieci. | Tak, Podać | Sterowanie z monitora funkcji życiowych pacjenta - 1pkt. Sterowanie za pomocą zewnętrznego monitora z wyświetlaniem danych na ekranie oferowanego monitora - 0 pkt. |  |
| 109 | Moduł umożliwiający pomiar metabolizmu z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych lub urządzenia wolnostojącego umożliwiającego: - pomiar zużycia tlenu (VO2) i wytwarzania dwutlenku węgla (VCO2), - pomiar wydatku energetycznego (EE) i wskaźnika oddechowego (RQ), - wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| INNE |  |  |  |  |
| 110 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali. | Tak | Bez punktacji |  |
| 111 | Aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS | Tak | Bez punktacji |  |
| 112 | Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta. | Tak | Bez punktacji |  |
| 113 | Aparat i kardiomonitor przystosowane do przekazywania parametrów znieczulania i parametrów życiowych pacjenta do informatycznego systemu szpitalnego - wszelkie niezbędne licencje i wyposażenie umożliwiające przekaz od strony aparatu i kardiomonitora w cenie oferty. | Tak | Bez punktacji |  |
| 114 | Oprogramowanie aparatu, monitora i modułów w języku polskim. Instrukcja obsługi w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD) w języku polskim. | Tak | Bez punktacji |  |
| 115 | Do każdego aparatu dołączony zostanie manometr do pomiaru ciśnienia rurki intubacyjnej | Tak | Bez punktacji |  |
| 116 | Możliwość rozbudowy o monitory All-in-1 min. 21,5”. Dostarczony zostanie uchwyt Vesa w cenie oferty | Tak | Bez punktacji |  |
| 117 | Licencja na eksport danych do systemu szpitalnego | Tak | Bez punktacji |  |
| 118 | Gwarancja minimum 48 miesięcy - w okresie gwarancji w cenie oferty wszelkie przeglądy wraz z wymianą zestawów serwisowych oraz elementów zdefiniowanych w instrukcji serwisowej i instrukcji obsługi jako elementy podlegające cyklicznej wymianie (m.in. akumulatory, czujniki, itp.) | Tak | Bez punktacji |  |
| 119 | W cenie oferty Wykonawca uwzględnił dostosowanie kolumn anestezjologicznych MZ Liberec posiadanych przez Zamawiającego (o ile zachodzi taka konieczność) do bezpiecznego zawieszenia zaoferowanych aparatów do znieczulenia wraz z wyposażeniem. Aparat do znieczulania wyposażony w uchwyt umożliwiający montaż aparatu do zainstalowanych na salach operacyjnych kolumn anestezjologicznych MZ Liberec . Całkowita masa aparatu wraz z akcesoriami umożliwiająca bezpieczny montaż na w/w kolumnach. Możliwość swobodnego odłączenia aparatu od kolumny przez Użytkownika. | Tak | Bez punktacji |  |
| 120 | Konfiguracja i wyposażenie aparatu w pełni umożliwiająca wykorzystanie wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności - wszelkie niezbędne moduły, elementy dodatkowe i akcesoria w cenie oferty | Tak | Bez punktacji |  |
| 121 | Automatyczny test funkcjonalny aparatu do znieczulania, jedna procedura, bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania testu | Podać | Tak/Nie Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 122 | Automatyczne dostosowanie wentylacji pacjenta do wybranego przez użytkownika celu wentylacji | Podać | Tak/Nie Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 123 | Aparat z możliwością napełnienia parownika w czasie pracy | Podać | Tak/Nie Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 1 Zadanie 1.2

Aparat do znieczulania z kardiomonitorem modułowym

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr punktowany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Bok Operacyjny Copernicus PL Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 80-462 Gdańsk | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat na podstawie jezdnej (bez konieczności zawieszenia na kolumnie anestezjologicznej) w pełni przystosowany do znieczulania ogólnego wszystkich pacjentów od wagi min. 400 g. | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Zasilanie awaryjne z wbudowanych akumulatorów przy maksymalnym obciążeniu zapewniające pracę na min. 30 min. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Wyposażony w blat do pisania i minimum 1 szufladę na akcesoria | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 5 | Kółka jezdne z hamulcem | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej, ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej typu AGA. W zestawie z aparatem dreny do N2O, O2, powietrza | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Awaryjne zasilanie gazowe z butli O2 (reduktor i uchwyt na butlę w wyposażeniu) | Tak | Bez punktacji |  |
| 8 | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Mieszalnik gazów sterowany elektronicznie zapewniający stałe stężenie O2 w mieszaninie oddechowej przy zmianie przepływów gazów | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi minimalnymi przepływami | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 12 | Wbudowany przepływomierz O2 awaryjny z regulowanym przepływem do minimum 10 l/min. Możliwość uruchomienia / zakończenia awaryjnego przepływu O2 przez anestezjologa | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej | Tak | Bez punktacji |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |  |
| 14 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | Tak | Bez punktacji |  |
| 15 | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5Lwraz z pojemnikiem absorbera CO2, bypassem CO2 | Tak | Bez punktacji |  |
| 16 | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym lub całkowicie zamknietym | Tak | Bez punktacji |  |
| 17 | Obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 25 l/min. | Tak | Bez punktacji |  |
| 18 | Aparat umożliwiający współpracę z wielorazowymi oraz jednorazowymi pochłaniaczami dwutlenku węglą. Na wyposażeniu każdego aparatu wielorazowy pochłaniacz w obudowie przeziernej o pojemności maksymalnie 1,5L. | Tak | Bez punktacji |  |
| 19 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną (zestaw do odciągów - rura i króciec AGSS w wyposażeniu) | Tak | Bez punktacji |  |
| 20 | Respirator anestetyczny | Tak | Bez punktacji |  |
| TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |  |
| 21 | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej | Tak | Bez punktacji |  |
| 22 | Elektroniczny mieszalnik gazów zapewniający stałe stężenie O2 podczas zmian przepływu gazów | Tak | Bez punktacji |  |
| 23 | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Tak | Bez punktacji |  |
| 24 | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | Tak | Bez punktacji |  |
| 25 | SIMV - synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | Tak | Bez punktacji |  |
| 26 | Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości w zakresie minimum od 0,3l/min - 10 l/min. Dopuszczamy aparat z dwoma rodzajami czułości wyzwalania - przepływowym (regulowany w zakresie skali 1 do 10 odzwierciedlającej od 10 do 100% aktualnego przepływu podstawowego) oraz wyzwalaniem ciśnieniowym regulowanym w zakresie od -20 do 0 cmH2O. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 27 | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (automatyczna wentylacja zapasowa). Dopuszczamy aparat posiadający tryb wentylacji PS (wspomaganie ciśnieniowe) z ustawieniem wspomagania ciśnieniowego, wentylacji awaryjnej/zapasowej, ciśnienia CPAP. | Tak | Bez punktacji |  |
| 28 | Tryb wentylacji CPAP + PSV Dopuszczamy aparat posiadający tryb wentylacji PS (wspomaganie ciśnieniowe) z ustawieniem wspomagania ciśnieniowego, wentylacji awaryjnej/zapasowej, ciśnienia CPAP. | Tak | Bez punktacji |  |
| 29 | Tryb pracy przy zastosowaniu krążenia pozaustrojowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 30 | Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością | Tak | Bez punktacji |  |
| 31 | Na żądanie podanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora - wentylacja mechaniczna | Tak | Bez punktacji |  |
| 32 | Możliwość wstrzymania przepływu gazów i środków wziewnych podczas wentylacji mechanicznej i ręcznej. | Tak | Bez punktacji |  |
| 33 | Zakres PEEP min. Od 4 do 25 cm H20 | Tak | Bez punktacji |  |
| 34 | Szybka zmiana stężeń O2, środka wziewnego i przepływu świeżych gazów sterowana bezpośrednio z ekranu wentylatora (przyciski szybkiego dostępu) | Podać | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 35 | Możliwość ustawienia przez użytkownika docelowego stężenia końcowo wydechowego O2 i środka wziewnego oraz włączenia procedury umożliwiającej automatyczny proces osiągania założonych stężeń wydechowych O2 i środków wziewnych. Stała elektroniczna kontrola poprawności działania procedury z informacją na ekranie wentylatora.` Dopuszczamy rozwiązania równoważne tj. ustawienie docelowego wdechowego stężenia O2 dostarczonego bezpośrednio do pacjenta lub prognozowanie stężenia anestetyku wziewnego i stężenia FiO2 na czas 20 minut w odniesieniu do aktualnie ustawionych parametrów. | Tak | Bez punktacji |  |
| 36 | Do aparatu dostarczona zostanie maska wielorazowa Ambu lub innego producenta - 2 komplety na urządzenie, w co najmniej 4 rozmiarach. | Tak | Bez punktacji |  |
| REGULACJE |  |  |  |  |
| 37 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu - minimum 2:1 do 1: 4 | Tak | Bez punktacji |  |
| 38 | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 80 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | Tak | Bez punktacji |  |
| 39 | Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml -wentylacja objętościowa | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 40 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 41 | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % Dopuszczamy również aparat z regulacją Plateau wdechu, jako pauza wdechowa z wartością procentową dla cyklu oddechowego w zakresie od 0-30%. | Tak | Bez punktacji |  |
| ALARMY |  |  |  |  |
| 42 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. Dopuszczamy aparat wyposażony w co najmniej alarm niskiego ciśnienia wdechowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 43 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak | Bez punktacji |  |
| 44 | Alarm braku zasilania w gazy | Tak | Bez punktacji |  |
| 45 | Alarm Apnea | Tak | Bez punktacji |  |
| POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |  |  |
| 46 | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | Tak | Bez punktacji |  |
| 47 | Pomiar objętości oddechowej TV | Tak | Bez punktacji |  |
| 48 | Pomiar pojemności minutowej MV | Tak | Bez punktacji |  |
| 49 | Pomiar częstości oddechowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 50 | Ciśnienia szczytowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 51 | Ciśnienia średniego | Tak | Bez punktacji |  |
| 52 | Ciśnienia PEEP | Tak | Bez punktacji |  |
| 53 | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metodą paramagnetyczną lub równoważną (nie dopuszcza się czujników galwanicznych, elektrochemicznych) | Tak | Bez punktacji |  |
| 54 | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | Tak | Bez punktacji |  |
| 55 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | Tak | Bez punktacji |  |
| 56 | Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli: ciśnienie - objętość ciśnienie - przepływ przepływ - objętość Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Dopuszcza się możliwość: prezentacja pętli p-V, V-przepływ, zapisywanie co najmniej 1 pętli referencyjnej i prezentacja np.: Pmax, VT, Cpat i czasu, które to wartości aktualizowane są z każdym oddechem i można je porównać do wartości pętli referencyjnej lub z podaniem czasu zapisu i możliwością włączenia funkcji prezentującej dodatkowo dwie ostatnie pętle wraz z aktualną. | Tak | Bez punktacji |  |
| PREZENTACJA GRAFICZNA |  |  |  |  |
| 57 | Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów znieczulania i krzywych o przekątnej minimum 15” o rozdzielczości min.1024x768 | Tak | Bez punktacji |  |
| 58 | Sterowanie poprzez min. jeden z niżej wymienionych sposobów: -ekran dotykowy lub za pomocą przycisków i pokrętła funkcyjnego lub -ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne lub -ekran dotykowy oraz pokrętło i przycisków funkcyjnych | Tak | Bez punktacji |  |
| 59 | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie wraz z krzywą | Tak | Bez punktacji |  |
| 60 | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie dp znieczulania wraz z parametrami cyfrowymi | Tak | Bez punktacji |  |
| 61 | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulania wraz z parametrami cyfrowymi (dopuszczamy brak prezentacji wartości chwilowej przepływu) Dopuszczamy aparat bez prezentacji wartości cyfrowych w oddzielnych polach. | Tak | Bez punktacji |  |
| 62 | Możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | Tak | Bez punktacji |  |
| PAROWNIK |  |  |  |  |
| 63 | Parownik kasetowy sterowany elektronicznie z poziomu monitora wentylacji | Tak | Bez punktacji |  |
| 64 | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu. Jedno gniazdo dla parownika aktywnego, minimum dwa gniazda dla parowników nieużywanych. Dopuszczamy aparat wyposażony w dwa gniazda aktywne (bez gniazd dla parowników nieaktywnych) dające możliwość przełączania pomiędzy parownikami w trakcie znieczulania. | Tak | Bez punktacji |  |
| 65 | Na wyposażeniu parowniki do sevofluranu i desfluranu ze szczelnym wlewem | Tak | Bez punktacji |  |
| SSAK |  |  |  |  |
| 66 | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami. Dopuszczamy aparat ze zintegrowanym ssakiem z dwoma zbiornikami 0,7L lub 0,5L, gdzie można stosować wkłady jednorazowe | Tak | Bez punktacji |  |
| MONITOR PACJENTA DO APARATU DO ZNIECZULENIA |  |  |  |  |
| 67 | Monitor wyposażony w ekran kolorowy, dotykowy o przekątnej min. 15" umożliwiający wyświetlanie przynajmniej 8 krzywych dynamicznych jednocześnie oraz pełną obsługę funkcji monitora pacjenta. | Tak | Bez punktacji |  |
| 68 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego | Tak | Bez punktacji |  |
| 69 | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na modułach | Tak | Bez punktacji |  |
| 70 | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji monitora, zawierających m. in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak | Bez punktacji |  |
| 71 | Możliwość konfiguracji i zapisu minimum 16 różnych widoków ekranu | Tak | Bez punktacji |  |
| 72 | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. | Tak | Bez punktacji |  |
| MODUŁ TRANSPORTOWY |  |  |  |  |
| 73 | Moduł wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej minimum 6” z funkcją automatycznego dostosowania / obrotu wyświetlanych obrazów do położenia monitora | Tak | Bez punktacji |  |
| 74 | Moduł umożliwiający jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak | Bez punktacji |  |
| 75 | Możliwość konfiguracji przynajmniej dwóch widoków ekranu modułu | Tak | Bez punktacji |  |
| 76 | Moduł wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na minimum 3 godziny pracy | Tak | Bez punktacji |  |
| 77 | Moduł przystosowany do warunków transportowych: - odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m - odporny na zachlapanie wodą - posiadający ergonomiczny kształt ułatwiający przenoszenie | Tak | Bez punktacji |  |
| 78 | Masa modułu wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem maks. 2 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| 79 | Moduł wyposażony w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością 1-minutową w całym zakresie | Tak | Bez punktacji |  |
| 80 | W komplecie do monitora uchwyt mocujący moduł do ramy łóżka | Tak | Bez punktacji |  |
| 81 | Możliwość przeglądania pamięci trendów na ekranie modułu transportowego Dopuszczamy moduł transportowy bez przeglądanie trendów – trendy zapamiętane w trakcie transportu są dostępne na ekranie monitora stacjonarnego po zakończeniu transportu. | Tak | Bez punktacji |  |
| 82 | Wyposażenie modułu umożliwiające pełną współpracę z monitorem opisanym w pkt. 67-72 OPZ. Po podłączeniu modułu do w/w monitora sterowanie funkcjami odbywa się z poziomu opisanego monitora pacjenta lub modułu transportowego | Tak | Bez punktacji |  |
| POMIAR EKG |  |  |  |  |
| 83 | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe - co najmniej 2 zestawy w cenie oferty | Tak | Bez punktacji |  |
| 84 | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji min. 6 odprowadzeń EKG ((I, II, III, aVL, aVF, Vx) | Tak | Bez punktacji |  |
| 85 | Pomiar częstości serca | Tak | Bez punktacji |  |
| 86 | Analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | Tak | Bez punktacji |  |
| 87 | Podstawowa analiza arytmii serca. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii | Tak | Bez punktacji |  |
| 88 | Detekcja sygnału stymulatora serca | Tak | Bez punktacji |  |
| 89 | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min. | Tak | Bez punktacji |  |
| POMIAR SATURACJI I TĘTNA |  |  |  |  |
| 90 | Pomiar saturacji realizowany przez moduł Masimo, FAST lub Nellcor | Tak | Bez punktacji |  |
| 91 | Czujnik wielorazowy do pomiaru na palec, dostępny w różnych rozmiarach (dokładny rozmiar zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie zamówienia) - co najmniej 3 zestawy (czujnik i kabel przedłużający) w cenie oferty. Preferowane czujniki silikonowe na palec. | Tak | Bez punktacji |  |
| POMIAR TEMPERATUR |  |  |  |  |
| 92 | Pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej - co najmniej 3 zestawy do pomiaru temperatury w cenie oferty. | Tak | Bez punktacji |  |
| 93 | Możliwość pomiaru temperatury T1, T2 i różnicy temperatur jednocześnie | Tak | Bez punktacji |  |
| POMIAR CIŚNIENIA |  |  |  |  |
| 94 | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | Tak | Bez punktacji |  |
| 95 | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 - 240 min. | Tak | Bez punktacji |  |
| 96 | Wielorazowe mankiety bez lateksu dostarczone w cenie oferty - 8 szt./aparat. Mankiety dostępne w różnych rozmiarach (dokładny rozmiar zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie zamówienia). Do każdego aparatu w cenie oferty dostarczony zostanie: -kabel połączeniowy monitor z mankietami o długości, co najmniej 1,5 m - dwa rodzaje (dla dorosłych i dla dzieci) | Tak | Bez punktacji |  |
| 97 | Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ. Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. od 25 do 320 mmHg. Kardiomonitor współpracuje z czujnikami zamawianymi przez Zamawiającego - niezbędne adaptery w cenie oferty. Dopuszczamy kable do przetworników Edwarda | Tak | Bez punktacji |  |
| POZOSTAŁE PARAMETRY |  |  |  |  |
| 98 | Pomiar głębokości znieczulenia w technologii Entropii lub BIS za pomocą wbudowanego modułu sterowanego z monitora funkcji życiowych pacjenta. Zamawiający uznaje za spełnienie wymagania pomiar głębokości uśpienia za pomocą monitora połączonego z oferowanym monitorem i przekazującemu mu zmierzone parametry. | Tak, Podać | Wbudowany moduł sterowany bezpośrednio z monitora pacjenta - 1 pkt. Moduł sterowany za pomocą zewnętrznego monitora - 0 pkt. |  |
| 99 | Pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu pomiarowego i użyciu czujnika saturacji. Wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta. Zamawiający dopuszcza pomiar bodźców za pomocą zewnętrznego monitora, który wykorzystuje zapis EKG i nie wymaga stosowania akcesoriów jednorazowych. | Tak, Podać | Wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta - 1 pkt Wyświetlanie sygnału na monitorze zewnętrznym - 0 pkt |  |
| 100 | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych lub za pomocą zewnętrznego monitora połączonego z oferowanym monitorem. Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora. W komplecie akcesoriów każdym aparatem 3 zestawy akcesoriów umożliwiających wykonywanie pomiaru u dorosłych oraz dzieci. | Tak, Podać | Sterowanie z monitora funkcji życiowych pacjenta - 1pkt. Sterowanie za pomocą zewnętrznego monitora z wyświetlaniem danych na ekranie oferowanego monitora - 0 pkt. |  |
| INNE |  |  |  |  |
| 101 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci | Tak | Bez punktacji |  |
| 102 | Aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS | Tak | Bez punktacji |  |
| 103 | Aparat i kardiomonitor przystosowane do przekazywania parametrów znieczulania i parametrów życiowych pacjenta do informatycznego systemu szpitalnego - wszelkie niezbędne licencje i wyposażenie umożliwiające przekaz od strony aparatu i kardiomonitora w cenie oferty. | Tak | Bez punktacji |  |
| 104 | Oprogramowanie aparatu, monitora i modułów w języku polskim. Instrukcja obsługi w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD) w języku polskim. | Tak | Bez punktacji |  |
| 105 | Do każdego aparatu dołączony zostanie manometr do pomiaru ciśnienia rurki intubacyjnej | Tak | Bez punktacji |  |
| 106 | Możliwość rozbudowy o monitory All-in-1 min. 21,5”. Dostarczony zostanie uchwyt Vesa w cenie oferty | Tak | Bez punktacji |  |
| 107 | Licencja na eksport danych do systemu szpitalnego | Tak | Bez punktacji |  |
| 108 | Gwarancja minimum 48 miesięcy – w okresie gwarancji w cenie oferty wszelkie przeglądy wraz z wymianą zestawów serwisowych oraz elementów zdefiniowanych w instrukcji serwisowej i instrukcji obsługi jako elementy podlegające cyklicznej wymianie (m.in. akumulatory, czujniki, itp.) | Tak | Bez punktacji |  |
| 109 | Konfiguracja i wyposażenie aparatu w pełni umożliwiająca wykorzystanie wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności - wszelkie niezbędne moduły, elementy dodatkowe i akcesoria w cenie oferty | Tak | Bez punktacji |  |
| 110 | Automatyczny test funkcjonalny aparatu do znieczulania, jedna procedura, bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania testu | Podać | Tak/Nie Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 111 | Automatyczne dostosowanie wentylacji pacjenta do wybranego przez użytkownika celu wentylacji | Podać | Tak/Nie Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 112 | Aparat z możliwością napełnienia parownika w czasie pracy | Podać | Tak/Nie Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1 Zadanie 2

Kardiomonitor

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr punktowany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 6 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Sala Wybudzeń Blok Operacyjny Copernicus PL Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 80-462 Gdańsk | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| MONITOR PACJENTA |  |  |  |  |
| 1 | Monitor wyposażony w ekran kolorowy, dotykowy o przekątnej min. 12" | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Monitor wyposażony w moduł do monitorowania CO2. | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło lub wyłącznie za pomocą dotyku. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na modułach | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji monitora, zawierających m. in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Możliwość konfiguracji i zapisu minimum 16 8 różnych widoków ekranu | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. | Tak | Bez punktacji |  |
| MODUŁ TRANSPORTOWY |  |  |  |  |
| 8 | Moduł wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej minimum 6” z funkcją automatycznego dostosowania / obrotu wyświetlanych obrazów do położenia monitora | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Moduł umożliwiający jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Możliwość konfiguracji przynajmniej dwóch widoków ekranu modułu | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Moduł wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na minimum 3 godziny pracy | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Moduł przystosowany do warunków transportowych: - odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m - odporny na zachlapanie wodą - klasa nie gorsza niż IPX1 - posiadający ergonomiczny kształt ułatwiający przenoszenie | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | Masa modułu wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem maks. 2 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Moduł wyposażony w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością 1-minutową w całym zakresie | Tak | Bez punktacji |  |
| 15 | W komplecie do monitora uchwyt mocujący moduł do ramy łóżka | Tak | Bez punktacji |  |
| 16 | Możliwość przeglądania pamięci trendów na ekranie modułu transportowego Dopuszczamy moduł transportowy bez przeglądanie trendów - trendy zapamiętane w trakcie transportu są dostępne na ekranie monitora stacjonarnego po zakończeniu transportu. | Tak | Bez punktacji |  |
| 17 | Wyposażenie modułu umożliwiające pełną współpracę z monitorem opisanym w pkt. 1-7 OPZ. Po podłączeniu modułu do w/w monitora sterowanie funkcjami odbywa się z poziomu opisanego monitora pacjenta lub z modułu transportowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 17.1 | Moduł w pełni współpracujący z kardiomonitorem zainstalowanym na aparacie do znieczulania. | Tak | Bez punktacji |  |
| POMIAR EKG |  |  |  |  |
| 18 | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych, dzieci i noworodków - co najmniej 2 zestawy w cenie oferty | Tak | Bez punktacji |  |
| 19 | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji min. 6 odprowadzeń EKG ((I, II, III, aVL, aVF, Vx) | Tak | Bez punktacji |  |
| 20 | Pomiar częstości serca | Tak | Bez punktacji |  |
| 21 | Analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | Tak | Bez punktacji |  |
| 22 | Podstawowa analiza arytmii serca. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | Tak | Bez punktacji |  |
| 23 | Detekcja sygnału stymulatora serca | Tak | Bez punktacji |  |
| 24 | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min. | Tak | Bez punktacji |  |
| POMIAR SATURACJI I TĘTNA |  |  |  |  |
| 25 | Zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale Pomiar saturacji realizowany przez moduł Masimo lub Nellcor. | Tak | Bez punktacji |  |
| 26 | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych, dzieci i noworodków na palec, dostępny w różnych rozmiarach (dokładny rozmiar zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie zamówienia) - co najmniej 3 zestawy (czujnik i kabel przedłużający) w cenie oferty | Tak | Bez punktacji |  |
| POMIAR TEMPERATUR |  |  |  |  |
| 27 | Pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej - co najmniej 3 zestawy do pomiaru temperatury w cenie oferty. | Tak | Bez punktacji |  |
| 28 | Możliwość Pomiar temperatury T1, T2 i różnicy temperatur jednocześnie | Tak | Bez punktacji |  |
| POMIAR CIŚNIENIA |  |  |  |  |
| 29 | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | Tak | Bez punktacji |  |
| 30 | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 - 240 min. | Tak | Bez punktacji |  |
| 31 | Wielorazowe mankiety bez lateksu dostarczone w cenie oferty - 8 szt/aparat wymienione poniżej. Mankiety dostępne w różnych rozmiarach (dokładny rozmiar zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie zamówienia). Cztery różne rozmiary mankietów dostarczone wraz z aparatem: 1) duży dla dorosłych - 2 komplety 2) średni - 2 komplety 3) mały - 2 komplety 4) neonatologiczny - 2 komplety Do każdego aparatu w cenie oferty dostarczony zostanie: -kabel połączeniowy monitor z mankietami o długości, co najmniej 1,5 m - dwa rodzaje (dla dorosłych i dla dzieci) (dla dwóch grup wiekowych) | Tak | Bez punktacji |  |
| 32 | Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ. Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. od 25 do 320 mmHg. Kardiomonitor współpracuje z czujnikami zamawianymi przez Zamawiającego - niezbędne adaptery w cenie oferty. Dopuszczamy kable do przetworników Edwarda | Tak | Bez punktacji |  |
| INNE |  |  |  |  |
| 33 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali. | Tak | Bez punktacji |  |
| 34 | Kardiomonitor przystosowany do przekazywania parametrów życiowych pacjenta do informatycznego systemu szpitalnego – wszelkie niezbędne licencje i wyposażenie umożliwiające przekaz od strony aparatu i kardiomonitora w cenie oferty. | Tak | Bez punktacji |  |
| 35 | Oprogramowanie monitora i modułów w języku polskim. Instrukcja obsługi w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD) w języku polskim. | Tak | Bez punktacji |  |
| 36 | Gwarancja minimum 48 miesięcy – w okresie gwarancji w cenie oferty wszelkie przeglądy wraz z wymianą zestawów serwisowych oraz elementów zdefiniowanych w instrukcji serwisowej i instrukcji obsługi jako elementy podlegające cyklicznej wymianie (m.in. akumulatory, czujniki, itp.) | Tak | Bez punktacji |  |
| 37 | W cenie oferty ramię oraz system mocowania umożliwiający zawieszenie kardiomonitora do mostu medycznego na sali wybudzeń. Możliwość swobodnego odłączenia kardiomonitora od uchwytu przez Użytkownika. | Tak | Bez punktacji |  |
| 38 | Konfiguracja i wyposażenie monitora w pełni umożliwiająca wykorzystanie wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności - wszelkie niezbędne moduły, elementy dodatkowe i akcesoria w cenie oferty | Tak | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1 Zadanie 3

Centrala

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Sala Wybudzeń Blok Operacyjny Copernicus PL Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 80-462 Gdańsk |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Centrala pielęgniarska dla Sali Wybudzeń wraz z systemem zdalnego podglądu monitorów | Tak |  |
| 2 | Centrala w formie komputera All-in-One lub w postaci komputera PC z oddzielna jednostką centralną i ekranem | Tak |  |
| 3 | Ekrany dotykowe - min. 2 szt. o przekątnej minimum 21” i rozdzielczości 1920x1080 pikseli oraz klawiatura i mysz w cenie oferty. | Tak |  |
| 4 | Podgląd co najmniej 16-stu pacjentów jednocześnie (Sala Wybudzeń i Sale Operacyjne) | Tak |  |
| 5 | Podgląd, co najmniej 24 godzin trendów | Tak |  |
| 6 | Pamięć 24 godzin pełnych przebiegów 12 minimum 12 krzywych dynamicznych | Tak |  |
| 7 | Pamięć, co najmniej 500 zdarzeń alarmowych na każdego pacjenta | Tak |  |
| 8 | Możliwość wydruku raportów z przebiegu monitorowania | Tak |  |
| 9 | Zdalny podgląd wszystkich monitorów pracujących w sieci monitorowania pacjenta na komputerach podłączonych do sieci szpitalnej - możliwość jednoczesnego podglądu dla co najmniej 6 użytkowników | Tak |  |
| 10 | W komplecie przełącznik sieciowy (switch) oraz laserowa drukarka sieciowa wraz z zestawem startowym tonerów umożliwiających wydruk, co najmniej 5000 stron A4 | Tak |  |
| 11 | Dostawca dodatkowo w cenie oferty dokona również podłączenia wszystkich zaoferowanych w zadaniu 1 i 2 kardiomonitorów w centralny system monitorowania w zakresie minimum: - podglądu wyświetlanych parametrów życiowych na monitorze znajdującym się w dyżurce lekarskiej oraz dodatkowym pomieszczeniu na Bloku Operacyjnym - w cenie oferty uwzględnione zostaną monitory poglądowe wraz z uchwytami ściennymi Vesa - instalacja i konfiguracja w cenie oferty. Wielkość monitorów, co najmniej 42” (rozdzielczość, co najmniej FullHD) - wyświetlanie parametrów z 14 monitorów podłączonych do systemu |  |  |
| 12 | Konfiguracja i wyposażenie centrali w pełni umożliwiające wykorzystanie wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności - wszelkie niezbędne moduły, elementy dodatkowe i akcesoria w cenie oferty | Tak |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2

Respirator

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 4 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Sala Wybudzeń Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha Copernicus PL Sp. z o.o. | Bez punktacji |  |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Respirator dla dorosłych przeznaczony do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Respirator na wózku jezdnym, co najmniej 2 koła blokowane | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Urządzenie z pełną gwarancją na minimum 36 miesięcy | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Możliwość zamocowania ekranu sterującego niezależnie od modułu pneumatycznego. Możliwość zamocowania modułu pneumatycznego na półce lub kolumnie | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Respirator wyposażony w certyfikowane przez producenta respiratora uchwyty do stawiania butli z tlenem i powietrzem bezpośrednio na podstawie jezdnej respiratora (w przypadku braku zasilania w tlen i powietrze z sieci centralnej). Zamawiający dopuszcza respirator bez uchwytów do butli z tlenem i powietrzem (posiadającym przyłącza zasilania do tlenu i powietrza z sieci centralnej). | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o sprężarkę w podstawie jezdnej | Tak |  |  |
| 8 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50-6- Hz | Tak |  |  |
| 9 | Awaryjne zasilanie bateryjne min. 60 min. | Tak |  |  |
| II TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |  |
| 10 | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/Assist–IPPV | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | PEEP/CPAP | Tak | Bez punktacji |  |
| III TYPY ODDECHU |  |  |  |  |
| 13 | Automatyczne wstępne ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci oraz wzrostu pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV | Tak | Bez punktacji |  |
| 15 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością | Tak | Bez punktacji |  |
| 16 | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) | Tak | Bez punktacji |  |
| 17 | Oddech typu PCV (Ciśnieniowo Kontrolowany) | Tak | Bez punktacji |  |
| 18 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) | Tak | Bez punktacji |  |
| 19 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | Tak | Bez punktacji |  |
| 20 | Ręczne przedłużenie fazy wdechu i wydechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 21 | Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby: regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta wentylacji minutowej i realizowanej ilości oddechów pacjenta | Podać | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 22 | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością trybu wentylacji rezerwowej spośród m.in. VCV, PCV, PRVC, Bilevel | Podać | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 23 | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC | Tak | Bez punktacji |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy o tryb wspomagania objętością VS | Tak | Bez punktacji |  |
| IV PARAMETRY REGULOWANE |  |  |  |  |
| 25 | Częstość oddechów minimum 5 - 120 1/min | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 26 | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 1800 ml | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 27 | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 95 cmH2O | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 28 | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 5 do 60 cmH2O | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 29 | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 1 do 50 cmH2O | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 30 | Regulowany czas wdechu przy VCV od minimum od 0,3 do 12,0 0,1 do 10 sek. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 31 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100%, co 1%. Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. Dopuszczamy respirator w którym wentylacja rezerwowa (tzw. wentylacja bezdechu) prowadzona jest zawsze ze stężeniem 100% O2 w mieszaninie oddechowej. | Tak | Bez punktacji |  |
| 32 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 1 l/min -8 L/min | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 33 | Wyzwalanie oddechu, czułość ciśnieniowa: minimalny zakres czułości triggera: -1 cm H2O do - 10 cm H2O Dopuszczamy respirator wyposażony w częściowo ciśnieniowy wyzwalacz oddechowy o stałej wartości czułości ciśnieniowej 0,2 cmH20 współpracujący z regulowanym wyzwalaczem przepływowym. | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 34 | Regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych | Tak | Bez punktacji |  |
| 35 | Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 2-8 L/min lub automatycznie dostosowywany do potrzeb pacjenta i parametrów wentylacyjnych | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 36 | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5-50% szczytowego przepływu wdechowego | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| V PARAMETRY WENTYLACJI |  |  |  |  |
| 37 | Rzeczywista częstość oddychania | Tak | Bez punktacji |  |
| 38 | Częstość oddechów spontanicznych | Tak | Bez punktacji |  |
| 39 | Objętość pojedynczego oddechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 40 | Objętość wentylacji minutowej MV | Tak | Bez punktacji |  |
| 41 | Objętość wentylacji minutowej spontanicznej | Tak | Bez punktacji |  |
| 42 | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku | Tak | Bez punktacji |  |
| 43 | Szczytowe ciśnienie wdechowe | Tak | Bez punktacji |  |
| 44 | Ciśnienie średnie | Tak | Bez punktacji |  |
| 45 | Ciśnienie PEEP | Tak | Bez punktacji |  |
| 46 | Ciśnienie fazy Plateau | Tak | Bez punktacji |  |
| 47 | Ciśnienie AutoPEEP | Tak | Bez punktacji |  |
| 48 | Ciśnienie zaklinowania P0,1 | Tak | Bez punktacji |  |
| 49 | Pomiar NIF - negatywnej siły wdechowej, pomiar realizowany automatycznie z wyświetlaniem wyniku pomiaru w dedykowanym oknie procedury NIF | Tak | Bez punktacji |  |
| 50 | Podatność i opór | Tak | Bez punktacji |  |
| 51 | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak | Bez punktacji |  |
| 52 | Kalkulacja indeksu dyszenia RSB | Tak | Bez punktacji |  |
| 53 | Każdy respirator wyposażony w moduł (przenośny pomiędzy respiratorami) z przeznaczeniem do pracy na oddziałach intensywnej terapii medycznej do prezentacji parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, EE- pomiar wydatku energetycznego, RQ- wskaźnika oddechowego. Moduł / urządzenie realizujący pomiar tlenu za pomocą czujnika elektronicznego niepodlegającego okresowej wymianie. Pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, sterowanie pracą modułu lub urządzenia przez respirator. | Tak |  |  |
| 54 | Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. Pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, sterowanie pracą modułu lub urządzenia przez respirator | Tak | Bez punktacji |  |
| 55 | Pomiar ciśnienia wewnątrztchawiczego pomocnego w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. Pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, sterowanie pracą modułu lub urządzenia przez respirator. Dopuszczamy graficzną prezentację płuc i dróg oddechowych pacjenta wraz z graficzną prezentacją stosunku oddechów wymuszonych do spontanicznych. | Tak | Bez punktacji |  |
| VI ALARMY |  |  |  |  |
| 56 | Pamięć alarmów z komentarzem dotyczącym możliwą przyczyną wystąpienia alarmu | Tak | Bez punktacji |  |
| 57 | Kategorie alarmów według ważności | Tak | Bez punktacji |  |
| 58 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | Tak | Bez punktacji |  |
| 59 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Tak | Bez punktacji |  |
| 60 | Za wysokiej i za niskiej objętości minutowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 61 | Za wysokiej objętości oddechowej i za niskiej objętości oddechowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 62 | Za wysokiej częstości oddechów - tachypnea i alarm niskiej częstości oddechu | Tak | Bez punktacji |  |
| 63 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 64 | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku, lub rozłączenia układu oddechowego | Tak | Bez punktacji |  |
| 65 | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej | Tak | Bez punktacji |  |
| 66 | Alarm zaniku zasilania sieciowego i bateryjnego | Tak | Bez punktacji |  |
| VII PREZENTACJA GRAFICZNA |  |  |  |  |
| 67 | Możliwość prezentacji na pojedynczym, kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora minimum 3 krzywych oddechowych jednocześnie: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas | Tak | Bez punktacji |  |
| 68 | Prezentacja na pojedynczym, kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | Tak | Bez punktacji |  |
| 69 | Możliwość rozbudowy o manewr automatycznego wyznaczanie krzywej statycznej P/V lub krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzykowe | Tak | Bez punktacji |  |
| 70 | Prezentacja na pojedynczym kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora: trendów mierzonych parametrów - co najmniej 72 godzinnych | Tak | Bez punktacji |  |
| VIII INNE |  |  |  |  |
| 71 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | Tak, Opisać | Bez punktacji |  |
| 72 | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu lub na żądanie operatora | Tak | Bez punktacji |  |
| 73 | Integralny pomiar stężenia tlenu. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego czujnika (nie galwanicznego), co ogranicza koszty użytkowania i eksploatacji |  |  |  |
| 74 | Zestaw akcesoriów startowych: jednorazowy układ oddechowy, maska do NIV jednorazowa oraz wielokrotnego użytku, dwa filtry oddechowe, wymiennik ciepła i wilgoci (tzw. sztuczny nos) | Tak | Bez punktacji |  |
| 75 | Płuco testowe wielokrotnego użytku | Tak | Bez punktacji |  |
| 76 | Do każdego respiratora dostarczony zostanie nebulizator do wziewnego podawania leków z możliwością ustawiania parametrów nebulizacji na monitorze respiratora. Nebulizator niewymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu. Dopuszczamy wielorazowy, synchroniczny i pneumatyczny nebulizator sterowany z pulpitu, podający aerozol wyłącznie w fazie wdechu. | Tak | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 3

Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 9 szt |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Szpital św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50Blok Operacyjny - 8 szt. Sala operacyjna endourologiczna - 1 szt. |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Przepływowy podgrzewacz do ogrzania i stabilizacji temperatury krwi i płynów infuzyjnych podawanych do pacjenta. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie 230V, 50/60Hz | Tak |  |
| 3 | Urządzenie przystosowane do współpracy ze standardowymi przyrządami do przetoczeń krwi i płynów infuzyjnych - nie wymagające stosowania żadnych dodatkowych, dedykowanych elementów zużywalnych. | Tak |  |
| 4 | Ogrzewanie „suche” za pomocą profilu grzewczego- aplikacja standardowego drenu do wnętrza urządzenia lub za pomocą nawinięcia drenu na korpus grzewczy. | Tak, podać |  |
| 5 | Regulacja temperatury w przedziale minimum 36-39ºC 33-42ºC | Tak |  |
| 6 | Urządzenie do pracy ciągłej | Tak |  |
| 7 | Waga maksymalnie: 3 kg | Tak |  |
| 8 | Możliwość mocowania za pomocą uchwytu do stojaków kroplówek o różnych średnicach | Tak |  |
| 9 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz LED lub LCD umożliwiający kontrolę temperatury | Tak |  |
| 10 | Niezależne czujniki temperatury | Tak |  |
| 11 | Dźwiękowy alarm przekroczenia temperatury | Tak |  |
| 12 | Dodatkowy zdejmowany wąż/płaszcz/dren grzewczy wielokrotnego użytku zabezpieczający standardowy dren przed utratą ciepła dostarczanego płynu. Odpowiedni dla drenów o średnicy w minimalnym zakresie: od 4.0 do 7.0 mm. od 4,0 do 5,0 mm. | Tak |  |
| 12a | Urządzenie posiadające odpowiednie certyfikaty dla wyrobów medycznych przeznaczonych do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych. | Tak |  |
| 12b | Wartość maksymalnego przepływu minimum 1300 ml/h | Tak, podać |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4 Zadanie 1

Mobilny stół operacyjny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr punktowany | Parametr oferowany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe | 2019 | Bez punktacji |  |  |  |  |
| 5 | Ilość | 3 szt. | Bez punktacji |  |  |  |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Sala Chirurgii Ogólnej - 2 szt. Sala Ostra - 1 szt. Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha Gdańsk al. Jana Pawła II 50 | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |  |  |  |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Mobilny stół operacyjny elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny przeznaczony m.in. do operacji ogólnochirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, urologicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym ginekologicznym, urologicznym, ortopedycznym i innym | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.2 | Stół wyposażony w 4 podwójne koła jezdne zapewniające pełną mobilność oraz automatyczny system blokowania kół jezdnych podczas wykonywania zabiegu. W przypadku zaoferowania napędu elektrycznego Wykonawca w cenie oferty zaoferuje również manetkę do sterowania ruchami stołu mocowaną do szyny bocznej. | Tak, podać | Koła jezdne z napędem elektrycznym - 1 pkt Koła jezdne bez napędu elektrycznego - 0 pkt |  |  |  |  |
| I.3 | Stół wyposażony w system rozpoznawania zainstalowanych modułów i automatyczny dobór odpowiednich parametrów ich ruchu. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.4 | Poszczególne elementy blatu stołu łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi (jedno kliknięcie/osadzenie stanowi bezpieczne połączenie elementów) bez konieczności użycia pokręteł i śrub. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.5 | Podstawa stołu (kształt i konstrukcja) ułatwiająca personelowi medycznemu dostęp do pacjenta ze wszystkich stron. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.6 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie - silikonowych osłon części ruchomej kolumny stołu lub - górną osłonę kolumny wykonaną z tworzywa sztucznego zabezpieczoną przed zalaniem | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.7 | Stół umożliwiający zamianę miejscami segmentu plecowego z nożnym | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.8 | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.9 | Stół wyposażony w system autokompensacji nierówności podłoża automatycznie niwelujący nierówności . | Podać | Tak – 1 pkt; Nie – 0 pkt. |  |  |  |  |
| I.10 | Blat stołu dzielony na min. n/w segmenty : - podgłówek z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy, - segment plecowy, - siedzisko, - segment nożny dzielony, 2 częściowy | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.11 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe umożliwiające co najmniej 10 godzin nieprzerwanej pracy z wbudowanym układem zasilania – brak zewnętrznych zasilaczy. Przewód zasilający ze złączem IEC o długości min. 5 metrów w zestawie. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.12 | Stół zapewniający awaryjną pracę z sieci 230V w przypadku awarii akumulatorów wewnętrznych | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.13 | Stół wyposażony po obu stronach blatu w szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x25 [mm] wzdłuż wszystkich segmentów blatu | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.14 | Stół wyposażony w system awaryjnego manualnego sterowania funkcjami stołu w przypadku awarii akumulatorów i/lub zasilania 230V z sieci szpitalnej | Podać | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |  |
| I.15 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite stołu min. 450 kg | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.16 | Stół wyposażony w system przeciążeniowy zatrzymujący ruch stołu w bezpiecznym położeniu w przypadku przeciążenia blatu w określonej pozycji | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.17 | Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu min. 225 kg | TAK, podać | Co najmniej 300 kg - 1 pkt. |  |  |  |  |
| I.18 | Masa stołu w podstawowej konfiguracji (bez dodatkowych przystawek poza opisanymi w pkt. I.10) nie przekraczająca 350 kg | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.19 | Stół o wymiarach całkowitych w konfiguracji 5 segmentowej: - długość minimum 200 cm - szerokość z szynami bocznymi minimum 58 cm | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.20 | Stół umożliwiający regulację wysokości (bez materaca) w zakresie, co najmniej od 60 cm do 100 cm | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.21 | Przesuw wzdłużny blatu, co najmniej 31 cm | Tak | Powyżej 45 cm - 1 pkt. |  |  |  |  |
| I.22 | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji) | Podać | Tak - 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |  |  |  |
| I.23 | Materace przeciwodleżynowe, wielowarstwowe, demontowane, odporne na środki dezynfekcyjne, wodoodporne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 75 [mm]. Materace z funkcją pamięci kształtu | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| I.24 | Blat stołu wraz z materacem przezierne dla promieniowania RTG -przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| II. STEROWANIE STOŁEM |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Stół wyposażony w pilot bezprzewodowy oraz dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| II.2 | Pilot bezprzewodowy zdalnego sterowania wyposażony c najmniej w: - wyświetlacz LCD informujący min. o położeniu stołu, stanie naładowania akumulatorów, stanie blokady hamulców stołu, - czytelne przyciski sterujące ruchami poszczególnych elementów składowych stołu - funkcję pamięci co najmniej 10 zdefiniowanych przez użytkownika pozycji stołu – automatyczne ustawienie segmentów stołu po wybraniu odpowiedniej pozycji - zewnętrzną ładowarkę umożliwiającą bezprzewodowe ładowanie akumulatorów pilota - pilot o szczelnej obudowie odpornej na czyszczenie i zachlapania oraz odporny na upadek z wysokości, co najmniej 1 metra - podświetlenie ułatwiające pracę przy ograniczonym dostępie do światła - zabezpieczenie przed interferencją z innymi urządzeniami bezprzewodowymi pracującymi na sali operacyjnej i w jej okolicy - pilot wyposażony w przycisk „0” umożliwiający powrót do ustawień wyjściowych poprzez wciśnięcie tego przycisku | Tak | Możliwość wymiany akumulatorów przez Personel szpitala - 1 pkt. Akumulatory dostępne w popularnych sklepach (podać typ akumulatorów) - 1 pkt. |  |  |  |  |
| II.3 | Panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu wyposażony, co najmniej w: - komplet przycisków sterujących - zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem funkcji przez operatora | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Regulacja nachylenia wzdłużnego sterowana z pilota i panela sterującego - pozycja Trendelenburga w zakresie min.- 25° do +25°. - pozycja anty-Trendelenburga w zakresie min.- 35° do +35° Wraz ze stołem zostaną dostarczone oparcia barkowe umożliwiające stabilizację pacjenta od strony barku podczas ułożenia w pozycji Trendelenburga. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| III.2 | Regulacja nachyleń bocznych w zakresie min. 20° w obie strony sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| III.3 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -35° do +70° sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| III.4 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w konfiguracji odwróconej min. -90° do +70° sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| III.5 | Ruchome przedłużenie części pleców umożliwiające wypiętrzenie klatki piersiowej sterowane z pilota i panela sterującego – Zamawiający dopuszcza zastosowanie wypiętrzenia klatki piersiowej realizowane z pilota i panelu sterującego wykorzystywane również do pozycji flex. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| III.6 | Podnóżek 4-częściowy, dzielony poprzecznie z możliwością odwiedzenia na boki w zakresie min. 70˚ całego podnóżka, przednia część opuszczana do min. 90°, odchylana na boki z mechanizmem blokującym. Segment podnóżka sterowany z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| III.7 | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentu nóg w zakresie min. -90°/+70° | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| III.8 | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. ( -30 /+25 ˚) | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| III.9 | Pozycja flex sterowana z pilota i panela sterującego w zakresie min. -20°/+20° | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| III.10 | Pozycja reflex sterowana z pilota i panela sterującego w zakresie min. -20°/+20° | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE STOŁU |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1 | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.2 | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 50 cm, na przegubie kulowym, obrót o 360° i przechył min. +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.3 | Podpora pod rękę dł. min 400 mm na przegubie kulowym z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach z funkcją blokady, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami – 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.4 | 1. Pas do mocowania pacjenta mocowany do szyn bocznych– 2 szt. 2. Pas do mocowania pacjenta bariatryczny mocowany do szyn bocznych dł. min. 2 000 mm z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu -1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.5 | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.6 | Wałek podpierający - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.7 | Podpórka pleców / pośladków - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.8 | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.9 | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm lub pozycjoner pod głowę z pianki w pokrowcu zdejmowalnym– 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.10 | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.11 | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.12 | Zestaw segmentów poszerzających blat stołu w części podparcia pleców i siedziska umożliwiających poszerzenie blatu stołu do szer. min. 790 mm w zabiegach bariatrycznych – 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.13 | Podpórki stóp dla bariatrii – 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.14 | Segmenty przedłużające sekcję nóg z klamrami mocowanymi do szyn bocznych– 1 para lub - funkcja przedłużania każdej z 4 sekcji nożnej bez dodatkowego segmentu dołączanego polegającej na wydłużeniu zaoferowanego segmentu nożnego lub - stół wyposażony w podnóżek z możliwością bezstopniowego wydłużenia | Tak, podać | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.15 | Pas udowy, do dzielonej sekcji nóg, z klamrami mocującymi do szyn bocznych lub z mocowaniem na rzepy dł. min 1200 mm – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.16 | Pas do mocowania pacjenta bariatrycznego, z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu, zapięcie na rzep – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.17 | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizujący ramiona i głowę lub materac na podstawie kwadratu o wymiarach min. 190 x 190 mm, z wyprofilowanym zagłębieniem w postaci połączonych trapezów (klinów) stabilizujący głowę – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.18 | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.19 | Przystawka do pozycji proktologicznej - „klęcznik”, z podparciem pośladków – 1 szt. Zamawiający dopuszcza zapewnienie możliwość ustawienia podnóżków w pozycji klęcznika z zabezpieczeniem podparcia pośladków – wyposażenie umożliwiające uzyskanie pozycji proktologicznej w cenie oferty, | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.20 | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.21 | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.22 | Zacisk mocujący ,obrotowy do statywów o min. śr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.23 | Wózek na akcesoria umożliwiający odwieszenie wszystkich akcesoriów będących na wyposażeniu stołu – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |
| IV.24 | Całość oferowanego wyposażenia w pełni współpracująca z zaoferowanymi stołami operacyjnymi i składająca się z kompletnego wyposażenia zapewniającego możliwość pracy z wykorzystaniem wyposażenia | Tak | Bez punktacji |  |  |  |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4 Zadanie 2

Mobilny stół operacyjny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr punktowany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Ilość | 2 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Sala Operacyjna Urologiczna Blok Operacyjny i Oddział Urologiczny Szpital św. Wojciecha Gdańsk al. Jana Pawła II 50 | Bez punktacji |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| I.1 | Mobilny stół operacyjny elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny przeznaczony m.in. do operacji ogólnochirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, urologicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym ginekologicznym, urologicznym, ortopedycznym i innym | Tak | Bez punktacji |  |
| I.2 | Stół wyposażony w 4 podwójne koła jezdne zapewniające pełną mobilność oraz automatyczny system blokowania kół jezdnych podczas wykonywania zabiegu. W przypadku zaoferowania napędu elektrycznego Wykonawca w cenie oferty zaoferuje również manetkę do sterowania ruchami stołu mocowaną do szyny bocznej. | Tak, podać | Koła jezdne z napędem elektrycznym – 1 pkt. Koła jezdne bez napędu elektrycznego – 0 pkt. |  |
| I.3 | Stół wyposażony w system rozpoznawania zainstalowanych modułów i automatyczny dobór odpowiednich parametrów ich ruchu. | Tak | Bez punktacji |  |
| I.4 | Poszczególne elementy blatu stołu łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) bez konieczności użycia pokręteł i śrub | Tak | Bez punktacji |  |
| I.5 | Podstawa stołu (kształt i konstrukcja) ułatwiająca personelowi medycznemu dostęp do pacjenta ze wszystkich stron | Tak | Bez punktacji |  |
| I.6 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie - silikonowych osłon części ruchomej kolumny stołu lub - górną osłonę kolumny wykonaną z tworzywa sztucznego zabezpieczoną przed zalaniem | Tak | Bez punktacji |  |
| I.7 | Stół umożliwiający zamianę miejscami segmentu plecowego z nożnym | Tak | Bez punktacji |  |
| I.8 | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.9 | Stół wyposażony w system autokompensacji nierówności podłoża automatycznie niwelujący nierówności | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| I.10 | Blat stołu dzielony na min. n/w segmenty: - podgłówek z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy, - segment plecowy, - siedzisko, - segment nożny dzielony, 2 częściowy | Tak | Bez punktacji |  |
| I.11 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe umożliwiające, co najmniej 10 godzin nieprzerwanej pracy z wbudowanym układem zasilania - brak zewnętrznych zasilaczy. Przewód zasilający ze złączem IEC o długości min. 5 metrów w zestawie. | Tak | Bez punktacji |  |
| I.12 | Stół zapewniający awaryjną pracę z sieci 230V w przypadku awarii akumulatorów wewnętrznych | Tak | Bez punktacji |  |
| I.13 | Stół wyposażony po obu stronach blatu w szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x25 [mm] wzdłuż wszystkich segmentów blatu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.14 | Stół wyposażony w system awaryjnego manualnego sterowania funkcjami stołu w przypadku awarii akumulatorów i/lub zasilania 230V z sieci szpitalnej | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| I.15 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite stołu min. 450 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| I.16 | Stół wyposażony w system przeciążeniowy zatrzymujący ruch stołu w bezpiecznym położeniu w przypadku przeciążenia blatu w określonej pozycji | Tak | Bez punktacji |  |
| I.17 | Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu min. 225 kg | TAK, podać | Co najmniej 300 kg - 1 pkt. |  |
| I.18 | Masa stołu w podstawowej konfiguracji (bez dodatkowych przystawek poza opisanymi w pkt. I.10) nie przekraczająca 350 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| I.19 | Stół o wymiarach całkowitych w konfiguracji 5 segmentowej: - długość minimum 200 cm - szerokość z szynami bocznymi minimum 58 cm | Tak | Bez punktacji |  |
| I.20 | Stół umożliwiający regulację wysokości (bez materaca) w zakresie, co najmniej od 60 cm do 100 cm | Tak | Bez punktacji |  |
| I.21 | Przesuw wzdłużny blatu, co najmniej 31 cm | Tak | Powyżej 45 cm – 1 pkt. |  |
| I.22 | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji) | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| I.23 | Materace przeciwodleżynowe, wielowarstwowe, demontowane, odporne na środki dezynfekcyjne, wodoodporne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 75 [mm]. Materace z funkcją pamięci kształtu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.24 | Blat stołu wraz z materacem przezierne dla promieniowania RTG -przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG | Tak | Bez punktacji |  |
| II. STEROWANIE STOŁEM |  |  |  |  |
| II.1 | Stół wyposażony w pilot bezprzewodowy oraz dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu | Tak | Bez punktacji |  |
| II.2 | Pilot bezprzewodowy zdalnego sterowania wyposażony c najmniej w: - wyświetlacz LCD informujący min. o położeniu stołu, stanie naładowania akumulatorów, stanie blokady hamulców stołu, - czytelne przyciski sterujące ruchami poszczególnych elementów składowych stołu - funkcję pamięci, co najmniej 10 zdefiniowanych przez użytkownika pozycji stołu – automatyczne ustawienie segmentów stołu po wybraniu odpowiedniej pozycji - zewnętrzną ładowarkę umożliwiającą bezprzewodowe ładowanie akumulatorów pilota - pilot o szczelnej obudowie odpornej na czyszczenie i zachlapania oraz odporny na upadek z wysokości, co najmniej 1 metra - podświetlenie ułatwiające pracę przy ograniczonym dostępie do światła - zabezpieczenie przed interferencją z innymi urządzeniami bezprzewodowymi pracującymi na sali operacyjnej i w jej okolicy - pilot wyposażony w przycisk „0” umożliwiający powrót do ustawień wyjściowych poprzez wciśnięcie tego przycisku | Tak | Możliwość wymiany akumulatorów przez Personel szpitala – 1 pkt. Akumulatory dostępne w popularnych sklepach (podać typ akumulatorów) – 1 pkt. |  |
| II.3 | Panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu wyposażony co najmniej w: - komplet przycisków sterujących - zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem funkcji przez operatora | Tak | Bez punktacji |  |
| III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |
| III.1 | Regulacja nachylenia wzdłużnego sterowana z pilota i panela sterującego - pozycja Trendelenburga w zakresie min.- 25° do +25°. - pozycja anty-Trendelenburga w zakresie min.- 35° do +35° Wraz ze stołem zostaną dostarczone oparcia barkowe umożliwiające stabilizację pacjenta od strony barku podczas ułożenia w pozycji Trendelenburga. | Tak | Bez punktacji |  |
| III.2 | Regulacja nachyleń bocznych w zakresie min. 20° w obie strony sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.3 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -35° do +70° sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.4 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w konfiguracji odwróconej min. -90° do +70° sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.5 | Ruchome przedłużenie części pleców umożliwiające wypiętrzenie klatki piersiowej sterowane z pilota i panela sterującego – Zamawiający dopuszcza zastosowanie wypiętrzenia klatki piersiowej realizowane z pilota i panelu sterującego wykorzystywane również do pozycji flex. | Tak | Bez punktacji |  |
| III.6 | Podnóżek 4-częściowy, dzielony poprzecznie z możliwością odwiedzenia na boki w zakresie min. 70˚ całego podnóżka, przednia część opuszczana do min. 90°, odchylana na boki z mechanizmem blokującym. Segment podnóżka sterowany z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.7 | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentu nóg w zakresie min. -90°/+70° | Tak | Bez punktacji |  |
| III.8 | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. ( -30 /+25 ˚) | Tak | Bez punktacji |  |
| III.9 | Pozycja flex sterowana z pilota i panela sterującego w zakresie min. -20°/+20° | Tak | Bez punktacji |  |
| III.10 | Pozycja reflex sterowana z pilota i panela sterującego w zakresie min. -20°/+20° | Tak | Bez punktacji |  |
| IV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE STOŁU |  |  |  |  |
| IV.1 | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.2 | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 50 cm, na przegubie kulowym, obrót o 360° i przechył min. +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.3 | Podpora pod rękę dł. min 400 mm na przegubie kulowym z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach z funkcją blokady, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami. – 2 szt | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.4 | 1. Pas do mocowania pacjenta mocowany do szyn bocznych– 2 szt. 2. Pas do mocowania pacjenta bariatryczny mocowany do szyn bocznych dł. min. 2 000 mm z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu -1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.5 | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.6 | Wałek podpierający - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.7 | Podpórka pleców / pośladków - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.8 | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi oraz ze wspomaganiem umożliwiający regulację wysokości oraz przywodzenia/odwodzenia od strony stopy, wyściełane podpórki podudzi, regulowane we wszystkich kierunkach – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.9 | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.10 | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm lub pozycjoner pod głowę z pianki w pokrowcu zdejmowalnym– 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.11 | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.12 | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.13 | Zestaw segmentów poszerzających blat stołu w części podparcia pleców i siedziska umożliwiających poszerzenie blatu stołu do szer. min. 790 mm w zabiegach bariatrycznych – 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.14 | Podpórki stóp dla bariatrii – 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.15 | Segmenty przedłużające sekcję nóg z klamrami mocowanymi do szyn bocznych– 1 para lub - funkcja przedłużania każdej z 4 sekcji nożnej bez dodatkowego segmentu dołączanego polegającej na wydłużeniu zaoferowanego segmentu nożnego lub - stół wyposażony w podnóżek z możliwością bezstopniowego wydłużenia- 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.16 | Pas udowy, do dzielonej sekcji nóg, z klamrami mocującymi do szyn bocznych lub z mocowaniem na rzepy dł. min 1200 mm – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.17 | Pas do mocowania pacjenta bariatrycznego, z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu, zapięcie na rzep – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.18 | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizujący ramiona i głowę lub materac na podstawie kwadratu o wymiarach min. 190 x 190 mm, z wyprofilowanym zagłębieniem w postaci połączonych trapezów (klinów) stabilizujący głowę – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.19 | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.20 | Przystawka do pozycji proktologicznej - „klęcznik”, z podparciem pośladków – 1 szt. Zamawiający dopuszcza zapewnienie możliwość ustawienia podnóżków w pozycji klęcznika z zabezpieczeniem podparcia pośladków – wyposażenie umożliwiające uzyskanie pozycji proktologicznej w cenie oferty, | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.21 | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.22 | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.23 | Zacisk mocujący,obrotowy do statywów o min. śr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.24 | Wózek na akcesoria umożliwiający odwieszenie wszystkich akcesoriów będących na wyposażeniu stołu – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.25 | Adapter urologiczny mocowany do stołu operacyjnego stanowiący przedłużenie sekcji siedziska o długości min. 250 mm, z wycięciem dla procedur urologicznych, w pełni przezierny dla promieni rtg, z szynami bocznymi – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.26 | Misa urologiczna z odpływem, z sitem TUR ze stali nierdzewnej oraz z uchwytem mocującym – 1 komplet | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.27 | Zestaw uchwytu nóg w ułożeniu litotomicznym składający się z wysięgników wyposażonych min. w wysięgniki ze sprężynami gazowymi oraz butami – 1 zestaw | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.28 | Całość oferowanego wyposażenia w pełni współpracująca z zaoferowanymi stołami operacyjnymi i składająca się z kompletnego wyposażenia zapewniającego możliwość pracy z wykorzystaniem wyposażenia | Tak | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4 Zadanie 3

Mobilny stół operacyjny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr punktowany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Sala Operacyjna Ginekologiczna Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha Gdańsk al. Jana Pawła II 50 | Bez punktacji |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| I.1 | Mobilny stół operacyjny elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny przeznaczony m.in. do operacji ogólnochirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, urologicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym ginekologicznym, urologicznym, ortopedycznym i innym | Tak | Bez punktacji |  |
| I.2 | Stół wyposażony w 4 podwójne koła jezdne zapewniające pełną mobilność oraz automatyczny system blokowania kół jezdnych podczas wykonywania zabiegu. W przypadku zaoferowania napędu elektrycznego Wykonawca w cenie oferty zaoferuje również manetkę do sterowania ruchami stołu mocowaną do szyny bocznej. | Tak, podać | Koła jezdne z napędem elektrycznym – 1 pkt. Koła jezdne bez napędu elektrycznego – 0 pkt. |  |
| I.3 | Stół wyposażony w system rozpoznawania zainstalowanych modułów i automatyczny dobór odpowiednich parametrów ich ruchu. | Tak | Bez punktacji |  |
| I.4 | Poszczególne elementy blatu stołu łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) bez konieczności użycia pokręteł i śrub | Tak | Bez punktacji |  |
| I.5 | Podstawa stołu (kształt i konstrukcja) ułatwiająca personelowi medycznemu dostęp do pacjenta ze wszystkich stron | Tak | Bez punktacji |  |
| I.6 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie - silikonowych osłon części ruchomej kolumny stołu lub - górną osłonę kolumny wykonaną z tworzywa sztucznego zabezpieczoną przed zalaniem | Tak | Bez punktacji |  |
| I.7 | Stół umożliwiający zamianę miejscami segmentu plecowego z nożnym | Tak | Bez punktacji |  |
| I.8 | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.9 | Stół wyposażony w system autokompensacji nierówności podłoża automatycznie niwelujący nierówności | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| I.10 | Blat stołu dzielony na min. n/w segmenty: - podgłówek z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy, - segment plecowy, - siedzisko, - segment nożny dzielony, 2 częściowy | Tak | Bez punktacji |  |
| I.11 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe umożliwiające co najmniej 10 godzin nieprzerwanej pracy z wbudowanym układem zasilania – brak zewnętrznych zasilaczy. Przewód zasilający ze złączem IEC o długości min. 5 metrów w zestawie. | Tak | Bez punktacji |  |
| I.12 | Stół zapewniający awaryjną pracę z sieci 230V w przypadku awarii akumulatorów wewnętrznych | Tak | Bez punktacji |  |
| I.13 | Stół wyposażony po obu stronach blatu w szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x25 [mm] wzdłuż wszystkich segmentów blatu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.14 | Stół wyposażony w system awaryjnego manualnego sterowania funkcjami stołu w przypadku awarii akumulatorów i/lub zasilania 230V z sieci szpitalnej | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| I.15 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite stołu min. 450 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| I.16 | Stół wyposażony w system przeciążeniowy zatrzymujący ruch stołu w bezpiecznym położeniu w przypadku przeciążenia blatu w określonej pozycji | Tak | Bez punktacji |  |
| I.17 | Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu min. 225 kg | TAK, podać | Co najmniej 300 kg – 1 pkt. |  |
| I.18 | Masa stołu w podstawowej konfiguracji (bez dodatkowych przystawek poza opisanymi w pkt. I.10) nie przekraczająca 350 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| I.19 | Stół o wymiarach całkowitych w konfiguracji 5 segmentowej: - długość minimum 200 cm - szerokość z szynami bocznymi minimum 58 cm | Tak | Bez punktacji |  |
| I.20 | Stół umożliwiający regulację wysokości (bez materaca) w zakresie, co najmniej od 60 cm do 100 cm | Tak | Bez punktacji |  |
| I.21 | Przesuw wzdłużny blatu co najmniej 31 cm | Tak | Powyżej 45 cm – 1 pkt. |  |
| I.22 | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji) | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| I.23 | Materace przeciwodleżynowe, wielowarstwowe, demontowane, odporne na środki dezynfekcyjne, wodoodporne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 75 [mm]. Materace z funkcją pamięci kształtu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.24 | Blat stołu wraz z materacem przezierne dla promieniowania RTG -przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG |  | Bez punktacji |  |
| II. STEROWANIE STOŁEM |  |  |  |  |
| II.1 | Stół wyposażony w pilot bezprzewodowy oraz dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu | Tak | Bez punktacji |  |
| II.2 | Pilot bezprzewodowy zdalnego sterowania wyposażony c najmniej w: - wyświetlacz LCD informujący min. o położeniu stołu, stanie naładowania akumulatorów, stanie blokady hamulców stołu, - czytelne przyciski sterujące ruchami poszczególnych elementów składowych stołu - funkcję pamięci co najmniej 10 zdefiniowanych przez użytkownika pozycji stołu – automatyczne ustawienie segmentów stołu po wybraniu odpowiedniej pozycji - zewnętrzną ładowarkę umożliwiającą bezprzewodowe ładowanie akumulatorów pilota - pilot o szczelnej obudowie odpornej na czyszczenie i zachlapania oraz odporny na upadek z wysokości co najmniej 1 metra - podświetlenie ułatwiające pracę przy ograniczonym dostępie do światła - zabezpieczenie przed interferencją z innymi urządzeniami bezprzewodowymi pracującymi na sali operacyjnej i w jej okolicy - pilot wyposażony w przycisk „0” umożliwiający powrót do ustawień wyjściowych poprzez wciśnięcie tego przycisku | Tak | Możliwość wymiany akumulatorów przez Personel szpitala – 1 pkt. Akumulatory dostępne w popularnych sklepach (podać typ akumulatorów) – 1 pkt. |  |
| II.3 | Panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu wyposażony co najmniej w : - komplet przycisków sterujących - zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem funkcji przez operatora | Tak | Bez punktacji |  |
| III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |
| III.1 | Regulacja nachylenia wzdłużnego sterowana z pilota i panela sterującego - pozycja Trendelenburga w zakresie min.- 25° do +25°. - pozycja anty-Trendelenburga w zakresie min.- 35° do +35° Wraz ze stołem zostaną dostarczone oparcia barkowe umożliwiające stabilizację pacjenta od strony barku podczas ułożenia w pozycji Trendelenburga. | Tak | Bez punktacji |  |
| III.2 | Regulacja nachyleń bocznych w zakresie min. 20° w obie strony sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.3 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -35° do +70° sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.4 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w konfiguracji odwróconej min. -90° do +70° sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.5 | Ruchome przedłużenie części pleców umożliwiające wypiętrzenie klatki piersiowej sterowane z pilota i panela sterującego – Zamawiający dopuszcza zastosowanie wypiętrzenia klatki piersiowej realizowane z pilota i panelu sterującego wykorzystywane również do pozycji flex. | Tak | Bez punktacji |  |
| III.6 | Podnóżek 4-częściowy, dzielony poprzecznie z możliwością odwiedzenia na boki w zakresie min. 70˚ całego podnóżka, przednia część opuszczana do min. 90°, odchylana na boki z mechanizmem blokującym. Segment podnóżka sterowany z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.7 | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentu nóg w zakresie min. -90°/+70° | Tak | Bez punktacji |  |
| III.8 | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. ( -30 /+25 ˚) | Tak | Bez punktacji |  |
| III.9 | Pozycja flex sterowana z pilota i panela sterującego w zakresie min. -20°/+20° | Tak | Bez punktacji |  |
| III.10 | Pozycja reflex sterowana z pilota i panela sterującego w zakresie min. -20°/+20° | Tak | Bez punktacji |  |
| IV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE STOŁU |  |  |  |  |
| IV.1 | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.2 | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 50 cm, na przegubie kulowym, obrót o 360° i przechył min. +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.3 | Podpora pod rękę dł. min 400 mm na przegubie kulowym z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach z funkcją blokady, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami– 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.4 | 1. Pas do mocowania pacjenta mocowany do szyn bocznych– 2 szt. 2. Pas do mocowania pacjenta bariatryczny mocowany do szyn bocznych dł. min. 2 000 mm z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu -1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.5 | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.6 | Wałek podpierający - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.7 | Podpórka pleców / pośladków - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.8 | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi oraz ze wspomaganiem umożliwiający regulację wysokości oraz przywodzenia/odwodzenia od strony stopy, wyściełane podpórki podudzi, regulowane we wszystkich kierunkach – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.9 | Podnóżek typu Goepel – 1 para |  | Bez punktacji |  |
| IV.10 | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm lub pozycjoner pod głowę z pianki w pokrowcu zdejmowalnym– 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.11 | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.12 | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.13 | Zestaw segmentów poszerzających blat stołu w części podparcia pleców i siedziska umożliwiających poszerzenie blatu stołu do szer. min. 790 mm w zabiegach bariatrycznych – 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.14 | Podpórki stóp dla bariatrii – 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.15 | Segmenty przedłużające sekcję nóg z klamrami mocowanymi do szyn bocznych– 1 para lub - funkcja przedłużania każdej z 4 sekcji nożnej bez dodatkowego segmentu dołączanego polegającej na wydłużeniu zaoferowanego segmentu nożnego lub - stół wyposażony w podnóżek z możliwością bezstopniowego wydłużenia- 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.16 | Pas udowy, do dzielonej sekcji nóg, z klamrami mocującymi do szyn bocznych lub z mocowaniem na rzepy dł. min 1200 mm – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.17 | Pas do mocowania pacjenta bariatrycznego, z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu, zapięcie na rzep – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.18 | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizujący ramiona i głowę lub materac na podstawie kwadratu o wymiarach min. 190 x 190 mm, z wyprofilowanym zagłębieniem w postaci połączonych trapezów (klinów) stabilizujący głowę – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.19 | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.20 | Przystawka do pozycji proktologicznej - „klęcznik”, z podparciem pośladków – 1 szt. Zamawiający dopuszcza zapewnienie możliwość ustawienia podnóżków w pozycji klęcznika z zabezpieczeniem podparcia pośladków – wyposażenie umożliwiające uzyskanie pozycji proktologicznej w cenie oferty, | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.21 | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.22 | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.23 | Zacisk mocujący, obrotowy do statywów o min. śr. 16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.24 | Wózek na akcesoria umożliwiający odwieszenie wszystkich akcesoriów będących na wyposażeniu stołu – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.25 | Podpórki nożne z regulacją wysokości ze wspomaganiem sprężyną gazową, wyposażone w buty z powłoką zapobiegającą powstawaniu odcisków i odleżyn stopy i podudzia oraz klamry mocujące do stołu – 1 zestaw | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.26 | Całość oferowanego wyposażenia w pełni współpracująca z zaoferowanymi stołami operacyjnymi i składająca się z kompletnego wyposażenia zapewniającego możliwość pracy z wykorzystaniem wyposażenia | Tak | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4 Zadanie 4

Mobilny stół operacyjny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr punktowany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Ilość | 2 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Sala Operacyjna Ortopedyczna – 2 szt. Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha Gdańsk al. Jana Pawła II 50 | Bez punktacji |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| I.1 | Mobilny stół operacyjny elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny przeznaczony m.in. do operacji ogólnochirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, urologicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym ginekologicznym, urologicznym, ortopedycznym i innym | Tak | Bez punktacji |  |
| I.2 | Stół wyposażony w 4 podwójne koła jezdne zapewniające pełną mobilność oraz automatyczny system blokowania kół jezdnych podczas wykonywania zabiegu. W przypadku zaoferowania napędu elektrycznego Wykonawca w cenie oferty zaoferuje również manetkę do sterowania ruchami stołu mocowaną do szyny bocznej. | Tak, podać | Koła jezdne z napędem elektrycznym – 1 pkt Koła jezdne bez napędu elektrycznego – 0 pkt |  |
| I.3 | Stół wyposażony w system rozpoznawania zainstalowanych modułów i automatyczny dobór odpowiednich parametrów ich ruchu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.4 | Poszczególne elementy blatu stołu łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) bez konieczności użycia pokręteł i śrub | Tak | Bez punktacji |  |
| I.5 | Podstawa stołu (kształt i konstrukcja) ułatwiająca personelowi medycznemu dostęp do pacjenta ze wszystkich stron. | Tak | Bez punktacji |  |
| I.6 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie - silikonowych osłon części ruchomej kolumny stołu lub - górną osłonę kolumny wykonaną z tworzywa sztucznego zabezpieczoną przed zalaniem |  | Bez punktacji |  |
| I.7 | Stół umożliwiający zamianę miejscami segmentu plecowego z nożnym | Tak | Bez punktacji |  |
| I.8 | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.9 | Stół wyposażony w system autokompensacji nierówności podłoża automatycznie niwelujący nierówności . | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| I.10 | Blat stołu dzielony na min. n/w segmenty : - podgłówek z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy, - segment plecowy, - siedzisko, - segment nożny dzielony, 4 częściowy | Tak | Bez punktacji |  |
| I.11 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe umożliwiające co najmniej 10 godzin nieprzerwanej pracy z wbudowanym układem zasilania – brak zewnętrznych zasilaczy. Przewód zasilający ze złączem IEC o długości min. 5 metrów w zestawie. | Tak | Bez punktacji |  |
| I.12 | Stół zapewniający awaryjną pracę z sieci 230V w przypadku awarii akumulatorów wewnętrznych | Tak | Bez punktacji |  |
| I.13 | Stół wyposażony po obu stronach blatu w szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x25 [mm] wzdłuż wszystkich segmentów blatu | Tak | Bez punktacji |  |
| I.14 | Stół wyposażony w system awaryjnego manualnego sterowania funkcjami stołu w przypadku awarii akumulatorów i/lub zasilania 230V z sieci szpitalnej | Podać | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| I.15 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite stołu min. 450 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| I.16 | Stół wyposażony w system przeciążeniowy zatrzymujący ruch stołu w bezpiecznym położeniu w przypadku przeciążenia blatu w określonej pozycji | Tak | Bez punktacji |  |
| I.17 | Maksymalna dopuszczalna waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu min. 225 kg | TAK, podać | Co najmniej 300 kg – 1 pkt. |  |
| I.18 | Masa stołu w podstawowej konfiguracji (bez dodatkowych przystawek poza opisanymi w pkt. I.10) nie przekraczająca 350 kg | Tak | Bez punktacji |  |
| I.19 | Stół o wymiarach całkowitych w konfiguracji 5 segmentowej : - długość minimum 200 cm - szerokość z szynami bocznymi minimum 58 cm | Tak | Bez punktacji |  |
| I.20 | Stół umożliwiający regulację wysokości (bez materaca) w zakresie co najmniej od 60 cm do 100 cm | Tak | Bez punktacji |  |
| I.21 | Przesuw wzdłużny blatu co najmniej 31 cm | Tak | Powyżej 45 cm – 1 pkt. |  |
| I.22 | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji) | Podać | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| I.23 | Materace przeciwodleżynowe, wielowarstwowe, demontowane, odporne na środki dezynfekcyjne, wodoodporne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 75 [mm]. Materace z funkcją pamięci kształtu . | Tak | Bez punktacji |  |
| I.24 | Blat stołu wraz z materacem przezierne dla promieniowania RTG -przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG | Tak | Bez punktacji |  |
| II. STEROWANIE STOŁEM |  |  |  |  |
| II.1 | Stół wyposażony w pilot bezprzewodowy oraz dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu | Tak | Bez punktacji |  |
| II.2 | Pilot bezprzewodowy zdalnego sterowania wyposażony c najmniej w: - wyświetlacz LCD informujący min. o położeniu stołu, stanie naładowania akumulatorów, stanie blokady hamulców stołu, - czytelne przyciski sterujące ruchami poszczególnych elementów składowych stołu - funkcję pamięci co najmniej 10 zdefiniowanych przez użytkownika pozycji stołu – automatyczne ustawienie segmentów stołu po wybraniu odpowiedniej pozycji - zewnętrzną ładowarkę umożliwiającą bezprzewodowe ładowanie akumulatorów pilota - pilot o szczelnej obudowie odpornej na czyszczenie i zachlapania oraz odporny na upadek z wysokości co najmniej 1 metra - podświetlenie ułatwiające pracę przy ograniczonym dostępie do światła - zabezpieczenie przed interferencją z innymi urządzeniami bezprzewodowymi pracującymi na sali operacyjnej i w jej okolicy - pilot wyposażony w przycisk „0” umożliwiający powrót do ustawień wyjściowych poprzez wciśnięcie tego przycisku | Tak | Możliwość wymiany akumulatorów przez Personel szpitala – 1 pkt. Akumulatory dostępne w popularnych sklepach (podać typ akumulatorów) – 1 pkt. |  |
| II.3 | Panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu wyposażony co najmniej w : - komplet przycisków sterujących - zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem funkcji przez operatora | Tak | Bez punktacji |  |
| III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |
| III.1 | Regulacja nachylenia wzdłużnego sterowana z pilota i panela sterującego - pozycja Trendelenburga w zakresie min.- 25° do +25°. - pozycja anty-Trendelenburga w zakresie min.- 35° do +35° Wraz ze stołem zostaną dostarczone oparcia barkowe umożliwiające stabilizację pacjenta od strony barku podczas ułożenia w pozycji Trendelenburga. | Tak | Bez punktacji |  |
| III.2 | Regulacja nachyleń bocznych w zakresie min. 20° w obie strony sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.3 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -35° do +70° sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.4 | Regulacja nachylenia płyty plecowej w konfiguracji odwróconej min. -90° do +70° sterowana z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.5 | Ruchome przedłużenie części pleców umożliwiające wypiętrzenie klatki piersiowej sterowane z pilota i panela sterującego – Zamawiający dopuszcza zastosowanie wypiętrzenia klatki piersiowej realizowane z pilota i panelu sterującego wykorzystywane również do pozycji flex. | Tak | Bez punktacji |  |
| III.6 | Podnóżek 4-częściowy, dzielony poprzecznie z możliwością odwiedzenia na boki w zakresie min. 70˚ całego podnóżka, przednia część opuszczana do min. 90°, odchylana na boki z mechanizmem blokującym. Segment podnóżka sterowany z pilota i panela sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| III.7 | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentu nóg w zakresie min. -90°/+70° | Tak | Bez punktacji |  |
| III.8 | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. ( -30 /+25 ˚) | Tak | Bez punktacji |  |
| III.9 | Pozycja flex sterowana z pilota i panela sterującego w zakresie min. -20°/+20° | Tak | Bez punktacji |  |
| III.10 | Pozycja reflex sterowana z pilota i panela sterującego w zakresie min. -20°/+20° | Tak | Bez punktacji |  |
| IV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE STOŁU |  |  |  |  |
| IV.1 | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z przedłużeniem po obu stronach z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.2 | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 50 cm, na przegubie kulowym, obrót o 360° i przechył min. +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.3 | Podpora pod rękę dł. min 400 mm na przegubie kulowym z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach z funkcją blokady, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami – 2 szt | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.4 | 1. Pas do mocowania pacjenta mocowany do szyn bocznych– 2 szt. 2. Pas do mocowania pacjenta bariatryczny mocowany do szyn bocznych dł. min. 2 000 mm z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu -1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.5 | Wspornik ułożeń/podparć bocznych umożliwiający obrót w min. 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierający klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.6 | Wałek podpierający - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.7 | Podpórka pleców / pośladków - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.8 | Podnóżek typu Goepel wraz z klamrami mocującymi – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.9 | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm lub pozycjoner pod głowę z pianki w pokrowcu zdejmowalnym– 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.10 | Poduszka półkolista „półwałek”, materac z obiciem antystatycznym - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.11 | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku – 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.12 | Zestaw segmentów poszerzających blat stołu w części podparcia pleców i siedziska umożliwiających poszerzenie blatu stołu do szer. min. 790 mm w zabiegach bariatrycznych – 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.13 | Podpórki stóp dla bariatrii – 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.14 | Segmenty przedłużające sekcję nóg z klamrami mocowanymi do szyn bocznych– 1 para lub - funkcja przedłużania każdej z 4 sekcji nożnej bez dodatkowego segmentu dołączanego polegającej na wydłużeniu zaoferowanego segmentu nożnego lub - stół wyposażony w podnóżek z możliwością bezstopniowego wydłużenia- 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.15 | Pas udowy, do dzielonej sekcji nóg, z klamrami mocującymi do szyn bocznych lub z mocowaniem na rzepy dł. min 1200 mm – 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.16 | Pas do mocowania pacjenta bariatrycznego, z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu, zapięcie na rzep – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.17 | Materac klinowy – podwójny, w kształcie trapezu, stabilizujący ramiona i głowę lub materac na podstawie kwadratu o wymiarach min. 190 x 190 mm, z wyprofilowanym zagłębieniem w postaci połączonych trapezów (klinów) stabilizujący głowę – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.18 | Uchwyt nadgarstka mocowany do szyny stołu przy ułożeniu ręki wzdłuż ciała pacjenta – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.19 | Przystawka do pozycji proktologicznej - „klęcznik”, z podparciem pośladków – 1 szt. Zamawiający dopuszcza zapewnienie możliwość ustawienia podnóżków w pozycji klęcznika z zabezpieczeniem podparcia pośladków – wyposażenie umożliwiające uzyskanie pozycji proktologicznej w cenie oferty, | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.20 | Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.21 | Wieszak na płyny infuzyjne mocowany do szyny bocznej – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.22 | Zacisk mocujący ,obrotowy do statywów o min. śr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 4 szt | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.23 | Wózek na akcesoria umożliwiający odwieszenie wszystkich akcesoriów będących na wyposażeniu stołu – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.24 | Wyciąg ortopedyczny, kompletny, składający się min. z: - 2 wsporników belek wydłużających i 2 belek wyciągowych, - 2 kompletnych mechanizmów wyciągowych wraz z butami wyciągowymi dla dorosłych, - siedziska, - 1 kołka zaporowego dla pozycji grzbietowej, - adaptera zapewniającego prawidłowy montaż wyciągu do zaoferowanego stołu operacyjnego – adapter wyposażony w siedzisko z materacem oraz gniazdo do zainstalowania kołka zaporowego | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.25 | Gniazdo mocowania wyciągu ortopedycznego umieszczone na kolumnie stołu, zabezpieczone pokrętłem lub szybko-złączką lub stół operacyjny z przystawką ortopedyczna mocowaną do stołu za pomoca dwóch agregatów mocowanych w blacie stołu gdzie belki wyciągowe instalowane są pod blatem przystawki do specjalnie przygotowanych gniazd | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.26 | Ramiona przystawki bezpiecznie mocowane za pomocą szybko-złączek lub pokręteł pod blatem siedziska stołu; ramiona montowane w gniazdach bazy połączonej z blatem stołu; montaż bez użycia dodatkowych narzędzi lub stół operacyjny z przystawką ortopedyczna mocowaną do stołu za pomoca dwóch agregatów mocowanych w blacie stołu gdzie belki wyciągowe instalowane są pod blatem przystawki do specjalnie przygotowanych gniazd | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.27 | Sterowanie ramionami za pomocą dedykowanych uchwytów/pokręteł zwalniających poszczególne przeguby | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.28 | Ramiona przystawki zapewniające możliwość ruchu w płaszczyźnie poziomej odwiedzenia i przywiedzenia | Tak | Ze wspomaganiem (np. sprężynami gazowymi) – 2 pkt. |  |
| IV.29 | Możliwość montażu na segmencie trakcyjnym/ urządzeniu wyciągowym akcesoriów typu: but trakcyjny, płyta pod stopę, uchwyt do drutów Kirschnera, itp. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.30 | Uchwyt z możliwością rotacji do drutów Kirschnera – 1 szt. lub stół, w którego wyposażeniu ortopedycznym uchwyt do drutów Kirschnera rotowany jest za pomocą mechanizmu wyciągowego specjalnym pierścieniem rotacyjnym | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.31 | Podpórki do gipsowania i podparcia miednicy – 1 kpl. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.32 | Niska waga kompletnego wyciągu – do 50 [kg] | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.33 | Lekki podnóżek montowany w gniazdach podnóżka standardowego lub do bazy wyciągu – 2 [szt.] | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.34 | Przystawka do gwoździowania piszczeli z regulacją kąta ustawienia uda względem stołu i regulacją wysokości podparcia kolana – 1 [szt.] | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.35 | Przedłużenie szyn bocznych do stosowania wraz z wyciągiem ortopedycznym - 1 para | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.36 | Wózek na zmontowaną przystawkę ortopedyczną – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.37 | Gruba poduszka na wałek zaporowy do operacji artoskopii biodra – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.38 | Kołek zaporowy do pozycji bocznej – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.39 | Wyciąg Weinbergera do chirurgii ręki wraz z wałkiem zaporowym – 1 [szt.] | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.40 | Przystawka do artroskopii kolana z regulacją śrubową rozstawu uchwytu kolana lub uchwyt do artroskopii kolana z regulacją za pomocą paska zębatego z zatrzaskiem automatycznym – 1 szt | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.41 | Segment blatu karbonowy jednoczęściowy do wykonania operacji kręgosłupa w pełni przezierny dla promieniowania RTG o długości co najmniej 115 cm i szerokości co najmniej 50 cm – 1 [szt.] | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.42 | Płyta do artroskopii barku mocowana w miejsce sekcji nóg lub płyty pleców, z opuszczanymi lub indywidualnie odłączanymi poduszkami dla łatwego dostępu do barków, z podparciem bocznym pacjenta - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.43 | Profilowana podpórka głowy do operacji artroskopii barku – hełm w kształcie litery U wraz z regulowanym elementem łączącym - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.44 | Stolik do operacji ręki, w pełni przezierny dla RTG (z wyłączeniem elementów konstrukcyjnych) z materacem antystatycznym, o wymiarach min. 80x35 cm, mocowany do szyny bocznej z regulacją wysokości min. 40 cm – 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| IV.45 | Całość oferowanego wyposażenia w pełni współpracująca z zaoferowanymi stołami operacyjnymi i składająca się z kompletnego wyposażenia zapewniającego możliwość pracy z wykorzystaniem wyposażenia | Tak | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet 5 Zadanie 1

Aparat do krążenia pozaustrojowego

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | #### Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat do krążenia pozaustrojowego - 1 komplet | Tak | - |  |
| 2 | Zestaw przeznaczony do wspomagania lewego lub prawego serca przez okres do 30 dni | Tak | - |  |
| 3 | Zestaw przeznaczony do stosowania w obwodzie pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) do dostarczania wspomagania sercowo-plucnego przez okres do 30 dni | Tak | - |  |
| 4 | Konsola sterująca - 3 szt. | Tak | - |  |
| 5 | Konsola z wyświetlaczem graficznym | Tak | - |  |
| 6 | Z zakresem przepływu pompy od 0 do 10 l/min | Tak | - |  |
| 7 | Zakres wyświetlania przepływu pompy od -2,0 do 10 l/min | Tak | - |  |
| 8 | Ultradźwiękowy czujnik przepływu | Tak | - |  |
| 9 | Funkcja wykrywania ciśnienia | Tak | - |  |
| 10 | Zakres wyświetlania ciśnienia od 150 do 900 mmHg | Tak | - |  |
| 11 | Funkcja ustawienia alarmów ciśnienia | Tak | - |  |
| 12 | Funkcja rejestrowania danych | Tak | - |  |
| 13 | Wyświetlacz przedstawiający m.in. - wykres prędkości obrotowej - wykres przepływu - wykres naładowania akumulatora - wykres pozostałego czasu pracy akumulatora | Tak | - |  |
| 14 | Z panelu konsoli możliwość ustawienia: - ustawienie prędkości obrotu pompy - ustawienie alertu minimalnego przepływu - ustawienie alertu maksymalnego przepływu - kalibracja ciśnienia - ustawienie alertu minimalnego ciśnienia - ustawienie alertu maksymalnego ciśnienia - stoper - wyświetlenie ciśnienia - wybór zakresu przepływu - czułość limitu przepływu - prędkość rejestratora przepływu - rejestrowanie, kopiowanie i zarządzanie danymi | Tak | - |  |
| 15 | Aparat wyposażony w alarmy dźwiękowe i wizualne | Tak | - |  |
| 16 | Zestaw działający w trybie zasilania sieciowego i akumulatorowego | Tak | - |  |
| 17 | Akumulatora litowo-jonowy zapewniający 120 min. czasu pracy przy nastawie pompy: 3500 obr./min, 5,5 l/min | Tak | - |  |
| 18 | Wskaźnik trybu zasilania | Tak | - |  |
| 19 | Monitor do zestawu min. 12”- 1 szt. | Tak | - |  |
| 20 | Zasilanie stałe, z konsoli | Tak | - |  |
| 21 | Rozdzielczość ekranu min. 800x600 pikseli | Tak | - |  |
| 22 | Monitor umożliwiający wyświetlenie informacji z dwóch konsol | Tak | - |  |
| 23 | Monitor posiadający zestaw przycisków umożliwiający wykonywanie podstawowych ustawień przyłączonych do niego konsol | Tak | - |  |
| 24 | Monitor zawierający: - port USB - port RS232 - port Ethernet | Tak | - |  |
| 25 | Pompa krwi kompatybilna z konsolami z zestawu - 1 szt. | Tak | - |  |
| 26 | Centryfugalna, bezłożyskowa pompa krwi z lewitacją magnetyczną przeznaczona do wspomagania krążenia krwi u noworodków i pacjentów pediatrycznych | Tak | - |  |
| 27 | Pompa przeznaczona do stosowania w obwodzie pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO) do sercowo-płucnego wspomagania przez okres do 30 dni | Tak | - |  |
| 28 | Materiały kontaktujące się z krwią wykonane z poliwęglanu | Tak | - |  |
| 29 | Maksymalna objętość zalewania pompy: 14 ml | Tak | - |  |
| 30 | Pompa zapewniająca przepływ do 1,7 l/min | Tak | - |  |
| 31 | Zakres obrotów pompy od 0 do 5500 obr./min | Tak | - |  |
| 32 | Osiągalne ciśnienie maksymalne 540 mmHg | Tak | - |  |
| 33 | Monitorowanie przepływu w układzie krążenia - system kompatybilny z posiadanym monitorem Spectrum | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet 5 Zadanie 2

Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Jednostka miary | Ilości | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw materiałów jednorazowych umożliwiających przeprowadzenie zabiegu operacyjnego z użyciem aparatu | Zestaw | 30 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 6 Zadanie 1

Zasilacz opasek zaciskowych

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 lub nowsze w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. |  |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie do wytwarzania i utrzymania bezkrwawego pola operacyjnego | Tak |  |
| 2 | Aparat pneumatyczny do wykonywania zabiegów operacyjnych w niedokrwieniu z możliwością wykonania znieczulenia odcinkowego | Tak |  |
| 3 | Aparat umożliwiający podłączenie do dwóch niezależnych kanałów: jedną podwójną opaskę/mankiet lub dwie opaski/mankiety pojedyncze | Tak |  |
| 4 | Wyposażony w dwa niezależne manometry prezentujące stan danego kanału | Tak |  |
| 5 | Potencjometr umożliwiający ustawienie zadanych ciśnień na każdym z kanałów | Tak |  |
| 6 | Zakres regulacji dla mankietów jedno i dwukomorowych w przedziale min. 0-500 mmHg | Tak |  |
| 7 | Funkcja szybkiego napełniania i opróżniania opasek/mankietów | Tak |  |
| 8 | Dwa zestawy spiralnych, silikonowych drenów znakowanych kolorami do podłączenia mankietów. | Tak |  |
| 9 | Zegar z funkcją odliczania czasu | Tak |  |
| 10 | Kompaktowy i łatwy w transporcie aparat: wyposażony w uchwyt do transportu. Masa własna aparatu nie większa niż 5 kg. | Tak |  |
| 11 | Do zaoferowanego aparatu dedykowany statyw przewoźny (wózeczek) Konstrukcja aparatu i statywu umożliwia bezpiecznie i łatwe mocowanie i odłączanie aparatu do i od statywu. | Tak |  |
| 12 | Niezbędny asortyment potrzebny do prawidłowego uruchomienia aparatu |  |  |
| II ASORTYMENT DODATKOWY |  |  |  |
| 13 | Taśma zaciskowa/taśma Esmarcha: - długość 5m (+/- 1 m); szer. 6 cm - 1 szt. - długość 5m (+/- 1 m); szer. 8 cm - 2 szt. - długość 5m (+/- 1 m); szer. 10 cm - 2 szt. | Tak |  |
| 14 | Mankiet/opaska wielorazowa pojedyncza: - niemowlęca/dziecięca 20 30 cm - 1 szt. - na ramię - 6 szt. w różnych rozmiarach (maksymalna możliwa różnorodność rozmiaru zgodnie z katalogiem) - na udo - 4 szt. w 4 różnych rozmiarach | Tak |  |
| 15 | Mankiet/opaska wielorazowa podwójna: - na ramię 40 cm +/- 6cm - 1 szt. - na udo 60 cm +/- 6cm - 1 szt. | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 6 Zadanie 2

Zasilacz opasek zacikowych

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 lub nowsze w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o |  |  |  |  |  |  |  |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie do wytwarzania i utrzymania bezkrwawego pola operacyjnego | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat elektryczny do wykonywania zabiegów operacyjnych w niedokrwieniu z możliwością wykonania znieczulenia odcinkowego | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat umożliwiający podłączenie do dwóch niezależnych kanałów: jedną podwójną opaskę/mankiet lub dwie opaski/mankiety pojedyncze | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wyposażony w dwa niezależne manometry lub wyświetlacze prezentujące stan danego kanału | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Co najmniej jeden potencjometr umożliwiający ustawienie zadanych ciśnień na każdym z kanałów | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zakres regulacji dla mankietów jedno i dwukomorowych w przedziale min. 100-600 mmHg | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Funkcja szybkiego napełniania i opróżniania opasek/mankietów | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dwa zestawy spiralnych, silikonowych drenów znakowanych kolorami do podłączenia mankietów. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zegar z funkcją odliczania czasu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Aparat umożliwiający pracę w przypadku zaniku prądu na sali operacyjnej | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | System pracy awaryjnej: automatyczna zmiana na system awaryjny w przypadku awarii zasilania | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kompaktowy i łatwy w transporcie aparat: wyposażony w uchwyt do transportu. Masa własna aparatu nie większa niż 5 kg. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Do zaoferowanego aparatu dedykowany statyw przewoźny (wózeczek) Konstrukcja aparatu i statywu umożliwia bezpiecznie i łatwe mocowanie i odłączanie aparatu do i od statywu. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Niezbędny asortyment potrzebny do prawidłowego uruchomienia aparatu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| II ASORTYMENT DODATKOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Taśma zaciskowa/taśma Esmarcha: - długość 5m (+/- 1 m); szer. 6 cm – 1 szt. - długość 5m (+/- 1 m); szer. 8 cm – 2 szt. - długość 5m (+/- 1 m); szer. 10 cm – 2 szt. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Mankiet/opaska wielorazowa pojedyncza: - niemowlęca/dziecięca 20 30 cm – 1 szt. - na ramię – 6 szt. w różnych rozmiarach (maksymalna możliwa różnorodność rozmiaru zgodnie z katalogiem) - na udo – 4 szt. w 4 różnych rozmiarach | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Mankiet/opaska wielorazowa podwójna: - na ramię 40 cm +/- 6cm– 1 szt. - na udo 60 cm +/- 6cm – 1 szt. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 7 Zadanie nr 1

Tor wizyjny laparoskopowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny Sala operacyjna endourologiczna Copernicus PL Sp. z o.o. Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | #### Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Tor wizyjny pracujący w min. trybie Full HD - 1 komplet | Tak | - |  |
| 1.1 | Cały zestaw urządzeń i asortymentu ujętego w pakiecie nr 7 jest w pełni kompatybilny ze sobą i umożliwia w pełni wykorzystanie wszystkich właściwości /funkcji urządzeń przedstawionych w instrukcji obsługi aparatów bez konieczności rozbudowy i dokupowania dodatkowego asortymentu. Wyjątek stanowi diatermia z zadania nr 2 pkt 3, gdzie wymagana jest jedynie możliwość wykorzystania jej w systemie Thunderbeat lub równoważnym bez konieczności dostarczenia przystawka ultradźwiękowej i asortymentu do niej. | Tak | - |  |
| 2 | Procesor umożliwiający podłączanie i obsługę głowicy kamery z 3 przetwornikami obrazowymi 2D Full HD o rozdzielczości min. 1920x1080p | Tak | - |  |
| 3 | Wyposażony min. w cyfrowe wyjścia wideo FULL HD 1920 x 1080p, 16:9: (mim 3 dowolne wyjścia z niżej przedstawionych, w tym min. po jednym z każdego z nich) - 1 x HD-SDI lub wyższy standard - 1080p - 2 x DVI-D - 1080p | Tak | - |  |
| 4 | Wyposażony w min. 1 gniazdo USB, umożliwiające podłączenie pamięci zewnętrznej | Tak | - |  |
| 5 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo 2D w rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne – wymagana funkcja z dowolnego modułu bądź archiwizatora dostarczonego w cenie oferty. | Tak | - |  |
| 6 | Funkcja zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) za pomocą przycisku lub przycisków pod jednym przyciskiem głowicy kamery | Tak | - |  |
| 7 | Wbudowana funkcja Freeze | Tak | - |  |
| 8 | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków głowicy kamery oraz - ekran dotykowy sterownika i/lub zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika | Tak | - |  |
| 9 | Funkcja przypisania wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu bezpośredniego uruchamiania funkcji bez konieczności wchodzenia do menu | Tak | - |  |
| 10 | Menu urządzenia w języku polskim | Tak | - |  |
| 11 | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy, - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery. Zapis min. 3 indywidualnych profili użytkowników | Tak | - |  |
| 12 | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą | Tak | - |  |
| 13 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy klawiatury i/lub ekranu dotykowego min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID | Tak | - |  |
| 14 | Funkcja obrotu wyświetlanego obrazu o 180° bez konieczności obracania głowicy optyki | Tak | - |  |
| 15 | Funkcja zoom'u cyfrowego min 1.5x | Tak | - |  |
| 16 | brak | Tak | - |  |
| 17 | Zintegrowane tryby regulacji poziomu natężenia światła w dołączonym do zestawu źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora lub - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery | Podać | - |  |
| 18 | W zestawie kompletne okablowanie umożliwiające prawidłową prace zestawu w najwyższej możliwej jakości obrazu bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów oraz - zmywalna klawiatura USB lub ekran dotykowy | Tak | - |  |
| 19 | Nieinwazyjna technologia wykrywania tkanek nowotworowych wykorzystująca właściwości zestawu, bez konieczności poddawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np: podawanie czynnika wykrywającego, farmakologicznego, kontrastującego. Technologia poparta badaniami klinicznymi o wysokiej próbie takimi jak metaanaliza. | Tak | - |  |
| 19.2 | Zestaw umożliwia do celów porównawczych jednoczesne generowanie dwóch trybów obrazu na monitorze: tryb standardowy i tryb z wykrywaniem tkanek nowotworowych | Podać | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 20 | Głowica kamery 2D FULL HD - 1 szt. | Tak | - |  |
| 21 | Głowica kamery kątowa dostosowana do pracy przy zabiegach urologicznych pracująca w min. rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, 16:9 lub 4:3 | Tak, Podać | Masa głowicy bez przewodu do 70 – 1 pkt Masa głowicy bez przewodu powyżej 70g - 0 pkt |  |
| 22 | Głowica wyposażona w uniwersalne mocowanie optyk | Tak | - |  |
| 24 | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski sterujące | Tak | - |  |
| 25 | Głowica z opcją zoom’u optycznego min 0,8x | Tak | - |  |
| 26 | Głowica umożliwiająca wykorzystanie technologii do wykrywania tkanek nowotworowych, o której mowa w pkt. 20 19 | Tak | - |  |
| 28 | Monitor medyczny FULL HD min 26”- 1 szt. | Tak | - |  |
| 29 | Monitor medyczny do obrazowania z przekątna ekranu min. 26" | Tak | - |  |
| 30 | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, Full HD, 16:9 | Tak | - |  |
| 31 | Wejścia i wyjścia wideo obsługujące minimum: - 2 x DVI-D - 1 x 3G-SDI - 1 x S-Video - 1 x VGA | Tak | - |  |
| 32 | Wyświetlanie formatów: 16:9, 4:3, 5:4 Funkcja: PIP, POP lub PBP, Clone | Tak | - |  |
| 33 | Jasność min. 500 450 cd/m2 | Tak | - |  |
| 34 | Kąt widzenia V 178’ x H 178” | Tak | - |  |
| 35 | Czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 12 ms | Tak | - |  |
| 36 | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela: 0,3 mm | Tak | - |  |
| 37 | Mocowanie VESA 200 lub VESA 100 (stojak do monitora umożliwiający montaż na wózku Zamawiającego dostarczony w cenie oferty) | Tak | - |  |
| 38 | Źródło światła LED - 1szt. | Tak |  |  |
| 39 | Źródło światła umożliwiające wykonywanie rozpoznawania tkanek nowotworowych wykorzystując właściwości zestawu, bez konieczności podawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np: podawanie czynnika wykrywającego. | Tak | - |  |
| 40 | Źródło światła LED z możliwością sterowania funkcjami z poziomu panelu czołowego | Tak | - |  |
| 41 | Natężenie światła min. 2000 lumenów | Tak | - |  |
| 42 | Temperatura barwowa min. 5500K | Tak | - |  |
| 43 | Gwarantowany czas pracy lampy min. 10 000 h | Tak, Podać | - |  |
| 44 | Moduł komunikacji z procesorem | Tak | - |  |
| 48 | Światłowód – 8 szt. | Tak | - |  |
| 49 | Światłowody współpracujące z zaoferowanym źródłem światła oraz z zaoferowanymi optykami, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min 300 cm, średnica wiązki 2,8 mm lub 3,5 mm | Tak | - |  |
| 50 | W zestawie z każdym światłowodem komplet adapterów umożliwiających podłączenie do światłowodu posiadanych przez Zamawiającego optyk Olympus, Karl Storz, Richard Wolf, Aesculap Chifa | Tak | - |  |
| 51 | Pompa do zabiegów urologicznych - 1szt. | Tak | - |  |
| 52 | Wielospecjalistyczna pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do zabiegów urologicznych | Tak | - |  |
| 53 | Pompa wykorzystywana przy wykonywaniu procedur RIRS/PCNL | Tak | - |  |
| 54 | Sterowanie za pomocą panelu czołowego pompy i sterownika nożnego | Tak | - |  |
| 55 | Pompa o możliwych ustawieniach minimalnych: - ciśnienie w minimalnym zakresie pracy: 50-150 500 mmHg - przepływ w minimalnym zakresie pracy 50-400 500 ml/min | Tak | - |  |
| Optyki sztywne |  |  |  |  |
| 1 | Optyka 4mm, kat patrzenia 12º, długość robocza min. 280 mm - 1 szt. | Tak | - |  |
| 2 | Optyka 4mm kąt patrzenia 30º, długość robocza min. 282 mm - 1 szt | Tak | - |  |
| 3 | Optyka 4 mm kąt patrzenia 12º lub 3,5 mm kąt patrzenia 30º, długość robocza min. 352 mm - 1 szt. | Tak | - |  |
| 4 | Do każdej z optyk w zestawie pojemnik do sterylizacji z uchwytami zabezpieczającymi optykę oraz pin zatrzaskowy i tuba ochronna | Tak | - |  |
| Endoskopy |  |  |  |  |
| 5 | Ureterorenofiberoskop giętki szt. 2 o parametrach: - wymiar zewnętrzny: średnica w przedziale od 2,6 mm do 2,9 mm - wymiar kanału roboczego: średnica w przedziale od 1,1 mm do 1,2 mm - wygięcie końcówki minimum: góra 270º, dół 270 º - długość robocza: w przedziale od 670 mm do 700 mm - kąt widzenia: 85 º - odległość widzenia: 2-50 mm - urządzenie wyposażone w odcinek proksymalny usztywniony dla lepszej trakcji - urządzenie kompatybilne z głowicami kamer różnych producentów - możliwość sterylizacji, co najmniej w tlenku etylenu | Tak | - |  |
| 6 | W zestawie z każdym ureterorenofiberoskopem dostarczone zostanie w cenie oferty, co najmniej: - zawór biopsyjny - 10 szt. - zawór narzędzia do irygacji - 1 szt. - nasadka do sterylizacji - 1 szt. - szczoteczka - 2 szt. - tester szczelności – 1 szt. - pojemnik do sterylizacji ureterorenofiberoskopów – 1 szt. | Tak | - |  |
| 7 | Ureteroskop sztywny szt. 1 o parametrach: - kąt patrzenia w dowolnej wartości od 7º do 12º - koniec dystalny: 8,6 Fr (+/- 0,6 Fr) - odcinek dystalny: 9,8 Fr - maks. długość robocza: 431 mm (+/- 1 mm) - kanał roboczy 6,4 Fr (+/- 0,2 Fr) | Tak | - |  |
| 8 | W zestawie z ureteroskopem sztywnym dostarczone zostanie w cenie oferty, co najmniej: - łącznik z nierozbieralnymi kranikami - uszczelka do łącznika 10 szt. - pojemnik do sterylizacji ureteroskopu | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 7 Zadanie nr 2

Diatermia endourologiczna

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny Sala operacyjna endourologiczna | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | #### Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Diatermia endourologiczna wykorzystywana do procedur Turis | Tak | - |  |
| 2 | Diatermia elektrochirurgiczna z trybem mono i bipolarnym | Tak | - |  |
| 3 | Diatermia możliwa do wykorzystania w systemie Thunderbeat lub równoważnym | Tak | - |  |
| 4 | Diatermia umożliwiająca wykonywanie resekcji monopolarnej w środowisku wodnym | Tak | - |  |
| 5 | Diatermia wyposażona w panel dotykowy | Tak | - |  |
| 6 | Przełącznik nożny z min. dwoma przyciskami | Tak | - |  |
| 7 | Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono i bipolarnej | Tak | - |  |
| 8 | Parametry pracy diatermii nie gorsze niż: - moc cięcia monopolarnego: 300W - moc koagulacji monopolarnej: 200W - moc koagulacji bipolarnej: 120 W | Tak | - |  |
| 9 | Diatermia wyposażona w moduł argonowy lub umożliwiająca koagulację typu spray | Tak | - |  |
| 10 | Diatermia wyposażona w system oddymiania pola operacyjnego. Funkcja oddymiania generowana automatycznie po uruchomieniu aktywnego trybu pracy diatermii. | Tak | - |  |
| 11 | Przewód przyłączeniowy do płytki jednorazowej | Tak | - |  |
| Asortyment dodatkowy |  |  |  |  |
| 12 | Element pracujący aktywny do resektoskopu monopolarnego o parametrach: - uchwyt dla palców prowadzących otwarty - uchwyt zamknięty, obrotowy dla kciuka - przyciski odpinające elektrodę i optykę - łączenie z płaszczem z zastosowaniem szybkozłączki | Tak | - |  |
| 13 | Element pracujący aktywny do resektoskopu bipolarnego o parametrach: - uchwyt dla palców prowadzących otwarty - uchwyt zamknięty, obrotowy dla kciuka - przyłącze przewodu od góry i dołu | Tak | - |  |
| 14 | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 27 Fr, 2 nierozbieralne zawory, obrotowy | Tak | - |  |
| 15 | Płaszcz wewnętrzny 24 Fr do płaszcza zewnętrznego 27 Fr lub do resektoskopu 24 Fr, z obturatorem | Tak | - |  |
| 16 | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 26 Fr, 2 nierozbieralne zawory, obrotowy | Tak | - |  |
| 17 | Płaszcz wewnętrzny 24 Fr, do płaszcza zewnętrznego 26 Fr, z obturatorem. Port irygacyjny, 2 nierozbieralne zawory, obrotowy, umożliwiający użycie płaszcza wew resektoskopu jako resektoskopu 24fr | Tak | - |  |
| 18 | Płaszcz zewnętrzny do długiego resektoskopu 27 Fr, obrotowy, do resekcji guzów pęcherza moczowego, długość robocza 262mm | Tak | - |  |
| 19 | Płaszcz wewnętrzny 24 Fr, do długiego resektoskopu, z obturatorem. Możliwość pracy z portem irygacyjnym. | Tak | - |  |
| 20 | Pojemniki z tworzywa sztucznego z pokrywą i matą silikonową przeznaczony do sterylizacji i przechowywania zakupionych instrumentów | Tak | - |  |
| 21 | Elektroda kulkowa, monopolarna do optyk 12º i 30º, wielokrotnego użytku - 5 szt. | Tak | - |  |
| 22 | Elektroda kulkowa,bipolarna do długiego resektoskopu, wielokrotnego użytku - 1 szt. | Tak | - |  |
| 23 | Elektroda resekcyjna, monopolarna igłowa 45º do optyk 12º i 30º, wielokrotnego użytku - 5 szt. | Tak | - |  |
| 24 | Elektroda kulkowa, monopolarna, do długiego resektoskopu, do płaszcza 24 Fr i optyki 12°, wielokrotnego użytku - 2 szt. | Tak | - |  |
| 25 | Elektroda pętlowa do resekcji, monopolarna, do długiego resektoskopu, do płaszcza 24 Fr i optyki 12°, wielokrotnego użytku – 2 szt. | Tak | - |  |
| 25.1 | Elektroda do bipolarnej waporyzacji prostaty – 3 szt. | Tak | - |  |
| 25.2 | Elektroda bipolarna do resekcji prostaty umożliwiające wykonanie jedno czasowo resekcji i enukleacji gruczolaka stercza – 3 szt. | Tak | - |  |
| 26 | Zestaw uszczelek i innych elementów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania zestawu | Tak | - |  |
| 26.1 | Strzykawka typu Janetta – 5 szt. | Tak |  |  |
| 26.2 | Kleszcze biopsyjne umożliwiające wykonanie biopsji podczas zabiegu resekcji bez konieczności wymiany resektoskopu na cystoskop oraz przepinania optyki, kamery, światłowodu. Kompatybilna optyka 12° - 6 szt. | Tak |  |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 7 Zadanie nr 3

Sukcesywne dostawy narzędzi jednorazowych

| Lp. | Opis parametrów ogólnych | Jednostka miary | Ilość | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny wielorazowe jednorazowe do przepłukiwania i odsysania współpracujące z zaoferowaną pompą do zabiegów urologicznych (dren umożliwiający wykonanie co najmniej 30 zabiegów W przypadku gdy podczas jednego zabiegu do wykonania przepłukiwania i odsysania potrzebne są 2 dreny (jeden do odsysania, drugi do przepłukiwania) należy zaoferować adekwatną ilość drenów zapewniającą wykonanie 600 zabiegów z wykorzystaniem obu w/w funkcji pompy (tj. 600 drenów do odsysania i 600 drenów do przepłukiwania). | Sztuka Zabieg | 20 600 |  |  |  |  |
| 2 | Drut prowadzący o budowie hybrydowej - rdzeń nitinolowy - końcówka dystalna giętka, prosta- część dystalna nitinolowa, hydrofilowa o długości 5 cm - dalsza część w oplocie stalowym, powleczona PTFE i usztywniona dla łatwiejszego manewrowania - koniec proksymalny powleczony PTFE i giętki dla bezpiecznej aplikacji endoskopu (zgodność z techniką back loading) - introduktor sterowany kciukiem oraz klasyczny - rozmiar 0.035'' - długość 150 cm - sterylny | Zabieg | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Osłona dostępu moczowodowego (koszulka dostępowa) - powłoka hydrofilowa - oplot stalowy zwiększający odporność na skręcanie i załamanie - atraumatyczny obturator rozszerzający ujście moczowodu od 6 Fr z proksymalnym przyłączem typu luer - rozmiar 10/12 Fr - długość 38 cm - sterylna | Zabieg | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Osłona dostępu moczowodowego (koszulka dostępowa) - powłoka hydrofilowa - oplot stalowy zwiększający odporność na skręcanie i załamanie - atraumatyczny obturator rozszerzający ujście moczowodu od 6 Fr z proksymalnym przyłączem typu luer - rozmiar 10/12 Fr - długość 46 cm - sterylna | Zabieg | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Koszyczek nitinolowy 1,8 Fr - 4 drutowy (dwudrutowa spleciona konstrukcja każdego drutu) - bezkońcówkowy, z zakończeniem dyskowym - zwiększona giętkość końcówki dystalnej w celu mniejszej utraty zgięcia endoskopu - rozmiar okna 11 mm - możliwość rotacji koszyka jedną ręką za pomocą pokrętła zintegrowanego z rękojeścią - jednorazowego użytku - sterylny | Zabieg | 300 |  |  |  |  |
| 6 | System ręcznej irygacji: - strzykawka samo napełniająca się ze sprężynowym tłokiem o pojemności 12 ml - z drenem do endoskopu o długości 76,2 cm - z przyłączem typu luer i spinką blokującą, do zabiegów ureterorenoskopii, | Zabieg | 150 |  |  |  |  |
| 7 | Stent moczowodowy 365 dni, Double-Pigtail, powlekany warstwą hydrofilową, otwarte końce, rozmiar 6 Fr, długość 26 cm. W zestawie popychacz oraz nić do pozycjonowania. | Zabieg | 300 |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda resekcyjna pętlowa, średnia, do reskcji bipolarnych do długiego resektoskopu i optyki 12 stopni, jednorazowego użytku. Elektroda z oznaczeniem wskazującym wymagane środowisko pracy | Zabieg | 50 48 |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda resekcyjna bipolarna, średnia pętla 0,2 mm, do optyki 12°, sterylna, jednorazowego użytku, 12,trwale oznaczona informacją nt kompatybilnego środowiska pracy NaCl oraz kąta optyki. Elektroda z oznaczeniem wskazującym wymagane środowisko pracy | Zabieg | 300 |  |  |  |  |
| 10 | Elektroda resekcyjna bipolarna, duża pętla 0,2 mm, do optyki 12°, sterylna, jednorazowego użytku. Elektroda z oznaczeniem wskazującym wymagane środowisko pracy | Zabieg | 300 |  |  |  |  |
| 11 | Elektroda kulkowa bipolarna, do płaszcza 24 Fr., do optyk 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku. Elektroda z oznaczeniem wskazującym wymagane środowisko pracy | Zabieg | 300 |  |  |  |  |
| 12 | Elektroda resekcyjna do waporyzacji bipolarnej w 0,9% NaCl, grzybkowa, do optyki 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku. Elektroda z oznaczeniem wskazującym wymagane środowisko pracy | Zabieg | 24 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 8 Zadanie nr 1

Tor wizyjny artroskopowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | Taki sam, jak rok podpisania umowy | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | #### WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| - 1 | Tor wizyjny pracujący w trybach Full HD - 1 komplet | Tak | - |  |
| - 2 | Sterownik/sterowniki umożliwiający podłączanie i obsługę głowicy kamery z 3 przetwornikami obrazowymi 2D Full HD | Tak | - |  |
| - 3 | Wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo FULL HD 1920 x 1080p, 16:9: - 2 x DVI-D - 1080p - 1 x S-video | Tak | - |  |
| - 4 | Wyposażony w gniazdo USB umieszczone na panelu przednim | Tak | - |  |
| - 5 | Funkcja zapisu/przesyłu zdjęć i filmów wideo 2D w rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora lub rejestratora medycznego do systemu zintegrowanego bloku operacyjnego, z którym zestaw zostanie połączony | Tak | - |  |
| - 6 | Funkcja zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | Tak | - |  |
| - 7 | Wbudowana funkcja Freeze | Tak | - |  |
| - 8 | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie lub na ekranie konsoli. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków głowicy kamery oraz - ekran dotykowy sterownika i/lub zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika | Tak | - |  |
| - 9 | Funkcja przypisania wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu bezpośredniego uruchamiania funkcji bez konieczności wchodzenia do menu | Tak | - |  |
|  | Funkcja sterowania źródła światła z głowicy | Tak | - |  |
| - 10 | Menu urządzenia w języku polskim | Tak | - |  |
| - 11 | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy, - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery. Zapis min. 5 indywidualnych profili użytkowników | Tak | - |  |
| - 12 | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą | Tak | - |  |
| - 13 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy klawiatury i/lub ekranu dotykowego min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID | Tak | - |  |
| - 15 | Funkcja zoom'u cyfrowego min 1.8x | Tak | - |  |
| - 17 | Zintegrowane tryby regulacji poziomu natężenia/nasycenia światła w dołączonym do zestawu źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery | Tak | - |  |
| - 19 | W zestawie kompletne okablowanie umożliwiające prawidłową prace zestawu w najwyższej możliwej jakości obrazu bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów | Tak | - |  |
| - 20 | Głowica kamery 2D FULL HD - 1 szt. | Tak | - |  |
| - 21 | Głowica kamery pracująca w min rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9 | Tak | - |  |
| - 22 | Głowica wyposażona w uniwersalne mocowanie optyk | Tak | - |  |
| - 23 | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski sterujące | Tak Podać | Powyżej 3 - 1 pkt 3 - 0 pkt |  |
| - 24 | Głowica z opcją zoom’u optycznego lub cyfrowego min 1,8x | Tak | - |  |
| - 28 | Monitor medyczny FULL HD min 26”- 1 szt. | Tak | - |  |
| - 29 | Monitor medyczny do obrazowania z przekątna ekranu min. 26" | Tak | - |  |
| - 30 | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, Full HD, 16:9 | Tak | - |  |
| - 31 | Wejścia i wyjścia wideo obsługujące minimum: - 1x DVI-D - 2 x 3G-SDI - 1 x S-Video - 1 x VGA | Tak | - |  |
| - 32 | Wyświetlanie formatów: 16:9, Picture-in-Picture, POP, PBP | Tak | - |  |
| - 33 | Jasność min. 500 cd/m2 | Tak | - |  |
| - 34 | Kąt widzenia V 178’ x H 178” | Tak | - |  |
| - 35 | Kontrast 1400:1 | Tak | - |  |
| - 36 | Możliwość wyboru optymalnego trybu obrazu w zależności od wykonywanego zabiegu | Podać | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| - 37 | Czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 12 ms | Tak | - |  |
| - 38 | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela: 0,3 mm | Tak | - |  |
| - 39 | Mocowanie VESA 200 lub VESA 100 | Tak | - |  |
| - 40 | Zdejmowana osłona na monitor ochraniająca matrycę podczas odstawienia aparatu od pracy | Tak | - |  |
| - 41 | Źródło światła LED – 1szt. | Tak | - |  |
| - 42 | Źródło światła LED z możliwością sterowania funkcjami z poziomu panelu czołowego w języku polskim | Tak | - |  |
| - 43 | Natężenie światła min. 2000 lumenów | Tak | - |  |
| - 45 | Gwarantowany czas pracy lampy min. 15000h | Tak | - |  |
| - 46 | Moduł komunikacji z procesorem | Tak | - |  |
| - 47 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | Podać | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
| - 51 | Światłowód – 4 szt. | Tak | - |  |
| - 52 | Światłowody współpracujące z zaoferowanym źródłem światła oraz z zaoferowanymi głowicami 2D, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min 250 cm | Tak | - |  |
| - 53 | Pompa do zabiegów artroskopowych – 1szt. | Tak | - |  |
| - 54 | Wielospecjalistyczna pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do zabiegów, artroskopowych z menu w języku polskim | Tak | - |  |
| - 56 | Sterowanie za pomocą panelu czołowego pompy i sterownika nożnego | Tak | - |  |
| - 57 | Funkcja pracy w trybie napływu/odpływu (dwutorowym) | Tak | - |  |
| - 58 | Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy | Tak | - |  |
| - 59 | Zakres ciśnienia: 0-150mmHg z dokladnością pomiaru ≤ 1% | Tak | - |  |
| - 60 | Przepływ w zakresie 0-100% | Tak | - |  |
| - 61 | Możliwość zintegrowania pompy z konsolą shavera w zakresie zwiększenia przepływu w chwili uruchomienia funkcji shavera (integracja w cenie oferty) | Podać | Tak - 2 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Konsola shavera wraz z shaverami – 1szt. | Tak | - |  |
|  | Sterownik nożny | Tak | - |  |
|  | Shaver z przyciskami i z przewodem o min. 2.5m długości – 2 szt. | Tak Podać | Trwale przymocowanym przewodem - 0 pkt Odłączanym przewodem - 1 pkt |  |
|  | Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę | Tak | - |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotów nie mniejsza niż 12000 obr/min | Tak | - |  |
|  | Oscylacja z minimalnym maximum 3000 cykli/min | Tak | - |  |
|  | Możliwość przyłączenia frezy o minimalnym zakresie: - średnica od 2mm do 5,5mm - długość od 125mm do 180mm | Tak | - |  |
|  | Programowalne przyciski sterujące na uchwycie | Tak | - |  |
|  | Mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym | Tak | - |  |
|  | Zakres regulacji siły ssania | Tak | - |  |
|  | Obrotowy króciec kanału ssania | Tak | - |  |
|  | Możliwość zastosowania jednorazowych ostrzy shavera o średnicach ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsolę | Tak | - |  |
|  | Funkcja waporyzacji | Tak | - |  |
|  | Możliwość stosowania jednorazowych elektrod do waporyzacji | Tak | - |  |
|  | Możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym i/lub bezprzewodowym | Tak | - |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie | Tak | - |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji shavera – 2szt. | Tak | - |  |
| Optyka artroskopowa |  |  |  |  |
|  | Optyka artroskopowa - 6 szt.: - wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - średnica 4mm, kąt 30 stopni - długość robocza 135-145mm - pojemnik do sterylizacji do każdej optyki Optyka artroskopowa - 1 szt.: - wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - średnica 4mm, kąt 70 stopni - długość robocza 135-145mm - pojemnik do sterylizacji do każdej optyki Optyka artroskopowa - 1 szt.: - wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - średnica 2,7mm, kąt 30 stopni - długość robocza 70-80mm - pojemnik do sterylizacji do każdej optyki Optyka artroskopowa - 1 szt.: - wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - średnica 2,7mm, kąt 30 stopni - długość robocza 120 135-145 mm - pojemnik do sterylizacji do każdej optyki | Tak | - |  |
|  | Kaniula artroskopowa - 6 szt. (do optyki 30 stopni, długości 135-145mm): - średnica 5,8mm, - wyposażona w 2 zawory obrotowe - obturator ołówkowy do kaniuli Kaniula artroskopowa - 1 szt. (do optyki 70 stopni, długości 135-145mm): - średnica 5,8mm, - wyposażona w 2 zawory obrotowe - obturator ołówkowy do kaniuli Kaniula artroskopowa - 1 szt. (do optyki średnica 2.7mm, 30 stopni, długości 70-80mm): - wyposażona w 2 zawory obrotowe - obturator ołówkowy do kaniuli Kaniula artroskopowa - 1 szt. (do optyki średnica 2.7mm, 30 stopni, długości 120 135-145 mm): - wyposażona w 2 zawory obrotowe - obturator ołówkowy do kaniuli | Tak | - |  |
| Narzędzia do artroskopii |  |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi wielorazowych, autoklawowalny, w pełni kompatybilny z zestawem z pakietu 3 8 zadania 1, do artroskopii stawu kolanowego zawierający, co najmniej: - kleszcze 0º - 2 szt. - wąski odgryzacz - 4 szt. - wycinak łąkotki półkolisty prawy - 2 szt. - wycinak łąkotki półkolisty lewy - 2 szt. - wycinak łąkotki półkolisty prawy 30 stopni - 2 szt. - wycinak łąkotki półkolisty lewy 30 stopni - 2 szt. - mikronożyczki - 3 szt. - haczyk artroskopowy z podziałką 3mm - 3 szt. - haczyk artroskopowy z podziałką 5mm - 3 szt. - chwytak z mechanizmem zatrzaskowym - 2 szt. - chwytak do tkanek miękkich - artroskopowy obcinak do nitek - 2 szt. - miarka artroskopowa - 2 szt. - tace sterylizacyjne do wszystkich narzędzi umożliwiające sterylizacje i rozdział narzędzi na dwa zestawy – 2 szt. lub więcej gdy to konieczne | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 8 Zadanie nr 2

Sukcesywne dostawy narzędzi jednorazowych

| Lp. | Opis parametrów ogólnych | Jednostka miary | Ilość | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Ilość zaoferowanych sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny wielorazowe lub jednorazowe współpracujące z zaoferowaną pompą do zabiegów artroskopowych | Zabieg | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody jednorazowe do waporyzacji, o długości 13cm (+/- 1cm), z kanałem ssącym, średnica 3,5mm, współpracujące z zaoferowanym zestawem | Zabieg | 350 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody jednorazowe do waporyzacji, o długości 13cm (+/- 1cm), z kanałem ssącym, średnica 4,0mm, współpracujące z zaoferowanym zestawem | Zabieg | 250 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)