## Arkusz1
PAKIET NR 1 – Implanty kręgosłupa
Lp.	Opis	j.m.	ilość	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ producent/ nr kat.
1.	Zestaw do stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego z dostępu tylnego
	Wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe, walcowy kształt gwintu ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika, pręt o grubości 5,5 mm, system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym, mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny), średnica śrub od 4,5 mm do 8,5 mm ze skokiem co 1 mm, możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku. Zestaw kompatybilny z systemami do stabilizacji tylnej odcinka potyliczno - szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, krzyżowego.
1a	Śruba	Szt.	110
1b	Bloker	Szt.	110
1c	Pręt	Szt.	30
1d	Łącznik poprzeczny/poprzeczka	Szt.	3
2.	Stabilizacja odcinka lędźwiowo – krzyżowo - biodrowa z dostępu tylnego
	Wielokątowe oraz sztywne śruby samogwintujące, średnica śrub od 6,5 mm do 8,5 mm (+/- 1mm), ze skokiem co 1 mm, długość śrub od 50 mm do 90 mm (+/- 5mm). Pręt o grubości 5,5 (+/- 0,35mm).
	Zestaw kompatybilny z systemami do stabilizacji tylnej odcinka potyliczno -szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, krzyżowego
2a	Śruba	Szt.	10
2b	Bloker	Szt.	20
2c	Łącznik	Szt.	10
3.	Stabilizacja potyliczno - szyjna z dostępu tylnego
	Zestaw kompatybilny z systemami do stabilizacji tylnej odcinka piersiowego,
	Część szczytowo-potyliczna: śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o min. trzech średnicach z zakresu 3,5 mm - 4,5 mm, dł. od 10 mm - 55 mm (+/-5mm) stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni, w zestawie śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich dł. śruby korowe w śr. 4,0 mmi 4,5 mm, dł. od 6 mm - 12 mm (+/- 1mm), stopniowane nie więcej niż co 2 mm, możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta, śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem, montaż pręta od haków i śrub jednym elementem blokującym, implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry, pręty dopasowane do anatomii pogranicza polityczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia, pręty o gr. nie większej niż 3,4 mm (+/-0,2 mm) z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym, w zestawie dostępne otwarte łączniki boczne odsadzone, w zestawie pręty przegubowe umożliwiające dostosowanie (bez konieczności doginania pręta) do anatomii pacjenta "in situ", w zestawie płyta potyliczna z obracanymi uchwytami na pręt co ułatwia montaż oraz umożliwia lepsze zredukowanie naprężeń własnych konstrukcji, możliwość połączenia stabilizacji z prętem piersiowym o średnicy 5,5 mm bez użycia dodatkowych elementów.
3a	Śruby kręgowe (haki) szyjne	szt.	50
3b	Śruby potyliczne (haki)	szt.	25
3c	Blokery szyjne	szt.	50
3d	Pręty szyjne	szt.	10
3e	Łącznik poprzeczny szyjny	szt.	5
3f	Płyta potyliczna	szt.	10
4.	Stabilizacja szyjna z dostępu przedniego
	Płyta szyjna
	Materiał – tytan, długość płytki 19 (+/- 2mm) - 110 mm (+/- 10 mm), skok długości co 5 mm, śruby samogwintujące i samonawiercajace się (nie wymagające nawiercania korówki) - dostępne w dwóch średnicach, automatyczne blokowanie śrub zintegrowane z płytka oraz z możliwości powtórzeń, nie powodujące zwiększenia profilu płytki, długości śrub samogwintujących od 11 (+/-1mm) – 19 (+/- 1mm), samonawiercające od 11 – 15 mm (+/-1 mm) ze skokiem co 2 mm.
4a	Płyta szyjna	szt.	3
4b	Śruby 4 szt	szt.	12
5	Klatka szyjna

	Odporność na urazy mechaniczne – materiał PEEK, anatomiczny kształt implantu umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego, ząbkowana powierzchnia klatki z dodatkowymi elementami kotwiczącymi (kolcami min. 3) , obecność znaczników radiologicznych w celu oceny jego położenia po implantacji, trzy szerokości klatki od 12 do 20 mm oraz trzy głębokości od 10 do 16 mm i sześć wysokości klatki w zakresie od 4 do 10 mm.
	Uwodniony hydroksyapatyt (zawartość czystego hydroksyapatytu 50%) w postaci pasty w tubkach, różnego rozmiaru.
5a	Klatka szyjna	szt.	3
5b	Wypełnienie	szt.	3
6	Mesh –kosz tytanowy	szt.	5
	kosz tytanowy z oczkiem trójkątnym, min. 3 rozmiary, fi 15-25 mm (+/-3mm), długość od 20 do 100 mm (+/- 10mm), w zestawie obcinarka
7	Zestaw do stabilizacji tylnej z możliwością podawania cementu
	Stabilizacja piersiowo-lędźwiowa z możliwością podawania cementu: wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe, walcowy kształt trzpienia śruby, ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, pręt o grubości 5,5 mm, średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm, pręty o długości od 30 mm do 100 mm.
7a	Śruba perforowana	Szt.	12
7b	Bloker	Szt.	12
7c	Pręt	Szt.	6
7d	Śrubokręt jednorazowy	Szt.	12
7e	Podajnik cementu	Szt.	6
7f	Cement	Szt.	3
7g	Mikser	Szt.	3
8	Zestaw do stabilizacji małoinwazyjnej
	Stabilizacja piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego w technice małoinwazyjnej MIS: wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe, walcowy kształt trzpienia śruby, ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, pręt o grubości 5,5 mm, system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym, mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny), średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm, pręty o długości od 30 do 180 mm, zaostrzone na końcach w celu łatwiejszej implantacji.
8a	Śruba,	Szt.	24
8b	Bloker	Szt	24
8c	Pręt	Szt.	6
8d	Drut prowadzący	Szt.	12
8e	Igła dostępowa (jamshidi)	Szt.	6
9a	Zestaw do stabilizacji odcinka piersiowo – lędźwiowego z dostępu przedniego . Materiał tytan, system o czterech różnych rozmiarach bloków kręgowych podwójnych (rozmiary od 19 do 25 mm) oraz 3 rozmiarach bloków kręgowych pojedynczych (rozmiary od 13 do 17mm) w celu zapewnienia dopasowania do natomii pacjenta, system z otwartymi od góry tulipanowymi śrubami kręgowymi, / W skład zestawu wchodzi:
9a	Śruby	Szt.	4
9b	Staplery	Szt.	2
9c	Bokery	Szt.	4
9d	Pręty	Szt.	2
9e	Łącznik	Szt.	1
10	Substytuty kości do spondylodezy. / Substytut kostny kości gąbczastej w postaci granulek lub pasków do wypełniania ubytków kostnych, skład: 85% +/- 5%, beta trójfosforan wapnia, 15% -/+ 2% hydroksyapatyt
10a	Granule 10cm3	Szt.	15
10b	Granule 15cm3	Szt.	15
10c	Granule 30cm3	Szt.	15
10d	Pasek 10cm	Szt.	15
11	Implant międzytrzonowy do odcinka lędżwiowego kręgosłupa
	- materiał PEEK	Kpl.	5
	- prostokątny przekrój i implantu w płaszczyźnie osiowej
	- przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo – obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki
	- powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem
	- rozmiar - wysokości klatek: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm
	- rozmiar - długości klatek: 22mm, 26mm, 32mm, 36mm
	- implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości
	- możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF
	- implant wyposażony w trzy znaczniki radiologiczne umożliwiające kontrolę położenia
	KOMPLET: klatka międzytrzonowa do odcinka lęźwiowego kręgosłupa
				RAZEM:

PAKIET NR 2– Implanty kręgosłupa – proteza trzonu
Lp.	Opis	j.m.	ilość	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ producent/ nr kat.
1	Proteza trzonu do odcinka szyjnego, piersiowego i lędzwiowego. Wykonana z materiału: tytan, przekrój okrągły lub owalny, mechanizm rozprężania lub dystrakcji lub konstrukcja modułowa, płytki graniczne z możliwością zmiany kąta. Średnica płytek granicznych co 5mm z przedziału 13 – 30mm , min.3 rozmiary dostosowane do kręgosłupa szyjnego, piersiowego,ledzwiowego. Zestaw narzędzi do implantacji.	Kpl.	3
				RAZEM:

PAKIET NR 3 – Zestaw do neuromonitoringu
Lp.	Opis	j.m.	ilość	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ producent/ nr kat.
	Zestaw do neuromonitoringu
1	Kompatybilny z systemami do stabilizacji, składający się z zestawu elektrod do systemu śródoperacyjnego monitorowania integralności układu nerwowego. Wykonawca zobowiązany jest do wypożyczenia/udostępnienia urządzenia do zabiegu w ciągu 72 godz. od zamówienia.
1a	Komplet elektrod odbiorczych	Kpl.	3
1b	Komplet elektrod do stymulacji MEP	Kpl.	3
1c	Sonda stymulująca	Szt.	3
1d	Sonda przeznasadowa	Szt.	3
				RAZEM:

PAKIET NR 4 - Cement kostny
Lp.	Opis	j.m.	ilość	cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa/ producent/ nr kat.
1	Zestaw umożliwiający przezskórne przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonów kręgów cementem Vertaplex lub równoważnym. Cement kostny z mieszalnikiem, komplet 2 igieł/kaniul do podawania cementu, zestaw strzykawek do podawania cementu, cement o podwyższonej lepkości (konsystencji plasteliny) gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów, czas podawania cementu rozpoczynający się końcem mieszania cementu trwający do 20-30 minut w temperaturze pokojowej, strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła ułatwiające aplikację cementu, w zestawie igły boczne otwarte, kodowane kolorami o średnicy 8G, 10G, 12G, dostępne igły o zakończeniu z narzynką oraz jednostronnie ścięte, do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawek, opcjonalna technika wprowadzania igieł - prowadzenie po drucie Kirchner'a (prowadnik skalowany). Podstawowy zestaw: cement z mieszalnikiem, zestaw igieł do podawania cementu, zestaw strzykawek, igła biobsyjna.
1a	Cement z mieszalnikiem	Szt.	15
1b	Zestaw igieł do podawania cementu	Kpl.	15
1c	Zestaw strzykawek	Kpl.	15
1d	Igła biopsyjna	Szt.	45
				RAZEM: