## Arkusz1
POZYCJA 2 - Aparat do elektroterapii
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE - OPISAĆ lub wpisać TAK/NIE
1. | Dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe | TAK
2. | Mieszczacy się w zakresie 5 - 7'' kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK
3. | Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno | TAK
4. | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | TAK
5. | Baza wbudowanych programów zabiegowych min 70 | TAK
6. | Programy do ustawienia dla użytkownika min 50 | TAK
7. | Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych min 42 | TAK
8. | Sekwencje do ustawienia dla użytkownika min 10 | TAK
9. | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika | TAK
10. | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | TAK
11. | Bateria (opcja) | TAK
12. | Praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia) | TAK
13. | Pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie | TAK
14. | Generowane prądy: interferencyjne izoplanarne – interferencyjne dynamiczne – interferencyjne jednokanałowe AMF – TENS symetryczny – TENS asymetryczny – TENS naprzemienny – TENS burst – TENS do terapii porażeń spastycznych – Kotz’a (rosyjska stymulacja tonoliza – stymulacja Hufschmidta – diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP, RS, MM) – impulsowe prostokątne – impulsowe trójkątne – impulsowe UR wg Traberta (2 - 5) – impulsowe Leduca (1 - 9) – impulsowe neofaradyczne (1 - 19) – unipolarne falujące – bipolarne falujące – galwaniczne – mikroprądy – prądy średniej częstotliwości MF – impulsy IG – prądy EMS – fale H – impulsy eksponencjalne | TAK
15. | maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC) – unipolarny falujący 30 mA – galwaniczny, IG 80 mA – diadynamiczny 70 mA – bipolarny falujący, Hufschmidta 100 mA – interferencyjne, TENS, Kotz, impulsowe, MF, tonoliza, EMS, fale H, impulsy eksponencjalne 140 mA – mikroprądy 1000 µA | TAK
16. | maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V | TAK
17. | zegar zabiegowy 1 – 60 minut | TAK
18. | wymiary aparatu - podać | TAK
19. | masa aparatu max. 3 kg | TAK
20. | typ akumulatora (opcja) Li-lon | TAK
21. | pojemność akumulatora (opcja) 2100 mAh | TAK
22. | zasilanie, pobór mocy 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC, 2,5 A | TAK
23. | Możliwość przeprowadzenie testu elektrod | TAK
24. | Wyposażenie standardowe: elektrody do elektroterapii 6x6 cm 4 • elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm 2 • pokrowce wiskozowe do elektroterapii 8x8 cm 8 • pokrowce wiskozowe do elektroterapii 10x10 cm 4 • pas rzepowy 40x9 cm 2 • pas rzepowy 100x9 cm | TAK
25. | Zasilanie 230V/40W | TAK
26. | Gwarancja także: miń 2 lata na sterownik | TAK
27 | DEKLARACJA ZGODNOŚCI / CERTYFIKAT ZGODNOŚCI | TAK
28 | Instrukcja w jezyku polskim | TAK