## Arkusz1
PROSZĘ DOŁACZYĆ TYLKO WYPEŁNIONE TABELE PAKIETÓW KTÓRYCH DOTYCZY OFERTA
Pakiet nr 1
Nazwa aparatu: …………………………
Nr fabryczny: …………………………..
Model:…………………………………....
Wartość aparatu:………………………..
Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z odczynnikami
Lp. | Warunki graniczne |  |  |  |  | TAK/NIE | Opis parametru
1 | Fabrycznie nowy automatyczny lub nie starszy niż z 2023 roku. Analizator biochemiczny typu wolnostojącego (podłogowy), obsługiwany z poziomu zewnętrznego komputera
2 | Wydajność dla testów biochemicznych/turbidymetrycznych min. 400/godz.
3 | Wewnętrzna przystawka ISE do pomiaru Na K CL w pełni bezobsługowymi elektrodami - metoda bezpośrednia.
4 | Wydajność ISE min. 60 /godz,
5 | System odczynnikowy w pełni otwarty(biochemia,turbidymetria)
6 | Zamknięty pak odczynnikowy do ISE
7 | Układ optyczny ledowy bez konieczności wymiany jego elementów.
8 | Kuwety reakcyjne wielokrotnego użycia: szklane (nie wymagające czynności konserwacyjnych) lub plastikowe (wymieniane nie częściej niż 1x w tygodniu)
9 | Analizator wyposażony w stację mycia kuwet
10 | Automatyczne sprawdzanie czystości optycznej kuwet przed pomiarem, odejmowanie jej absorbancji od absorbancji reakcji oraz pomijaniem poza dopuszczalnym zakresem w czasie rzeczywistym, bez wstrzymywania pracy analizatora.
11 | Dwa niezależne ramiona odczynnikowe, mieszadła i osobne ramię próbkowe.
12 | Bezobsługowy układ dozujący nie wymagający wymiany tłoków strzykawek, wężyków( za wyjątkiem ISE)
13 | Igły wykrywające poziom cieczy oraz wyposażone w system wykrywania przeszkód pionowych.
14 | Igła próbkowa wyposażona w czujnik wykrywania skrzepów, z automatycznym myciem po wykryciu skrzepu, bez wstrzymywania pracy.
15 | Rotor próbkowy lub podajnik próbek pozwalający załadować jednorazowo min. 80 probówek barkodowanych (min, 80 pozycji w dwóch zewnętrznych kręgach rotora próbkowego), odczytywanych przez wbudowany czytnik kodów kreskowych.
16 | Możliwość dostawiania próbek i odczynników do sesji roboczej w toku, w czasie nie dłuższym niż 1 minuta (wstrzymanie pracy igieł)
17 | Termostatowanie rotora reakcyjnego - sucha łaźnia.
18 | Chłodzony rotor odczynnikowy - min. 80 pozycji.
19 | Monitorowanie poziomu odczynników w czasie rzeczywistym
20 | Wbudowane czytniki kodów kreskowych dla próbek i odczynników.
21 | Automatyczne powtórzenie próbek po przekroczeniu liniowości lub wyczerpaniu substratu.
22 | Wbudowany system kontroli jakości. Wymagane wykresy Levey-Jenningsa, reguły Westgarda i wykresy Youdena.
23 | Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim.
24 | Dwukierunkowa współpraca z siecią informatyczną na zasadzie zapytań.
25 | Automatyczny transfer wyników do sieci po uzyskaniu wyniku.
26 | Podłączenie analizatora do systemu Infomedica firmy Asseco na koszt Wykonawcy
27 | Analizator dodatkowo wyposażony w komputer, monitor, drukarkę laserową monochromatyczną, UPS oraz stację uzdatniania wody.
28 | Gwarancja na czas trwania umowy.
29 | Czas usunięcia awarii przez serwis do 24 godzin. Podać adres serwisu, tel.
30 | Bezpłatne przeszkolenie personelu i przeglądy w trakcie trwania umowy.
31 | Darmowe aktualizacje oprogramowania przez okres trwania umowy.
32 | Maksymalne zużycie wody poniżej 15 litrów /godz.
33 | Zakres pomiarowy fotometru minimum do 3,5 A
34 | Maksymalne zużycie prądu nie więcej niż 1000 VA
35 | Wymagania dodatkowe
36 | Zapewnienie udziału w krajowym lub międzynarodowym zewnątrzlaboratoryjnym programie kontroli jakości parametrów biochemicznych i reumatoidalnych z opracowaniem statystycznym wyników.
37 | Czytniki kodów kreskowych - 5 szt
Odczynniki do oznaczeń badań biochemicznych
Lp. | Zestaw odczynników | Ilość oznaczeń | Wielk op. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Aminotransferaza alaninowa – ALT | 7000 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
2 | Aminotransferaza asparaginianowa – AST | 7000 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
3 | L-amylaza | 4500 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
4 | Białko całkowite (w surowicy i w płynie opłucnowym) | 3500 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
5 | Cholesterol całkowity (w surowicy i w płynie opłucnowym) | 3900 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
6 | Cholesterol HDL | 2900 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
7 | Cholesterol LDL | 2900 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
8 | Fosfataza alkaliczna - ALP | 6500 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
9 | Gamma glutamylotranspeptydaza – GGTP | 5000 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
10 | Kinaza kreatynowa MB - CK - MB | 1600 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
11 | Kreatynina met.enzymatyczna | 14200 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
12 | Kwas moczowy | 4500 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
13 | Magnez (badania 1x w tyg) | 1100 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
14 | Mocznik | 12200 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
15 | Triglicerydy | 3400 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
16 | Wapń arsenazo (badania 1 x w tyg.) | 2900 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
17 | Glukoza (w surowicy i w płynie opłucnowym) | 12100 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
18 | Żelazo całkowite | 2400 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
19 | Antystreptolizyna O (badania 1 x w tyg) ASO | 350 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
20 | Białko CRP | 8000 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
21 | Czynnik reumatoidalny( badania 1x w tyg) RF | 2900 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
22 | Bilirubina całkowita | 5200 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
23 | Dehydrogenaza mleczanowa – LDH (w surowicy i w płynie opłucnowym) | 1900 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
24 | Jony 'Na" "K","CL". Pomiar bezpośredni elektrodami selektywnymi | 15000 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
25 | Fosfor (badania1x w tyg.) | 1900 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
26 | Kontrole i kalibratory - należy dopisać dodatkowe wiersze na pozycje potrzebne do prawidłowej kontroli jakości wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnej | [5 empty] | 0.08 | 0
27 | Kalibrator biochemiczn (nowa seria odczynnika i w razie konieczności) | 630 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
28 | Surowica kontrolna biochemiczna poziom I (1 x dziennie 6 dni w tyg.) | 630 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
29 | Surowica kontrolna biochemiczna poziom II (1x dziennie 6 dni w tyg) | 630 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
30 | Surowica kontrolna reumatoidalna poziomi I (1 poziom dziennie CRP od pon do sob., ASO, RF jednen poziom 1x w tyg.) | 315 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
31 | Surowica kontrolna reumatoidalna poziomi II (1 poziom dziennie CRP od pon do sob., ASO, RF jednen poziom 1x w tyg.) | 315 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
32 | Surowica kontrolnaCK-MB poziom I (1 poziom dziennie od pon.do sob.) | 315 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
33 | Surowica kontrolnaCK-MB poziom II (1 poziom dziennie od pon. do sob.) | 315 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
34 | Standard ASO( nowa seria odczynnika lub w razie konieczności) | 10 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
35 | Standard CRP( nowa seria odczynnika lub w razie konieczności) | 10 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
36 | Standard CK-MB( nowa seria odczynnika lub w razie konieczności) | 10 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
37 | Standard RF( nowa seria odczynnika lub w razie konieczności) | 10 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
38 | Kondrola międzynarodowa zewnetrzna parametrów biochemicznych 1x w miesiącu przez 24 msc. |  |  |  |  | 0 | 0.23 | 0
39 | Kondrola międzynarodowa zewnetrzna parametrów reumatoidalnych 1x w miesiącu przez 24 msc. |  |  |  |  | 0 | 0.23 | 0
40 | Dzierżawa |  |  | 24 |  | 0 | 0.23 | 0
41 | Materiały zużywalne - należy dopisać dodatkowe wiersze na pozycje zużywalne koniczne do funkcjonowania analizatora oraz preparaty do konserwacji analizatora | [5 empty] | 0.08 | 0
| Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto słownie
Wartość brutto słownie
PAKIET 2
Nazwa aparatu: …………………………
Nr fabryczny: …………………………..
Model:…………………………………....
Wartość aparatu:………………………..
Warunki graniczne analizatora pasków moczy do odczytu dziesięcioparametrowych pasków moczy.
Lp. | Parametry |  |  |  |  | TAK/NIE | Opis parametru
1 | Fabrycznie nowy aparat lub nie starszy niż z 2016 roku.
2 | Obsługa czytnika za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego o rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240
3 | Wbudowane czasomierze inkubacji pasków z czasem odczytu po 60 sek.
4 | Automatyczna kalibracja bez konieczności używania pasków kalibracyjnych.
5 | Praca w trybie zwykłym - inkubacja pasków w aparacie z kontrolowanym czasem odczytu po 60s. Nie dopuszcza się czytników w których inkubacja w tym trybie pracy ma miejsce poza aparatem lub czytnik nie jest wyposażony w wewnętrzny czasomierz inkubacji.
6 | Wydajność analizatora: tryb zwykły – 60 pasków/godz. Tryb szybki: 240 pasków/godzinę
7 | Czytnik dostarczony z paskami kontrolnymi ze zmianowanym zakresem reflektanci do sprawdzianu optyki.
8 | Możliwość wyboru barwy moczu, definiowanej przez użytkownika
9 | Możliwość wyboru klarowności moczu, definiowanej przez użytkownika
10 | Wprowadzanie komentarzy dla pacjenta/próbki łącznie z informacją np. osadu moczu
11 | Możliwość jednoczesnego podłączenia do czytnika skanera kodów kreskowych oraz kabla sieciowego (LIMS)
12 | Możliwość wysłania do LIMS wybranego/pojedynczego wyniku bezpośrednio po jego uzyskaniu lub przefiltrowaniu z pamięci czytnika. Nie dopuszcza się czytników w przypadku których do LIMS wysyłana jest cała zawartość pamięci bez możliwości kontroli użytkownika.
13 | Ekran dotykowy
14 | Możliwość przesyłania danych do komputera
15 | Sposób kontroli jakości oznaczeń
16 | Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań moczu przynajmniej 2 razy w roku.
17 | Ciekły syntetyczny mocz kontrolny na 2 poziomach w fiolkach min 15ml, producent ten sam co paski i czytnik.
18 | Kompatybilne z czytnikiem paski 10-parametrowe wyposażone w pole kompensujące barwę moczu, bez interferencji ze strony kwasu askorbinowego.
19 | Wbudowany czujnik rozpoznający obecność paska na podajniku i jego prawidłowe ułożenie, oraz automatyczne uruchamianie inkubacji/pomiaru po wykryciu paska na podajniku.
20 | Podłączenia do informatycznego systemu laboratoryjnego - Infomedica Asseco + czytnik kodów na koszt wykonawcy
21 | Wbudowana drukarka termiczna
22 | Flagowanie wyników patologicznych
23 | Pamięć wyników min. 240 wraz z wszystkimi wprowadzonymi danymi pacjenta, barwą i klarownością moczu oraz komentarzami.
24 | Czas usunięcia awarii przez serwis do 24 godzin. Podać adres serwisu, tel.
25 | Czytniki kodów kreskowych - 3 szt
Odczynniki do oznaczeń z moczu
Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń | Wielk op. | Ilość opakowań | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Paski testowe do moczu 10 parametrowe | 8000 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
2 | Ciekły mocz kontrolny na 2 poziomach; 6 x w tyg 1 poziom dziennie | 612 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
3 | Zewnętrzna kontrola jakości badań moczu 2x w roku | 4 |  |  |  | 0 | 0.23 | 0
4 | Dzierżawa | 24 |  |  |  | 0 | 0.23 | 0
| Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto słownie
Wartość brutto słownie
Pakiet 3
Nazwa aparatu: …………………………
Nr fabryczny: …………………………..
Model:…………………………………....
Wartość aparatu:………………………..
Warunki graniczne analizatora immunochemicznego:
lp. | Wymagane cechy |  |  |  |  | TAK/NIE | Opis parametru
1 | Fabrycznie nowy aparat rok produkcji 2021
2 | Wersja oprogramowania
3 | Pełna automatyzacja badań
4 | Ilość możliwych do wykonania testów w jednym cyklu aparatu – min 20
5 | Jednorazowe końcówki dozujące dla każdego parametru
6 | Oprogramowanie w języku polskim
7 | Gotowość do pracy 24/24 godziny bez konieczności procedury " start up "
8 | Krzywa kalibracyjna podana przez producenta np. zapisana kodem kreskowym
9 | Możliwość dwupunktowej rekalibracji aparatu
10 | Zestawy testowe zawierające kalibratory
11 | Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu – jeśli jest wymagane
12 | Oznaczanie troponiny - zakres pomiarowy od 0,01 ug/l (dołączyć metodykę oznaczenia)
13 | Oznaczanie HBsAg - czułość analityczna testu < 0,1 ng/ml ( dołączyć metodykę oznaczenia )
14 | D-Dimery - oznaczenie ilościowe , możliwość zastosowania w algorytmie diagnostycznym oceny zagrożenia ZŻG u pacjentów z niskim i średnim prawdopodobieństwem ( dołączyć metodykę oznaczenia )
15 | Podłączenie do informatycznego systemu laboratoryjnego - Infomedica na koszt Wykonawcy
16 | Komputer zewnętrzny z oprogramowaniem: umożliwiającym archiwizację danych i kontrolę jakości
17 | Drukarka laserowa monochromatyczna, preferowane modele to HP 2055 lub 1320
18 | UPS jako wyposażenie systemu
19 | Bezpłatny przegląd techniczny min 1x w roku
20 | Czas usunięcia awarii przez serwis do 24 godzin. Podać adres serwisu, tel. Zapewnienie zdalnej, bezpłatnej pomocy merytorycznej i technicznej poprzez instalację wymaganego oprogramowania.
21 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna bezpłatna dla parametrów 2 razy w roku HIV, Toksoplazma gonidii IgM, Toksoplazma gonidii IgG, HBSAG
22 | Czytniki kodów kreskowych-3 sztuki
Odczynniki do oznaczeń immunobiochemicznych
Lp. | Zestaw odczynników | Ilość oznaczeń | Wielkość op. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | )
1 | TSH | 2590 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
2 | FT3 | 870 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
3 | FT4 | 1270 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
4 | a-TPO | 360 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
5 | TPSA | 800 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
6 | CEA | 380 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
7 | HBsAg | 360 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
8 | Troponina | 890 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
9 | D-dimery | 3030 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
10 | Białko NT-PRO BNP | 1200 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
11 | Prokalcytonina | 270 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
12 | P/ciała toxoplasmoza IgM | 370 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
13 | P/ciała toxoplasmoza IgG | 320 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
14 | HIV duo | 430 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
15 | Części zużywalne, materialy do konserwacji i kontroli aparatu - dopisać dodatkowe wiersze | 2880 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
16 | Dzierżawa | 24 |  |  |  | 0 | 0.23 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość netto słownie
Wartość brutto słownie
Pakiet 4
Nazwa aparatu: …………………………
Nr fabryczny: …………………………..
Model:…………………………………....
Wartość aparatu:………………………..
Lp. | Wymagane cechy odczynników |  |  |  |  | Tak/Nie | Opis parametru
1 | Odczynnik do PT ludzki rekombinowany, o ISI<1,1; optycznie czysty (brak zmętnienia), trwały min. 30 dni po rekonstytucji, posiadający certyfikat ISO.
2 | Możliwość oznaczenia fibrynogenu równolegle z PT
3 | Trwałość odczynnika do APTT z chlorkiem wapnia po rekonstytucji min. 30 dni
4 | Kontrole na trzech poziomach: L, N, H codziennie na jednym poziomie
Lp. | Wymagane cechy analizatora |  |  |  |  | Tak/Nie | Opis parametru
1 | Fabrycznie nowy aparat lub nie starszy niż z 2016 roku.
2 | Wszystkie oznaczenia wykonywane z próbek pierwotnych
3 | Oddzielne igły do materiału biologicznego i odczynników (eliminacja kontaminacji)
4 | Podłączenie do informatycznego systemu laboratoryjnego - Infomedica na koszt Wykonawcy
5 | Możliwość wykonywania badań w osoczach lipemicznych, zhemolizowanych, żółtaczkowych poprzez układy kompensacji zmętnienia
6 | Mikrometoda: oznaczenia pojedyncze lub podwójne
7 | Menu w języku polskim
8 | Chłodzony blok odczynników
9 | Bezpłatny przegląd serwisowy min 1x w roku
10 | Analizator na gwarancji na czas trwania umowy
11 | Czas usunięcia awarii przez serwis do 24 godzin. Podać adres serwisu, tel.
12 | Odczynniki i analizator kompatybilne od jednego producenta
13 | Czytniki kodów kreskowych - 3 szt
Odczynniki do oznaczeń koagulologicznych
Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń | Ilość opakowań | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Odczynnik do ozn. PT | 7000 |  |  | 0 | 0.08 | 0
2 | Odczynnik do oznaczania APTT | 1300 |  |  | 0 | 0.08 | 0
3 | Osocze kontrolne N (1 poziom dziennie N,L,H od pon.do soboty) | 410 |  |  | 0 | 0.08 | 0
4 | Osocze kontrolne H (1 poziom dziennie N,L,H od pon.do soboty) | 410 |  |  | 0 | 0.08 | 0
5 | Osocze kontrolne L (1 poziom dziennie N,L,H od pon.do soboty) | 410 |  |  | 0 | 0.08 | 0
6 | Kalibrator do oznaczeń parametrów koagulologicznych (zawsze przy zmianie serii odczynnika) | 10 |  |  | 0 | 0.08 | 0
7 | Probówki pomiarowe do koagulometrów optycznych | 9540 |  |  | 0 | 0.08 | 0
8 | Płyn płuczący | 9540 |  |  | 0 | 0.08 | 0
9 | Płyn czyszczący | 9540 |  |  | 0 | 0.08 | 0
10 | Probówki typu Eppendorf do porcjowania kontroli 2ml | 2000 |  |  | 0 | 0.08 | 0
11 | Rozcieńczalnik | 2 |  |  | 0 | 0.08 | 0
12 | Dzierżawa koszt miesięczny | 24 |  |  | 0 | 0.23 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto słownie
Wartość brutto słownie
Pakiet 5
Nazwa aparatu: …………………………
Nr fabryczny: …………………………..
Model:…………………………………....
Wartość aparatu:………………………..
Pakiet zużycia odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora 3 diff 18 parametrowego. Liczba morfologii wykonywanych w ciągu 2 lat na analizatorze 18 000 oznaczeń
Lp. | PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA |  |  |  |  | Tak/Nie | Opis parametru
1 | Fabrycznie nowy aparat lub nie starszy niż z 2016 roku.
2 | Analizator minimum 18 parametrowy typu 3 diff z różnicowaniem na limfocyty, monocyty, granulocyty; wyrażone w wartościach względnych (%) oraz bezwzględnych.
3 | Rozdział wszystkich populacji WBC w oparciu o bezpośredni pomiar każdej frakcji bez wyliczeń statystycznych.
4 | Wydajność min. do 60 probówek/godzinę
5 | Objętość aspirownej próbki max 30 mikrolitra krwi pełnej.
6 | Ilość odczynników wymagana do pełnej analizy maksymalnie 3.
7 | Podłączenie analizatora do lokalnej sieci komputerowej - Asseco Infomedica na koszt oferenta
8 | Oprogramowanie własne analizatora oraz instrukcja obsługi w języku polskim obejmujące wszystkie procedury w tym techniczno-eksploatacyjne oraz moduł kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi i wykresami Levy-Jenningsa.
9 | Możliwość definiowania przez operatora 20 różnych zestawów wartości referencyjnych.
10 | Wewnętrzna baza danych zawierająca min. 1500 wyników z histogramami.
11 | Rozbudowany system flag i alarmów.
12 | Monitorowanie zużycia odczynników z możliwością ich swobodnej wymiany.
13 | Minimalne zakresy pomiarów dla parametrów: WBC do 100 x 10^3 /mm3; RBC do 8 x 10^6 /mm3 ; HGb do 24 g/dl; HCT do 70%; PLT do 2000 X 10^3 /mm3
14 | Wymagania minimalne dotyczące precyzji (%CV) dla oznaczonych parametrów: WBC <2,5%; RBC <2,0%; HgB 1,5%; HC <2,0%; PLT <5,0%; LYM5 <5,0%; MON% <10%; Gra% <3,0%.
15 | Kontrolowany dostęp do aparatu.
16 | Proste, intuicyjne wprowadzanie zleceń do modułu rejestracji oprogramowania.
17 | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych.
18 | Możliwość ciągłego monitorowania wykonanych badań.
19 | Możliwość automatycznego przeniesienia wyników badań z analizatora do bazy danych programu.
20 | Współpraca z systemami operacyjnymi Microsoft: Windows Vista, Windows 7.
21 | Bezpłatny przegląd techniczny minimum 1x w roku
22 | Czas reakcji serwisu: do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii
23 | Czytniki kodów kreskowych - 3 szt
Odczynniki do oznaczeń hematologicznych: 25 000
Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń | Ilość opakowań | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Odczynniki do badań hematologicznych; odczynniki do konserwacji,inne płyny i materiały potrzebne do pracy analizatora | 25000 |  |  | 0 | 0.08 | 0
2 | Materiały zużywalne: kalibratory, części zamienne – dopisać wiersze w razie konieczności | 2 |  |  | 0 | 0.23 | 0
3 | Kontrole hematologiczne (kontrola wykonywana 1 x dziennie, 6x w tygodniu, min na 2 poziomach, zawsze pozion N , jako drugi L lub H) | 1224 |  |  | 0 | 0.08 | 0
4 | Dzierżawa | 24 |  |  | 0 | 0.23 | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto słownie
Wartość brutto słownie
Pakiet 6
Nazwa aparatu: …………………………
Nr fabryczny: …………………………..
Model:…………………………………....
Wartość aparatu:………………………..
Analizator parametrów krytycznych
Lp. | Parametry graniczne |  |  |  |  | Tak/Nie | Opis parametrów
1 | Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe
2 | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, mierzone lub wyliczane:
3 | Hb,Hct,SO2,HCO3-act.,BE,ctCO2
4 | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary
5 | Objętość próbki dla całego panelu badań nie większa niż 100 ul, opcja mikropróbki (objętość max 50 ul)
6 | Detektor pęcherzyków powietrza
7 | Pojedynczy tor pomiarowy próbki z jedną elektrodą referencyjną.
8 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa.
9 | Gazy kalibracyjne w butlach wbudowanych w aparat. Zużyte butle po gazach odbierane przez sprzedającego gazy min. dwa razy w roku na jego koszt .
10 | Elektrody niewymagające wymiany membrany, wymieniane oddzielnie, zależnie od zużycia.
11 | Odczynniki pozwalające na łatwą obserwację ich poziomu.
12 | Każdy odczynnik konfekcjonowany w oddzielne opakowanie umożliwiające wymianę w zależności od zużycia.
13 | Oprogramowanie w języku polskim
14 | Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i wbudowana drukarka
15 | Dwukierunkowa komunikacja
16 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego- Infomedica na koszt Oferenta
17 | Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi analizatora
18 | Dostarczenie podczas instalacji oryginalnej instrukcji obsługi w języku polskim i tłumaczenia w języku polskim.
19 | Bezpłatny serwis techniczny minimum 1x w roku
20 | Czas reakcji serwisu: do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii
21 | Czytniki kodów kreskowych - 3 szt
Lp | Nazwa odczynnika i/lub części zamiennych, materiały kontrolne, koszt dzierżawy | Ilość oznaczeń | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto w zł | VAT% | Wartość brutto w zł
1 | Odczynniki (ok. 145 badań/msc): dopisać wiersze / Kontrole( kontrola na 1 poziomie dziennie przez 6 dni w tyg; poziom N, H i L naprzemiennie) / Dodatkowe materiały i płyny potrzebne do pracy analizatora. | 3500 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
2 | Materiały zużywalne: |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Kapilary | 3500 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
4 | Zatyczki do kapilar | 7000 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
5 | Papier do drukarki | 8 |  |  |  | 0 | 0.23 | 0
6 | Części zużywalne wymienne | 8 |  |  |  | 0 | 0.23 | 0
7 | Dzierżawa | 24 |  |  |  | 0 | 0.23 | 0
| Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto słownie
Wartość brutto słownie
Pakiet 7
Odczynniki do barwienia
Lp. | Nazwa odczynnika | Ilośc w ml | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1 | Odczynnik May Grunwalda | 4000 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
2 | Odczynnik Giemsy | 3000 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
3 | Odczynnik Rosina | 100 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
4 | Mc Wiliama | 400 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
5 | Bufor fosforanowy do barwienia rozmazów MGG | 4000 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
| Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto słownie
Wartość brutto słownie
Pakiet 8
Testy manualne
Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Testy narkotykowe 10-parametrowe.Jednostopniowy test do jednoczesnego, jakościowego wykrywania amfetaminy, barbituranów ,benzodiazepin , metabolitów kokainy, metamfetaminy ,morfiny , metadonu ecstasy, trójcyklicznych antydepresantów i metabolitów THC w moczu ludzkim. Wykrywalność min.78 substancji pochodnych udokumentowana w metodyce. Możliwość odczytu wyniku po 5 minutach. Brak wpływu ciężaru właściwego moczy w zakresie 1,000-1,037. Brak wpływu pH moczy w zakresie 5-9. Pojedynczo pakowane kasety. | 60 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
2 | Antygen Helicobacter Pylori do oznaczania w kale, metoda kasetowa immunochromatograficzna, czułość i swoistość min. 99,9%. | 200 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
3 | Zestaw do wykrywania krwi utajonej w kale bez ograniczeń dietetycznych. Test kasetowy o czułości min. 2 ug/g, możliwość odczytu wyniku po 5 minutach .Czułość 97,3%. Swoistość min. 98,4% | 120 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
4 | Testy kasetowe wykrywające HCG w próbkach moczu/surowicy . Czułość min. 10 IU hCG/L. Czułość i swoistość min. 99,9%. Możliwość odczytu wyniku po 5 minutach. | 80 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
5 | Giardia: test do wykrywania w kale cyst Giardia lamblia. Metoda kasetkowa ,immunochromatograficzna Czułość i swoistość min.99 %. | 50 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
6 | Syphilis Test jedostopniowy wykrywający p/ciała Treponema pallidium (IgA,IgM, IgG) w próbkach osocza, surowicy, lub pełnej krwi. Meoda kasetowa immunochromatograficzna Czułość i swoistość min.99,6%. | 140 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
7 | Clostridium difficile. Toksyna A/B oraz dehydrogenaza glutaminianowi(GDH) Clostridium difficile, na jednej kasetce metodą immunoenzymatyczną. Próbka dozowana do jednej studzienki. Wykrywalność toksyny A - nie gorsza niż 0.7 ng/ml. Wykrywalność toksyny B nie gorsza niż 0.2 ng/ml. Wykrywalność GDH nie gorsza niż 0.8 ng/ml. Kontrola dodatnia i ujemna zawarta w zestawie. Skalowanie pipetki do poboru ciekłego kału zawarte w zestawie. Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin. Czułość i swoistość wyznaczona względem metody referencyjnej na min. 1000 próbek. Wszystkie wymagane powyżej parametry testu muszą być potwierdzone w załączonej do oferty metodyce. | 100 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
8 | WALER ROSE TEST –Test jakościowy, półilościowy, hemaglutynacyjny, do oznaczenia czynnika reumatoidalnego w surowicy. Kontrola dodatnia i ujemna, jednorazowe płytki i mieszadełka w zestawie. Czułóść min 8 IU/ml, Czułość 100 %, swoistość min 93 %,. Efekt prozonowy :brak do 800 IU/ml | 2000 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
9 | LATEX SLE –Test jakościowy, półilościowy-aglutynacyjny, do oznaczenia przeciwciał anty-DNP w surowicy. Kontrola dodatnia i ujemna, jednorazowe płytki i mieszadełka w zestawie. | 2000 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
| Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto słownie
Wartość brutto słownie
Pakiet 9
Lp. | Nazwa odczynnika i/lub części zamiennych, materiały kontrolne, koszt dzierżawy | Ilość oznaczeń | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto w zł | VAT% | Wartość brutto w zł
1 | Odczynniki do analizatora EPOC | 600 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
2 | Kontrole(zawsze prz y zmianie serii testów, na 1 poziomie): | 10 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
| Materiały zużywalne: |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Kapilary do EPOK | 600 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
4 | Strzykawki do EPOK | 100 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0
5 | Pozostałe materiały zużywalne i płyny potrzebne do pracy i konserwacji analizatora - dopisać wiersze |  |  |  |  | 0 | 0.23 | 0
6 | Papier do drukarki | 10 |  |  |  | 0 | 0.23 | 0
| Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość netto słownie
Wartość brutto słownie