## Ogrzewanie pacjenta
Znak sprawy: SZP.251.9.24
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
System do nieinwazyjnej kontrolowanej hipotermii terapeutycznej
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Mikroprocesorowo kontrolowany, system do zarządzania temperaturą pacjenta za pomocą przewodzenia ciepła | TAK
2 | System pozwalający na prowadzenie kontrolowanej terapii hiper i hipotermicznej | TAK
3 | System wykorzystujący sterylną wodę jako medium przenoszenia temperatury | TAK
4 | System złożony z urządzenia grzewczo-chłodzącego z pompą cyrkulacyjną, przewodów połączeniowych, okryć/podkładek/materacy na lub pod pacjenta oraz czujników temperatury. | TAK
5 | Urządzenie mobilne posiadające cztery obrotowe o 360° kółka w tym min. 2 kółka wyposażone w hamulec. | TAK, podać
6 | Zintegrowany w jednej obudowie z urządzeniem membranowy panel sterowania z przyciskami, diodami LED oraz wyświetlaczem. | TAK
7 | Przyciski i diody LED na panelu sterowania oznaczone symbolami. | TAK
8 | Wbudowany uchwyt ułatwiający przewożenie urządzenia | TAK
9 | Urządzenie wyposażone w trzy szybkozłącza żeńskie i trzy męskie zasilające w płyn okrycia/materace, dające możliwość niezależnego podłączenia do 3 elementów wymiany ciepła. | TAK, podać
10 | Przewody połączeniowe i okrycia, materace, podkładki wyposażone w szybkozłącza | TAK
11 | Min. 3 automatyczne tryby pracy urządzenia, 1 tryb manualny oraz 1 tryb monitorujacy. | TAK, podać
12 | Technologia zmiennego gradientu temperatury pozwalająca na kontrolowane lub stopniowe ogrzewanie/schładzanie pacjenta | TAK, podać
13 | Czujniki pomiaru temperatury głębokiej serii YSI 400 przełykowe/rektalne | TAK
14 | Zakres ustawienia temperatury wody: 4°C - 42°C (skok co 0,1°C) | TAK, podać
15 | Zakres ustawienia temperatury pacjenta: 30°C - 40°C (skok co 0,1°C) | TAK, podać
16 | Prędkość chłodzenia wody max. 5,5°C / min. | TAK, podać
17 | Prędkość ogrzewania wody max. 3°C / min. | TAK, podać
18 | Zakres temp. pacjenta na wyświetlaczu w trybie ręcznym i monitorującym 10°C - 50°C | TAK, podać
19 | Zakres temp. pacjenta na wyświetlaczu w trybie automatycznym 30°C - 43,5°C | TAK, podać
20 | Prędkość przepływu wody min.: 130 l /godz. | TAK, podać | Powyżej 135 l/godz. - 10 pkt. 130 l/godz. - 135 l/g - 0 pkt.
21 | Urządzenie wyposażone w mechaniczny, łopatkowy, wskaźnik przepływu wody widoczony dla użytkownika podczas pracy urządzenia, pozwalający ocenić szybkość tłoczenia wody przez urządzenie. | TAK
22 | System zabezpieczeń termicznych złożony z 3 zabezpieczeń wysokotemperaturowych oraz 2 zabezpieczeń niskotemperaturowych | TAK, podać
23 | Zabezpieczenie na wypadek awarii czujnika temperatury pacjenta, wyłączające urządzenie. | TAK
24 | Zabezpieczenie na wypadek awarii czujnika temperatury wody, wyłączające urządzenie. | TAK
25 | Wszystkie komunikaty urządzenia odnośnie terpii, statusu urządzenia dostępne dla użytkownika na wyświetlaczu kontrolnym. | TAK
26 | System alarmów audio oraz wizualnych | TAK
27 | Dostępny dla użytkownika licznik czasu pracy urządzenia | TAK
28 | Dostępny dla użytkownika licznik wskazujący czas do kolejnego przeglądu urządzenia | TAK
29 | Zabezpieczenie termiczne wyłączające urządzenie przy przekroczeniu temperatury wody 46°C | TAK
30 | Wbudowany system krążenia wewnętrznego do wstępnego podgrzewania / chłodzenia wody. | TAK
31 | Pojemność zbiornika na wodę max. 7,8 l | TAK, podać | Poniżej 7,6 l - 10 pkt. 7,6 l - 7,8 l - 0 pkt.
32 | Zbiornik na płyn podzielony na 2 części zapewniające użycie tylko takiej ilości wody jaka jest w danej chwili potrzebna | TAK
33 | Maksymalne wymiary urządzenia: 44 cm x 44 cm x 96 cm | TAK, podać | Poniżej 44 cm x 44 cm x 96 cm - 10 pkt. 44 cm x 44 cm x 96 cm - 0 pkt.
34 | Masa urządzenia pustego max.: 60 kg | TAK, podać | Poniżej 60 kg - 10 pkt. 60 kg - 0 pkt.
35 | Zasilanie elektryczne: 230V/50Hz | TAK, podać
36 | Moc elementu grzejnego min.: 780W | TAK, podać | Powyżej 790 W - 10 pkt. 780 W - 790 W - 0 pkt.
37 | Moc elementu chłodzącego min.: 1/3KM | TAK, podać
38 | Brak wymogu kalibracji urządzenia w miejscu pracy | TAK
39 | Zamykana szuflada/schowek z przodu urządzenia pozwalająca na schowanie akcesoriów, instrukcji obsługi, czujnika temperatury itp. | TAK, podać
40 | Dostępność jednorazowego zestawu do hipotermii terapeutycznej dla pacjentów dorosłych. Skład zestawu: czepiec na głowę, kamizelka w uniwersalnym rozmiarze, okrycie dolnych partii ciała. | TAK, podać
41 | Dostępność jednorazowego zestawu do hipotermii terapeutycznej dla noworodków. Skład kompletu: okrycie/materac o wymiarach 63.5cm x 84cm, jednorazowy czujnik temperatury, komplet rękawiczek i skarpetek | TAK, podać
42 | Dostępne jednorazowe czepce oraz materace / koce z włókniny w rozmiarze dorosły, pediatryczny, niemowlęcy pozwalające na bezpośredni kontakt ze skórą pacjenta | TAK, podać
43 | Wymagane wyposażenie zestawu przy dostawie: | TAK, podać
a) | urządzenie grzewczo-chłodzące
b) | 3 komplety drenów łączących urządzenie z wymiennikami ciepła typu okrycia, materace, koce
c) | 20 szt. jednorazowych czujników przełykowo / rektalnych do temperatury głębokiej
d) | 1 szt. wielorazowego adaptera do czujników temperatury
e) | 10 zestaw jednorazowych okryć do ochładzania i/lub ogrzewania pacjentów dorosłych przy stosowaniu terapii hipotermią leczniczą. W skład kompletu wchodzi: czepiec na głowę, kamizelka, okrycie dolnych partii ciała. Wszystkie okrycia dostępne w jednym uniwersalnym rozmiarze. Okrycia mocowane za pomocą zapięć typu Velcro. Nie mocowane do skóry pacjenta, dające możliwość szybkiego usunięcia z ciała. Zestaw okryć wykorzystujący sterylną lub destylowaną wodę jako medium przenoszenia temperatury. Przyłącza w okryciach wyposażone w system zapobiegający rozlewaniu wody po rozłączeniu drenów doprowadzających wodę z urządzenia. Okrycie/materac pozwalające na bezpośredni kontakt ze skórą pacjenta bez dodatkowego materiału separującego. Produkt bez zawartości lateksu.
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA PODWÓJNIE FILTROWANYM POWIETRZEM
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | System ogrzewania pacjenta za pomocą przewodzenia ciepłego powietrza od urządzenia do koca na pacjenta.
2 | System złożony z urządzenia grzewczego oraz kołderek, kocy grzewczych różnego typu dla pacjenta
3 | Możliwość zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych
4 | Możliwość mocowania ogrzewacza: | TAK
a) | do stojaka do kroplówek,
b) | łóżku pacjenta za pomocą własnych, zintegrowanych uchwytów
c) | postawienia na stole na antypoślizgowych nóżkach
5 | Wymiary urządzenia nie większe niż: 35 x 25 x 25 cm (Wys. x Szer. x Głęb.) | TAK, podać | Poniżej: 35 x 25 x 25 cm (Wys. x Szer. x Głęb.) – 10 pkt. 35 x 25 x 25 cm (Wys. x Szer. x Głęb.) – 0 pkt.
6 | Wytrzymała, plastikowa obudowa urządzenia z wewnętrzną strukturą / szkieletem wykonaną z aluminium. | TAK
7 | Brak latexu w jakimkolwiek elemencie konstrukcji urządzenia. | TAK
8 | Masa urządzenia max. 7,0,kg | TAK, podać | Poniżej 6,5 kg - 10 pkt. 6,5 kg - 7,0 kg - 0 pkt.
9 | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz | TAK
10 | Moc elementu grzejnego min. 1200 W / VA | TAK, podać
11 | Poziom hałasu podczas pracy urządzenia nie przekraczający 53dB | TAK, podać
12 | Kołderki grzewcze dostępne w min. 8 typach/rozmiarach: kołderka na całe ciało dla dorosłych, kołderka pod ciało dla dorosłych, kołderka na dolną część ciała u dorosłych, kołderka na górną część ciała dla dorosłych, kołderka na tors dla dorosłych, kołderka pediatryczna na całe ciało, kołderka noworodkowa, kołderka w formie tuby/rury grzewczej | TAK, wymienić
13 | Kołderki grzewcze posiadające zintegrowany system filtrowania powietrza, minimalizujący prądy powietrzne wokół pacjenta | TAK
14 | Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: filtrowanie powietrza w urządzeniu grzewczym, drugie filtrowanie w kołderce grzewczej. | TAK
15 | Kołderki grzewcze jednorazowego użytku dla jednego pacjenta, przezierne dla promieniowania rentgenowskiego. | TAK
16 | Kołderki dwukolorowe z oznaczeniem strony do kontaktu z ciałem pacjenta. | TAK
17 | Przewód elastyczny łączący urządzenie z kołderką o długości min. 1,8 m | TAK
18 | Urządzenie wyposażone w zintegrowany uchwyt do umieszczenia przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany | TAK
19 | Urządzenie wyposażone w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona. | TAK
20 | Min. 4 zakresy temperatur pracy urządzenia: tylko dmuchawa (temperatura otoczenia), 32℃; 38℃; 43℃ +/- 1℃ | TAK
21 | Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych. Akceptowalny zakres przepływu powietrza: max 1000 l/min. | TAK, podać | Poniżej 1000 l/min - 10 pkt. 1000 l/min. - 0 pkt.
22 | Zadana temperatura musi odpowiadać temperaturze na końcu wylotu przewodu powietrznego | TAK
23 | Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia: | TAK, opisać
a) | pierwsze zabezpieczenie przy temp. 52,0℃ +/- 3℃ - alarm dźwiękowy i wizualny, wyłączenie grzania i wentylatora.
b) | - drugie zabezpieczenie przy temp. 64,0℃ lub mniej - całkowite wyłączenie zasilania urządzenia
24 | Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą: | TAK
a) | przy temp. 29.4℃ lub niższej. Alarmy dźwiękowe i wizualne oraz wyłączenie grzałki i wentylatora
25 | Urządzenie wyposażone w wewnętrzny licznik przepracowanych godzin. Kontrolka optyczna (dioda LED) dająca informację o konieczności wymiany filtra. | TAK
26 | W dostawie z urządzeniem: | TAK, opisać
a) | Stojak medyczny z regulacją wysokości, kosz z mocowaniem - 1 szt.
b) | Kołderka grzewcza o wymiarach: 233 cm x 127 cm +/-2 cm na całe ciało pacjenta dorosłego. Dodatkowe zakładki materiału na ramiona i stopy. Kołderka bez lateksu, dwukolorowa, bez perforacji (otworów). Struktura materiału zapewnia filtrowanie nadmuchiwanego powietrza przez całą powierzchnię kołderki. Mocowanie do przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą adaptera zintegrowanego z kołderką. Nie dopuszcza się kołderek z mocowaniem do przewodu grzewczego za pomocą sznurka, nici lub taśmy. Kompatybilne z urządzeniami grzewczymi o niskim przepływie powietrza do 1000 L/min. Przezierna dla promieniowania rentgenowskiego, do użytku u jednego pacjenta - 75 szt.
c) | Kołderka grzewcza o wymiarach: 199 cm x 101 cm (+/-2 cm) pod całe ciało pacjenta dorosłego. Kołderka bez lateksu, dwukolorowa, bez perforacji (otworów). Struktura materiału zapewnia filtrowanie nadmuchiwanego powietrza przez całą powierzchnię kołderki. Mocowanie do przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą adaptera zintegrowanego z kołderką. Nie dopuszcza się kołderek z mocowaniem do przewodu grzewczego za pomocą sznurka, nici lub taśmy. Kompatybilne z urządzeniami grzewczymi o niskim przepływie powietrza do 1000 L/min. Przezierna dla promieniowania rentgenowskiego, do użytku u jednego pacjenta - 75 szt.
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH I KRWI
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Urządzenie do przepływowego podgrzewania płynów do infuzji i transfuzji | TAK
2 | Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów lub specjalnych szyn mocujących. | TAK
3 | System zapewniający ogrzewanie płynów poprzez transfer temperatury przez wymiennik ciepła. Bez udziału wody lub innych płynów | TAK
4 | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia. | TAK
5 | Po włączeniu urządzenia domyślna temperatura 38.50C | TAK
6 | Urządzenie osiąga zadaną temperaturę w ciągu max. 1 minuty | TAK, podać
7 | Panel sterujący z przyciskami zmiany temperatury, przyciskiem włączenia i wyłączenia oraz podświetlaną skalą aktualnej temperatury. | TAK
8 | Masa urządzenia max. 2,5 kg. | TAK, podać | Poniżej 2,3 kg - 10 pkt. 2,3 kg - 2,5 kg - 0 pkt.
9 | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 230mm x 230mm x 135mm (szerokość x wysokość x głębokość ) | TAK | Poniżej 230mm x 230mm x 135 mm - 10 pkt. 230mm x 230mm x 135 mm - 0 pkt.
10 | Urządzenie z zabezpieczeniem przed wnikaniem wody – klasa min. IPX4. | TAK, podać
11 | Klasa ochrony I, z zabezpieczeniem przed defibrylacją – Typ BF. | TAK
12 | Przystosowany do pracy ciągłej. | TAK
13 | Kompatybilność elektromagnetyczna: urządzenie spełnia wymagania normy IEC 61000-3-2, CISPR 11 | TAK
14 | Po włączeniu urządzenia i rozpoczęciu ogrzewania wykonywany jest autotest funkcji bezpieczeństwa sygnalizowany sygnałem akustycznym. | TAK, opisać
15 | Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura wymiennika ciepła spadnie poniżej < 36,5° C | TAK
16 | Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura wymiennika ciepła przekroczy 42°C wraz z alarmem dźwiękowym i optycznym. | TAK
17 | Maksymalne ciśnienie płynu w systemie do 300 mmHg | TAK, podać
18 | Możliwość ustawienia, regulacji temperatury wymiennika ciepła w zakresie od 37 do 410C. Skok co 0,50C. | TAK
19 | Dokładność wyświetlania temperatury rzeczywistej na wyświetlaczu +/- 0.50C. | TAK
20 | Możliwość regulacji temperatury tylko w trybie czuwania. | TAK
21 | Pobór mocy max. 380W | TAK, podać | Poniżej 370W - 10 pkt. 370W - 380W - 0 pkt.
22 | Urządzenie zapewnia skuteczne ogrzewanie krwi i płynów infuzyjnych do prędkości 100 ml/min. | TAK
23 | Sterylne przewody przedłużające (zestawy) dostępne w min. 3 wersjach: | TAK, podać
a) | przewód o długości 350 cm | TAK
b) | przewód o długości 460 cm | TAK
c) | przewód o długości 460 cm z pułapką pęcherzyków | TAK
24 | Z urządzeniem dostarczane sterylne przewody przedłużające (zestawy) o długości: | TAK, podać
a) | przewód 350 cm - 150 szt. | TAK
b) | przewód 460 cm z pułapką pęcherzyków – 150 szt. | TAK

## Myjnia dezynfektor
Znak sprawy: SZP.251.9.24
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Myjnia dezynfektor
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Myjnia jednodrzwiowa przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych, anestezjologicznych, kontenerów oraz obuwia operacyjnego | TAK
2 | Budowa i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883-1-2 | TAK
3 | Urządzenie medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC | TAK
4 | Wymiary zewnętrzne: wysokość 185 cm ± 5%, szerokość maksymalnie 65 cm z powodu ograniczonego miejsca, głębokość maksymalnie 70 cm z powodu ograniczonego miejsca. | TAK, podać
5 | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu cokół, fundament lub wanna cokołowa | TAK
6 | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji; bez wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione | TAK
7 | Komora o pojemności ± 5% 265 L umożliwiającej umieszczenie 12 tac narzędziowych o wymiarach 480x250x50 mm | TAK, podać
8 | Wielkość użytecznej przestrzeni w komorze: głębokość: 56cm, szerokość: 58cm, wysokość:78cm ± 5% | TAK, podać
9 | Komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 316L lub lepszej | TAK, podać
10 | Rama oraz obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej (dopuszczone elementy szklane) | TAK, podać
11 | Co najmniej 40 programów z możliwością edycji, dostępnych bezpośrednio z panelu dotykowego | TAK
12 | Myjnia wyposażona w przeszklone drzwi. | TAK
13 | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory w celu obserwacji przebiegu procesu | TAK
14 | Drzwi komory otwierane manualnie, po otwarciu tworzące stolik do wyładunku / rozładunku | TAK
15 | Urządzenie wyposażone w port RS232 oraz USB | TAK
16 | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz graficzny LCD 50x70 umieszczony po stronie załadowczej. | TAK | 50x70 i więcej – 10 pkt., poniżej 50x70 - 0 pkt.
17 | Drzwi blokowanie podczas procesu | TAK
18 | Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi w czasie cyklu. | TAK
19 | Wbudowana suszarka z silnikiem bezszczotkowym oraz z filtrem HEPA H14 i filtrem wstępnym | TAK
20 | Zakres regulacji temperatury suszenia co najmniej 50 – 130 °C | TAK
21 | Układ suszenia urządzenia powinien składać się z dmuchawy o mocy min. 0,8 kW i grzałki elektrycznej min. 3 kW. | TAK
22 | Suszarka wyposażona w skraplacz oparów. | TAK
23 | Ogrzewanie elektryczne, moc grzałek komory nie mniejsza niż 10 kW | TAK
24 | Procesy mycia i dezynfekcji realizowane automatycznie | TAK
25 | Wbudowane 2 czujniki temperatury w komorze urządzenia | TAK
26 | Możliwość kalibracji czujników temperatury | TAK
27 | Drukarka archiwizacyjna wbudowana w urządzenie. | TAK
28 | Komunikaty na wyświetlaczu i opisy na panelu w jęz. Polskim | TAK
29 | Zabezpieczenie danych w sterowniku w postaci kodu lub hasła | TAK
30 | Współpraca z systemami obiegu narzędzi różnych producentów. | TAK
31 | Możliwość ustawienia temperatury dezynfekcji termicznej do 95°C | TAK
32 | Co najmniej 3 pompy dozujące środki | TAK
33 | Możliwość umieszczenia wewnątrz urządzenia pojemników z detergentami i środkami dezynfekcyjnymi - 4 pojemniki po 5 l każdy | TAK
34 | Ustawienie ilości dozowanych środków z panelu sterowania | TAK
35 | Pompa cyrkulacyjna o wydajności co najmniej 620 litrów/min, moc pompy min 0,8kW | TAK, podać
36 | Szybkość przepływu powietrza w komorze powinna wynosić co najmniej 150 m3 / h. | TAK, podać
37 | Poziom dźwięku generowany przez urządzenie podczas pracy nie powinien przekraczać 58 dB. | TAK, podać
38 | Podłączenie do wody zimnej, ciepłej i demineralizowanej | TAK
39 | Odpływ z komory poprzez zawór spustowy | TAK
40 | Zasilanie elektryczne 3 x 400 V, N + PE, 50 Hz | TAK
41 | Wyposażenie dodatkowe
a) | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych w tacach narzędziowych o pojemności 10 tac 1/1 DIN (480x250x50 mm) z możliwością wyjmowania minimum 4 poziomów oraz ramion obrotowych w celu zwiększenia powierzchni między poziomami - 1 szt. Wózek wsadowy do mycia butów operacyjnych minimum 15 par - 1 szt. | TAK
b) | Wózek wsadowy do mycia butów operacyjnych minimum 15 par - 1 szt. | TAK | Do 14 par – 0 pkt. powyżej 14 10 pkt.
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Myjka ultradzwiękowa
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Myjnia ultradzwiękowa o pojemności 18L ± 5% | TAK
2 | Urządzenie przeznaczone do ultradźwiękowego czyszczenia narzędzi standardowych i mikrochirurgicznych | TAK
3 | Urządzenie typu stołowego. | TAK
4 | Urządzenie medyczne
5 | Wymiary zewnętrzne powinny wynosić ± 5% 350 x 320 x 500(wys.) mm. | TAK, podać
6 | Wymiary zbiornika powinny wynosić co najmniej 330x300x200 (wys) mm. | TAK, podać
7 | Komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304 lub lepszej | TAK, podać
8 | Częstotliwość czyszczenia ultradźwiękowego 28 - 30 kHz | TAK, podać
9 | Moc grzewcza min 400 W. | TAK, podać
10 | Moc szczytowa ultradźwięków min 1200 W. | TAK, podać
11 | Zasilanie jednofazowe 220 V. | TAK
12 | Czas pracy kontrolowany cyfrowo od 1 do 99 minut w odstępach co 1 minutę i powinien być widoczny na ekranie cyfrowym. | TAK
13 | Temperatura pracy kontrolowana cyfrowo co najmniej do 90 ° C, zaczynając od temperatury otoczenia ze skokiem co 1 ° C i powinna być widoczna na ekranie cyfrowym. | TAK
14 | Urządzenie wyposażone w kosz wykonany ze stali nierdzewnej. | TAK
15 | Urządzenie wyposażone w pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej. | TAK
16 | Urządzenie wyposażone w odpływ przez zawór kulowy 3/4. | TAK
17 | Myjnia ultradźwiękowa i narzędziowa tego samego producenta w celu obniżenia kosztów serwisu | TAK
18 | Oferowane urządzenia muszą być wyrobem medycznym zgłoszonym do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie. | TAK