## Cz.15 (hidden)
Załącznik nr 1B do SIWZ (DZP.272-16/12)
Pakiet nr 15
Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa produktu | Jm | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Ilość sztuk w opakow.
1 | Probówka ps o poj 4 ml bez kołnierza bez znacznika (13x75) | Szt | 50000 | 0.044 |  |  | 2200 | 2376
2 | Probówka ps o poj 10 ml stożkowa,przeźroczysta ze znacznikiem | Szt | 13000 | 0.09 |  |  | 1170 | 1263.6
3 | Probówka ps o poj 10 ml okrągłodenna bez znacznika | Szt | 26000 | 0.058 |  |  | 1508 | 1628.64
4 | Bagietka plastikowa długa, szytwna | szt | 3000 | 0.035 |  |  | 105 | 113.4
5 | Pałeczki plastikowe z wacikiem w probówce transportowej jałowe-z podłożem AMIES | szt | 2500 | 0.52 |  |  | 1300 | 1404
6 | Probówki o poj 4 ml sterylne z korkiem przeźroczyste okrągłodenne 12x75 (polistyrenowe) | Szt | 20000 | 0.2 |  |  | 4000 | 4320
7 | Pojemniki na mocz zakręcane | Szt | 25000 | 0.19 |  |  | 4750 | 5130
8 | Pojemniki na mocz zakręcane sterylne indyw. pakowne | Szt | 3500 | 0.36 |  |  | 1260 | 1360.8
9 | Pojemniki na kał z łopatką | Szt | 3500 | 0.22 |  |  | 770 | 831.6
10 | Poj na kał z łopatką sterylne indywidualnie pakowane | Szt | 3600 | 0.4 |  |  | 1440 | 1555.2
11 | Eza polistyrenowa 1 ul twarda pakowana w torebkach po 20 szt jałowa | Szt | 12000 | 0.08 |  |  | 960 | 1036.8
12 | Eza polistyrenowa 10 ul twarda pakowana w torebkach po 20 szt jałowa | Szt | 8000 | 0.08 |  |  | 640 | 691.2
13 | Szkiełka podstawowe cięte krawędzie 1mm do badań in vitro 76x26 | Szt | 3000 | 0.037 |  |  | 111 | 119.88
14 | Pałeczki z wacikiem bawełnianym drewniana jałowe indywidualnie pakowane 2,5x150 | Szt | 10000 | 0.11 |  |  | 1100 | 1188
15 | Pałeczki plastikowe z wacikiem w probówce transportowej jałowe-bez podłoża | Szt | 3500 | 0.28 |  |  | 980 | 1058.4
16 | Korki karbowane plastikowe do prob z poz 1 | Szt | 50000 | 0.018 |  |  | 900 | 972
17 | Szkiełka nakrywkowe do badan in vitro 22x22 | Szt | 2000 | 0.012 |  |  | 24 | 25.92
18 | Końcówki o poj do 200 ul. do pipety ML-pette | Szt | 80000 | 0.011 |  |  | 880 | 950.4
19 | Końcówka o poj do 1000 ul. | Szt | 4000 | 0.016 |  |  | 64 | 69.12
20 | Mikrokońcówki o poj 0,5-10ul do pipety ML-pette 5 ul` | Szt | 6000 | 0.02 |  |  | 120 | 129.6
21 | Końcówka 5 ml do pipety ML-pette | Szt | 6000 | 0.2 |  |  | 1200 | 1296
22 | Kamery do ilośćiowej analizy liczby elementów komórkowych w moczu | op | 18 | 140 |  |  | 2520 | 2721.6
23 | Jałowe probówki polipropylenowe 10 ml (16x100) okrągłodenne z korkiem | Szt | 1500 | 0.25 |  |  | 375 | 405
24 | probówka eppendorf zamykana 1,5 ml | Szt | 8000 | 0.034 |  |  | 272 | 293.76
25 | pipety Pasteura sterylne-R,pakowane indywidualnie | Szt | 1500 | 0.2 |  |  | 300 | 324
26 | pinceta 145mm metalowa precyzyjna prosta | Szt | 1 | 15 |  |  | 15 | 16.2
27 | statywy druciane 20 miejsc do prob z poz 1 | Szt | 10 | 12 |  |  | 120 | 129.6
28 | Kuwety pasujące do koagulometru CHROM 7 | szt | 10000 | 0.11 |  |  | 1100 | 1188
| SUMA | [5 empty] | 30184 | 32598.72
Kolor zakrętki pojemnika na mocz i kał do badania ogólnego różni się od koloru zakrętki pojemnika na mocz i kał badania bakteriologicznego.
Oferent poda spoób konfekcjonowania w/w towarów który będzie bezwzględnie obowiązywał w trakcie trwania umowy.

## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia (DZP.271-33/21) - PAKIET NR 1
Odczynniki do równowagi kwasowo-zasadowej do analizatorów Abl 90 Flex plus, które są wlasnoscią zamawiającego wraz z dzierżawą analizatora kompatybilnego oraz wpięciem go w system informatyczny, który jest własnością zamawiającego
Lp | Nazwa towaru | Jm | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Model/Producent/Rok produkcji
1 | Kaseta z elektrodami pomiarowymi (300 ozn/op) | op | 25 | [5 empty] | x
2 | Kaseta z elektrodami pomiarowymi (100 ozn/op) | op | 50
3 | Kaseta z odczynnikami, kontrolami, kalibratorami | op | 75 | [5 empty] | x
4 | Strzykawki do pobierania materiału (100 szt./op) | op | 20
5 | Kapilary do pobierania materiału (250 szt./op) | op | 40 | [5 empty] | x
6 | Mieszadełka (magnesy) | szt | 4 | [5 empty] | x
7 | Wyłapywacze skrzepów (250 szt./op) | op | 40
8 | pakiet przeglądowy | szt | 1
9 | Dzierżawa analizatora | m-c | 24 |  |  | x | x | x
| SUMA |  |  |  | 0
Lp | Warunki
1 | Parametry badane: ph,pCO2,pO2,sO2,Na,K,Cl,Ca zj ctHb,COHb,O2Hb,HbF,MetHb,glukoza,mleczany.
2 | Parametry wyliczane: HCO3,Hct,luka anionowa,ABE,SBE,osmolalność osocza.
3 | Maksymalna objętość próbki dla wykonania pełnego oznaczenia to 50 ul.
4 | Codzienna kontrola jakości na trzech poziomach.
5 | Kontrola jakości wykonywana automatycznie przy użyciu materiału kontrolnego (nie kalibratora) znajdującego się w pakiecie odczynnikowym -graficzna interpretacja QC-wykresy Leavy-Jeningsa.
6 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych oraz drukarka.
7 | Analizator pracujący w oparciu o odczynniki konfekcjonowane w postaci zintegrowanego pakietu odczynnikowego zawierającego kalibratory,kontrole oraz pojemnik na ścieki.
8 | Oddzielna kaseta zawierająca elektrody pomiarowe z możliwością przetykania skrzepów.
9 | Ważność odczynników na pokładzie analizatora min. 30 dni.
10 | Okres przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 4 miesięcy od daty każdej dostawy. Za jakość odpowiedzialny jest Wykonawca przez okres ważności.
11 | Oferent zapewni udział w kontroli międzynarodowej dla wszystkich trzech analizatorów
12 | Wykonawca zobowiązany jest do integracji dostarczonego aparatu z oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica firmy Asseco SA. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich licencji na integrację wraz z wdrożeniem integracji . Wszystkie koszty zakupu licencji na integracje oraz wdrożenia integracji zarówno po stronie Wykonawcy jak i po stronie Zamawiającego ponosi Wykonawca.

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia (DZP.271-33/21) - PAKIET NR 2
Odczynniki do diagnostyki ANA ANCA metodą immunofluorescencji pośredniej wraz z dzierżawą mikroskopu fluorescencyjnego
Odczynniki do diagnostyki ANA i AMA , Alergii metodą immunoblot wraz z dzierżawą automatu do blotów i wpieciem go w system informatyczny bedacy własnoscią zamawiajacego
Odczynniki posiadają certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów
Instrukcja wykonania w języku polskim na każde żądanie zamawiającego
Lp | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa/ nazwa producenta | Nazwa modelu/producenta | Rok produkcji
1 | Zestaw do diagnostyki ANA,AMA,ASMA LKM-1 metodą immunofluorescencji pośredniej (10x5) | op | 22 |  |  |  | x | x
2 | Zestaw do diagnostyki ANA,AMA,ASMA LKM-1 metodą immunofluorescencji pośredniej (10x10) | op | 20
3 | Zestaw do diagnostyki ANCA metoda immunofluorescencji posredniej (10x5) | op | 2 |  |  |  | x | x
4 | Zestaw do diagnostyki twardziny układowej (profil przeciwciał)Scl-70,CENP A,CENP B , RP11, RP155,fibrylaryna,NOR90,Th/To,PM-Scl100,PM-Scl75,Ku,PDGFR,Ro-52 | szt | 32
5 | Zestaw do diagnostyki miopatii zapalnych metodą blot :MI-2 alfa,-2 beta,TIF1 gamma ,MDA5, NXP, SAE, Ku,PM-Scl 100,PM-Scl75, Jo-1,SRP,PL-7,Pl-12,EJ,OJ | szt | 32
6 | Zestaw do diagnostyki ANA,AMA metodą immunoblot (DFS70,nRNP/Sm,Ro-52,SS-A,SS-B,Scl-70,PM-Scl,Jo-1,centromere protein B,PCNA,dsDNA,nucleosomes,histones,ribosomalP-proteins,AMA M2,) | szt | 512 |  |  |  | x | x
7 | Zestaw do diagnostyki alergi pokarmowej metoda blot(f1,f75,f2,f45,f4,f5,f9,f13,f14,f17,f20,f49,f84,f237,f25,f31,f35,f85,f3,f23) | szt | 1792 |  |  |  | x | x
8 | Zestaw do diagnostyki alergi oddechowej metoda blot(g1,g3,g6,g12,t2,t3,t4,t7,w1,w6,w9,d1,d2,e1,e2,e3,m1,m2,m3,m6) | szt | 2368 |  |  |  | x | x
9 | Zestaw do diagnostyki alergi pediatrycznej metodą blot zawierajacy nie mniej niż :(gx ,t3,w6,d1,d2,e1,e2,m2,m3,m6,f1,f75,f2,f3,f76,f77,f78,e204,f4,f9,f14,f13,f17,f31,f35,f49) | szt | 768 |  |  |  | x | x
10 | Zestaw do diagnostyki alergii pokarmowej metodą blot (f10,f14,f86,f25,f31,f35,f85,f46,f244,f292 | szt | 16
11 | Zestaw do diagnostyki alergii pokarmowej metodą blot (t215,f422f423,f424f429f445,f444f427 | szt | 16
12 | Zestaw do diagnostyki alergii oddechowej metodą blot (t3.t215,t216,t220,t225,g6,g205,g215,g210,g212) | szt | 16
13 | Zestaw do diagnostyki alergii pokarmowej metodą blot (f1,f2,f75,f78,f13,f256,f17,f20,f73,f336 | szt | 16
14 | Zestaw do diagnostyki alergii pokarmowej metodą blot (f44,f49,f84,f92,f95,f97,f122,f237,f329,fs32) | szt | 16
15 | Zestaw do diagnostyki alergii oddechowej metodą blot (ds1,es2,i6,e7,m1,m2,m3,m5,m6,m37) | szt | 16
16 | Zestaw do diagnostyki alergii oddechowej metodą blot (e1,e2,e3e6,e71,e73,e82,e84,es7es172) | szt | 16
17 | Konjugat enzymatyczny IgG | szt | 5
18 | Konjugat enzymatyczny IgE | szt | 5
19 | anty CCD absorbent | szt | 5
20 | Płyny płuczące do automatu( wypełnia oferent) | szt | 10 |  |  |  | x | x
21 | Dzierżawa automatu do blotów | m-c | 24 |  |  | x
22 | Dzierżawa mikroskopu fluorescencyjnego | m-c | 24 |  |  | x
Razem
Warunki graniczne
1.Kontrola pozytywna w testach immunofluorescencji pośredniej z informacją o mianie.
2.Zestaw do diagnostyki ANA (test paskowy) Antygen DFS 70 na każdym pasku testowym jako oddzielna linia.
3.Zestaw do diagnostyki ANA - SS-A oraz Ro-52 jako osobne prążki
4. Zestaw do diagnostyki ANCA -test multiparametrowy -substrat wymagany -mieszanina komórek Hep-2 pokrytych granulocytami
5. Zestaw do diagnostyki alergii-Pasmo CCD (weryfikacja reakcji krzyżowych)na każdym pasku testowym, w każdym profilu alergenowym
6.Oferent zapewni szkolenie z zakresu wykonywanych technik: Immunofluotescencja posrednia,immunoblot oraz pomoc merytoryczną przy analizie trudnych preparatów
7. Oferent dostarczy na czas trwania umowy kołyskę laboratoryjna oraz skaner z oprogramowaniem do analizy blotów jako backup
8.Oferent podłączy automat do blotów w system informatyczny będący własnością zamawiającego oraz zdefiniuje
9. Oferent dostarczy na czas trwania umowy pipetę automatyczną o poj 1000-5000 ul ,która po zakończeniu umowy przechodzi na własność zamawiającego
10.Oferent zapewni bezpłatny udział w miedzylaboratoryjnej kontroli zewnętrznej w zakresie badań autoprzeciwciał i alergii 2 razy w roku
Warunki dla automatu do blotów
1.W pełni zautomatyzowany system :automatyzacja całej procedury inkubacji blotów- identyfikacja próbek,rozcieńczanie,wszystkie etapy inkubaji,płukanie
2. Ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych-automatyczne fotografowanie zainkubowanych pasków, możliwość dwukierunkowego połączenia z LIS
3. Możliwość inkubacji jednocześnie testów autoimmunologicznych oraz do diagnostyki alergii na jednym urządzeniu
4. Wykonawca zobowiązany jest do integracji dostarczonego aparatu z oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica firmy Asseco SA. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich licencji na integrację wraz z wdrożeniem integracji . Wszystkie koszty zakupu licencji na integracje oraz wdrożenia integracji zarówno po stronie Wykonawcy jak i po stronie Zamawiającego ponosi Wykonawca. W uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca zdefiniuje na aparacie oraz w oprogramowaniu InfoMedica wszystkie testy, które będą przedmiotem umowy, dla każdego z testów i jego wariacji (oznaczenie z udziałem i bez udziału dodatkowego odczynnika). Jeśli w trakcie trwania umowy zostaną z przyczyn zależnych od Wykonawcy zmienione zostaną parametry poszczególnych wykonywanych i skonfigurowanych w LIS testów, wszelkie koszty związane z aktualizacją integracji ponosi Wykonawca.

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia (DZP.271-33/21) - PAKIET NR 3
Tabela nr 1
Odczynniki do metody ELISA/CLIA wraz z dzierżawą automatu do metody ELISA/CLIA i wpięciem go w system informatyczny będący własnością zamawiającego wraz z czytnikiem i płuczką do ELISA oraz kołyską laboratoryjną ,skanerem z oprogramowaniem do analizy wyników z blot
Odczynniki posiadają certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów
Instrukcja wykonania w języku polskim na każde żądanie Zamawiającego
Lp | Nazwa towaru | JM | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Producent
1 | Tetanus IgG (ilościowo) CLIA | szt | 168
2 | Diphteria IgG (ilościowo) CLIA | szt | 168
3 | Bordetella pertussis Toxin (ilościowo) CLIA | szt | 168
4 | Mumps IgG CLIA | szt | 128
5 | Mumps IgM CLIA | szt | 24
6 | Measles IgG CLIA | szt | 144
7 | Measles IgM CLIA | szt | 24
8 | Rubella IgG CLIA | szt | 240
9 | Rubella IgM CLIA | szt | 24
10 | Toxoplazma IgG CLIA | szt | 168
11 | Toxoplazma IgM CLIA | szt | 168
12 | Varicella Zoster IgG CLIA | szt | 24
13 | Varicella Zoster IgM CLIA | szt | 24
14 | Borelia IgG-test potw | szt | 60
15 | Borelia IgM -test potw | szt | 240
16 | Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IGG ELISA | op | 10
17 | Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IGM ELISA | op | 10
18 | Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IGA ELISA | op | 10
19 | Odczynniki do obslugi analizatora (uzupełnia oferent) | op | 2
Razem
Tabela nr 2
LP. | Dzierżawa sprzętu | Jednostka | Ilość | Cena brutto za 1 miesiąc (PLN) | Wartość brutto za 24 miesięcy (PLN) | Nazwa modelu/producenta | Rok produkcji
1 | Dzierżawa sprzętu | miesiąc | 24
| Wartrość Całego Pakietu | Wartość brutto (PLN)
1 | Odczynniki (tabela nr 1)
2 | Dzierżawa sprzętu w okresie 24 miesięcy (tabela nr 2)
RAZEM
Warunki graniczne dla automatu do metody ELISA/CLIA
1. Aparat wykonujący pomiary metodą ELISA i CLIA . Wykonanie badań w płytkach 96 dołkowych lub w formie monotestów (konfekcjonowanych max. po 24 testy z 12 miesięczna datą ważności) zawierających wszystkie niezbędne składowe reakcji.
2.Pełna automatyzacja całego procesu od momentu wstawienia prób badanych oraz odczynników na pokład do uzyskania raportu (odczyt płytki na pokładzie aparatu automatycznie po zakończeniu procedury)
3. Analizator co najmniej dwu płytkowy ,umożliwiający przeprowadzenie minimum 4 różnych badan ( parametrów) jednocześnie lub min 24 testów równoczasowo (różnego typu)
4. Analizator pracujący za pomocą igły dozująco-odciągajacej,umożliwiający wykonanie rozcieńczenia w 1:200 (oraz mniejsze) w igle-brak materiałów zużywalnych w postaci końcówek jednorazowych do pipetowania oraz naczyń do rozcieńczania surowicy pacjenta.
5. Bezpłatna pomoc merytoryczna w programowaniu testów
6.Bezpłatna instalacja i szkolenie.
7.Serwis i gwarancja dla dzierżawionego sprzętu na czas trwania umowy wraz z corocznym przeglądem gwarancyjnym potwierdzonym dokumentem jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego.
8. Wpięcie w system informatyczny będący własnością zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do integracji dostarczonego aparatu z oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica firmy Asseco SA. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich licencji na integrację wraz z wdrożeniem integracji . Wszystkie koszty zakupu licencji na integracje oraz wdrożenia integracji zarówno po stronie Wykonawcy jak i po stronie Zamawiającego ponosi Wykonawca.
Warunki graniczne dla czytnika i płuczki ELISA
1. | Certyfikat CE
2. | Metodyka badań : immunoenzymatyczna
3. | Wbudowanie 5 filtrów umożliwiających odczyt absorbancji w zakresie fali od 405 do 620 nm (405,450,492,550,620)
4. | Możliwość pomiaru absorbancji w zakresie 0-3,0 jednostek zarówno przy pojedynczej i diferentnej dł. Fali
5. | Możliwość przeliczania uzyskanych wyników absorbancji w dowolnie zadany sposób z jednoczesnym wskazaniem wartości dodatnich,ujemnych,szarej strefy przy testach jakościowych lub podanie wyniku w określonych jednostkach przy testach ilościowych.
6. | Możliwość stałego zaprogramowania nr testu i przypisania go do konkretnego badania.
7. | Możliwość ustawienia ilości płukań.
8. | Głowica 8-igłowa.
9 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
10 | Bezpłatna pomoc merytoryczna w programowaniu testów
11 | Bezpłatna instalacja i szkolenie
12 | Serwis i gwarancja dla dzierżawionego sprzętu na czas trwania umowy wraz z corocznym przeglądem gwarancyjnym potwierdzonym dokumentem jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego
Wymagania dla testów:
YERSINIA ENTEROCOLITICA I PSEUDOTUBERCULOSIS W KLASACH IGG, IGM, IGA- ELISA
1.Oznaczenie ilościowe we wszystkich trzech klasach przeciwciał oddzielnie
2.Krawędzie dołków znakowane kolorami (inne w klasach IGG, inne w klasach IGM i IGA dla eliminacji pomyłek)
3.Test wykorzystujący antygeny białkowe rekombinowane tworzone wyłącznie przez patogenne dla ludzi szczepy Yersinia
4.Bufor do rozcienczeń próbek zabarwiony celem eliminacji pomyłek
5.Buteleczki zaw koniugat dla każdej z klas oznaczone innym kolorem zgodnym z kolorem dołków w mikropłytce
BORELIA WESTERN BLOT
1.Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach (dotyczy wszystkich antygenów naniesionych na pasek nitrocelulozy)
2.Test wykorzystujący co najmniej nastepujace antygeny : p100, VisE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18
3.Zastosowane antygeny boreli spielmani
4.Antygeny OspC i p18 z czterech patogennych gatunków Borelii (B.garinii, burgdorferii, afzelii spielmanii), umieszczone na pasku testowym jako 4 niezależne prążki
5.Osobne testy dla IGG, IGM
6.Ocena wyników testu w sposób punktowy (punkty przypisane poszczególnym prążkom) z użyciem arkusza do oceny wyników poracowanego przez producenta
7.Cut-off na pasku reakcyjnym
8. Wykonawca dostarczy niezbedny sprzet do wykonania badania(skaner,kołyska,pipeta lab)

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia (DZP.271-33/21) - PAKIET NR 4
Dzierżawa aparatu do identyfikacji drobnoustrojów oraz genów oporności na antybiotyki metodą PCR wraz z odczynnikami
LP. | Nazwa towaru | JM. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa handlowa | Nazwa producenta/model/ Rok produkcji
1 | Panel do wykrywania bakterii atypowych i wirusów z górnych dróg oddechowych ( na podstawie wymazu z nosogardzieli) zawiera w swoim spektrum : wirus SARS CoV2, Influenzae A, B, RSV, Rhinowirusy, Enterowirusy oraz bakterie atypowe | szt | 900 |  |  |  | X
2 | Panel do wykrywania patogenów z zakażeń krwi i genów oporności na antybiotyki z dodatnich hodowli ( butelek krwi na posiew) zawiera w spektrum najczęściej powodujące zakazenia krwi G+ i G-, pałeczki niefermentujące, grzyby drożdżopodobne oraz geny oporności :MRSA, VRE,KPC | szt | 30 |  |  |  | X
3 | Dzierżawa aparatu | mc | 24
Razem |  |  |  |  | 0
LP. | Warunki dotyczące w/w asortymentu:
1 | System w pełni zautomatyzowany i zamknięty do identyfikacji drobnoustrojów metodą PCR wyposażony w aktywne moduły reakcyjne w liczbie odpowiadającej ilości wykonywanych badań- 1 moduł, z możliwością rozbudowy systemu o kolejne moduły w przypadku wzrostu ilości badań
2 | Aparat fabrycznie nowy
3 | System zapewnia zintegrowaną izolację materiału genetycznego, amplifikację i detekcję w jednym procesie, bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie jednego analizatora
4 | System wykorzystuje technologię nested PCR o podwyższonej czułości i specyficzności oznaczeń, wykrywając wiele patogenów jednocześnie
5 | system daje możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej lub dodatniego posiewu krwi bez wstępnej ekstrakcji materiału genetycznego
6 | Testy w formie paneli posiadają kontrole wewnętrzne monitorujące poprawność wykonania badania na każdym etapie
7 | System nie wymaga posiadania i spełniania wymogów dla Pracowni Biologii Molekularnej
8 | Odczynniki znajdują się w zamkniętym układzie reakcyjnym, co zabezpiecza je przed kontaminacją i uszkodzeniem. System gwarantuje minimalizację ryzyka zakażenia pracownika wykonującego badanie
9 | System wydaje gotowy wynik do interpretacji
10 | Czas wykonania badania wynosi poniżej 70 minut
11 | System jest kompletny i zawiera aparat, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych, UPS, drukarkę oraz wszelkie sprzęty pomocnicze niezbędne w procesie przygotowania próbek.
12 | Wykonawca zapewnia szkolenie przy instalacji aparatu oraz merytoryczne konsultacje telefoniczne w przypadku trudności technicznych mogących wystąpić w trakcie użytkowania aparatu
13 | Odczynniki multiplex PCR kompatybilne z aparatem zestawione w panelach, umożliwiające detekcję grup patogenów i mechanizmów oporności na antybiotyki
14 | Panel do wykrywania bakterii atypowych i wirusów z górnych dróg oddechowych ( na podstawie wymazu z nosogardzieli) zawiera w swoim spektrum : wirus SARS CoV2, Influenzae A, B, RSV, Rhinowirusy, Enterowirusy oraz bakterie atypowe
15 | Panel do wykrywania patogenów z zakażeń krwi i genów oporności na antybiotyki z dodatnich hodowli ( butelek krwi na posiew) zawiera w spektrum najczęściej powodujące zakazenia krwi G+ i G-, pałeczki niefermentujące, grzyby drożdżopodobne oraz geny oporności :MRSA, VRE,KPC