Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/Wykaz parametrów technicznych

Dzierżawa  analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych na potrzeby wykonywania badań w oddziałach szpitalnych.

Ilość badań przewidziana na 12 miesięcy: 6000/kompletów badań

*Podane ilości badań uwzględniają odczynniki i materiały potrzebne do wykonania kontroli jakości i konserwacji. Należy dostarczyć kapilary i odpowiednią ilość zatyczek do wykonania 1000 badań gazometrycznych rocznie.

Wymagania minimalne stawiane automatycznym analizatorom parametrów krytycznych:

Analizatory oferowane:

1) Nazwa, producent, rok produkcji, numer serii …………………………………………………

2) Nazwa, producent, rok produkcji, numer serii …………………………………………………

| L.p. | Parametry wymagalne | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwa fabryczne nowe lub jeden nowy a drugi używany, automatyczne analizatory parametrów krytycznych, ale nie starsze niż z roku 2020, analizatory tego samego modelu. |  |
| 2 | Parametry oznaczane: pH, pCO2, pO2, ctHB, MetHb, O2Hb, HHb, FHb, COHb, sO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita |  |
| 3 | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary. |  |
| 4 | Wykonanie pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, elektrolity, metabolity) z próbki o objętości nie większej niż 50µl. |  |
| 5 | Czas oznaczenia próbki max 60s. |  |
| 6 | System dający możliwość doboru wielkości kasety w zależności od ilości wykonywanych badań. |  |
| 7 | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30dni. |  |
| 8 | Możliwość reinstalizacji pakietu odczynnikowego i kasety sensorycznej bez utraty pozostałych testów. |  |
| 9 | Możliwość wyłączenia analizatora bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów. |  |
| 10 | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych. |  |
| 11 | Materiał kontrolny na 3 poziomach, inny niż materiał do kalibracji. |  |
| 12 | Czas kalibracji i kontroli jakości analizatora w ciągu doby nie dłuższy niż 30minut. |  |
| 13 | Międzynarodowa kontrola zewnętrzna badań dla wszystkich parametrów w cyklach 1 raz w miesiącu zapewniona przez oferenta. Wprowadzanie wyników kontroli elektronicznie, raporty z wprowadzonych wyników dostępne w ciągu max 5dni. |  |
| 14 | Podłączenie analizatora do sieci informatycznej – Eskulap, dwukierunkowa transmisja danych, połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy, drugi analizator stanowi back-up. |  |
| 15 | Zasilanie awaryjne elementów systemu z UPS lub wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego. |  |
| 16 | Oprogramowanie w języku polskim. |  |
| 17 | Możliwość zgłaszania awarii 24h na dobę przez wszystkie dni w roku. |  |
| 18 | Gwarancja techniczna i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzenia w czasie trwania umowy bezpłatnie. |  |
| 19 | Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy do 30dni w celu wykorzystania zainstalowanych kaset. |  |
| 20 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 3 h (przez wszystkie dni w roku) |  |
| 21 | Instalacja, uruchomienie i minimum 3 szkolenia użytkowników w zakresie obsługi, rozwiązywania drobnych problemów technicznych musi być wykonane przez autoryzowanego przedstawiciela producenta analizatora na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Dwa pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie potwierdzone certyfikatem. |  |
| 22 | Po zawarciu umowy wraz z pierwszą partią odczynników należy dołączyć w formie papierowej i elektronicznej aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich kwalifikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych. |  |

………………………………………..

podpis Wykonawcy

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM OSOBISTYM LUB PODPISEM ZAUFANYM.