ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

LAMPA DO DEKONTAMINACJI POMIESZCZEŃ ŚWIATŁEM UVC

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: | Urządzenie nowe, nieużywane, niepowystawowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2022 |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy, opisać lub potwierdzić) |
| --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE |
|  | Urządzenie składające się z min. trzech wież działających z wykorzystaniem promieniowania UVC | TAK |  |
|  | Wymiary pojedynczej wieży: - długość urządzenia 480 mm (+/- 20 mm), - szerokość 450 mm (+/- 20 mm), - wysokość całkowita 1840 mm (+/- 20 mm). | TAK/Podać |  |
|  | Długość fali UV min. 253,7 nm | TAK/Podać |  |
|  | Promienniki UVC o łącznej mocy natężenia promieniowania min. 1 000 W | TAK/Podać |  |
|  | Trwałość promienników min. 9.000h, przy pracy 5h dziennie | TAK |  |
|  | Praca promienników UVC zliczana automatycznie a po przekroczeniu limitu 9 000 h urządzenie sygnalizuje konieczność ich wymiany | TAK |  |
|  | Promienniki nie emitujące szkodliwego ozonu | TAK |  |
|  | Rozsył promieniowania 360o | TAK |  |
|  | Laserowy dalomierz odległości, rozpoznający kubaturę pomieszczenia, niezbędny do obliczenia czasu ekspozycji | TAK |  |
|  | Możliwość pracy zarówno w trybie automatycznym wspieranym przez precyzyjny system laserowy, obliczający czas ekspozycji promieniowania UV-C na podstawie szybkiego skanowania pomieszczenia, jak i w trybie manualnym, który umożliwia skuteczną dezynfekcję pomieszczeń o bardzo dużej powierzchni i kubaturze w wybranym przez użytkownika czasie | TAK |  |
|  | Min. dwa łączniki dla trzech zespołów, ułatwiające transport urządzenia. | TAK |  |
|  | Wbudowane czujniki ruchu o szerokim zakresie detekcji | TAK |  |
|  | Czas dezynfekcji dla pomieszczenia 30m2 max. 4 minuty | TAK/Podać |  |
|  | Urządzenie na podstawie jezdnej z min. 4 kołami z czego min. 2 koła z możliwością blokady | TAK/Podać |  |
|  | Koła obrotowe dedykowane sprzętom medycznym, antystatyczne, z hamulcem bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Szybka dezynfekcja jednocześnie min. 2 pomieszczeń przy zachowaniu wysokiej skuteczności biobójczej | TAK/Podać |  |
|  | Do wyboru użytkownika min. 3 tryby pracy: 3 urządzenia w jednym pomieszczeniu, 2+1 (sala chorych + łazienka), 3/3 (3 pomieszczenia). | TAK |  |
|  | Tablet sterujący wraz z aplikacją sterującą procesem dezynfekcji oraz z funkcją generowania raportów i eksportem do pliku Excel | TAK |  |
|  | Możliwość przerwania/zatrzymania procesu dezynfekcji z poziomu aplikacji sterującej na tablecie | TAK |  |
|  | Min. potrójny system bezpieczeństwa: - przerwanie/zatrzymanie procesu dezynfekcji z poziomu aplikacji na tablecie, - zastosowanie wysokiej klasy czujników ruchu, - przycisk bezpieczeństwa na urządzeniu („grzybek awaryjny”) | TAK/Podać |  |
|  | Typ promiennika min. TUV T5 | TAK |  |
|  | Min. 48 promienników o łącznej mocy min 3000W, dodatkowo wspieranych przez wysokiej jakości odbłyśnik | TAK/Podać |  |
|  | Potwierdzona aktualnymi (nie starszymi niż 2 lata) badaniami mikrobiologicznymi akredytowanego, krajowego laboratorium 99,99% skuteczność biobójcza w czasie 6 i 10 minut wobec lekoopornych patogenów z grupy ESKAPE oraz Clostridium Difficile, Escheichia Coli, Candida Auris. | TAK |  |
|  | Pakiet startowy atestowanych dozymetrów UV-C dla celów kontrolnych | TAK |  |
|  | Napięcie 230V | TAK |  |
|  | Pokrowce na kolumny dezynfekcyjne | TAK |  |
| II | OKRES GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego (podlega ocenie) Gwarancja – liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji. | TAK | Zgodnie z informacją zawartą w formularzu ofertowym |
|  | W okresie gwarancji czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przeglądów wraz ze stosownym świadectwem bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej maksymalnie do 72 godzin od zgłoszenia awarii poprzez e-mail lub telefonicznie (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany elementu na nowy - nie więcej niż 3 naprawy tego samego elementu. | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim dostarczone przy dostawie. | TAK |  |
|  | Potwierdzenie zawartych w tabeli parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia materiałami informacyjnymi producenta (foldery, kserokopie stron katalogowych, inne) – wraz z ofertą. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE dostarczony przy dostawie | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji – min. 1 przegląd rocznie. | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. | TAK |  |
|  | Sprzęt dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. | TAK |  |

# UWAGA:

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub nie wypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

# Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie",  "±" lub "≥ ≤", Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być nie sprzeczne z materiałem informacyjnym.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami, jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, i do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

# Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

# Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.

# podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e

# do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

# wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy