Zał. 1A do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1 – ambulans z wyposażeniem

Dotyczy: Zakup ambulansu ratownictwa medycznego wraz z jego wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu.”

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa 1 szt. ambulansu typu C lub typu B (ambulansu przeznaczonego do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzyosobowego zespołu specjalistycznego / podstawowego Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego) z wyposażeniem wraz z systemem transportowym (nosze oraz krzesełko kardiologiczne), spełniającego wymagania określone w aktualnej, zharmonizowanej polskiej normie PN-EN 1789+A2 (zwanej dalej również Normą 1789) lub równoważnej w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

34114121-3	Karetki,

42415320-7	Wyposażenie pojazdów ratowniczych

33192160-1	Nosze

33100000-1	Urządzenia medyczne

Zamawiający wymaga by oferowany Ambulans był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, rok produkcji:  nie wcześniej niż 2021 r.

Marka, typ, nazwa handlowa Ambulansu (pojazd skompletowany: pojazd bazowy wraz z zabudową i wyposażeniem) wynikająca ze świadectwa homologacji (dołączyć); data wydania i numer świadectwa homologacji:

………………………………………................….………………………………….

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego:

………………………………………................….……………………………………

Ambulans ma posiadać certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego Ambulansu) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z aktualną Normą PN EN 1789+ A2 lub równoważną (dołączyć przy dostawie). Podać datę wystawienia certyfikatu, numer sprawozdania  oraz nazwę jednostki, która przeprowadziła badania (testy zderzeniowe): ……………………………………...………………………………………. oraz spełniać parametry minimalne (bezwzględnie wymagane) określone poniżej.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

Całość wyposażenia ambulansu drogowego w sprzęt medyczny  musi być zgodne z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz 89/686/EEC. Rok produkcji całości sprzętu i wyposażenia -2021 r.

W poniższej części Załącznika „1A” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego ambulansu specjalistycznego. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób oferowany parametr.

| Lp. | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego |  |
| I. NADWOZIE |  | -------------- |
| 1. | Typu „furgon”, do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej (z uwzględnieniem zabudowy, kompletnego wyposażenia, max. poziomu płynów eksploatacyjnych oraz kompletu pasażerów), bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny |  |  |
| 2. | Nadwozie samonośne, elementy metalowe ocynkowane, z izolacją termiczną i akustyczną, lakier w kolorze żółtym RAL 1016 (zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1789 lub równoważną i aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego). |  |  |
| 3. | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy, fotele z możliwością regulacji pochylenia oparć, przesuwu wzdłużnego oraz z podłokietnikami |  |  |
| 3. | Drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe, otwierane na boki do kąta min. 260 º z systemem blokowania przy otwieraniu oraz kieszeniami z siatki |  |  |
| 4. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym oraz dodatkowym stopniem elektrycznie wysuwanym. |  |  |
| 5. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. |  |  |
| 7. | Centralny zamek wszystkich drzwi oraz schowka zewnętrznego, sterowany pilotem. |  |  |
| 8. | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący jednocześnie funkcję zderzaka |  |  |
| 9. | Krawędzie progów drzwi kabiny kierowcy, L+P strona zabezpieczone przed ścieraniem lakieru nakładkami z tworzywa sztucznego |  |  |
| II.SILNIK |  | -------------- |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany, z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych |  |  |
| 2. | Moc silnika minimum 160 KM oraz moment obrotowy zapewniające minimum 380 Nm . |  |  |
| 3. | Spełniający wymagania minimum normy Euro VId |  |  |
| III.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  | -------------- |
| 1. | Skrzynia biegów manualna o min. 6 biegach do przodu i biegu wstecznym lub skrzynia biegów automatyczna o min. 6 biegach do przodu i biegu wstecznym |  |  |
| 2. | Napęd na jedną oś (przednią lub tylną – podać) Parametr punktowany: Napęd na oś przednią – 8 pkt Napęd na oś tylnią – 0 pkt |  |  |
| 3. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy typu: ESP lub równoważny |  |  |
| 4. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania typu: ASR lub równoważny |  |  |
| IV.ZAWIESZENIE |  | -------------- |
| 1. | Zawieszenie wzmocnione (wzmocnione amortyzatory, stabilizatory osi przedniej i tylnej, resory) gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów |  |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY |  | -------------- |
| 1. | System zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania typu ABS lub równoważny. |  |  |
| 2. | System wspomagania nagłego hamowania. |  |  |
| 3. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |  |  |
| 4. | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę” |  |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |  | -------------- |
| 1. | Ze wspomaganiem. |  |  |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy w co najmniej dwóch płaszczyznach tj. góra-dół, przód-tył |  |  |
| VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  | -------------- |
| 1. | Zespół dwóch akumulatorów, każdy o pojemności min. 80 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu – jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału pacjenta – połączone tak aby były sprzężone oraz aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V |  |  |
| 2. | Fabrycznie wzmocniony alternator o mocy minimum 1600 W |  |  |
| VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  | -------------- |
| 1. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  |  |
| 2. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 L. |  |  |
| 3. | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (czołowe i boczne, nadokienne). |  |  |
| 4. | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. |  |  |
| 5. | Wentylacja i klimatyzacja kabiny kierowcy |  |  |
| 6. | Lusterka zewnętrzne, elektrycznie składane, regulowane i podgrzewane |  |  |
| 7. | Lusterko wewnętrzne. |  |  |
| 8. | Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie. |  |  |
| 9. | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy o niedomknięciu którychkolwiek drzwi |  |  |
| 10. | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. |  |  |
| 11. | Układ wydechowy fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego. |  |  |
| 12. | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody z podłoża |  |  |
| 13. | Koło zapasowe, zestaw narzędzi do wymiany koła lub alternatywnie: wyposażenie pojazdu w zestaw naprawczy zamiast w koło zapasowe pod warunkiem, że koło zapasowe wraz z narzędziami będzie dostarczone luzem |  |  |
| 14. | Pojazd wyposażony fabrycznie w opony letnie + dodatkowy zestaw opon zimowych dostarczony luzem |  |  |
| 15. | Czujniki parkowania przednie i tylne |  |  |
| 16. | Kamera cofania |  |  |
| 17. | Asystent bocznego wiatru: Parametr punktowany: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 18. | Elektrycznie ogrzewana szyba przednia: Parametr punktowany: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny (zabudowa) |  |
| I. NADWOZIE |  | ------- |
| 1. | Minimalne wymiary wewnętrzne przedziału medycznego w cm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 320 x 170 x 185 cm |  |  |
|  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  |  |
|  | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. |  |  |
|  | Schowek oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu, z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. |  |  |
|  | Zapewniony z zewnątrz (poprzez drzwi przesuwne) dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) |  |  |
|  | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową |  |  |
|  | Miejsce wraz z mocowaniem 3 kasków ochronnych |  |  |
| II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  | ------- |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewanie przedziału medycznego; ogrzewanie przedziału medycznego możliwe przy włączonym silniku pojazdu |  |  |
|  | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia) |  |  |
| 3. | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju oraz klimatyzacja z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. Zamawiający dopuszcza by fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy pojazdu bazowego była rozbudowana na przedział medyczny na etapie adaptacji na ambulans. |  |  |
|  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne (typu Webasto). Ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem takie, aby przy temperaturach zewnętrznych – 100 C i niższych, ogrzanie wnętrza do temperatury co najmniej + 50 C nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Po upływie 30 minut w przedziale pacjenta temperatura powinna wynosić co najmniej 22oC (proszę podać markę i model urządzenia), |  |  |
|  | System oczyszczania z wirusów i bakterii, grzybów, pleśni oraz lotnych związków organicznych w przestrzeni roboczej karetki pogotowia. Zadaniem systemu jest oczyszczanie powietrza dostającego się do wnętrza karetki z pacjentem oraz personelem, oraz powietrza wydychanego przez pacjenta w trybie ciągłym podczas pracy personelu. System nie powodujący żadnej degradacji sprzętu medycznego i powierzchni wewnętrznych ambulansów. Wyposażenie: - wentylator zasysający - filtr z węglem aktywnym - sekcje fotokatalityczne - sekcje lamp UV - filtr kokosowy albo równoważny Wymiary zewnętrzne nie większe niż (mm): wys. 390±5, dł.300±5, szer. 127±5. Zasilanie 230V/50Hz Waga maksymalnie do 7,0 kg Poziom hałasu - nie większy niż 35 db(A). Gwarancja min. 24 miesiące (podać markę i model) Parametr punktowany: System oczyszczania powietrza w ambulansie – 4 pkt Ambulans bez ww. systemu – 0 pkt |  |  |
| III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  | ------- |
|  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: 1. zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem wyłącznikiem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), kabel zasilający o długości min. 5 m, automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu. inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora) |  |  |
| 2. | Instalacja dla napięcia 12V przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V (w tym jedno 20A) zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem 2. Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone w górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx; - minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym - oświetlenie nocne |  |  |
| 3. | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu sterujący oświetleniem przedziału medycznego sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury (o ile zaoferowano system klimatyzacji przedziału medycznego). Sterowanie ogrzewaniem postojowym 230V; Sterowanie ogrzewaniem powietrznym (typu Webasto) |  |  |
| 4. | Dodatkowy panel sterujący oświetleniem roboczym zamontowany z tyłu Ambulansu przy drzwiach tylnych (1x prawa strona) |  |  |
| 5. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |
| IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  | ------- |
|  | Sygnalizacja świetlna spełniająca mające zastosowanie przepisy prawa oraz normy realizowana przez belki zespolone lub lampy np. typu kogut; realizowana w technologii LED i lamp błyskowych. Wymaga się by w przedniej części dachu zamontowana była belka zespolona oraz w tylnej co najmniej lampa typu kogut lub belka. |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. |  |  |
|  | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model. |  |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu - zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2487) - 3 pasy odblaskowe wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu i z tyłu pojazdu napis lustrzany: „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej o wysokości znaków min. 22 cm z przodu i 10 cm z tyłu - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” lub „P” ( do uzgodnienia po podpisaniu umowy) w okręgu o średnicy min. 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm - nazwa dysponenta jednostki oraz logo umieszczone po obu bokach pojazdu. |  |  |
|  | Dodatkowe migacze, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia |  |  |
|  | Reflektory zewnętrzne po bokach oraz z tyłu pojazdu po 2 szt. z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego |  |  |
| V. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  | ------- |
|  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -144-174 MHz, - współczynnik fali stojącej -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu cyfrowo-analogowego (DMR). Instalację doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonu na desce rozdzielczej kierowcy, okablowanie z zapasem 50 cm |  |  |
|  | Wykonanie instalacji do podłączenia radiotelefonu |  |  |
|  | Zestaw anten GPS (x3) i GSM (x2) (zyska sygnału minimalnie 12 dBI) umożliwiających prawidłowe działanie wszystkich elementów systemu SWD PRM. Anteny nie mogą być wspólne dla stacji dokującej, lokalizatora GPS czy radiotelefonu. |  |  |
|  | Montaż sterownika Teltonika FM 3622 lub równoważny (przewidziany do współpracy z SWD PRM). |  |  |
|  | Anteny na dachu pojazdu winny być zainstalowane we wzajemnej odległości od siebie nie mniejszej niż 40 cm. |  |  |
|  | Instalacja okablowania oraz samych anten powinna być wykonana w taki sposób, aby wymiana anten i ich okablowania nie wymuszała odkręcania, rozbierania elementów tapicerki wewnętrznej ,podsufitki itp. |  |  |
|  | Wszelkie anteny muszą posiadać klapy rewizyjne dla celów serwisowych. |  |  |
|  | Wyprowadzenie instalacji do zasilania i sterowania urządzeniami systemu SWD PRM. Wszystkie wymagane napięcia i sygnały dla urządzeń SWD będą wyprowadzone w uzgodnionych miejscach zgodnie z poniższym zestawieniem: |  |  |
| I | Napięcia i sygnały dla modułu GPS: |  |  |
| a) | stałe napięcie zasilania 12-18 V przed wyłącznikiem zapłonu, zabezpieczenie 0,5 A |  |  |
| b) | sygnał wejściowy działania sygnalizacji świetlnej (koguty) – (poziom 10-14 V) |  |  |
| c) | sygnał wejściowy działania sygnalizacji dźwiękowej – (poziom 10-14 V) |  |  |
| d) | sygnał po włączeniu zapłonu – (poziom10-14 V) |  |  |
| e) | analogowy sygnał poziomu paliwa w zbiorniku( może być w zakresie nie większym niż o-12 V) |  |  |
| II | Napięcia i sygnały dla drukarki: |  |  |
| a) | stałe napięcie zasilania – ( poziom 12-14 V) z zabezpieczeniem 8 A |  |  |
| b) | w/w zasilanie tylko przy włączonym silniku lub po podłączeniu ambulansu do zasilania zewnętrznego z sieci 230V |  |  |
| III | Napięcia i sygnały dla tabletu |  |  |
| a) | stałe napięcie zasilania – ( poziom 12-14 V) z zabezpieczeniem 10 A, niezależnie czy pojazd ma włączony silnik oraz czy kluczyk jest w stacyjce |  |  |
| IV | Uchwyty |  |  |
| a) | Zamontowanie uchwytów mocujących stację dokującą pod tablet w kabinie kierowcy oraz uchwytu mocującego podstawę pod drukarkę w przedziale medycznym nad blatem roboczym przy ścianie działowej wraz z doprowadzeniem wyżej omówionych przewodów zasilających i przewodu USB łączącego tablet z drukarką. (bez tabletu i bez drukarki ale z zasilaczem samochodowym 19 V 3,5 A do drukarki typu Canon TR 150 PIXMA wraz ze stacją dokującą typu ADK07 pod tablet typu Twinhead Durabook R 11AH. |  |  |
|  | Dotyczy punktu 3 i 4. * jedna ze złączem typu SMA – A męskie proste do sterownika FM 3622, ** druga ze złączem SMA-C męskie kątowe , na konsolę środkową do stacji dokującej. |  |  |
| VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  | ------- |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym lub żółtym. |  |  |
| 3. | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia) . |  |  |
|  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia ). Fotel z systemem przesuwu w kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela tj. zarówno zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela od noszy w celu obejścia noszy, jak i ustawienie fotela w pozycji umożliwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy. Zwolnienie mechanizmu przesuwu w dwóch miejscach tj. na fotelu oraz na ścianie działowej (obok przejścia). |  |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą. Przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne. Nie powinno być możliwości prowadzenia pojazdu z drzwiami w pozycji otwartej. Drzwi te powinny być zabezpieczone przed otwarciem gdy Ambulans jest w ruchu. Podczas postoju pojazdu z zapalonym silnikiem, powinna być możliwość otwarcia drzwi przesuwnych. |  |  |
|  | Przedział medyczny, poprzez zastosowany układ szaf, szuflad, pojemników, schowków i uchwytów swobodnie i ergonomicznie mieszczący co najmniej wyposażenie wskazane w Normie 1789 lub równoważnej w zakresie określonym dla ambulansu typu C/B |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. szyny Kramera, torba opatrunkowa i inne, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym. |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm – podać wartość oferowaną - min. dwie szuflady - uchwyt mocujący pudełko na rękawiczki jednorazowe - wbudowany pojemnik na zużyte igły i strzykawki - szafki na drobny sprzęt medyczny - miejsce wraz z mocowaniem do zamocowania torby / plecaka medycznego zapewniające podwójny dostęp: z zewnątrz (poprzez drzwi przesuwne) ora z wnętrza przedziału medycznego - kosz umiejscowiony w wysuwanej szufladzie |  |  |
|  | Zamki szafek i szuflad zgodne z Normą 1789 lub równoważną |  |  |
|  | Na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 2 poziome szyny mocujące do których mogą być przykręcane, w różnych kombinacjach 3 lub 4 uniwersalne płyty mocującej – płyty w ukompletowaniu, do których można niezależnie mocować: uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, respiratora, urządzeń do masażu klatki piersiowej, pompy infuzyjnej. Płyty mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego umieszczony wzdłuż osi głównej |  |  |
|  | Uchwyty ścienne i przy drzwiach bocznych i tylnych ułatwiające wsiadanie |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa dostosowana do zasilania w tlen równocześnie z dwóch butli każda o pojemności 10l oraz do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm, w szczególności: - 2 szt. butli tlenowych każda o pojemności 10 l z reduktorami umożliwiającymi ich montaż bez użycia narzędzi - minimum 2 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego (min. 2 na ścianie lewej) - min. 1 przepływomierz obrotowy z nawilżaczem - konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłon |  |  |
|  | 2 butle tlenowe na ambulans o poj. 2,7l z głowicą DIN i jeden reduktor, wykonane ze stopu aluminium do respiratora (w tym jedna zamocowana) |  |  |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę Uwaga: zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może odbywać się za pomocą linki, podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności). |  |  |
|  | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych z min. czterostopniową regulacją temperatury w zakresie 22-36 ºC. |  |  |
|  | Lodówka sprężarkowa do przewożenia leków o pojemności min. 5l |  |  |
|  | Instalacja próżniowa z regulacją siły ssania oraz manometrem podciśnienia – zestaw kompletny do użycia wyposażony w słój o pojemności min. 1 l oraz przewód o długości min. 1,5 m zakończony łącznikiem do cewników |  |  |
|  | Wszelkie elementy zabudowy przedziału medycznego muszą być wykonane w sposób gwarantujący możliwość dokonywania napraw (wymian) elementów nadwozia bez niszczenia elementów zabudowy (np. przy naprawach drzwi przesuwnych tj. wózki, instalacji elektrycznej, prowadnic zewnętrznych itp.) |  |  |
| DROBNE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  | ------- |
|  | Dodatkowa gaśnica 4 kg w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  |  |
| praca | Przenośny szperacz ręczny z podstawą umożliwiająca prace bez konieczności trzymania w dłoni, z zasilaniem akumulatorowym (akumulator litowo-jonowy) z zasilaniem sieciowy 230V oraz z zasilaniem 12V z instalacji w ambulansie. |  |  |
|  | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy |  |  |
| VIII. Montaż nadajnika GPS do monitorowania zużycia paliwa |  | ------- |
|  | Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ofertowej do zamontowania nadajnika GPS CAN, który umożliwia monitorowanie zużycia paliwa kompatybilnego z systemem funkcjonującym u Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy urządzenie do zamontowania. Zamawiający ma zawartą umowę z dostawcą systemu monitorowania paliwa: Data System Group ul. abpa A. Baraniaka 88 B 61-131 Poznań Podłączenie nadajnika do magistrali CAN oraz montaż pozostałych niezbędnych elementów nie może prowadzić do utraty gwarancji ambulansu. |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia Ambulansu (SPRZĘT): |  |
| I. ZESTAW TRANSPORTOWY |  | ------- |
| A. | NOSZE GŁÓWNE podać markę , model i rok produkcji (nosze fabrycznie nowe) |  |  |
|  | wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją |  |  |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |  |  |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji |  |  |
|  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni; |  |  |
|  | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia oraz ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej Parametr punktowany: Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście parametr punktowany: Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Z zestawem pasów bezwładnościowych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |  |
|  | Wyposażone w cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące |  |  |
|  | ze składanymi wzdłuż poręczami bocznymi |  |  |
|  | z wysuwanymi rączkami do przenoszenia, umieszczonymi z przodu i z tyłu noszy |  |  |
|  | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; |  |  |
|  | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze parametr punktowany: Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) parametr punktowany: Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi |  |  |
|  | waga noszy max. 23 kg zgodna z wymogami normy PN EN 1865 lub równoważnej |  |  |
|  | trwałe oznakowanie, najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne noszy minimum 225 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); |  |  |
|  | Nosze wyposażone w dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci kompatybilny z zaoferowanymi noszami głównymi - podać: Marka/typ: ……………………………………... Producent: …………………………………………….. |  |  |
|  | Przeznaczony do zabezpieczenia niemowląt i dzieci w przedziale wagowym 4,5 - 18kg |  |  |
|  | Mocowane w 3 punktach za pomocą 1-częściowych pasów z klamrami |  |  |
|  | 5 pasów wyposażonych w klamry, zapinanych na ramionach, klatce piersiowej oraz kroczu |  |  |
|  | Możliwość regulacji długości wszystkich pasów; |  |  |
|  | Wymiary po rozłożeniu : szer/dł. Max. 48cm/max 80cm |  |  |
|  | Wymiary po zwinięciu : średnica/długość max 10cm/48cm (+-0,5cm) |  |  |
|  | Ciężar: 1kg (+- 0,2kg) |  |  |
|  | Obciążenie: 18 kg (+- 0,2kg) |  |  |
|  | Wytrzymałość pasów: 1,6 T (+- 0,1T) |  |  |
|  | Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce |  |  |
|  | Deklaracje CE /Certyfikaty CE, foldery z opisem potwierdzające parametry oferowanego sprzętu – do oferty |  |  |
|  | instrukcja obsługi – przy dostawie |  |  |
| B. | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH podać markę i model, |  |  |
|  | wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu, pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę |  |  |
|  | szybki i łatwy system połączenia z noszami |  |  |
|  | regulacja wysokości w min. sześciu poziomach; |  | . |
|  | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na min trzech poziomach pochylenia |  |  |
|  | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy |  |  |
|  | Wyposażony w min 4 główne jezdne kółka obrotowe w zakresie 360 stopni o średnicy min. 150 mm |  |  |
|  | Wszystkie kółka jezdne obrotowe w zakresie 360 stopni o średnicy min 150 mm i szerokości 50 mm na pełnej feldze |  |  |
|  | Min 2 kółka wyposażone w hamulce |  |  |
|  | Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera |  |  |
|  | 4 główne uchwyty transportera |  |  |
|  | Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni |  |  |
|  | Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) parametr punktowany: Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami |  |  |
|  | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera |  |  |
|  | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją |  |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne transportera min 225 kg |  |  |
|  | Waga transportera max 28 kg. Zamawiający dopuszcza wyższą wagę transportera do max 36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1865-1:2010+A1:2015 lub normy EN 1865-1:2010 pod warunkiem, że jednostka badawcza przyznała uprzednio producentowi certyfikat wg. wymagań normy 1865-1:2010 i ten certyfikat jest nadal aktualny lub innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 1865-1:2010+A1:2015. Spełnienie normy poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC - dostarczyć przy dostawie |  |  |
|  | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami normy PN EN 1789 lub równoważnej. |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
|  | Na oferowany system transportowy (nosze i transporter) deklaracja zgodności, folder – załączyć do oferty |  |  |
|  | instrukcja obsługi - dostarczyć przy dostawie |  |  |
| II. KRZESEŁKO TRANSPORTOWE |  | ------- |
|  | Podać markę, model i rok produkcji min 2021 |  |  |
|  | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją |  |  |
|  | Wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach |  |  |
|  | Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z materiału winylowego o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję |  |  |
|  | Możliwość złożenia do transportu w ambulansie |  |  |
|  | Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min 3 pozycjach |  |  |
|  | Wyposażone 4 koła o szerokości min. 30mm w tym 2 obrotowe w zakresie 360° |  |  |
|  | Średnica tylnych kół min 120 mm |  |  |
|  | Średnica przednich kół min 100 mm |  |  |
|  | Min. 2 hamulce na tylnych kołach |  |  |
|  | Uchylne rączki tylne, blokowane |  |  |
|  | Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min 2 pozycjach |  |  |
|  | Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka ≥ 30˚ |  |  |
|  | Rozstaw zewnętrzny płóz min. 30 cm. |  |  |
|  | System płozowy odpinany bez konieczności użycia narzędzi parametr punktowany: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Stabilizator głowy pacjenta |  |  |
|  | Podnóżek na stopy pacjenta zintegrowany o wymiarze min. 7 cm x 30 cm |  |  |
|  | Min. 3 pasy poprzeczne |  |  |
|  | Waga krzesełka z zainstalowanym system płozowym max. 16 kg - podać wagę |  |  |
|  | Maksymalne wymiary po złożeniu: 100 cm x 52 cm x 22 cm |  |  |
|  | Udźwig min. 225 kg (parametr wymagany) podać: Parametr punktowany: Udźwig powyżej 230 kg – 3pkt Udźwig ( 230 kg – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość instalacji akcesoriów w dowolnym momencie: - uchwyt na butlę tlenową - uchwyt na płyny infuzyjne - dodatkowy rozkładany podnóżek |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE, folder potwierdzający parametry oferowanego sprzętu –załączyć do oferty |  |  |
|  | instrukcja obsługi – przy dostawie. |  |  |
| Wymagania pozostałe (ogólne, związane z zakresem usług po zrealizowaniu dostawy) |  |
|  | Ambulans fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2021 r. (pojazd bazowy, zabudowa, wyposażenie, sprzęt medyczny) |  |  |
|  | Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (bez dodatkowego wynagrodzenia) zamontuje będące w posiadaniu Zamawiającego wyposażenie Ambulansu. |  |  |
|  | Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce |  |  |
|  | Gwarancja mechaniczna(silnik i podzespoły) min. 24 miesiące bez limitu kilometrów |  |  |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesiące |  |  |
|  | Gwarancja na perforację nadwozia min. 144 miesiące |  |  |
|  | Gwarancja na zabudowę medycznej ambulansu min. 24 miesiące |  |  |
|  | Zamontowanie przez Zamawiającego dodatkowego sprzętu i urządzeń nie skutkuje utratą gwarancji na zabudowę przedziału medycznego. |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki max. 48 h, , natomiast w czasie np. ustawowo wolnym od pracy, czas oczekiwania na reakcję serwisu nie będzie przekraczał 72h |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy wyposażenia medycznego przedziału medycznego w okresie gwarancji potwierdzone wpisem w paszporcie, co 12- m-cy (dla sprzętu, który zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych wymaga co rocznych przeglądów) (podać/wymienić ) |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy zabudowy medycznej ambulansu co 12 m-cy w okresie gwarancji(2 przeglądy w okresie gwarancji). Naprawy gwarancyjne zabudowy medycznej będą w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zakresów wymagających wizyty w warsztacie Serwisanta. Zgłoszenie awarii bądź usterki nastąpi telefoniczne, e-mail, lub faksem |  |  |
|  | Serwis pojazdu realizowany w najbliższym ASO dla siedziby Zamawiającego: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (podać) |  |  |
|  | Serwis zabudowy realizowany przez: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (podać) |  |  |

Maksymalna suma punktów parametrów ocenianych wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy w opisie danego parametru Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

- gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

- gdy Wykonawca zaoferuje parametr na minimalnym wymaganym poziomie – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

- gdy Wykonawca zaoferuje parametr lepszy zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru.

Parametry punktowane oferowanego sprzętu medycznego: nosze, transporter, krzesełko kardiologiczne muszą być potwierdzone dokumentami przedmiotowymi złożonymi wraz z ofertą. Brak potwierdzenia parametru w ww. dokumentach skutkować będzie przyznaniem 0 pkt. za dany parametr.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Ambulans z zabudową medyczną | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Nosze z transporterem i uprzężą pediatryczną do noszy | kpl | 1 |  |  |  |  |
|  | Krzesełko kardiologiczne | szt. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym