**Załącznik nr 5.2 do SWZ**

**na dostawę optyk i narzędzi laparoskopowych stosowanych w urologii**

**Szp-241/ZP – 043/2023**

**Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych**

**Zadanie 2 – Resektoskop do pracy z laserem - 1 szt.**

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model ………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – **………………………………**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Parametry techniczne i funkcjonalne** | **Wymagania** | **\* Wartość oferowana** | **Punktacja** |
|  | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | RESEKTOSKOP LASEROWY 22 Ch |
|  | **Optyka full HD, 30 stopni, średnica 2,9 mm, system soczewek wałeczkowych, dł. robocza 300 mm, 3-stopniowe podłączenie światłowodów najpopularniejszych firm (odkręcane adaptery) kodowane kolorem (30° - kolor czerwony), okular z połączeniem C-mount, szkło szafirowe zapewniające najwyższą odporność na uszkodzenia systemu wałeczkowatego, zoptymalizowane ułożenie włókien szklanych, które zapewniają jednolitą jasność najwyższej jakości, autoklawowalna** | Tak |  | Bez punktacji |
|  | **Laserowy element pracujący, pasywny, oczko na palce zamknięte ze spocznikiem, oczko na kciuk- zamknięte-obrotowe, do sond laserowych dla włókien do 0,8 mm, z przyciskiem, kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 22 Charr** | Tak |  | Bez punktacji |
|  | **Płaszcz resektoskopowy 22 Charr, ciągły przepływ, dziób skośny, dwa zawory LUER-Lock, obrotowy, dwuczęściowy- płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny z izolacją ceramiczną w końcu dystalnym, łączenie płaszcza zewnętrznego z wewnętrznym za pomocą mechanizmu QuickLock, zestaw wraz z obturatorem** | Tak |  | Bez punktacji |
|  | **Konektor LL, obrotowy, długi, do użytku z sondą laserową** | Tak |  | Bez punktacji |
|  | **Morceskop, 22 Charr., długość robocza 220 mm, kanał roboczy 5 mm kompatybilny z ostrzami: Wolf, Storz, Lumines, Dornier, włókna optyczne odporne na wstrząsy, dodatkowy dopływ do płukania** | **Tak** |  | Bez punktacji |
|  | **Płaszcz o ciągłym przepływie, 22 Charr., długość robocza 220 mm, zawór dwudrożny, mechanizm łączenia QuickLock, z obturatorem** | Tak |  | Bez punktacji |
|  | **Kapturek uszczelniający do morceskopu, z membraną do przebicia, opakowanie 10 sztuk** | Tak |  | Bez punktacji |
|  | **POZOSTAŁE** |
|  | Kompatybilność z posiadanym sprzętem/aparaturą posiadanym przez Zamawiającego sprzętem Karl - Storz | Tak |  | Bez punktacji |

***\*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać ewentualne zakresy***

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń