Zadanie nr 2

Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora na okres 24 m-cy

Formularz parametrów wymaganych dla analizatora do badań immunodiagnostycznych

| L.p | Określenie parametru | Spełnienie wymagań | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator w pełni automatyczny, umożliwiający wykonywanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie” oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymywania analizatora. Analizator nie starszy niż z roku produkcji 2017 | TAK |  |
| 2 | Minimalna wydajność analizatora 80 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 3 | Stała gotowość aparatu do pracy, czas trwania oznaczenia troponiny oraz beta HCG do 10 minut | TAK |  |
| 4 | Możliwość automatycznej analizy minimum 18 różnych parametrów jednocześnie z jednej próbki | TAK |  |
| 5 | Możliwość jednoczesnego wstawienia do analizatora minimum 40 próbek badanych | TAK |  |
| 6 | Stabilność kalibracji minimum 28 dni | TAK |  |
| 7 | Jednakowy koszt dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii w celu optymalizacji kosztów oznaczeń | TAK |  |
| 8 | Możliwość wstawienia do analizatora materiału badanego w probówkach pierwotnych z zastosowaniem kodów kreskowych | TAK |  |
| 9 | Wszystkie odczynniki, kalibratory, kontrole muszą pochodzić od tego samego oferenta –oferent ponosi odpowiedzialność za całość systemu pomiarowego, zapewniając odpowiednią jakość wymaganą w Polsce dla badań wykonywanych dla celów medycznych | TAK |  |
| 10 | Możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora | TAK |  |
| 11 | Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych z monitorowaniem ilości odczynników w opakowaniu | TAK |  |
| 12 | Wbudowany system kontroli jakości ( w oparciu o wykresy Levey-Jenings’a) | TAK |  |
| 13 | Aparat wyposażony w zewnętrzną drukarkę i klawiaturę | TAK |  |
| 14 | Dodatkowe stanowisko robocze- komputer z monitorem oraz czytnikiem kodów kreskowych- z możliwością podłączenia do systemu komputerowego oraz z zasilaniem awaryjnym UPS | TAK |  |
| 15 | Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny na okres trwania umowy obejmujący: naprawy, części zamienne, dojazd inżyniera serwisu oraz zapewnienie bezpłatnego przeglądu aparatu w czasie trwania umowy | TAK |  |
| 16 | Termin ważności odczynników, kalibratorów i kontroli nie krótszy niż 6 m-cy; dopuszcza się krótszą trwałość, nie więcej niż dla 1 parametru, do 4 m-cy - proszę zaznaczyć, którego parametru to dotyczy | TAK |  |
| 17 | Wykonawca pokryje koszty udziału w międzynarodowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej RIQAS ( 13 parametrów) | TAK |  |
| 18 | Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu do temperatury zalecanej przez producenta | TAK |  |
| 19 | Umożliwienie (na koszt Wykonawcy) zlecenia testów potwierdzenia dla uzyskanych w laboratorium dodatnich wyników testów HCV, HBs Ag, HIV; przewidywana łączna ilość -do 50 oznaczeń rocznie | TAK |  |
| 20 | Stół laboratoryjny o wymiarach odpowiadających zaoferowanemu aparatowi ( jeśli analizator nie jest wolnostojący), nie szerszy niż 150 cm | TAK |  |
| 21 | Stanowisko robocze:stół roboczy z kontenerem szuflad po jednej stronie, z wysuwanym miejscem na klawiaturę komputerową o szerokości ok. 170-180 cm z dodatkowym kontenerem na kółkach ( z szufladami)-2 szt., półka wisząca oraz fotel komputerowy obrotowy, na kółkach z regulacją wysokości | TAK |  |
| 22 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii -maksimum 24 h; w przypadku braku usunięcia awarii w ciągu 24 godzin właściciel sprzętu zapewnia wykonanie oznaczeń w innym laboratorium na własny koszt; przy awarii dłuższej niż 10 dni roboczych właściciel sprzętu dostarcza sprzęt zastępczy | TAK |  |
| 23 | Posiadanie wymaganego prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu systemu i odczynników na terenie Polski | TAK |  |
| 24 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim- dostarczona w dniu instalacji analizatora | TAK |  |
| 25 | Karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych dla wszystkich odczynników zawierających substancje niebezpieczne | TAK |  |
| 26 | Szkolenie pracowników w obsłudze analizatora oraz merytoryczna pomoc w trakcie trwania umowy | TAK |  |

UWAGA :

1.   Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie ofert

2. Karty charakterystyk do oferty proszę dołączyć w formie cyfrowej, w formie papierowej-    po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, najpóźniej w dniu instalacji aparatu.

Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora na okres 24 m-cy

Warunki realizacji zamówienia

| L.p | Warunki realizacji zamówienia | Spełnienie wymagań | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator musi posiadać świadectwo CE dopuszczające urządzenie do obrotu dołączone do dostawy aparatu | TAK |  |
| 2 | Zamawiający wymaga, aby analizator był ubezpieczony od zdarzeń losowych. | TAK |  |
| 3 | Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu analizator wraz z kompletnym wyposażeniem w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy i zostanie to potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, po uprzednim dokonaniu jego badania technicznego (orzeczenie techniczne). | TAK |  |
| 4 | Analizator zostanie zainstalowany przez przeszkolonego przedstawiciela Wykonawcy. | TAK |  |
| 5 | Wykonawca zapewni merytoryczną opiekę w zakresie interpretacji wyników badań, z podaniem danych personalnych i kontaktowych osoby odpowiedzialnej w w/w zakresie, przez cały okres użytkowania analizatora. | TAK |  |
| 6 | Wykonawca przeszkoli personel w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy i udzieli pracownikom Zamawiającego niezbędnych informacji dotyczących prawidłowego korzystania z analizatora. | TAK |  |
| 7 | W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy Zamawiający zwróci analizator w stanie nie pogorszonym niż stan wynikający z normalnej eksploatacji. Demontażu dokona Wykonawca na własny koszt. | TAK |  |
| 8 | Analizator przystosowany do pracy w sieci komputerowej, z obustronną komunikacją. Podłączenie aparatu do sieci zapewnia oferent | TAK |  |

……………………………………………………………………………………..

podpis osoby (osób) uprawnionej

do występowania w imieniu wykonawcy

(podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)