## PAKIET_1
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | załącznik nr 1 A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
GINEKOLOGIA
PAKIET 1 wyłyżeczkowanie
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Rozszerzacz maciczny TYP HEGAR jednostronny średnica 2 mm długość. 185 mm | 4 | szt.
2. | Rozszerzacz maciczny TYP HEGAR jednostronny średnica 2,5 mm długość 185 mm | 4 | szt.
3. | Rozszerzacz maciczny TYP HEGAR jednostronny średnica 3 mm długość. 185 mm | 4 | szt.
4. | Rozszerzacz maciczny TYP HEGAR jednostronny średnica 3,5 mm długość 185 mm | 4 | szt.
5. | Rozszerzacz maciczny TYP HEGAR jednostronny średnica 4 mm długość 185 mm | 4 | szt.
6. | Rozszerzacz maciczny TYP HEGAR jednostronny średnica 4,5 mm długość 185 mm | 4 | szt.
7. | Rozszerzacz maciczny TYP HEGAR jednostronny średnica 5mm długość 185 mm | 4 | szt.
8. | Rozszerzacz maciczny TYP HEGAR jednostronny średnica 5,5 mm długość 185 mm | 4 | szt.
9. | Rozszerzacz maciczny TYP HEGAR jednostronny średnica 6 mm długość. 185 mm | 4 | szt.
10. | Rozszerzacz maciczny TYP HEGAR jednostronny średnica 6,5 mm długość. 185 mm | 4 | szt.
11. | Rozszerzacz maciczny TYP HEGAR jednostronny średnica 7 mm długość 185 mm | 4 | szt.
12. | Rozszerzacz maciczny TYP HEGAR jednostronny średnica 7,5 mm długość 185 mm | 4 | szt.
13. | Rozszerzacz maciczny TYP HEGAR jednostronny średnica 8 mm długość 185 mm | 4 | szt.
14. | Rozszerzacz maciczny TYP HEGAR jednostronny średnica 8,5 mm długość 185 mm | 4 | szt.
15. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 9 MM DŁ. 185 MM | 4 | szt.
16. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 9,5 MM DŁ. 185 MM | 4 | szt.
17. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 10 MM DŁ. 185 MM | 4 | szt.
18. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 10,5 MM DŁ. 185 MM | 4 | szt.
19. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 11 MM DŁ. 185 MM | 4 | szt.
20. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 11,5 MM DŁ. 185 MM | 4 | szt.
21. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 12 MM DŁ. 185 MM | 4 | szt.
22. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 12,5 MM DŁ. 185 MM | 4 | szt.
23. | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 13 MM DŁ. 185 MM | 4 | szt.
24. | Wziernik typ Kallmorgen, fig. 2 zestaw łopatka 90x40 mm i 90x37 mm | 4 | szt.
25. | Wziernik pochwowy typ Kristeller, fig. 2, 105x28 mm | 4 | szt.
26. | KULOCIĄG TYP SCHRODER DŁUGOŚĆ. 250 MM PROSTY MODEL STANDARD JEDNOZĘBNY | 8 | szt.
27. | Skrobaczka maciczna typ Recamier, ostra, sztywna, fig. 1, szer. 7 mm, dł. 30,5 cm | 4 | szt.
28. | Skrobaczka maciczna typ Recamier, ostra, sztywna, fig. 4, szer. 11 mm, dł. 31 cm | 4 | szt.
29. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 4 | szt.
30. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 260 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 4 | szt.
31. | Skrobaczka maciczna typ Recamier, ostra, sztywna, fig. 6, szer. 14 mm, dł. 31,5 cm | 4 | szt.
32. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x142MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIAŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI | 4 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej.) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_2
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
GINEKOLOGIA
PAKIET 2 zestaw onkologiczny
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | ŁYŻKI DO ROZWIERACZA TYP HOLZBACH MAKSYMALNY KĄT ROZWARCIA 275 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM | 3 | szt.
2. | PARA ŁYŻEK BOCZNYCH TYP COLLIN WYMIARY 59X80 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM | 3 | szt.
3. | PARA ŁYŻEK BOCZNYCH TYP COLLIN WYMIARY 72X84 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM | 3 | szt.
4. | ŁYŻKA ŚRODKOWA DO ROZWIERACZA TYP RICARD WYMIARY 72X90 MM | 3 | szt.
5. | ŁYŻKA ŚRODKOWA DO ROZWIERACZA TYP HOLZBACH WYMIARY 74X82 MM | 3 | szt.
6. | Hak wątrobowo-brzuszny typ Mikulicz, łopatka wygięta 160x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cmHak wątrobowo-brzuszny typ Mikulicz, łopatka wygięta 160x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cmHak wątrobowo-brzuszny typ Mikulicz, łopatka wygięta 160x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cmHak wątrobowo-brzuszny typ Mikulicz, łopatka wygięta 160x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | 6 | szt.
7. | Hak wątrobowo-brzuszny typ Mikulicz, łopatka wygięta 160x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | 6 | szt.
8. | ŁYŻKA JELITOWA I BRZUSZNA DWUSTRONNA TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 63 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM | 3 | szt.
9. | ŁYŻKA JELITOWA I BRZUSZNA TYP HABERER GIĘTKA 40/50 MM DŁUGOŚĆ 305 MM | 3 | szt.
10. | ŁOPATKA BRZUSZNO JELITOWA ELASTYCZNA SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 330 MM | 3 | szt.
11. | Łopatka brzuszna typ Kader, szeroka 30 mm, dł. 28 cm Łopatka brzuszna typ Kader, szeroka 30 mm, dł. 28 cm Łopatka brzuszna typ Kader, szeroka 30 mm, dł. 28 cm Łopatka brzuszna typ Kader, szeroka 30 mm, dł. 28 cm | 3 | szt.
12. | HAK OPERACYJNY TYP MORRIS 70X40 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 3 | szt.
13. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER-WAGNER 64X25 DŁUGOŚĆ 280 MM | 6 | szt.
14. | HAK OPERACYJNY TYP HARRINGTON-PEMBERTON 175X64 DŁUGOŚĆ 295 MM | 3 | szt.
15. | HAK DO RAN TYP LANGENBECK DŁ. 21 MM ŁOPATA SZER. 25 MM X DŁ. 85 MM ODGIĘTA DO DOŁU PRZEKRÓJ OWALNY | 6 | szt.
16. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 3 | szt.
17. | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA ODGIĘTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 3 | szt.
18. | PINCETA ATRAUMATYCZNA TYP DE'BAKEY SZER. 20 MM ODGIĘTA DŁ. 240 MM | 3 | szt.
19. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 3 | szt.
20. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 250 MM | 6 | szt.
21. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 6 | szt.
22. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 6 | szt.
23. | NOŻYCZKI MACICZNE ODGIĘTE TYP SIMS DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 3 | szt.
24. | NOŻYCZKI MACICZNE ODGIĘTE TYP SIMS DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 3 | szt.
25. | Nożyczki utwardz. Typ Mayo, zagięte, dł. 23,5 cm | 3 | szt.
26. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 3 | szt.
27. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Typ Metzenbaum-Fino, zagięte, końce tępe, dł. 23 cm | 3 | szt.
28. | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 23 cm ( kształt typ Metzenbaum) | 3 | szt.
29. | Nożyczki chirurgiczne Standard typ (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 3 | szt.
30. | Imadło do igieł utwardz. typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 3 | szt.
31. | Imadło do igieł utwardz. typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 3 | szt.
32. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 245 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 3 | szt.
33. | Imadło do igieł utwardz. Typ Bozemann, Normalprofil/Standard/"S", dł. 24 cm | 3 | szt.
34. | Imadło do igieł utwardz. Typ Finochietto Normalprofil / Standard, dł. 26,5 cm | 3 | szt.
35. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 12 | szt.
36. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 260 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 6 | szt.
37. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 12 | szt.
38. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 12 | szt.
39. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt.
40. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 12 | szt.
41. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 18 | szt.
42. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM FIGURA 3 SKOK ZĄBKÓW 0,6 M | 6 | szt.
43. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | 6 | szt.
44. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210MM FIGURA 1 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | 6 | szt.
45. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM FIGURA 0 SKOK ZĄBKÓW 0,6 M | 3 | szt.
46. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 300 MM FIGURA 6 | 3 | szt.
47. | KULOCIĄG TYP SCHRODER DŁUGOŚĆ. 250 MM PROSTY MODEL STANDARD JEDNOZĘBNY | 6 | szt.
48. | Kleszcze ginekologiczne-kuląciąg typ Schroeder, prosty, 2x2 z., dł. 25 cm | 3 | szt.
49. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 6 | szt.
50. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 6 | szt.
51. | Kleszczyki do organów, szczęki okienkowe "pętla", atraumatyczne, proste, dł. 25 cm | 3 | szt.
52. | Kleszczyki typ Babcock, do jelit i tkanek, szczęki okienkowe, dł. 21 cm | 9 | szt.
53. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 3 | szt.
54. | KLESZCZYKI ATRUMATYCZNE DE BAKEY DO PRZYMACICZA TYP WERTHEIM ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220 MM | 6 | szt.
55. | SZALKA LABORATOR.2,5L | 3 | szt.
56. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 3 | szt.
57. | NOŻYCZKI BIPOLARNE PREPARACYJNE TYP METZENBAUM ODGIĘTE 280 MM KOŃCE TĘPO TĘPE STANDARD | 3 | szt.
58. | PINCETA DWUBIEGUNOWA W CAŁOŚCI IZOLOWANA PROSTA DŁ 230MM | 3 | szt.
59. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x157MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI | 3 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej. | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_3
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
GINEKOLOGIA
PAKIET 3 zestaw brzuszny nieonkologiczny
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca)j | Producent | Numer Katalogowy
1. | ŁYŻKI DO ROZWIERACZA TYP COLLIN MAKSYMALNY KĄT ROZWARCIA 210 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM | 3 | szt.
2. | ŁYŻKI DO ROZWIERACZA TYP COLLIN MAKSYMALNY KĄT ROZWARCIA 320 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM | 3 | szt.
3. | ŁYŻKA ŚRODKOWA DO ROZWIERACZA TYP HOLZBACH WYMIARY 74X82 MM | 3 | szt.
4. | PARA ŁYŻEK BOCZNYCH TYP COLLIN WYMIARY 72X84 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM | 3 | szt.
5. | PARA ŁYŻEK BOCZNYCH TYP COLLIN WYMIARY 60X80 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM | 3 | szt.
6. | PARA ŁYŻEK BOCZNYCH TYP COLLIN WYMIARY 37X62 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM | 3 | szt.
7. | Hak wątrobowo-brzuszny typ Mikulicz, łopatka wygięta 160x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | 6 | szt.
8. | Hak wątrobowo-brzuszny typ Mikulicz, łopatka wygięta 160x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | 3 | szt.
9. | HAK OPERACYJNY TYP MORRIS 70X40 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 6 | szt.
10. | ŁYŻKA JELITOWA I BRZUSZNA TYP HABERER GIĘTKA 40/50 MM DŁUGOŚĆ 305 MM | 3 | szt.
11. | HAK DO RAN TYP LANGENBECK DŁ. 21 MM ŁOPATA SZER. 25 MM X DŁ. 85 MM ODGIĘTA DO DOŁU PRZEKRÓJ OWALNY | 6 | szt.
12. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 3 | szt.
13. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 250 MM | 6 | szt.
14. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 6 | szt.
15. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 6 | szt.
16. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 3 | szt.
17. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 3 | szt.
18. | Nożyczki utwardz. Typ Mayo, zagięte, dł. 23,5 cm | 3 | szt.
19. | NOŻYCZKI MACICZNE ODGIĘTE TYP SIMS DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 3 | szt.
20. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. typ Metzenbaum-Fino, zagięte, końce tępe, dł. 23 cm | 3 | szt.
21. | Nożyczki chirurgiczne Standard typ (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 3 | szt.
22. | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 23 cm ( kształt typ Metzenbaum) | 3 | szt.
23. | Imadło do igieł utwardz. typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 3 | szt.
24. | Imadło do igieł utwardz. typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 3 | szt.
25. | Imadło do igieł utwardz. typ Bozemann, Normalprofil/Standard/"S", dł. 24 cm | 3 | szt.
26. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 12 | szt.
27. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 260 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 6 | szt.
28. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt.
29. | Kleszcze naczyniowe Pean typ (Rochester), proste, dł. 24 cm | 6 | szt.
30. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210MM FIGURA 1 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | 6 | szt.
31. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | 6 | szt.
32. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 12 | szt.
33. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 12 | szt.
34. | KULOCIĄG TYP SCHRODER DŁUGOŚĆ. 250 MM PROSTY MODEL STANDARD JEDNOZĘBNY | 6 | szt.
35. | Kleszcze ginekologiczne-kuląciąg typ Schroeder, prosty, 2x2 z., dł. 25 cm | 3 | szt.
36. | KULOCIĄG TYP SCHROEDER 3X3Z.PROSTY 270MM | 3 | szt.
37. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 6 | szt.
38. | KLESZCZYKI ATRAUMATYCZNE Z OWALNĄ KOŃCÓWKĄ | 6 | szt.
39. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 12 | szt.
40. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 3 | szt.
41. | SZALKA LABORATOR.2,5L | 3 | szt.
42. | NOŻYCZKI BIPOLARNE PREPARACYJNE TYP METZENBAUM ODGIĘTE 230 MM KOŃCE TĘPO TĘPE DELIKATNE | 3 | szt.
43. | PINCETA DWUBIEGUNOWA W CALOSCI IZOLOWANA PROSTA DŁ 230MM | 3 | szt.
44. | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE HAKOWE TYP MUSEUX DŁ. 240 MM 9 1/2" ODGIĘTE W BOK 2X2 ZĘBY SZEROKOŚĆ HAKA 10 MM | 3 | szt.
45. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x157MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI | 3 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej ). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_4
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 4 Ginekologia dodatkowe
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Spirala typ Doyen, do mięśniaków, Ø 25 mm, dł. 15 cm | 1 | szt.
2. | Łyżki do rozwieracza TYP HOLZBACH MAXYMALNY KĄT ROZWARCIA 275 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM | 1 | szt.
3. | ŁYŻKA ŚRODKOWA DO ROZWIERACZA TYP HOLZBACH WYMIARY 74X82 MM | 1 | szt.
4. | PARA ŁYŻEK BOCZNYCH TYP COLLIN WYMIARY 59X80 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM | 1 | szt.
5. | Kleszczyki atraumatyczne do jelit i tkanek typ Allis, dł. 20 cm | 2 | szt.
6. | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 6,2 MM | 2 | szt.
7. | NOŻYCZKI MACICZNE TYP SIEBOLD ODGIĘTE WYGIĘTE W KSZTAŁCIE S DŁUGOŚĆ 245 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 1 | szt.
8. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 215 MM L TRZONEK DŁUGI | 1 | szt.
9. | Rozwieracz samotrzymający do ran typ Weitlaner, tępy, 3x4 z., dł. 20 cm | 1 | szt.
10. | Rozwieracz samotrzymający do ran typ Travers, tępy, 4x5 z., dł. 21,5 cm | 1 | szt.
11. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | 3 | szt.
12. | SKROBACZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER DŁ. MAX. 300 MM 12'' FIGURA 8 OSTRA SZER. 19,5 MM SZYJKA SZTYWNA | 2 | szt.
13. | CEWNIK DLA KOBIET METALOWY typ CHARR. 12 DŁUGOŚĆ 155 MM | 2 | szt.
14. | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY TYP PEDERSON WYMIARY 100X22MM | 3 | szt.
15. | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY TYP PEDERSON WYMIARY 120X25MM | 3 | szt.
16. | ZESTAW WZIERNIKÓW GINEKOLOGICZNYCH TYP SEIDL WYMIARY 90X14MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 3 | szt.
17. | PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA DELIKATNA DŁUGOŚĆ 200 MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ | 2 | szt.
18. | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA ODGIĘTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | szt.
19. | Podważka maciczna typ Collin, dł. 26 cm | 2 | szt.
20. | RAMA OKRĄGŁA TYP TURNER WARWICK ŚREDNICA 305 MM | 2 | szt.
21. | ŁYŻKA TYP KIRSCHNER O WYMIARACH 95X95 MM | 3 | szt.
22. | ŁYŻKA TYP KIRSCHNER O WYMIARACH 90X69 MM | 3 | szt.
23. | ŁYŻKA TYP KIRSCHNER O WYMIARACH 120X55 MM | 3 | szt.
24. | ŁYŻKA TYP KIRSCHNER O WYMIARACH 78X58 MM | 3 | szt.
25. | RAMA WYPUKŁA SZTYWNA TYP KIRSCHNER DO MONTAŻU ŁYŻEK O WYMIARACH 255 MMX 255MM | 2 | szt.
26. | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE TYP BERGER DO POBIERANIA WYCINKÓW DŁ.210MM.7,1/4" MATOWE. TNĄCE OD DOŁU. | 3 | szt.
27. | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE DO POBIERANIA WYCINKÓW DŁ. BELKI 200 MM 8" ŚREDNICA WYCINAKA 9 MM | 3 | szt.
28. | Nożyczki do naskórków, delikatne, zagięte, ostre, dł. 10,5 cm | 2 | szt.
29. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE ODGIĘTE TYP JOSEPH DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | 2 | szt.
30. | NOŻYCZKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP REYNOLDS-JAMESON DŁUGOŚĆ 140 MM | 2 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej ). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_5
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
GINEKOLOGIA
PAKIET 5 zestaw pochwowy
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Wziernik pochwowy typ Kristeller, fig. 2, 105x28 mm | 4 | szt.
2. | Wziernik pochwowy typ Kristeller, fig. 3, 105x33 mm | 4 | szt.
3. | Wziernik typ Kallmorgen, fig. 2 zestaw łopatka 90x40 mm i 90x37 mm | 4 | szt.
4. | Rękojeść do wziernika typ Scherbak , dł. 20 cm | 4 | szt.
5. | ODWAŻNIK DO WZIERNIKA GINEKOLOGICZNEGO TYP SCHERBACK | 4 | szt.
6. | ŁYŻKA DO WZIERNIKA GINEKOLOGICZNEGO TYP BOZEMANN O WYMIARACH 110X42MM | 4 | szt.
7. | ŁYŻKA DO WZIERNIKA GINEKOLOGICZNEGO TYP BOZEMANN O WYMIARACH 100X38MM | 4 | szt.
8. | ŁYŻKA DO WZIERNIKA GINEKOLOGICZNEGO TYP SCHERBACK O WYMIARACH 80X45-70MM | 4 | szt.
9. | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP BREISKY WIELKOŚĆ ŁYŻKI 180X40 MM DŁUGOŚĆ 320 MM MODEL WIEDEŃSKI | 8 | szt.
10. | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP BREISKY WIELKOŚĆ ŁYŻKI 130X25 MM DŁUGOŚĆ 320 MM MODEL WIEDEŃSKI | 8 | szt.
11. | Hak pochwowy typ Doyen, 70x30 mm, dł. 25 cm | 8 | szt.
12. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 40 | szt.
13. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 20 | szt.
14. | Kleszczyki do jelit i tkanek typ Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm | 8 | szt.
15. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 16 | szt.
16. | KULOCIĄG TYP SCHRODER DŁUGOŚĆ. 250 MM PROSTY MODEL STANDARD JEDNOZĘBNY | 8 | szt.
17. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 4 | szt.
18. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 4 | szt.
19. | Kleszczyki do organów, szczęki okienkowe "pętla", atraumatyczne, proste, dł. 25 cm | 8 | szt.
20. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 8 | szt.
21. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 8 | szt.
22. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 8 | szt.
23. | Imadło do igieł utwardz typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 4 | szt.
24. | Imadło do igieł utwardz typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 4 | szt.
25. | Imadło do igieł utwardz typ Bozemann, Normalprofil/Standard/"S", dł. 24 cm | 4 | szt.
26. | Nożyczki chirurgiczne Standard typ (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 4 | szt.
27. | Nożyczki preparacyjne utwardz typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 4 | szt.
28. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP WERTHEIM DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 | szt.
29. | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 23 cm ( kształt typ Metzenbaum) | 4 | szt.
30. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | 16 | szt.
31. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 260 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 8 | szt.
32. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 8 | szt.
33. | ŁYŻKA JELITOWA I BRZUSZNA GIĘTKA SZEROKOŚĆ 30 MM DŁUGOŚĆ 330 MM | 8 | szt.
34. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 4 | szt.
35. | SZALKA LABORATOR.2,5L | 4 | szt.
36. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x142MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI | 4 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji eletronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_6
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
GINEKOLOGIA
PAKIET 6 Cięcie Cesarskie
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 | szt.
2. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 | szt.
3. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 3 | szt.
4. | Nożyczki chirurgiczne Standard typ (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 1 | szt.
5. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP WERTHEIM DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | szt.
6. | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 23 cm ( kształt Metzenbaum) | 1 | szt.
7. | Nożyczki do pępowiny typ Busch, ostrza sierpowe, dł. 16 cm | 1 | szt.
8. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | szt.
9. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 2 | szt.
10. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 4 | szt.
11. | SKROBACZKA GINEKOLOGICZNA TYP BUMM DŁ. MAX. 310 MM 12 3/8'' FIGURA 3 TĘPA SZER. 28,5 MM SZYJKA GIĘTKA | 1 | szt.
12. | Skrobaczka maciczna typ Sims, tępa sztywana, fig.16, szer. 40mm, dł. 35 cm | 1 | szt.
13. | Skrobaczka maciczna typ Sims, tępa sztywna, fig. 15, szer. 35 mm, dł. 34,5 cm | 1 | szt.
14. | KLESZCZE PORODOWE TYP SIMPSON DŁUGOŚĆ 235 MM 9 1/4" | 1 | szt.
15. | Imadło do igieł utwardz. typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 1 | szt.
16. | Imadło do igieł utwardz. typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 1 | szt.
17. | Imadło do igieł utwardz. typ Bozemann, Normalprofil/Standard/"S", dł. 24 cm | 1 | szt.
18. | Kleszcze naczyniowe typ Crille-Rankin, proste, dł. 16 cm | 2 | szt.
19. | Kleszcze naczyniowe Pean typ (Rochester), zagięte, dł. 26 cm | 2 | szt.
20. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 1 | szt.
21. | SZALKA LABORATOR.2,5L | 1 | szt.
22. | Hak wątrobowo-brzuszny typ Mikulicz, łopatka wygięta 160x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | 1 | szt.
23. | Hak typ Fritsch, łopatka "siodłowa" 45x75 mm rękojeść płaska, ażur, dł. 25,5 cm | 1 | szt.
24. | Hak typ Fritsch, łopatka "siodłowa" 53x85 mm rękojeść płaska, ażur, dł. 25,5 cm | 1 | szt.
25. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x142MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI | 1 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej.) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_7
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
GINEKOLOGIA
PAKIET 7 Cięcie Laparoskopia
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Kleszczyki do opatrunków odgięte TYP MAIER długość 265 mm z zamkiem szerokość szczęki 7 mm skok ząbków 1,25 mm | 4 | szt.
2. | Uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm | 4 | szt.
3. | Nożyczki chirurgiczne Standard typ (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 4 | szt.
4. | Pinceta chirurgiczna STANDARD prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 180 mm | 8 | szt.
5. | Imadło do igieł utwardz.typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, długość 18,5 cm | 8 | szt.
6. | Kleszczyki naczyniowe TYP KOCHER-OCHSNER proste długość 185 mm końcówka robocza 1X2 ząbki skok ząbków 0,8 mm | 8 | szt.
7. | Kleszczyki naczyniowe TYP CRILE odgięte długość 160 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm | 8 | szt.
8. | Nożyczki preparacyjne utwardz typ. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 4 | szt.
9. | Naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 1 litr wymiary 15,1(góra) X10 (dół) X7 ,3(wysokość) cm. | 4 | szt.
10. | Stalowy kubek miarowy z podziałką o pojemności 0,25 litra z uchwytem | 4 | szt.
11. | Hak typ Kocher, łopatka 41x18 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 23 cm | 8 | szt.
12. | Kleszczyki naczyniowe TYP ROCHESTER-PEAN odgięte długość 240 mm skok ząbków 0,9 mm | 4 | szt.
13. | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 470x285x142 mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa aluminiowa z filtrem teflonowym wystarczającym na minimum 5000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali | 4 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej ) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_8
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ |  |  | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
KARDIOCHIRURGIA
PAKIET 8 narzędzia mikro stalowe
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Pęseta naczyniowa Mikro Atrauma, stalowa, prosta, szczęki/powlekane proszkiem diamentowym/ szerokość. 1,2 mm, dł. 21 cm | 8 | szt.
2. | Mikro-Imadło stalowe, powierzchnie diamentowe do igieł, proste z zamkiem, dł. 23 cm | 4 | szt.
3. | Pojemnik - mini kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) o wym. 310x189x70mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z jedną labiryntowa płytką bariery mikrobiologicznej nie wymagającą wymiany | 2 | szt.
4. | Kosz do mini kontenera o wymiarach. 277x172x38mm wykonana z blachy z laserowo wycietymi otworami wraz z pokrywą zawierająca uchwyt do jej podnoszenia | 2 | szt.
5. | Mata silikonowa do kosz o wymiarach. 254x154mm | 2 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-ce.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_9
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ |  |  | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
KARDIOCHIRURGIA
PAKIET 9 zestaw duży
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca)Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca)Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Haczyk typu Crile, zag. 90°, długość. 20 cm | 2 | szt.
2. | Haczyk typu Crile, zag. 45°, długość. 20,5 cm | 2 | szt.
3. | Haczyk do szwów 1,5mm , długość. 26 cm | 8 | szt.
4. | Haczyk do żył typu Brom, wąski , mały dł. 19 cm | 2 | szt.
5 | Haczyk typu Gil-Vernet do ran giętki, utwardz., łopatka siodełkowa, 8 mm, długość. 24 cm | 2 | szt.
6 | Łopatka typu Martin, długość. 20 cm/19 mm | 6 | szt.
7 | Haczyk do ran typu Senn-Green, fig. 1, 20x6 mm, długość 16 cm | 2 | szt.
8 | Hak do ran typu Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 26x10mm/ 30x13mm, fig. 2 łopatki: 30x10mm/34x13mm, dłufość. 12 cm | 4 | szt.
9 | Imadło do igieł utwardz. typu Ryder/Martin/, Normalprofil, długość. 18 cm | 8 | szt.
10 | Imadło do igieł utwardz. typu Mayo-Hegar, proste Normalprofil długość. 16 cm | 4 | szt.
11 | Imadło do igieł utwardz. typu Mayo-Hegar, proste Normal profil długość. 18,5 cm | 4 | szt.
12 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna typu DeBakey, 1,5 mm, prosta, długość. 20 cm | 12 | szt.
13 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna typu DeBakey, 2,7 mm, prosta, długość 20 cm | 4 | szt.
14 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna, utwardz.typu DeBakey, prosta, szczęki szerokość. 2,0 mm, rowkowanie "karo", Miniprofil z prowad., długość 20 cm | 4 | szt.
15 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna typu Cooley, prosta, szerokość. 2,0 mm, długość 20 cm | 4 | szt.
16 | Nożyczki utwardz. delikatne, oczne do tęczówki, końce ostre, proste, długość 11,5 cm | 2 | szt.
17 | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. typu Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, długość. 18 cm | 4 | szt.
18 | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, długość 17 cm ( kształt typ Mayo) | 2 | szt.
19 | Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych 12 cm | 6 | szt.
20 | Kleszczyki naczyniowe atraumatyczne typu DeBakey Mosquito, zagięte, długość 12,5 cm | 40 | szt.
21 | Kleszcze naczyniowe i preparacyjne typu Hartmann, zagięte, długość 10 cm | 20 | szt.
22 | Kleszcze hemostatyczne typu DeBakey-Mosquito, zagięte, długość 15 cm | 6 | szt.
23 | Kleszcze naczyniowe typu Halsted-Mosquito, zagięte, długość 18 cm | 4 | szt.
24 | Kleszcze naczyniowe typu Halsted-Mosquito, zagięte, długość 14 cm | 4 | szt.
25 | Kleszcze naczyniowe typu Adson-Baby, zagięte, długość 14,5 cm | 2 | szt.
26 | Kleszcze naczyniowe typu Adson-Baby, delikatne, mocno zagięte, długość 18 cm | 2 | szt.
27 | Kleszcze preparacyjne i do ligatury typu Gemini, mocno zagięte, długość 21 cm | 2 | szt.
28 | Kleszcze preparacyjne i do ligatury typu Mini-Gemini, mocno zagięte, długość 23 cm | 2 | szt.
29 | Kleszczyki do zaciskania drenów, gładkie szczęki, długość 16,5 cm | 12 | szt.
30 | Kleszcze naczyniowe typu Halsted-Mosquito, zagięte, długość 20,5 cm | 4 | szt.
31 | Kleszczyki typu Duval, do jelit i tkanek szczęki okienkowe, długość 18 cm | 4 | szt.
32 | Zapinka typu Backhaus, do serwet operacyjnych, długość 9 cm | 6 | szt.
33 | Zapinka typu Backhaus, do serwet operacyjnych, długość 11 cm | 6 | szt.
34 | Kleszcze naczyniowe typu Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, długość 16,5 cm | 20 | szt.
35 | Rozwieracz do żeber typu Finochietto-Baby, łopatki 18x20 mm/75 mm lub 15x20mm/ 15x20mm/75 | 2 | szt.
36 | Rozwieracz do żeber typu Cooley, Al.. dla niemowląt, 12 x16 mm/ 95 mm | 2 | szt.
37 | Kleszcze naczyniowe typu Crille-Rankin, zagięte, długość 16 cm | 20 | szt.
38 | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 61x30 mm, 0,07l | 2 | szt.
39 | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, Ø 240x95 mm, 3,0 l. | 2 | szt.
40 | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 167x75 mm, 0,9 l | 2 | szt.
41 | Kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (niewymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x122mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany i uchwytami w kolorze czerwonym . | 2 | szt.
42 | Kosz kontenera na instrumenty chirurgiczne, typu "mesh tray" z uchwytami , roz. 1, o wym. 532x251x64 mm o powierzchni perforowanej .Całość wycięta laserowo z jednego kawałka arkusza stali odpornej na korozję | 2 | szt.
43 | Mata silikonowa do kosza 1/1, 520x250 mm | 2 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_10
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ |  |  | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
KARDIOCHIRURGIA
PAKIET 10 narzędzia mikro tytanowe
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Ti Pęseta naczyniowa atraumatyczna, typu DeBakey, prosta, szczęki szerokość 1,5 mm, długość 20,5 cm | 8 | szt.
2. | Pęseta anatomiczna Mikro, tytanowa, do bardzo delikatnych organów, szczęki proste, z platformą chwytną 6x0,8 mm, 0,80 mm powlekaną proszkiem diamentowym, długość 21 cm | 2 | szt.
3. | Pęseta anatomiczna Mikro, tytanowa, do bardzo delikatnych organów, szczęki proste, z platformą chwytną 6x0,8 mm, 0,80 mm powlekaną proszkiem diamentowym, dł. 18 cm | 2 | szt.
4. | TI-Mikro-Imadło do igieł, proste, z zamkiem, długość 18 cm | 2 | szt.
5. | TI-Mikro-Imadło do igieł, proste, z zamkiem, długość 21 cm | 2 | szt.
6. | Nożyczki bardzo delikatne, cienkie, ostre, proste, długość 9 cm | 2 | szt.
7. | Haczyk typu Crile, zag. 90°, długość 20 cm | 2 | szt.
8. | Kontener do sterylizacji,bezobsługowy,pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania(nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) , wym. 272x267x122mm , wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z jedną labiryntową płytką bariery mikrobiologicznej nie wymagającej wymiany , uchwyty zielone | 2 | szt.
9. | Kosz kontenera na instrumenty chirurgiczne, typu "mesh tray" z uchwytami , roz. 1/2, o wym. 240x251x64 mm o powierzchni perforowanej .Całość wycięta laserowo z jednego kawałka arkusza stali odpornej na korozję | 2 | szt.
10. | Mata silikonowa do kosza 1/2, 234x244 mm | 2 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_11
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
ORTOPEDIA
PAKIET 11 duży zestaw
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Hak typ Kocher, łopatka 61x20 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 23 cm | 12 | szt.
2. | Hak typ Kocher, łopatka 61x25 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 23 cnm | 12 | szt.
3. | HAK OPERACYJNY TYP ISRAEL CZTEROZĘBNY TĘPY 39X40 MM DŁUGOŚĆ 255 MM | 12 | szt.
4. | HAK OPERACYJNY TYP ISRAEL PIĘCIOZĘBNY TĘPY 39X40 MM DŁUGOŚĆ 255 MM | 12 | szt.
5. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER SZEŚCIOZĘBNY PÓŁOSTRY 16X30 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 12 | szt.
6. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY 16X20 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 12 | szt.
7. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM | 6 | szt.
8. | HAK OPERACYJNY MOCNY JEDNOZĘBNY OSTRY 11/205 MM | 6 | szt.
9. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 6 | szt.
10. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 6 | szt.
11. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 215 MM L TRZONEK DŁUGI | 6 | szt.
12. | OSTEOTOM typ LAMBOTTE PR.13MM SZER 245MM | 6 | szt.
13. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE , PROSTY , DŁ. 245MM , SZER.20MM | 6 | szt.
14. | ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 210 MM 8 1/4" FIGURA 4 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚC 8 MM | 6 | szt.
15. | ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 210 MM 8 1/4" FIGURA 5 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚC 10 MM | 6 | szt.
16. | Łyżeczka maciczna typ Simon, fig. 4, 16x12 mm, ostra, sztywna, owalna, dł. 30 cm | 6 | szt.
17. | Dłuto kostne typ Stille, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 10 mm, dł. 20,5 cm | 6 | szt.
18. | Dłuto kostne typ Stille, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 20 mm, dł. 20,5 cm | 6 | szt.
19. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 10 MM DŁ. 205 MM | 6 | szt.
20. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 15 MM DŁ. 205 MM | 6 | szt.
21. | Podważka kostna typ Langenbeck, szer. 7 mm, lekko zagięte., dł. 19,5 cm | 6 | szt.
22. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 18 | szt.
23. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 12 | szt.
24. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO ODGIĘTE DŁ. 170 MM KOŃCE TĘPE | 12 | szt.
25. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 6 | szt.
26. | Nożyczki chirurgiczne Standard typ (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 16,5 cm | 6 | szt.
27. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 12 | szt.
28. | Imadło do igieł utwardz. typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 6 | szt.
29. | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 6 | szt.
30. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 12 | szt.
31. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 260 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 12 | szt.
32. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 12 | szt.
33. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 12 | szt.
34. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 6 | szt.
35. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 6 | szt.
36. | MŁOTEK TYP OMBREDANNE WAGA 520 G, ŚREDNICA GŁOWICY40 MM DŁ. 240 MM. | 6 | szt.
37. | Podważka kostna typ Hohmann, ostrze szer. 18 mm, dł. 23,5 cm | 12 | szt.
38. | Podważka kostna typ Hohmann, ostrze szer. 43 mm, dł. 23,5 cm | 12 | szt.
39. | Kleszcze do chrząstek typ Bricher-Ganske, zagięte w bok, dł. 20 cm | 6 | szt.
40. | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy typ Stille-Luer, zagięty, dł. 22,5 mm | 6 | szt.
41. | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy typ Leksell-Stille, szer., dł. 24,5 cm | 6 | szt.
42. | SZALKA LABORATOR.2,5L | 6 | szt.
43. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 6 | szt.
44. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt.
45. | SZCZYPCE KOSTNE typ MARQUARDT 200MM | 6 | szt.
46. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER-LANGENBECK 70X14 MM PRZEKRÓJ PROSTOKĄTNY DŁUGOŚĆ 215 MM | 6 | szt.
47. | DŁUTO PŁASKIE ŚCIĘTE JEDNOSTRONNIE TYP STILLE DŁ.205MM SZEROKOŚĆ OSTRZA 10MM | 6 | szt.
48. | OSTEOTOM TYP STILLE OSTRZE CIEŃKIE SZEROKOŚĆ 10 MM DŁ. 205 MM | 6 | szt.
49. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x157MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIAŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI | 6 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_12
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
ORTOPEDIA
PAKIET 12 zestaw średni
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | 8 | szt.
2. | Hak typ Kocher, łopatka 61x20 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 23 cm | 16 | szt.
3. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 16 | szt.
4. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY 16X20 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 16 | szt.
5. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM | 8 | szt.
6. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM | 8 | szt.
7. | ROZWIERACZ TYP HENDERSON OSTRY 3X4 ZĘBY SZEROKOŚĆ 23 MM DŁUGOŚC CAŁKOWITA 180 MM | 8 | szt.
8. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 8 | szt.
9. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 8 | szt.
10. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 16 | szt.
11. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 8 | szt.
12. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 8 | szt.
13. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DL 200MM | 8 | szt.
14. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 16 | szt.
15. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 16 | szt.
16. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 16 | szt.
17. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 18 cm | 8 | szt.
18. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO ODGIĘTE DŁ. 170 MM KOŃCE TĘPE | 8 | szt.
19. | Nożyczki chirurgiczne Standard typ (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 16,5 cm | 8 | szt.
20. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 32 | szt.
21. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 16 | szt.
22. | KLESZCZYKI REPOZYCYJNE Z KOLN DO DUŻYCH KOŚCI DŁ 205MM | 8 | szt.
23. | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 16 | szt.
24. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 16 | szt.
25. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 8 | szt.
26. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 8 | szt.
27. | Podważka kostna typ Hohmann, ostrze szer. 18 mm, dł. 23,5 cm | 16 | szt.
28. | Podważka kostna typ Langenbeck, szer. 7 mm, lekko zagięte., dł. 19,5 cm | 8 | szt.
29. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 10 MM DŁ. 205 MM | 8 | szt.
30. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 15 MM DŁ. 205 MM | 8 | szt.
31. | ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 210 MM 8 1/4" FIGURA 2 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚC 4 MM | 8 | szt.
32. | ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 210 MM 8 1/4" FIGURA 3 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚC 6 MM | 8 | szt.
33. | ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 210 MM 8 1/4" FIGURA 4 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚC 8 MM | 8 | szt.
34. | Dłuto kostne-osteom typ Lambotte, szer. 8 mm, dł. 24 cm | 8 | szt.
35. | Dłuto kostne-osteom typ Lambotte, szer. 10 mm, dł. 24 cm | 8 | szt.
36. | OSTEOTOM typ LAMBOTTE PR.15MM SZER 245MM | 8 | szt.
37. | Dłuto kostne typ Stille, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 10 mm, dł. 20,5 cm | 8 | szt.
38. | Dłuto kostne typ Stille, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 15 mm, dł. 20,5 cm | 8 | szt.
39. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP RUSKIN DŁ. 185 MM 7 1/4" SZCZĘKI ODGIĘTE Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ 3 MM DŁUGOŚĆ 15 MM Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 8 | szt.
40. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LEKSELL ODGIĘTY W BOK DŁ. 250 MM 9 7/8" SZCZĘKI PROSTE Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ 5 MM DŁUGOŚĆ 16 MM Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 8 | szt.
41. | PROSEKTOR TYP TOENNIS,SZER.5 LUB 6 MM, 240MM | 8 | szt.
42. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 8 | szt.
43. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 8 | szt.
44. | KLESZCZE Z PRZEKŁADNIĄ CZOŁOWE DO CIĘCIA DRUTU KIRSCHNERA DŁ. 215 MM 8 1/2" OSTRZA NAPAWANE TWARDYM METALEM MAKSYMALNA ŚREDNICA DRUTU 2,5 MM KOŃCE RAMION ZŁOCONE | 8 | szt.
45. | Kleszcze płaskie (kombinerki) do drutów kostnych, szczęki z bruzdowaniem ukośnym krzyżowym, dł. 17 cm | 8 | szt.
46. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 8 | szt.
47. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER-LANGENBECK 35X15 MM PRZEKRÓJ PROSTOKĄTNY DŁUGOŚĆ 215 MM | 8 | szt.
48. | OSTEOTOM SZEROKOŚĆ 6 MM DŁ. 140MM | 8 | szt.
49. | DŁUTO KOSTNE PŁASKIE DŁ. 140 MM SZEROKOŚĆ 6 MM | 8 | szt.
50. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP BOHLER LEKKO ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ OSTRZA 3 MM DŁ. 155 MM. | 8 | szt.
51. | ROZWIERACZ TYP ADSON BABY Z PRZEGUBEM DŁUGOŚĆ 140 MM | 8 | szt.
52. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 470x285x142MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIAŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI | 8 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_13
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
ORTOPEDIA
PAKIET 13 zestaw mały
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca)j | Producent | Numer Katalogowy
1. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 6 | szt.
2. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 6 | szt.
3. | Pęseta chirurgiczna, prosta, szczęki 2x3 z., dł. 14,5 cm | 12 | szt.
4. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP GILLIES KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 155 MM | 12 | szt.
5. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 150 MM | 12 | szt.
6. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 36 | szt.
7. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 12 | szt.
8. | PODWAŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 6 MM DŁ. 160 MM | 12 | szt.
9. | PODWAŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 8 MM DŁ. 160 MM | 12 | szt.
10. | Podważka do przegrody nosowej typ Freer, 5/5 mm, ostro/tępa, dł. 18 cm | 6 | szt.
11. | PROSEKTOR typ TOENNIS,SZER.3 LUB 4 MM, 240MM | 6 | szt.
12. | Podważka typ Quervain, 6 mm, dł. 19,5 cm | 6 | szt.
13. | ELEWATOR (PODWAŻKA KOSTNA) TYP KOENIG , SZER.4,5MM , DŁ. 155MM , LEKKO ZAKRZYWIONY | 6 | szt.
14. | Dłuto kostne-osteom typ Lambotte, szer. 4 mm, dł. 24 cm | 6 | szt.
15. | Dłuto kostne-osteom typ Lambotte, szer. 8 mm, dł. 24 cm | 6 | szt.
16. | Dłuto kostne-osteom typ Lambotte, szer. 10 mm, dł. 24 cm | 6 | szt.
17. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM | 6 | szt.
18. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DO TCHAWICY JEDNO ZĘBNY OSTRY DŁ.165MM. | 6 | szt.
19. | HAK DO RAN DŁ. 165 MM 6 1/2'' 1 ZĘBNY TĘPY | 6 | szt.
20. | ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 210 MM 8 1/4" FIGURA 1 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚC 2 MM | 6 | szt.
21. | ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 210 MM 8 1/4" FIGURA 2 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚC 4 MM | 6 | szt.
22. | ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 210 MM 8 1/4" FIGURA 3 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚC 6 MM | 6 | szt.
23. | RASPATOR typ LAMBOTTE SZER.5,0MM 215MM | 6 | szt.
24. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 10 MM DŁ. 205 MM | 6 | szt.
25. | MŁOTEK TYPU COTTLE, 300G, GŁOW.-ŚR.30MM,190MM | 6 | szt.
26. | SZCZYPCE KOSTNE typ LEMPERT PROSTE 165MM | 6 | szt.
27. | Odgryzacz kostny dźwigniowy typ Bohler, zagięty, dł. 15 cm | 6 | szt.
28. | Odgryzacz kostny dźwigniowy typ Ruskin, zagięty, dł. 19 cm | 6 | szt.
29. | KLESZCZYKI REPOZYCYJNE TYP REILL 170 MM ZAKRZYWIONE | 6 | szt.
30. | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 12 | szt.
31. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 6 | szt.
32. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 6 | szt.
33. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 14,5 cm | 6 | szt.
34. | Nożyczki preparacyjne Standard typ Mayo, zagięte, końce tępe, dł. 14,5 cmNożyczki preparacyjne Standard typ Mayo, zagięte, końce tępe, dł. 14,5 cm | 6 | szt.
35. | Nożyczki chirurgiczne Standard typ (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 16,5 cm | 6 | szt.
36. | HACZYK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-MANNERFELT MODYFIKOWANY DŁUGOŚĆ 155 MM WYMIARY 15X6 MM UCHWYT TRÓJKĄTNY | 12 | szt.
37. | HACZYK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-MANNERFELT MODYFIKOWANY DŁUGOŚĆ 155 MM WYMIARY 20X6 MM UCHWYT TRÓJKĄTNY | 12 | szt.
38. | HACZYK OPERACYJNY TYP MANNERFELT MODYFIKOWANY SZEROKI 2 ZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 155 MM WYMIARY 8X8 MM UCHWYT TRÓJKĄTNY | 12 | szt.
39. | HACZYK OPERACYJNY TYP MANNERFELT MODYFIKOWANY SZEROKI 2 ZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 155 MM WYMIARY 7X8 MM UCHWYT TRÓJKĄTNY | 12 | szt.
40. | HACZYK OPERACYJNY TYP MANNERFELT MODYFIKOWANY SZEROKI 3 ZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 155 MM WYMIARY 7X11MM UCHWYT TRÓJKĄTNY | 12 | szt.
41. | HACZYK OPERACYJNY TYP MANNERFELT MODYFIKOWANY SZEROKI 3 ZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 155 MM WYMIARY 7X11 MM UCHWYT TRÓJKĄTNY | 12 | szt.
42. | HACZYK OPERACYJNY I DO TCHAWICY 3 ZĘBNY, OSTRY 7,5X10 MM DŁ.165 MM | 12 | szt.
43. | HAK DO RAN DŁ. 165 MM 6 1/2'' 3 ZĘBNY TĘPY SZER. 13 MM | 12 | szt.
44. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | 6 | szt.
45. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 6 | szt.
46. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 6 | szt.
47. | Rozwieracz samotrzymający do ran typ Weitlaner, tępy, 2x3 z., dł. 11 cm | 6 | szt.
48. | IGŁOTRZYMACZ TYP BABY-CRILE-WOD Z ODG.UCHEM | 6 | szt.
49. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 6 | szt.
50. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 6 | szt.
51. | Dłuto kostne typ Partsch, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 4 mm, dł. 17 cm | 6 | szt.
52. | Dłuto kostne typ Partsch, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 5 mm, dł. 17 cm | 6 | szt.
53. | Dłuto kostne typ Partsch, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 6 mm, dł. 17 cm | 6 | szt.
54. | Dłuto kostne typ Partsch, żłobkowe, szer. 3 mm, dł. 16,5 cm | 6 | szt.
55. | Dłuto kostne typ Partsch, żłobkowe, szer. 4 mm, dł. 16,5 cm | 6 | szt.
56. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt.
57. | ROZWIERACZ TYPU WEITLANER PÓŁOSTRY 3X4 ZĘBY DŁ. 130 MM | 6 | szt.
58. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 470x285x142MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI, W KONTENERZE KOSZO- SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI | 6 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_14
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
ORTOPEDIA
PAKIET 14 Zestaw do artroskopii i ACL
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 5 | szt.
2. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 5 | szt.
3. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 3x4 z., dł. 16 cm | 5 | szt.
4. | Pęseta chirurgiczna, prosta, szczęki 2x3 z., dł. 14,5 cm | 5 | szt.
5. | Nożyczki preparacyjne utwardz. typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 18 cm | 5 | szt.
6. | Nożyczki chirurgiczne Standard typ (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 16,5 cm | 5 | szt.
7. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 5 | szt.
8. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 20 | szt.
9. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 20 | szt.
10. | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | 5 | szt.
11. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM FIGURA 0 | 5 | szt.
12. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM | 5 | szt.
13. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 10 | szt.
14. | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 10 | szt.
15. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 10 | szt.
16. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 5 | szt.
17. | Podważka typ Quervain, 6 mm, dł. 19,5 cm | 5 | szt.
18. | Łyżeczka kostna typ Scoville, owalna, prosta, 4,8 mm, dł. 25 cm | 5 | szt.
19. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 10 | szt.
20. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 5 | szt.
21. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 5 | szt.
22. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 10 MM DŁ. 205 MM | 5 | szt.
23. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER-LANGENBECK 41X11 MM PRZEKRÓJ PROSTOKĄTNY DŁUGOŚĆ 215 MM | 5 | szt.
24. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 300x285x142MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI WRAZ Z TABLICZKAMI W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI | 5 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy - 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_15
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
ORTOPEDIA
PAKIET 15 Zestaw mikro
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | HACZYK OPERACYJNY TYP MANNERFELT MODYFIKOWANY WĄSKI 3 ZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 155 MM WYMIARY 5,5X7,2 MM UCHWYT TRÓJKĄTNY | 4 | szt.
2. | HACZYK OPERACYJNY TYP MANNERFELT MODYFIKOWANY WĄSKI 3 ZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 155 MM WYMIARY 5,5X7,2 MM UCHWYT TRÓJKĄTNY | 4 | szt.
3. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) PROSTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 4 | szt.
4. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 4 | szt.
5. | IMADŁO MIKRO UCHW.PŁASKI BEZ ZAMK.RADEŁK.185MM | 2 | szt.
6. | NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE PROSTE DŁ. 160 MM 6 1/4'' KOŃCE TĘPE DŁ. OSTRZA 15 MM | 2 | szt.
7. | NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE ODGIĘTE DŁ. 160 MM 6 1/4'' KOŃCE TĘPE DŁ. OSTRZA 15 MM | 2 | szt.
8. | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA 1X2ZĄBKI DŁ. 150 MM 6" PROSTA WYMIAR KOŃCA SZCZĘK 1,4X1,1 MM | 2 | szt.
9. | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA ANATOMICZNA DŁ. 150 MM 6" PROSTA 1,8X1,4 MM SKOK ZĄBKÓW 0,25 MM DŁUGOŚĆ 12 MM | 2 | szt.
10. | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA 1X2ZĄBKI DŁ. 150 MM 6" ODGIĘTA WYMIAR KOŃCA SZCZĘK 1,4X1,1 MM | 2 | szt.
11. | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA ANATOMICZNA DŁ. 150 MM 6" ODGIĘTA 1,8X1,4 MM SKOK ZĄBKÓW 0,25 MM DŁUGOŚĆ 12 MM | 2 | szt.
12. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 300x285x142MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI WRAZ Z TABLICZKAMI W KONTENERZE KOSZO - SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI | 2 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_16
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
ORTOPEDIA
PAKIET 16 narzędzia dodatkowe
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Dłuto kostne typuStille, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 15 mm, dł. 20,5 cm | 1 | szt.
2. | Dłuto kostne typu Stille, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 25 mm, dł. 20,5 cm | 1 | szt.
3. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 20 MM DŁ. 205 MM | 1 | szt.
4. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 10 MM DŁ. 205 MM | 1 | szt.
5. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 15 MM DŁ. 205 MM | 1 | szt.
6. | RASPATOR typ LAMBOTTE SZER.5,0MM 215MM | 1 | szt.
7. | Podważka kostna typ Langenbeck, szer. 7 mm, lekko zagięte., dł. 19,5 cm | 1 | szt.
8. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 5 | szt.
9. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 5 | szt.
10. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO ODGIĘTE DŁ. 170 MM KOŃCE TĘPE | 5 | szt.
11. | Nożyczki preparacyjne utwardz.typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 3 | szt.
12. | Nożyczki chirurgiczne Standard typ (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 16,5 cm | 5 | szt.
13. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 260 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 5 | szt.
14. | HAK DO RAN TYP KOCHER-LANGENBECK DŁ. 21 MM 8 1/4'' ŁOPATA SZER. 11 MM X DŁ. 35 MM ODGIĘTA DO DOŁU PRZEKRÓJ PROSTOKĄTNY | 2 | szt.
15. | HAK DO RAN TYP LANGENBECK DŁ. 21 MM 8 1/4'' ŁOPATA SZER. 10 MM X DŁ. 25 MM ODGIĘTA DO DOŁU PRZEKRÓJ OWALNY | 2 | szt.
16. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 5 | szt.
17. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 5 | szt.
18. | Rozwieracz samotrzymający do ran typ Weitlaner, tępy, 2x3 z., dł. 11 cm | 2 | szt.
19. | ROZWIERACZ RANY typ ADSON 4X4 PÓŁ OSTRY WYGIĘTY. | 1 | szt.
20. | Rozwieracz samotrzymający do ran typ Weitlaner, tępy, 3x4 z., dł. 20 cm | 1 | szt.
21. | ROZWIERACZ TYP HENDERSON OSTRY 3X4 ZĘBY SZEROKOŚĆ 23 MM DŁUGOŚC CAŁKOWITA 180 MM | 1 | szt.
22. | KLESZCZE DO PRZEC.DRUTU I BOLCY OSTRE KOŃC. | 1 | szt.
23. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | szt.
24. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 | szt.
25. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 | szt.
26. | MŁOTEK TYP OMBREDANNE WAGA 520 G, ŚREDNICA GŁOWICY40 MM DŁ. 240 MM. | 2 | szt.
27. | PODWAŻKA KOSTNA SZER. ŁYŻKI 17 MM DŁ. 240 MM | 4 | szt.
28. | PODWAŻKA KOSTNA TYP VERBRUGGE-MULLER SZER. ŁYŻKI 44 MM DŁ. 240 MM | 4 | szt.
29. | KLESZCZ CHRZESTN. TYPU BRICHER-GANSKE DŁ 200 MM | 3 | szt.
30. | KLESZCZ ŁĄKOTK typ WELLER'A ZAK D.BOK 200MM | 2 | szt.
31. | KLESZCZE DO CHRZĄSTEK TYP BRICHER-GANSKE ZAKRZYWIONE DŁ. 200 MM | 5 | szt.
32. | DŹWIGN.KOSTNA typ HOHMANN DLUG.WĄSK.KOŃC. | 6 | szt.
33. | SZCZYPCE KOSTNE typ LEKSELL 5X16MM 245MM | 5 | szt.
34. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-STILLE DŁ. 210 MM 8 1/4" SZCZĘKI ODGIĘTE Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ 8 MM DŁUGOŚĆ 17 MM Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 1 | szt.
35. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DL 200MM | 2 | szt.
36. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 18 cm | 5 | szt.
37. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 15 | szt.
38. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 15 | szt.
39. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 10 | szt.
40. | Dłuto kostne typ Stille, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 10 mm, dł. 20,5 cm | 3 | szt.
41. | Dłuto kostne typ Stille, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 12 mm, dł. 20,5 cm | 3 | szt.
42. | Dłuto kostne typ Stille, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 15 mm, dł. 20,5 cm | 3 | szt.
43. | Dłuto kostne typ Stille, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 20 mm, dł. 20,5 cm | 3 | szt.
44. | Dłuto kostne typ Stille, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 25 mm, dł. 20,5 cm | 3 | szt.
45. | Dłuto kostne typ Stille, żłobkowe, szer. 10 mm, dł. 20,5 cm | 2 | szt.
46. | Dłuto kostne typ Stille, żłobkowe, szer. 12 mm, dł. 20,5 cm | 2 | szt.
47. | Dłuto kostne typ Stille, żłobkowe, szer. 15 mm, dł. 20,5 cm | 2 | szt.
48. | Dłuto kostne Stille, żłobkowe, szer. 20 mm, dł. 20,5 cm | 2 | szt.
49. | Dłuto kostne typ Stille, żłobkowe, szer. 25 mm, dł. 20,5 cm | 2 | szt.
50. | Dłuto kostne typ Partsch, żłobkowe, szer. 3 mm, dł. 16,5 cm | 2 | szt.
51. | Dłuto kostne typ Partsch, żłobkowe, szer. 4 mm, dł. 16,5 cm | 2 | szt.
52. | Dłuto kostne typ Partsch, żłobkowe, szer. 5 mm, dł. 16,5 cm | 2 | szt.
53. | Dłuto kostne typ Partsch, żłobkowe, szer. 6 mm, dł. 16,5 cm | 2 | szt.
54. | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP PARTSCH DŁ. 170 MM SZEROKOŚĆ 7 MM | 2 | szt.
55. | Dłuto kostne typ Partsch, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 4 mm, dł. 17 cm | 2 | szt.
56. | Dłuto kostne typ Partsch, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 5 mm, dł. 17 cm | 2 | szt.
57. | Dłuto kostne typ Partsch, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 6 mm, dł. 17 cm | 2 | szt.
58. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP RUSKIN DŁ. 185 MM 7 1/4" SZCZĘKI ODGIĘTE Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ 3 MM DŁUGOŚĆ 15 MM Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 1 | szt.
59. | PROSEKTOR typ TOENNIS,SZER.5 LUB 6 MM, 240MM | 2 | szt.
60. | Ustalacz kostny typ Farabeuf, dł. 26 cm | 5 | szt.
61. | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP HEY-GROVES Z ŚRUBĄ USTALAJĄCĄ DŁ. 210 MM | 2 | szt.
62. | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP HEY-GROVES Z ŚRUBĄ USTALAJĄCĄ DŁ. 270 MM | 2 | szt.
63. | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP HEY-GROVES Z ŚRUBĄ USTALAJĄCĄ DŁ. 305 MM | 2 | szt.
64. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 2 | szt.
65. | MŁOTEK TYPU COTTLE, 300G, GŁOW.-ŚR.30MM,190MM | 2 | szt.
66. | Odgryzacz kostny dźwigniowy typ Ruskin, zagięty, dł. 19 cm | 1 | szt.
67. | Odgryzacz kostny dźwigniowy typ Bohler, zagięty, dł. 15 cm | 1 | szt.
68. | SZCZYPCE KOSTNE typ LEMPERT PROSTE 165MM | 1 | szt.
69. | KLESZCZYKI REPOZYCYJNE TYP REILL 170 MM ZAKRZYWIONE | 5 | szt.
70. | Nożyce kostne dwudźwigniowe (cążki-boczne) typ Stille-Liston, zagięte, dł. 28 cm | 1 | szt.
71. | Nożyce kostne dwudźwigniowe (cążki-boczne) typ Stille-Liston, zagięte, dł. 23,5 cm | 1 | szt.
72. | Nożyce kostne (szczypce boczne-cążki) typ Liston, zagięte, dł. 22 cm | 1 | szt.
73. | ODGRYZACZ KOSTNY typ STILLE ZAKRZYWIONY 21CM | 1 | szt.
74. | Odgryzacz kostny dźwigniowy typ Echlin, dł. 23 cm | 1 | szt.
75. | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy typ Stille-Luer, prosty, dł. 22,5 cm | 1 | szt.
76. | LINIJKA STALOWA WYSKALOWANA W MM I CALACH DŁUGOŚC 300 MM | 4 | szt.
77. | SUWMIARKA Z NONIUSZ. ZAKRES POMIAROWY DO150 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 230 MM | 2 | szt.
78. | KLESZCZE DO CHWYTANIA ZŁAMANYCH ŚRUB | 1 | szt.
79. | WIERTŁO DO USUWANIA TEGO GŁOWKA K.UDOWEJ | 6 | szt.
80. | DŁUTO ROWK. Typ WAGNER 9MM ZAKRZ.D.GÓRY | 3 | szt.
81. | DŁUTO ROWK. Typ WAGNER 9MM PROSTE | 3 | szt.
82. | DŁUTO ROWK. Typ WAGNER 15MM ZAKRZ.D.TYŁU | 3 | szt.
83. | DŁUTO ROWK. Typ WAGNER 15MM ZAKRZ.D.GÓRY | 3 | szt.
84. | DŁUTO Z RĄCZKĄ ZAKOŃCZONĄ OTWOREM DO USUSWANIA CEMENTU Z KANAŁU KOŚCI UDOWEJ SZEROKOŚĆ OSTRZA 8 MM | 2 | szt.
85. | ZATYCZKA DO DŁUT Z OTWOREM DO PRZEKRĘCANIA | 2 | szt.
86. | KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU typ KIRSCHNERA DŁ. 475 MM MAKSYMALNA ŚREDNICA DRUTU 6 MM | 2 | szt.
87. | OSTEOTOM typ LAMBOTTE PR.18MM SZER 245MM | 2 | szt.
88. | OSTEOTOM typ LAMBOTTE PR.25MM SZER 245MM | 2 | szt.
89. | ŁYŻECZKA KOSTNA DŁ. 210 MM 8 1/4" FIGURA 6 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚC 12 MM | 4 | szt.
90. | Obcęgi boczne utwardz. do cięcia drutów, zagięte, dł. 18 cm | 1 | szt.
91. | Kleszcze kostne dwudźwigniowe typ Ruskin-Liston, zagięte, dł. 18,5 cm | 1 | szt.
92. | MŁOTEK 425G GŁOW.-ŚR.13,5MM I 27MM 235MM | 2 | szt.
93. | MLOTEK typ HEATH 1000GR.240MM | 1 | szt.
94. | PILNIK KOSTNY PŁASKO-WYPUKŁY Z PUSTĄ REKOJEŚCIĄ SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 13 MM NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI DŁ. 240 MM. | 2 | szt.
95. | DŹWIGN.KOSTNA typ HOHMANN SZER.24MM 260MM | 3 | szt.
96. | POBIJAK DŁ. 160 MM KOŃCÓWKA ŚREDNICY 7 MM GŁADKA RĘKOJEŚĆ PRZEKRÓJ KOŁOWY MOLETOWANA | 1 | szt.
97. | POBIJAK DŁ. 160 MM KOŃCÓWKA ŚREDNICY 5 MM GŁADKA RĘKOJEŚĆ PRZEKRÓJ KOŁOWY MOLETOWANA | 1 | szt.
98. | WBIJAK/WYBIJAK GWOŹDZI RDZEN.OKRĄGŁAŚR.4,8 | 1 | szt.
99. | WBIJAK/WYBIJAK GWOŹDZI RDZEN.OKRĄGŁAŚR.4,0 | 1 | szt.
100. | WBIJAK/WYBIJAK GWOŹDZI RDZEN.OKRĄGŁAŚR.3,2 | 1 | szt.
101. | WBIJAK/WYBIJAK GWOŹDZI RDZEN.OKRĄGŁAŚR.2,4 | 1 | szt.
102. | POBIJAK KOSTNY ŚREDNICA GŁÓWKI 12 MM DŁ. 200 MM | 1 | szt.
103. | RASPATOR ZAKRZYWIONA PROST.OSTRZE 3,0MM | 1 | szt.
104. | RASPATOR ZAKRZYWIONA PROST.OSTRZE 6,0MM | 1 | szt.
105. | PODWAŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 6 MM DŁ. 160 MM | 1 | szt.
106. | PODWAŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 8 MM DŁ. 160 MM | 1 | szt.
107. | KLESZCZE DO WPROWADZANIA CEWNIKA TYPU MAGILL DLA NOWORODKÓW DŁ. 150MM SZEROKOŚĆ OCZKA 4,5MM | 3 | szt.
108. | PROSEKTOR typ TOENNIS,SZER.3 LUB 4 MM, 240MM | 2 | szt.
109. | DŹWIGNIA (PODWAŻKA KOSTNA) TYP QUERVAIN , SZER. 6,0MM , DŁ.195MM | 1 | szt.
110. | ELEWATOR (PODWAŻKA KOSTNA) TYP KOENIG , SZER.4,5MM , DŁ. 155MM , LEKKO ZAKRZYWIONY | 1 | szt.
111. | Nożyczki typ Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 18,5 cm | 10 | szt.
112. | NOŻYCE DO GIPSU TYP STILLE 370 MM | 1 | szt.
113. | NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE PROSTE DŁ. 160 MM 6 1/4'' KOŃCE TĘPE DŁ. OSTRZA 15 MM | 1 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_17
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
UROLOGIA
PAKIET 17 Laparoskopia
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 3 | szt.
2. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 3 | szt.
3. | Nożyczki chirurgiczne Standard typ (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 3 | szt.
4. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 3 | szt.
5. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 6 | szt.
6. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 6 | szt.
7. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt.
8. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 6 | szt.
9. | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | 3 | szt.
10. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 3 | szt.
11. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 3 | szt.
12. | Hak typ Kocher, łopatka 41x18 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 23 cm | 6 | szt.
13. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 3 | szt.
14. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 470x285x142MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIAŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI | 3 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_18
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
UROLOGIA
PAKIET 18 duży zestaw
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 3 | szt.
2. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 225 MM TRZONEK DŁUGI I WĄSKI | 3 | szt.
3. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 300 MM | 3 | szt.
4. | PINCETA PŁUCNA PROSTA TYP NELSON DŁUGOŚĆ 230 MM | 9 | szt.
5. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 6 | szt.
6. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 6 | szt.
7. | PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA DELIKATNA DŁUGOŚĆ 200 MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ | 3 | szt.
8. | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA ODGIĘTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 3 | szt.
9. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 6 | szt.
10. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 250 MM | 3 | szt.
11. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 3 | szt.
12. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 31 cm | 3 | szt.
13. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 28,5 cm | 3 | szt.
14. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 26 cm | 3 | szt.
15. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 23 cm | 3 | szt.
16. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Typ Metzenbaum-Fino, zagięte, końce tępe, dł. 23 cm | 3 | szt.
17. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 23 cm | 3 | szt.
18. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 3 | szt.
19. | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 25 cm Typ ( kształt Metzenbaum) | 3 | szt.
20. | Nożyczki chirurgiczne Standard Typ (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 3 | szt.
21. | Nożyczki chirurgiczne Standard Typ (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 16,5 cm | 3 | szt.
22. | Imadło do igieł utwardz. Typ Finochietto Normalprofil / Standard, dł. 26,5 cm | 3 | szt.
23. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 6 | szt.
24. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 305 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 3 | szt.
25. | Imadło do igieł utwardz. Typ DeBakey, Miniprofil, dł. 23 cm | 3 | szt.
26. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 6 | szt.
27. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 6 | szt.
28. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 18 | szt.
29. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW | 15 | szt.
30. | Kleszczyki do jelit i tkanek typ Allis, 5x6 z., dł. 25,5 cm | 3 | szt.
31. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 30 | szt.
32. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 15 | szt.
33. | Kleszcze naczyniowe typ Mixter, zagięte 90°, dł. 28 cm | 3 | szt.
34. | Kleszcze preparacyjne typ Zenker, lekko zagięte, dł. 29,5 cm | 3 | szt.
35. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 295 MM FIGURA 1 | 6 | szt.
36. | Kleszcze preparacyjne typ Overholt-Geissendoerfer, fig. 2, zagięte, dł. 26,5 cm | 6 | szt.
37. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220 MM FIGURA 2 | 6 | szt.
38. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | 6 | szt.
39. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 6 | szt.
40. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt.
41. | Klem atraumatyczny Typ Guyon, do szypuły nerki, mocno zagięte, dł. 24 cm | 3 | szt.
42. | Klem atraumatyczny Typ Guyon, do szypuły nerki, mocno zagięte, dł. 23 cm | 3 | szt.
43. | ATRAUMATYCZNE KLESZCZE SZYPUŁY NEKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230 MM MOCNO ODGIĘTY | 3 | szt.
44. | Klem atraumatyczny Guyon, nerkowaty, szczęki szeroko wygięte, dł. 24 cm | 3 | szt.
45. | KLESZCZE DO SZYPUŁY NERKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 265 MM ODGIĘTE | 3 | szt.
46. | KLESZCZE DO SZYPUŁY NERKOWEJ TYP STILLE DŁUGOŚĆ 240 MM ODGIĘTE ZE ŻŁOBIENIEM W CZĘŚCI ROBOCZEJ | 3 | szt.
47. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 3 | szt.
48. | Kleszczyki do organów, szczęki okienkowe "pętla", atraumatyczne, proste, dł. 25 cm | 3 | szt.
49. | Klem atraumatyczny typ Mayo-Robson, jelitowy prosty, dł. 26 cm | 6 | szt.
50. | Klem atraumatyczny typ Mayo-Robson, jelitowy zagięty, dł. 25 cm | 6 | szt.
51. | Klem naczyniowy atraumatyczny typ Satinsky, do stycznego zespalania naczyń, rękojeści lekko odgięte, dwukrotnie zagięty, dł. 26 cm | 3 | szt.
52. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP COLLIN DŁUGOŚĆ 180 MM PROSTE | 3 | szt.
53. | Kleszczyki Duval, do jelit i tkanek szczęki okienkowe, dł. 23 cm | 3 | szt.
54. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER SZEŚCIOZĘBNY PÓŁOSTRY 16X30 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 6 | szt.
55. | ŁYŻKA JEIITOWA I BRZUSZNA DWU STRONNA TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 63 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM | 3 | szt.
56. | ŁYŻKA PĘCHERZOWA DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 260 MM WYMIARY SAMEJ ŁYŻKI DŁUGOŚĆ 90 MM SZEROKOŚĆ 35 MM | 3 | szt.
57. | Hak typ Richardson, łopatka "siodłowa" 38x40 mm, dł. 24 cm | 6 | szt.
58. | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | 3 | szt.
59. | Hak Fritsch, łopatka "siodłowa" 45x75 mm rękojeść płaska, ażur, dł. 25,5 cm | 6 | szt.
60. | Hak Fritsch, łopatka "siodłowa" 53x85 mm rękojeść płaska, ażur, dł. 25,5 cm | 6 | szt.
61. | Hak wątrobowo-brzuszny typ Mikulicz, łopatka wygięta 160x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | 6 | szt.
62. | Hak wątrobowo-brzuszny typ Mikulicz, łopatka wygięta 160x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | 6 | szt.
63. | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 3 SZEROKOŚĆ 38 MM DŁUGOŚĆ 310 MM | 6 | szt.
64. | SZALKA LABORATOR.2,5L | 3 | szt.
65. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 3 | szt.
66. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 3 | szt.
67. | KLESZCZE DO SZYPUŁY NERKOWEJ TYP GUYON SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM DŁ. 235 MM. | 3 | szt.
68. | KLESZCZE DO SZYPUŁY NERKOWEJ TYP STILLE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM DŁ. 240 MM . | 3 | szt.
69. | Kleszczyki atraumatyczne, typ Millin, do płata prostaty, dł. 22,5 cm Kleszczyki atraumatyczne, typ Millin, do płata prostaty, dł. 22,5 cm | 3 | szt.
70. | NOŻYCZKI DO PROSTATEKTOMII TYP BARRE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 280 MM KOŃCE OSTRO OSTRE | 3 | szt.
71. | ŁYŻKI DO ROZWIERACZA TYP HOLZBACH MAXYMALNY KĄT ROZWARCIA 275 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM | 3 | szt.
72. | PARA ŁYŻEK BOCZNYCH TYP COLLIN WYMIARY 59X80 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM | 3 | szt.
73. | PARA ŁYŻEK BOCZNYCH TYP COLLIN WYMIARY 72X84 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM | 3 | szt.
74. | PARA ŁYŻEK BOCZNYCH TYP COLLIN WYMIARY 60X80 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM | 3 | szt.
75. | PARA ŁYŻEK BOCZNYCH TYP COLLIN WYMIARY 37X62 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM | 3 | szt.
76. | ŁYŻKA ŚRODKOWA DO ROZWIERACZA TYP RICARD WYMIARY 72X90 MM | 3 | szt.
77. | ŁYŻKI DO ROZWIERACZA TYP COLLIN MAXYMALNY KĄT ROZWARCIA 320 MM Z ZATRZASKIEM KULOWYM | 3 | szt.
78. | ŁYŻKA ŚRODKOWA DO ROZWIERACZA TYP HOLZBACH WYMIARY 74X82 MM | 3 | szt.
79. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x157MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI | 3 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_19
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
UROLOGIA
PAKIET 19 narzędzia dodatkowe
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Nożyczki naczyniowe cienkie, delikatne, ostre, proste, dł. 20 cm Nożyczki naczyniowe cienkie, delikatne, ostre, proste, dł. 20 cm | 2 | szt.
2. | NOŻYCZKI SUPER OSTRE TYP POTTS SMITH ODGIETE 25° DŁUGOŚĆ 190 MM | 2 | szt.
3. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE SUPER OSTRE TYP METZENBAUM ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 2 | szt.
4. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE SUPER OSTRE TYP METZENBAUM PROSTE DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 2 | szt.
5. | RAMA OKRĄGŁA TYP TURNER WARWICK ŚREDNICA 305 MM | 1 | szt.
6. | RAMA WYPUKŁA SZTYWNA TYP KIRSCHNER DO MONTAŻU ŁYŻEK O WYMIARACH 255 MMX 255MM | 1 | szt.
7. | ŁYŻKA TYP KIRSCHNER O WYMIARACH 90X69 MM | 3 | szt.
8. | ŁYŻKA TYP KIRSCHNER O WYMIARACH 78X58 MM | 3 | szt.
9. | ŁYŻKA TYP KIRSCHNER O WYMIARACH 120X55 MM | 3 | szt.
10. | ŁYŻKA TYP KIRSCHNER O WYMIARACH 95X95 MM | 3 | szt.
11. | Wziernik pochwowy typ Kristeller, fig. 2, łopatka żłobkowa, 80x30 mm | 2 | szt.
12. | Wziernik typ Kallmorgen, fig. 2 zestaw łopatka 90x40 mm i 90x37 mm | 2 | szt.
13. | Wziernik pochwowy typ Kristeller, fig. 3, 105x33 mm | 2 | szt.
14. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 2 | szt.
15. | CEWNIK DLA MĘŻCZYZN METALOWY typ CHARR. 12 DŁUGOŚĆ 290 MM | 1 | szt.
16. | CEWNIK DLA MĘŻCZYZN METALOWY typ CHARR. 16 DŁUGOŚĆ 290 MM | 1 | szt.
17. | CEWNIK DLA KOBIET METALOWY typ CHARR. 12 DŁUGOŚĆ 155 MM | 1 | szt.
18. | CEWNIK DO PLUKANIA typ ROTUNDA 5MM | 1 | szt.
19. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 25 ( ŚREDNICA 8,35 MM ) | 1 | szt.
20. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 22 ( ŚREDNICA 7,35 MM ) | 1 | szt.
21. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 20 ( ŚREDNICA 6,65 MM ) | 1 | szt.
22. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 21 ( ŚREDNICA 7 MM ) | 1 | szt.
23. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 23 ( ŚREDNICA 7,65 MM ) | 1 | szt.
24. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 18 ( ŚREDNICA 6 MM ) | 1 | szt.
25. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 15 ( ŚREDNICA 5 MM ) | 1 | szt.
26. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 14 ( ŚREDNICA 4,65 MM ) | 1 | szt.
27. | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 12 ( ŚREDNICA 4 MM ) | 1 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_20
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
UROLOGIA
PAKIET 20 Rewizja dróg moczowych
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP RANDALL ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 245 MM MODEL BARDZO DELIKATNY | 2 | szt.
2. | KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP RANDALL MOCNO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM MODEL ROZKŁADANY | 2 | szt.
3. | KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP RANDALL MOCNO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM MODEL BARDZO DELIKATNY | 2 | szt.
4. | Kleszczyki typ Randall, do kamieni nerkowych, fig. 2, zagięte, dł. 21 cm | 2 | szt.
5. | KLESZCZE DO KAMIENI NERKOWYCH TYP HEMING DŁUGOŚĆ 160 MM MOCNO ODGIĘTE MODEL DZIECIĘCY | 2 | szt.
6. | Kleszczyki typ Randall, do kamieni nerkowych, fig. 3, zagięte, dł. 19 cm | 2 | szt.
7. | KLESZCZE DO KAMIENI NERKOWYCH TYP DESJARDINS PROSTE OCZKO SZER. 6 MM DŁ. 18,5 MM DŁ. 225 MM | 2 | szt.
8. | Kleszczyki typ Desjardins, do kamieni żółciowych, fig. 2, dł. 23 cm | 2 | szt.
9. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 225 MM TRZONEK DŁUGI I WĄSKI | 2 | szt.
10. | HACZYK POWIEK. TYP DESMARRES 13X18MM 140MM | 2 | szt.
11. | KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP DESJARDINS DŁ. 225 MM 9'' PROSTE OCZKO SZER. 7 MM DŁ. 18,5 MM | 2 | szt.
12. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 300x285x142MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. WRAZ Z TABLICZKAMI W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI | 2 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_21
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
UROLOGIA
PAKIET 21 mały zestaw
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 3 | szt.
2. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 3 | szt.
3. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 3 | szt.
4. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 6 | szt.
5. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 6 | szt.
6. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 3 | szt.
7. | PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA DELIKATNA DŁUGOŚĆ 200 MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ | 3 | szt.
8. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 3 | szt.
9. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 3 | szt.
10. | Rozwieracz samotrzymający do ran Travers, tępy, 4x5 z., dł. 21,5 cm | 3 | szt.
11. | Nożyczki chirurgiczne Standard typ (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 3 | szt.
12. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 3 | szt.
13. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 3 | szt.
14. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, proste, dł. 18 cm | 3 | szt.
15. | Nożyczki preparacyjne utwardz typ Metzenbaum, proste, końce tępe, dł. 14,5 cm | 3 | szt.
16. | Imadło do igieł utwardz. Typ DeBakey, Miniprofil, dł. 18 cm | 3 | szt.
17. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 3 | szt.
18. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 3 | szt.
19. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 15 | szt.
20. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 30 | szt.
21. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 6 | szt.
22. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt.
23. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 225 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt.
24. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 6 | szt.
25. | Kleszczyki do jelit i tkanek typ Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm | 9 | szt.
26. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt.
27. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 3 | szt.
28. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210MM FIGURA 1 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | 3 | szt.
29. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM FIGURA 6 | 3 | szt.
30. | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | 3 | szt.
31. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY 16X20 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 6 | szt.
32. | Hak typ Richardson, łopatka "siodłowa" 38x40 mm, dł. 24 cm | 6 | szt.
33. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 3 | szt.
34. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 3 | szt.
35. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM | 3 | szt.
36. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 470x285x142MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA ALUMINIOWA Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. W KONTENERZE KOSZO-SITO WYKONANE Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI | 3 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji eletronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_22
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 22 LAPAROSKOPIA CHIRURGICZNA 1
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 310 MM | 2 | szt.
2. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 4 | szt.
3. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE UNIWERSALNE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 2 | szt.
4. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU KROKODYL, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 6 | szt.
5. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X3 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 10 MM, DŁ 310 MM | 2 | szt.
6. | IMADŁO ODGIĘTE W LEWO, RĘKOJEŚĆ W OSI NARZĘDZIA, Z JEDNOSTOPNIOWYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM I STAŁĄ SIŁĄ NACISKU, CZĘŚĆ ROBOCZA Z TZW. TWARDĄ WKŁADKĄ, WYPOSAŻONE W KANAŁ DO PŁUKANIA, DŁUGOŚĆ 310MM, ŚREDNICA 5 MM, | 2 | szt.
7. | URZADZENIE SSACO- PŁUCZĄCE ŚR.5MMD DŁ.300MM | 2 | szt.
8. | UCHWYT (RĄCZKA) DO TUBY SSĄCO-PŁUCZĄCEJ, KANAŁ SSĄCY O ŚREDNICY 8 MM. W ZESTAWIE WYMIENNY WKŁAD DO UCHWYTU. TUBA SSĄCO-PŁUCZĄCA O ŚREDNICY 10 MM I DŁUGOŚCI ROBOCZEJ 360 MM, Z OTWORAMI NA KOŃCU. | 2 | szt.
9. | TROKAR WIELORAZOWY Z SILIKONOWĄ ZASTAWKĄ,PŁASZCZ TROKARU GWINTOWANY, MATOWANY; AUTOKLAWOWALNY;ŚR. 5,5 MM, DŁ. PŁASZCZA 110 MM | 4 | szt.
10. | OBTURATOR METALOWY, TRÓJGRANIASTY, OSTRY; ŚR. 5,5 MM, DŁ.110 MM | 2 | szt.
11. | TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GWINTOWANY, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAZONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.10MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA | 2 | szt.
12. | OBTURATOR METALOWY, TRÓJGRANIASTY, OSTRY; ŚR. 10 MM, DŁ.110 MM | 2 | szt.
13. | ELEKTRODA MONOPOLARNA HACZYKOWA, ROZBIERALNA, DWUCZĘŚCIOWA, ERGONOMICZNA, OSIOWA RĘKOJEŚĆ Z PRZYŁĄCZEM DO HF, WYMIENNA CZĘŚĆ ROBOCZA W KSZTAŁCIE LITERY L WIELORAZOWEGO UŻYTKU, ŚR. 5 MM DŁ. 330 MM | 2 | szt.
14. | STELAŻ WRAZ Z KOSZEM KOMPATYBILNY Z KONTENEREM PONIŻEJ, NA 18 NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH W CELU BEZPIECZNEGO TRANSPORTU | 2 | szt.
15. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x209MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA SREBRNA Z ALUMINIUM Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. | 2 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji eletronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_23
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 23 LAPAROSKOPIA CHIRURGICZNA 2
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca | Producent | Numer Katalogowy
1. | NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE 3LUB 4 CZĘSCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 420 MM | 1 | szt.
2. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 420 MM | 1 | szt.
3. | KLESZCZYKI, MONOPOLARNE Z RZADKIMI ZĄBKAMI, ATRAUMATYCZNE, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, SZCZĘKI DŁUGIE, OKIENKOWE, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR: 5 MM, DŁ: 420 MM | 1 | szt.
4. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, BIPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 3LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 420 MM | 1 | szt.
5. | KLESZCZYKI MONOPOLARNE JELITOWE TYP DORSEY, OBROTOWE,ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘSCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, SZCZĘKI DŁUGIE, OKIENKOWE, ŚR: 5 MM, DŁ: 420 MM | 1 | szt.
6. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP DORSEY, MONOPOLARNE, OBROTOWE,ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘSCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, SZCZĘKI DŁUGIE, OKIENKOWE, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR: 5 MM, DŁ: 310 MM | 1 | szt.
7. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE DO TKANEK I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP HEYWOOD-SMITH, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 10 MM, DŁ 310 MM | 1 | szt.
8. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X3 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 10 MM, DŁ 310 MM | 1 | szt.
9. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, Z DUŻYMI ZĘBAMI, Z OTWOREM W SZCZĘKACH, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1 | szt.
10. | ROZPIERACZ WĄTROBOWYŚR. PIĘCIO PALCZASTY ŚR 10 MM DŁ. 400MM, AUTOKLAWOWALNY | 1 | szt.
11. | URZĄDZENIE SSACO- PŁUCZĄCEŚR.5MM.DŁ300MM | 1 | szt.
12. | Uchwyt (raczka) do tuby ssaco-płuczacej, kanał ssacy o srednicy 8 mm. W zestawie wymienny wkład do uchwytu. Tuba ssaco-płuczaca o srednicy 10 mm i długosci roboczej 360 mm, z otworami na koncu. | 1 | szt.
13. | TROKAR WIELORAZOWY Z SILIKONOWĄ ZASTAWKĄ, MATOWANY; AUTOKLAWOWALNY;ŚR. 5 MM, DŁ. PŁASZCZA 150 MM | 2 | szt.
14. | IMADŁO PROSTE, RĘKOJEŚĆ W OSI NARZĘDZIA, Z JEDNOSTOPNIOWYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM I STAŁĄ SIŁĄ NACISKU, CZĘŚĆ ROBOCZA Z TZW. TWARDĄ WKŁADKĄ, WYPOSAŻONE W KANAŁ DO PŁUKANIA, DŁUGOŚĆ 310MM, ŚREDNICA 5 MM, | 1 | szt.
15. | OBTURATOR METALOWY, OSTRY; ŚR. 5 MM, DŁ.150 MM | 1 | szt.
16. | TROKAR DO ENDOSKOPII, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAZONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.10MM, DŁUGOŚĆ 150MM, BEZ OBTURATORA | 2 | szt.
17. | OBTURATOR METALOWY, TRÓJGRANIASTY, OSTRY; ŚR. 10 MM, DŁ.110 MM | 1 | szt.
18. | TROKAR DO ENDOSKOPII, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAZONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.13MM, DŁUGOŚĆ 150MM, BEZ OBTURATORA | 1 | szt.
19. | OBTURATOR METALOWY, TRÓJGRANIASTY, OSTRY; ŚR. 13 MM, DŁ.110 MM | 1 | szt.
20. | ELEKTRODA MONOPOLARNA HACZYKOWA, ROZBIERALNA, DWUCZĘŚCIOWA, ERGONOMICZNA, OSIOWA RĘKOJEŚĆ Z PRZYŁĄCZEM DO HF, WYMIENNA CZĘŚĆ ROBOCZA W KSZTAŁCIE LITERY L WIELORAZOWEGO UŻYTKU, ŚR. 5 MM DŁ. 420 MM | 1 | szt.
21. | STELAŻ WRAZ Z KOSZEM KOMPATYBILNY Z KONTENEREM PONIŻEJ, NA 18 NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH W CELU BEZPIECZNEGO TRANSPORTU | 1 | szt.
22. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 711 x 285 x 205MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA SREBRNA Z ALUMINIUM Z FILTREM. | 1 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_24
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 24 LAPAROSKOPIA GINEKOLOGICZNA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYP KULOCIĄG, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 4 | szt.
2. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE DO MIĘŚNIAKA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 4 | szt.
3. | POJEDYNCZA SRUBA DO MIĘŚNIAKA WG. TYP DOYEN | 8 | szt.
4. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X4 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 4 | szt.
5. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYP GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, BIPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 4 | szt.
6. | NOŻYCZKI BIPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 310 MM | 4 | szt.
7. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, BIPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 4 | szt.
8. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, BIPOLARNE, OKIENKOWE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 4 | szt.
9. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE- 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 8 | szt.
10. | IMADŁO ODGIĘTE W PRAWO, RĘKOJEŚĆ W OSI NARZĘDZIA, Z JEDNOSTOPNIOWYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM I STAŁĄ SIŁĄ NACISKU, CZĘŚĆ ROBOCZA Z TZW. TWARDĄ WKŁADKĄ, WYPOSAŻONE W KANAŁ DO PŁUKANIA, DŁUGOŚĆ 310MM, ŚREDNICA 5 MM, | 4 | szt.
11. | NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 310 MM | 4 | szt.
12. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYP GRASPER, Z DUŻYMI ZĘBAMI, Z OTWOREM W SZCZĘKACH, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE- 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 4 | szt.
13. | Uchwyt (raczka) do tuby ssaco-płuczacej, kanał ssacy o srednicy 8 mm. W zestawie wymienny wkład do uchwytu. Tuba ssaco-płuczaca o srednicy 10 mm i długosci roboczej 360 mm, z otworami na koncu. | 4 | szt.
14. | TROKAR WIELORAZOWY Z SILIKONOWĄ ZASTAWKĄ,PŁASZCZ TROKARU GWINTOWANY, MATOWANY; AUTOKLAWOWALNY;ŚR. 5,5 MM, DŁ. PŁASZCZA 110 MM | 8 | szt.
15. | OBTURATOR METALOWY, TRÓJGRANIASTY, OSTRY; ŚR. 5,5 MM, DŁ.110 MM | 4 | szt.
16. | TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GWINTOWANY, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAZONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.10MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA | 8 | szt.
17. | OBTURATOR METALOWY, TRÓJGRANIASTY, OSTRY; ŚR. 10 MM, DŁ.110 MM | 4 | szt.
18. | ELEKTRODA MONOPOLARNA HACZYKOWA, ROZBIERALNA, DWUCZĘŚCIOWA, ERGONOMICZNA, OSIOWA RĘKOJEŚĆ Z PRZYŁĄCZEM DO HF, WYMIENNA CZĘŚĆ ROBOCZA W KSZTAŁCIE LITERY L WIELORAZOWEGO UŻYTKU, ŚR. 5 MM DŁ. 330 MM | 4 | szt.
19. | STELAŻ WRAZ Z KOSZEM KOMPATYBILNY Z KONTENEREM PONIŻEJ, NA 18 NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH W CELU BEZPIECZNEGO TRANSPORTU | 4 | szt.
20. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x209MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA SREBRNA Z ALUMINIUM Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. | 4 | szt.
| Wartość razem |  |  |  |  | 0
|  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | tak
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak | podać
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 61 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
- dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim
| - dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi | tak
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_25
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 25 LAPAROSKOPIA UROLOGICZNA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE-3 LUB 4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 310 MM | 2 | szt.
2. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 2 | szt.
3. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE PRECYZYJNE, DO ROZWARSTWIANIA, ZAGIĘTE 90STOPNI, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE- 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1 | szt.
4. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU OVERHOLT, ZAGIĘTE 90 STOPNI, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 10 MM, DŁ 310 MM | 1 | szt.
5. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYP GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE- 3LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1 | szt.
6. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU KROKODYL, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE- 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 3 | szt.
7. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X4 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1 | szt.
8. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYP SATINSKI, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1 | szt.
9. | IMADŁO PROSTE, RĘKOJEŚĆ W OSI NARZĘDZIA, Z JEDNOSTOPNIOWYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM I STAŁĄ SIŁĄ NACISKU, CZĘŚĆ ROBOCZA Z TZW. TWARDĄ WKŁADKĄ, WYPOSAŻONE W KANAŁ DO PŁUKANIA, DŁUGOŚĆ 310MM, ŚREDNICA 5 MM, | 1 | szt.
10. | IMADŁO ODGIĘTE W LEWO, RĘKOJEŚĆ W OSI NARZĘDZIA, Z JEDNOSTOPNIOWYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM I STAŁĄ SIŁĄ NACISKU, CZĘŚĆ ROBOCZA Z TZW. TWARDĄ WKŁADKĄ, WYPOSAŻONE W KANAŁ DO PŁUKANIA, DŁUGOŚĆ 310MM, ŚREDNICA 5 MM, | 1 | szt.
11. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYP GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, BIPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1 | szt.
12. | URZĄDZENIE SSĄCO- PŁUCZACE ŚR. 5MM DŁ.300MM | 1 | szt.
13. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYP GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI PROSTE, ZĄBKOWANE, MONOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE- 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1 | szt.
14. | Uchwyt (raczka) do tuby ssaco-płuczacej, kanał ssacy o srednicy 8 mm. W zestawie wymienny wkład do uchwytu. Tuba ssaco-płuczaca o srednicy 10 mm i długosci roboczej 360 mm, z otworami na koncu. | 1 | szt.
15. | TROKAR WIELORAZOWY Z SILIKONOWĄ ZASTAWKĄ,PŁASZCZ TROKARU GWINTOWANY, MATOWANY; AUTOKLAWOWALNY;ŚR. 5,5 MM, DŁ. PŁASZCZA 110 MM | 3 | szt.
16. | OBTURATOR METALOWY, TRÓJGRANIASTY, OSTRY; ŚR. 5,5 MM, DŁ.110 MM | 1 | szt.
17. | TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAZONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.10MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA | 1 | szt.
18. | OBTURATOR METALOWY, TRÓJGRANIASTY, OSTRY; ŚR. 10 MM, DŁ.110 MM | 1 | szt.
19. | TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, BEZ ZAWORU INSUFLACJI, WYPOSAZONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.13MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA | 1 | szt.
20. | OBTURATOR METALOWY, TRÓJGRANIASTY, OSTRY; ŚR. 13 MM, DŁ.110 MM | 1 | szt.
21. | STELAŻ WRAZ Z KOSZEM KOMPATYBILNY Z KONTENEREM PONIŻEJ, NA 18 NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH W CELU BEZPIECZNEGO TRANSPORTU | 1 | szt.
22. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x209MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA SREBRNA Z ALUMINIUM Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. | 1 | szt.
| Wartość razem |  |  |  |  | 0
|  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | tak
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak | podać
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 61 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
- dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim
| - dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi | tak
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_26
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 26 LAPAROSKOPIA UROL.DŁUGIE
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | ZACISK ELASTYCZNY DO NEREK TYP SIMON DŁ ROBOCZA 100 MM ŚR.10 DŁ. CAŁKOWITA 310 MM | 1 | szt.
2. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYP GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, BIPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE- 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1 | szt.
3. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYP GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE- 3 LUB 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1 | szt.
4. | POJEDYNCZA SRUBA DO MIĘŚNIAKA WG. TYP DOYEN | 1 | szt.
5. | KORPUS TROAKARU OBTURATOREM ORAZ POMPKĄ DO NAPEŁNIANIA BALONU NA KOŃCU TROKARA | 1 | szt.
6. | BALON DO ROZSZERZANIA | 1 | szt.
7. | TROKAR WIELORAZOWY Z SILIKONOWĄ ZASTAWKĄ,PŁASZCZ TROKARU PŁASKI, MATOWANY; AUTOKLAWOWALNY;ŚR. 10 MM, DŁ. PŁASZCZA 100 MM, TROKAR ZE SPECJALNYM MOCOWANIEM DO SKÓRY | 1 | szt.
8. | TROKAR WIELORAZOWY Z SILIKONOWĄ ZASTAWKĄ,PŁASZCZ TROKARU PŁASKI, MATOWANY; AUTOKLAWOWALNY;ŚR. 5,5 MM, DŁ. PŁASZCZA 150 MM | 1 | szt.
9. | OBTURATOR METALOWY, TRÓJGRANIASTY, OSTRY; ŚR. 5,5 MM, DŁ.150 MM | 1 | szt.
10. | TROKAR WIELORAZOWY Z SILIKONOWĄ ZASTAWKĄ, PRZYŁĄCZE DO INSUFLATORA, PŁASZCZ PŁASKI, MATOWANY, AUTOKLAWOWALNY, ŚR 10 MM, DŁ.PŁASZCZA 150 MMTROKAR WIELORAZOWY Z SILIKONOWĄ ZASTAWKĄ, PRZYŁĄCZE DO INSUFLATORA, PŁASZCZ PŁASKI, MATOWANY, AUTOKLAWOWALNY, ŚR 10 MM, DŁ.PŁASZCZA 150 MM | 1 | szt.
11. | OBTURATOR METALOWY, TRÓJGRANIASTY, OSTRY; ŚR. 10 MM, DŁ.150 MM | 1 | szt.
12. | STELAŻ WRAZ Z KOSZEM KOMPATYBILNY Z KONTENEREM PONIŻEJ, NA 18 NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH W CELU BEZPIECZNEGO TRANSPORTU | 1 | szt.
13. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x209MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA SREBRNA Z ALUMINIUM Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. | 1 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji eletronicznej.) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_27
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 27 Okulistyka
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Rozwórka okulistyczna, typ Cook,wykonana ze stali chirurgicznej z podwójna powłok chromową, część powiekowa 11 mm, długość całkowita 40 mm | 3 | szt.
2. | Rozwórka typ CookRozwórka okulistyczna, typ Cook, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, część powiekowa 8 mm,długość całkowita 35 mm | 3 | szt.
3. | Pean okulistyczny, typ Halstead, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, szczęki karbowane, proste o długości 25 mm, długość całkowita 125 mm | 3 | szt.
4. | Pean okulistyczny, typ Halstead, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, szczęki karbowane, zakrzywione o długości 25 mm, długość całkowita 125 mm | 3 | szt.
5. | Klamra okulistyczna, typ Diffenbach, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, prosta, długość całkowita 35 mm | 12 | szt.
6. | Nożyczki okulistyczne, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, proste, ostro zakończone, długość ostrzy do sworznia 29 mm, długość całkowita 100 mm | 6 | szt.
7. | Nożyczki okulistyczne do tenotomii, typ Stevens, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zakrzywione, krótkie ostrza tępo zakończone, długość ostrzy do sworznia 22 mm, długość całkowita 105 mm | 6 | szt.
8. | Linijka do twardówki, model Vogt, wykonan ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową, miarka płaska z zakresem 1-20 mm, długość całkowita 126 mm | 1 | szt.
9. | Retraktor okulistyczny, typ Desmarres, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, szerokość 12 mm, długość całkowita 133 mm | 3 | szt.
10. | Retraktor okulistyczny, typ Desmarres, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, szerokość 14 mm, długość całkowita 135 mm | 3 | szt.
11. | Hak zezowy, typ Malbran, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, hak ząbkowany o długości 9,5 mm, zapobiegający poślizgowi mięśni, długość całkowita 140 mm | 6 | szt.
12. | Hak zezowy, typ Graefe, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, hak mały o długości 8 mm, długość całkowita 131 mm | 6 | szt.
13. | Hak zezowy, typ Graefe, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, hak średni o długości 10 mm, długość całkowita 133 mm | 6 | szt.
14. | Cyrkiel okulistyczny, typ Castroviejo, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, skala widoczna z dwóch stron od 1 do 20 mm, długość całkowita 85 mm | 6 | szt.
15. | Marker zezowy, typ Fink, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoka chromową, 1 mm końcówki krzyżowe do precyzyjnego oznaczenia 9mm, długość całkowita 87 mm | 1 | szt.
16. | Pęsetka chirurgiczna, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową, karbowana część chwytna o szerokości 1,0 mm, długość całkowita 100 mm | 1 | szt.
17. | Pęsetka spojówkowa, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową, część chwytna o szerokości 1,2 mm wyposażona w dwa wypustki umożliwiające pewniejsze chwytanie, długość całkowita 97 mm | 2 | szt.
18. | Pęsetka do szycia, typ Castroviejo, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową, część chwytna z platformą o długości 6 mm zakończoną zabkami 1x2 o wymiarach 0,3x0,12mm, długość całkowita 100 mm | 5 | szt.
19. | Pęsetka do szycia, typ Castroviejo, Pęsetka do szycia, typ Castroviejo, podwójna powłoką chromową, część chwytna z platformą o długości 6 mm zakończoną zabkami 1x2 o wymiarach 0,6x0,12mm, długość całkowita 100 mm | 5 | szt.
20. | Pęsetka do mięśni, typ Sattler, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, praworęczna, z zamkiem blokującym otwarcie, część chwytna wyposażona w trzy zęby zapewniające stabilny uchwyt mięśni, długość całkowita 100 mm | 3 | szt.
21. | Pęsetka do mięśni, typ Sattler, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, leworęczna, z zamkiem blokującym otwarcie, część chwytna wyposażona w trzy zęby zapewniające stabilny uchwyt mięśni, długość całkowita 100 mm | 3 | szt.
22. | Narzędzie do kurczenia mięśni , typ Cueppers, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, karbowany hak do stabilnego trzymania mięśni, wyposażone w skalę do 15 mm | 1 | szt.
23. | Imadło okulistyczne, typ Castroviejo, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zagiete, z zamkiem, delikatne szczęki o długości 10,5 mm, długość całkowiata 140 mm | 3 | szt.
24. | Imadło okulistyczne, typ Castroviejo, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, proste , z zamkiem, delikatne szczęki o długości 10,5 mm, długość całkowiata 140 mm | 3 | szt.
25. | Kaseta do sterylizacji parowej. Zamykana na zatrzaski. Rozmiar: 15,24 x 25,4 x 3,81 cm (6” x 10” x 1.5” ) dwupoziomowa | 6 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać |  |  |  | `
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_28
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 28 LAPAROTOMIA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 147X50 DŁUGOŚĆ 250 MM | 12 | szt.
2. | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 46X75 MM FIGURA 4 DŁUGOŚĆ 235 MM | 12 | szt.
3. | Hak Typ Richardson, łopatka "siodłowa" 38x40 mm, dł. 24 cm | 12 | szt.
4. | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 1 SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 310 MM | 12 | szt.
5. | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 3 SZEROKOŚĆ 38 MM DŁUGOŚĆ 310 MM | 12 | szt.
6. | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 4 SZEROKOŚĆ 50 MM DŁUGOŚĆ 305 MM | 12 | szt.
7. | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | 6 | szt.
8. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 6 | szt.
9. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 6 | szt.
10. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY OSTRY 9X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 12 | szt.
11. | ŁYŻKA JEIITOWA I BRZUSZNA DWU STRONNA TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 63 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM | 6 | szt.
12. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 300 MM | 6 | szt.
13. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 250 MM | 12 | szt.
14. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 12 | szt.
15. | Pęseta anatomiczna, zagięta kątowo do dołu, dł. 20 cm | 6 | szt.
16. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 12 | szt.
17. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 12 | szt.
18. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 6 | szt.
19. | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 23 cm ( kształt Typ Metzenbaum) | 6 | szt.
20. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 6 | szt.
21. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 6 | szt.
22. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 26 cm | 6 | szt.
23. | Nożyczki preparacyjne utwardz. TYP Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 28,5 cm | 6 | szt.
24. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 12 | szt.
25. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 6 | szt.
26. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 235 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 6 | szt.
27. | DUROGRIP IMADLO CHIR. TYP CRILE-WOOD 270MM | 6 | szt.
28. | Kleszczyki atraumatyczne, Typ Scheibe, do przytrzymywania narządów, średnie, dł. 20,5 cm | 12 | szt.
29. | Kleszczyki do jelit i tkanek Typ Allis, 5x6 z., dł. 19 cm | 6 | szt.
30. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS-THOMS DŁUGOŚĆ 200 MM PROSTE 6X7 ZĄBKÓW | 6 | szt.
31. | Kleszczyki atraumatyczne do jelit i tkanek Typ Allis, dł. 20 cm | 6 | szt.
32. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 30 | szt.
33. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 30 | szt.
34. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 36 | szt.
35. | Klem atraumatyczny Typ Guyon, do szypuły nerki, mocno zagięte, dł. 24 cm | 6 | szt.
36. | Klem atraumatyczny Typ Guyon, do szypuły nerki, mocno zagięte, dł. 23 cm | 6 | szt.
37. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 6 | szt.
38. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 6 | szt.
39. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 6 | szt.
40. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 30 | szt.
41. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 6 | szt.
42. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 6 | szt.
43. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 12 | szt.
44. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS PROSTE DŁ. 200 MM 8'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 12 | szt.
45. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 18 | szt.
46. | Klem atraumatyczny Typ Mayo-Robson, jelitowy prosty, dł. 26 cm | 12 | szt.
47. | Klem atraumatyczny Typ Kocher, jelitowy prosty, dł. 25 cm | 12 | szt.
48. | IGŁA PUNKCYJNA Z NASADKA LL | 6 | szt.
49. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM | 6 | szt.
50. | Kleszcze preparacyjei i do ligatury Typ Overholt-Martin, fig. 4, delikatne, kształt "S", zagięte, rękojeści lekko wygięte, dł. 21,5 cm | 6 | szt.
51. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 270 MM FIGURA 4 | 6 | szt.
52. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP KANTROWITZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 245 MM | 6 | szt.
53. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM FIGURA 3 SKOK ZĄBKÓW 0,6 M | 6 | szt.
54. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210 MM FIGURA 1 | 6 | szt.
55. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x164mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany,dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 6 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji eletronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_29
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 29 NARZĘDZIA DODATKOWE
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 5 | szt.
2. | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 180X50 DŁUGOŚĆ 260 MM | 2 | szt.
3. | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 64X85 MM FIGURA 5 DŁUGOŚĆ 235 MM | 2 | szt.
4. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DŁ 300MM | 1 | szt.
5. | Nożyczki preparacyjne utwardz.Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 10 | szt.
6. | Imadło do igieł utwardz.Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 5 | szt.
7. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 5 | szt.
8. | DUROGRIP IMADLO CHIR. TYP CRILE-WOOD 270MM | 2 | szt.
9. | KLESZCZE DO WPROWADZANIA CEWNIKA TYP MAGILL DLA NOWORODKÓW DŁ. 150MM SZER. OCZKA 4,5MM | 3 | szt.
10. | KLESZCZE DO WPROWADZANIA CEWNIKA TYP MAGILL DLA DZIECI DŁ. 200MM SZER. OCZKA 6,5MM | 5 | szt.
11. | KLESZCZE DO WPROWADZANIA CEWNIKA TYP MAGILL DLA DOROSŁYCH DŁ. 250MM, SZER. OCZKA 10MM | 10 | szt.
12. | UCHWYT DO HAKÓW OPERACYJNYCH ZE ŹRÓDŁEM ZIMNEGO ŚWIATŁA DŁUGOŚĆ 280 MM | 3 | szt.
13. | IGŁA TYP HEPAR.95MM GAUGE 18 ŚR.Z:1,2MM LL | 4 | szt.
14. | UCHWYT SKALPELA NR 7 DŁUGOŚĆ 160 MM TRZONEK WASKI | 1 | szt.
15. | HAK OPERACYJNY TYP ROUX DŁUGOŚĆ 165 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 28X29 MM DRUGIEJ 33X45 MM | 2 | szt.
16. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 10 | szt.
17. | WZIERNIK ODBYTNICZY TYP SIMS WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ DŁUGOŚĆ 77 MM SZEROKOŚĆ 17 MM DŁUGOŚĆ CAŁEGO NARZĘDZIA 160 MM, OKIENKOWY | 1 | szt.
18. | NOŻYCZKI SUPER OSTRE TYP POTTS SMITH ODGIETE 60° DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 | szt.
19. | PROSEKTOR TYP DAVIS, DWUSTRONNY, 245 MM | 1 | szt.
20. | Podważka do przegrody nosowej Typ Freer, 5/5 mm, ostro/tępa, dł. 18 cm | 1 | szt.
21. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz.Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 5 | szt.
22. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 5 | szt.
23. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 10 | szt.
24. | Łopatka drutowa do płuc Typ Allison, 53mm/dł. 33 cm | 1 | szt.
25. | PINCETA PŁUCNA PROSTA TYP NELSON DŁUGOŚĆ 230 MM | 2 | szt.
26. | ROZWIERACZ TYP ADSON-BABY ZAKRZYWIONY 3X4 ZĄBKI OSTRY 140 MM | 2 | szt.
27. | IGŁOTRZYMACZ Z NOŻYCZKAMI TYP HEGAR-OLSEN DŁ. 170 MM 6 3/4'' Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,4 MM UCHA ZŁOCONE | 1 | szt.
28. | HAK BRZUSZNY TYP BALFOUR Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM ŁYŻKI ŚRODKOWEJ WYSOKOŚĆ 200 MM SZEROKOŚĆ 170 MM ROZWARCIE 155 MM ŁYŻKA ŚRODKOWA WYMIARY 47X80 MM ŁYŻKI BOCZNE 60 MM GŁĘBOKOŚĆ,ŁYŻKI BOCZNE O BRANŻACH PERFOROWANYCH PRAWA STAŁA LEWA RUCHOMA HAK BRZUSZNY TYP BALFOUR Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM ŁYŻKI ŚRODKOWEJ WYSOKOŚĆ 200 MM SZEROKOŚĆ 170 MM ROZWARCIE 155 MM ŁYŻKA ŚRODKOWA WYMIARY 47X80 MM ŁYŻKI BOCZNE 60 MM GŁĘBOKOŚĆ,ŁYŻKI BOCZNE O BRANŻACH PERFOROWANYCH PRAWA STAŁA LEWA RUCHOMA | 1 | szt.
29. | HAK MIEDNICZNY TYP ST.MARKS 174X60 DŁUGOŚĆ 330 MM KOŃCÓWKA HAKA O WYMIARACH 60X45 M | 1 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_30
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 30 CHOLECYSTEKTOMIA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Hak wątrobowo-brzuszny Typ Mikulicz, łopatka wygięta 160x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | 4 | szt.
2. | ŁYŻKA JEIITOWA I BRZUSZNA DWU STRONNA TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 63 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM | 2 | szt.
3. | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 46X75 MM FIGURA 4 DŁUGOŚĆ 235 MM | 4 | szt.
4. | Hak Typ Richardson, łopatka "siodłowa" 38x40 mm, dł. 24 cm | 4 | szt.
5. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY OSTRY 9X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 4 | szt.
6. | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | 2 | szt.
7. | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 1 SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 310 MM | 4 | szt.
8. | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 3 SZEROKOŚĆ 38 MM DŁUGOŚĆ 310 MM | 4 | szt.
9. | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 4 SZEROKOŚĆ 50 MM DŁUGOŚĆ 305 MM | 4 | szt.
10. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 300 MM | 2 | szt.
11. | Pęseta anatomiczna, zagięta kątowo do dołu, dł. 20 cm | 2 | szt.
12. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 4 | szt.
13. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 4 | szt.
14. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 2 | szt.
15. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 210 MM TRZONEK DŁUGI | 2 | szt.
16. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | szt.
17. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 | szt.
18. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 2 | szt.
19. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 26 cm | 2 | szt.
20. | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 23 cm ( kształt Typ Metzenbaum) | 2 | szt.
21. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | szt.
22. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 2 | szt.
23. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 | szt.
24. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 235 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 | szt.
25. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210 MM FIGURA 1 | 2 | szt.
26. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM FIGURA 3 SKOK ZĄBKÓW 0,6 M | 2 | szt.
27. | Kleszcze preparacyjei i do ligatury Typ Overholt-Martin, fig. 4, delikatne, kształt "S", zagięte, rękojeści lekko wygięte, dł. 21,5 cm | 2 | szt.
28. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 270 MM FIGURA 4 | 2 | szt.
29. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 10 | szt.
30. | Kleszczyki atraumatyczne, Typ Scheibe, do przytrzymywania narządów, średnie, dł. 20,5 cm | 4 | szt.
31. | Kleszczyki do jelit i tkanek Typ Allis, 5x6 z., dł. 19 cm | 2 | szt.
32. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS-THOMS DŁUGOŚĆ 200 MM PROSTE 6X7 ZĄBKÓW | 2 | szt.
33. | Kleszczyki atraumatyczne do jelit i tkanek Typ Allis, dł. 20 cm | 2 | szt.
34. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 8 | szt.
35. | Kleszczyki do organów, szczęki okienkowe "pętla", atraumatyczne, proste, dł. 25 cm | 2 | szt.
36. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 2 | szt.
37. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 2 | szt.
38. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS PROSTE DŁ. 200 MM 8'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4 | szt.
39. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt.
40. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 8 | szt.
41. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt.
42. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 2 | szt.
43. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 2 | szt.
44. | IGŁA PUNKCYJNA Z NASADKA LL | 2 | szt.
45. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany,dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 2 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_31
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 31 PRZEPUKLINA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 4 | szt.
2. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 8 | szt.
3. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 8 | szt.
4. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 8 | szt.
5. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz.Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 4 | szt.
6. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 4 | szt.
7. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 4 | szt.
8. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 4 | szt.
9. | Imadło do igieł utwardz.Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 4 | szt.
10. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 40 | szt.
11. | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 6,2 MM | 8 | szt.
12. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 20 | szt.
13. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 4 | szt.
14. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 8 | szt.
15. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210 MM FIGURA 1 | 4 | szt.
16. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM FIGURA 3 SKOK ZĄBKÓW 0,6 M | 4 | szt.
17. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210MM FIGURA 1 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | 4 | szt.
18. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 8 | szt.
19. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 8 | szt.
20. | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | 4 | szt.
21. | Hak Typ Richardson, łopatka "siodłowa" 38x40 mm, dł. 24 cm | 8 | szt.
22. | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 41X60 MM FIGURA 3 DŁUGOŚĆ 235 MM | 8 | szt.
23. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 4 | szt.
24. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 4 | szt.
25. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagajacy stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany,dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 4 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać |  |  |  | `
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_32
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 32 REWIZJA DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP DESJARDINS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM | 1 | szt.
2. | Kleszczyki Typ Desjardins, do kamieni żółciowych, mocno zagięte, dł. 22,5 cm | 1 | szt.
3. | Kleszczyki Typ Randall, do kamieni nerkowych, fig. 1, lekko zagięte, dł. 23 cm | 1 | szt.
4. | Kleszczyki Typ Blake, do kamieni żółciowych, okienkowe zagięte, dł. 20,5 cm | 1 | szt.
5. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 210 MM TRZONEK DŁUGI | 1 | szt.
6. | ROZSZERZADŁO DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP BAKES DŁ. 320 MM PROSTE GIĘTKIE ŚREDNICA OLIWKI 4 MM | 1 | szt.
7. | Nożyczki do chirurgii serca i naczyń Typ Dietrich-Potts b.delikatne, ostrza zagięte 125°,dł. ostrza 10 mm, końce ostre dł. 18 cm | 1 | szt.
8. | Nożyczki mikrochirurgiczne Typ Dietrich-Hegemann, do chirurgii serca i naczyń, ostrza zagięte 60°, dł. ostrza 15 mm, końce ostre, rękojeści płaskie, dł. 18 cm | 1 | szt.
9. | ROZSZERZADŁO DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP BAKES DŁ. 320 MM PROSTE GIĘTKIE ŚREDNICA OLIWKI 3 MM | 1 | szt.
10. | KANIULA IRYGACYJNA TYP HAJEK O ŚREDNICY 2,0 MM, DŁ.165 MM 6,1/2". | 1 | szt.
11. | IGŁA HEPAR.95MM TYP GAUGE 18 ŚR.Z:1,2MM LL | 1 | szt.
12. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) owym. 272x267x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo -polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z jedną labiryntową płytką bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 1 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać |  |  |  | `
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_33
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 33 NACIĘCIE ROPNIA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 5 | szt.
2. | Nożyczki preparacyjne, delikatne, utwardz. Typ Lexer, zagięte, końce tępe, dł. 16 cm | 5 | szt.
3. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 5 | szt.
4. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 4/5 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 5 | szt.
5. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 5 | szt.
6. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 5 | szt.
7. | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 135 MM ROZSTAW SZCZĘK 16,5 MM | 5 | szt.
8. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 5 | szt.
9. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 5 | szt.
10. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS PROSTE DŁ. 200 MM 8'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 5 | szt.
11. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 5 | szt.
12. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 5 | szt.
13. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 5 | szt.
14. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 5 | szt.
15. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 5 | szt.
16. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM FIGURA 3 SKOK ZĄBKÓW 0,6 M | 5 | szt.
17. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | 5 | szt.
18. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagajacy stosowania plomb jednorazowego użytku) owym. 272x267x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo -polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z jedną labiryntową płytką bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 5 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać |  |  |  | `
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_34
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 34 LAPAROSKOPIA CHIRURGICZNA 3
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 4 | szt.
2. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 4 | szt.
3. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 8 | szt.
4. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 4 | szt.
5. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 4 | szt.
6. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 145 MM | 4 | szt.
7. | Nożyczki preparacyjne utwardz.Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 4 | szt.
8. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 4 | szt.
9. | KLESZCZYKI ATRAUMATYCZNE PROSTE TYP RAMPLEY DŁUGOŚĆ 250MM Z ZAMKIEM | 4 | szt.
10. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 16 | szt.
11. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 8 | szt.
12. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 8 | szt.
13. | IGŁA PUNKCYJNA Z NASADKA LL | 4 | szt.
14. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF, DWUSTRONNY DŁ.125MM.ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW. WYMIARY 22X10MM I 25X10MM ORAZ 28X12MM I 32X12MM. | 4 | szt.
15. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 4 | szt.
16. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 4 | szt.
17. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagajacy stosowania plomb jednorazowego użytku) owym. 272x267x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo -polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z jedną labiryntową płytką bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 4 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_35
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 35 ŻYLAKI KOŃCZYN DOLNYCH
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 2 | szt.
2. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 2 | szt.
3. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 4 | szt.
4. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 | szt.
5. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 2 | szt.
6. | Pęseta naczyniowa atarumatyczna Typ DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm | 2 | szt.
7. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DL 200MM | 2 | szt.
8. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | szt.
9. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 2 | szt.
10. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 2 | szt.
11. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | szt.
12. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 10 | szt.
13. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 20 | szt.
14. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 10 | szt.
15. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 2 | szt.
16. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt.
17. | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | 2 | szt.
18. | Hak Typ Richardson, łopatka "siodłowa" 30x29 mm, dł. 24 cm | 4 | szt.
19. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 4 | szt.
20. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE ODGIĘTE DŁ. 180 MM 7'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 | szt.
21. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM FIGURA 0 | 2 | szt.
22. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS MOCNO ODGIĘTE DŁ. 190 MM 7 1/2'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 | szt.
23. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
24. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 2 | szt.
25. | IGŁOTRZYMACZ Z NOŻYCZKAMI TYP HEGAR-OLSEN DŁ. 145 MM 5 3/4'' Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,4 MM UCHA ZŁOCONE | 2 | szt.
26. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 2 | szt.
27. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 2 | szt.
28. | Rozwieracz samotrzymający do ran Typ Weitlaner, tępy, 3x4 z., dł. 16 cm | 2 | szt.
29. | Klem naczyniowy atraumatyczny wielofunkcyjny typ DeBakey, zagięty 50°, rękojeści lekko odgięte, dł. 16 cm | 2 | szt.
30. | MIASPAS MINI TTA/ALIF ROZPIER.RANY TĘPY | 2 | szt.
31. | HACZYK ŻYLNY TYP VARADY (CZĘŚĆ PRACUJĄCA ZGIĘTA Z OLIWKĄ I PROSTA) DŁ 180 MM | 2 | szt.
32. | MIKROEKSTRAKTOR ŻYLNY TYP VARADY,DUSTRONNY,DŁ. 170 MM. | 2 | szt.
33. | MINIEKSTRAKTOR ŻYLNY TYP VARADY 170MM | 2 | szt.
34. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagajacy stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x448x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany,dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 2 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_36
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 36 ŻYLAKI ODBYTU
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 2 | szt.
2. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | szt.
3. | Pęseta anatomiczna, zagięta kątowo do dołu, dł. 20 cm | 2 | szt.
4. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 | szt.
5. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 2 | szt.
6. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 2 | szt.
7. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | szt.
8. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 4 | szt.
9. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 4 | szt.
10. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4 | szt.
11. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt.
12. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 2 | szt.
13. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 2 | szt.
14. | KLESZCZYKI ATRAUMATYCZNE PROSTE TYP RAMPLEY DŁUGOŚĆ 250MM Z ZAMKIEM | 2 | szt.
15. | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | 2 | szt.
16. | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 6,2 MM | 4 | szt.
17. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS PROSTE DŁ. 200 MM 8'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 | szt.
18. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | szt.
19. | HAK DO RAN TYP LANGENBECK DŁ. 21 MM 8 1/4'' ŁOPATA SZER. 18 MM X DŁ. 60 MM ODGIĘTA DO DOŁU PRZEKRÓJ OWALNY | 2 | szt.
20. | SONDA Z OKIENKIEM ŚREDNICA 2,5 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 | szt.
21. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210 MM FIGURA 1 | 2 | szt.
22. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM | 2 | szt.
23. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 2 | szt.
24. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 2 | szt.
25. | WZIERNIK ODBYTNICZY DWURAMIENNY ZE ŚRUBĄ BLOKUJĄCĄ ROZWARCIE TYP SIMS DLA DOROSŁYCH WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ DŁUGOŚĆ 83 MM SZEROKOŚĆ 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁEGO NARZĘDZIA 235 MM | 2 | szt.
26. | WZIERNIK ODBYTNICZY TYP CZERNY WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ DŁUGOŚĆ 106 MM SZEROKOŚĆ 23 MM DŁUGOŚĆ CAŁEGO NARZĘDZIA 225 MM | 2 | szt.
27. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) owym. 272x267x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo -polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z jedną labiryntową płytką bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 2 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| 9 | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pęsety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_37
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 37 AMPUTACJA NOGI
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 2 | szt.
2. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 2 | szt.
3. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 4 | szt.
4. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 | szt.
5. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PAROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | szt.
6. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | szt.
7. | Nożyczki preparacyjne utwardz.TYP Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 2 | szt.
8. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | szt.
9. | Imadło do igieł utwardz.TYP Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 4 | szt.
10. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 | szt.
11. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 10 | szt.
12. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 10 | szt.
13. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM | 2 | szt.
14. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210 MM FIGURA 1 | 2 | szt.
15. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM FIGURA 3 SKOK ZĄBKÓW 0,6 M | 2 | szt.
16. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt.
17. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt.
18. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 8 | szt.
19. | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 135 MM ROZSTAW SZCZĘK 16,5 MM | 8 | szt.
20. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 2 | szt.
21. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 2 | szt.
22. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 2 | szt.
23. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY OSTRY 9X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 4 | szt.
24. | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | 2 | szt.
25. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZEBNY OSTRY 16 MM 220 MM | 2 | szt.
26. | NÓŻ AMPUTACYJNY TYP CATLIN,DŁUGOŚĆ OSTRZA 160 MM | 2 | szt.
27. | POJEMNIK DO STERYLIZACJI NOŻY AMPUTACYJNYCH. | 2 | szt.
28. | SKALPEL CHIRURGICZNY WIELORAZOWY TYP BERGMANN DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 140 MM FIGURA #1 DŁUGOŚĆ OSTRZA 34 MM SZEROKOŚĆ 7 MM ROWKI POPRZECZNE NA RĘKOJEŚCI | 2 | szt.
29. | Nożyce kostne dwudźwigniowe Typ Stille-Liston, proste, dł. 28 cm | 2 | szt.
30. | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy Typ Leksell-Stille, szer., dł. 24,5 cm | 2 | szt.
31. | RASPATOR TYP JANSEN, SZER. 15 MM, DŁ 165 MM | 2 | szt.
32. | Łyżeczka kostna Typ Volkmann, owalna, fig. 4, 11,5 mm, dł. 17 cm | 2 | szt.
33. | PILNIK KOSTNY PŁASKO-WYPUKŁY Z PUSTĄ REKOJEŚCIĄ SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 13 MM NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI DŁ. 240 MM. | 2 | szt.
34. | Piłka amputacyjna Typ Charriere z wymiennymi brzeszczotami, dł. 35 cm | 2 | szt.
35. | Retraktor ( tarcza) amputacyjny Typ Percy | 2 | szt.
36. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x448x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany,dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 2 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_38
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 38 WYCINEK GUZA PIERSI
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 4 | szt.
2. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | 4 | szt.
3. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DL 200MM | 4 | szt.
4. | Pęseta naczyniowa atarumatyczna Typ DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm | 4 | szt.
5. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 4 | szt.
6. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 4 | szt.
7. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 4 | szt.
8. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz.Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 4 | szt.
9. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 4 | szt.
10. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 4 | szt.
11. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 20 | szt.
12. | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 6,2 MM | 8 | szt.
13. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 4 | szt.
14. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 4 | szt.
15. | Imadło do igieł utwardz.Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 4 | szt.
16. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE ODGIĘTE DŁ. 180 MM 7'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4 | szt.
17. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM FIGURA 0 | 4 | szt.
18. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210 MM FIGURA 1 | 4 | szt.
19. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 8 | szt.
20. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt.
21. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt.
22. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 8 | szt.
23. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY OSTRY 9X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 8 | szt.
24. | Hak Typ Richardson, łopatka "siodłowa" 30x29 mm, dł. 24 cm | 8 | szt.
25. | Hak Typ Richardson, łopatka "siodłowa" 38x40 mm, dł. 24 cm | 8 | szt.
26. | HAK OPERACYJNY BRZUSZNY TYP KOCHER 80X42 DŁUGOŚĆ 250 MM | 8 | szt.
27. | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | 4 | szt.
28. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 4 | szt.
29. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 4 | szt.
30. | HAK OPERACYJNY TYP BABY-SEEN-MILLER DŁUGOŚĆ 155 MM DWUSTRONNY 3 ZĘBNY OSTRY SZEROKOŚĆ 8 MM ŁOPATA SZEROKOŚĆ 7 MM DŁUGOŚĆ 24 MM | 8 | szt.
31. | Rozwieracz samotrzymający do ran Typ Weitlaner, tępy, 3x4 z., dł. 16 cm | 4 | szt.
32. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZĘBNY OSTRY 9X8 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 4 | szt.
33. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY OSTRY 9X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 4 | szt.
34. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagajacy stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x164mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany,dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 4 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_39
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 39 NACZYNIOWY DUŻY
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | ŁYŻKA JELITOWA I BRZUSZNA DWU STRONNA TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 63 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM | 1 | szt.
2. | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 46X75 MM FIGURA 4 DŁUGOŚĆ 235 MM | 2 | szt.
3. | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 1 SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 310 MM | 1 | szt.
4. | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 3 SZEROKOŚĆ 38 MM DŁUGOŚĆ 310 MM | 1 | szt.
5. | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 4 SZEROKOŚĆ 50 MM DŁUGOŚĆ 305 MM | 1 | szt.
6. | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | 1 | szt.
7. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY OSTRY 9X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 | szt.
8. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 | szt.
9. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 | szt.
10. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 225 MM TRZONEK DŁUGI I WĄSKI | 1 | szt.
11. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 225 MM TRZONEK DŁUGI I WĄSKI | 1 | szt.
12. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA WZÓR STRASBURG KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | szt.
13. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 | szt.
14. | Pęseta naczyniowa atraumatyczna Typ DeBakey, 3,5 mm, prosta, dł. 30 cm | 1 | szt.
15. | PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA DŁUGOŚĆ 250 MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ | 1 | szt.
16. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DŁ 240MM | 1 | szt.
17. | Pęseta naczyniowa atraumatyczna Typ DeBakey, 3,5 mm, prosta, dł.20 cm | 1 | szt.
18. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DL 200MM | 1 | szt.
19. | Pęseta naczyniowa atarumatyczna Typ DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm | 1 | szt.
20. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS PROSTE DŁ. 200 MM 8'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 | szt.
21. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 10 | szt.
22. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 10 | szt.
23. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | szt.
24. | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 23 cm ( kształt typ Metzenbaum) | 1 | szt.
25. | Nożyczki preparacyjne utwardz.Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 1 | szt.
26. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE CZARNE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 260 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | szt.
27. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 28,5 cm | 1 | szt.
28. | NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP DE BAKEY DŁUGOŚĆ 220 MM ODGIĘTE 60 STOPNI OSTRZA UWARDZONE OSTO OSTRE ZŁOTE UCHA | 1 | szt.
29. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 230 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI GŁADKIE | 1 | szt.
30. | Imadło do igieł utwardz.Typ DeBakey, Miniprofil, dł. 23 cm | 1 | szt.
31. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 | szt.
32. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 235 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 | szt.
33. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 305 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 | szt.
34. | Imadło do igieł utwardz.Typ Finochietto Normalprofil / Standard, dł. 26,5 cm | 1 | szt.
35. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 295 MM FIGURA 1 | 1 | szt.
36. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 270 MM FIGURA 4 | 1 | szt.
37. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP KANTROWITZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 245 MM | 1 | szt.
38. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM | 1 | szt.
39. | Kleszcze preparacyjei i do ligatury Typ Overholt-Martin, fig. 4, delikatne, kształt "S", zagięte, rękojeści lekko wygięte, dł. 21,5 cm | 1 | szt.
40. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS MOCNO ODGIĘTE DŁ. 190 MM 7 1/2'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 | szt.
41. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 4 | szt.
42. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 | szt.
43. | Kleszczyki do organów, szczęki okienkowe "pętla", atraumatyczne, proste, dł. 25 cm | 1 | szt.
44. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | szt.
45. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 4 | szt.
46. | Klem atraumatyczny naczyniowy Typ DeBakey, do tętniaków zagięty, rękojeści wygięte, dł. 33 cm | 1 | szt.
47. | Klem naczyniowy atraumatyczny Typ DeBakey, zagięty 90°, rękojeści wygięte, dł. 27,5 cm | 2 | szt.
48. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM DO TRZUSTKI I NEREK TYP HOPT DŁ CAŁKOWITA 230 MM ODGIETE DŁ ODGIECIA 40 MM 90 STOPNI | 1 | szt.
49. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM DO TRZUSTKI I NEREK TYP HOPT DŁ CAŁKOWITA 245 MM ODGIETE DŁ ODGIECIA 65 MM 90 STOPNI | 1 | szt.
50. | ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DERRA ZAKRZYWIONE PO ŁUKU DŁ. SZCZĘKI 82 MM, DŁ CAŁKOWITA 180 MM. | 1 | szt.
51. | ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP COOLEY ZAKRZYWIONE DŁ. SZCZĘKI 49 MM, DŁ. KRZYWIZNY 26 MM DŁ CAŁKOWITA 160 MM. | 1 | szt.
52. | ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DERRA ZAKRZYWIONE DŁ. SZCZĘKI 70 MM, DŁ. KRZYWIZNY 22 MM DŁ CAŁKOWITA 170 MM. | 1 | szt.
53. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP COOLEY DŁ. 160 MM 6 1/4" RAMIONA ODGIĘTE SZCZĘKI ODGIĘTE 30 STOPNI SKOK ZĄBKÓW POPRZECZNYCH 0,5 MM WZDŁUŻNYCH 1 MM | 1 | szt.
54. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP LELAND-JONES DŁ. 185 MM 7 1/4" SZCZĘKI ODGIĘTE 30 STOPNI SKOK ZĄBKÓW POPRZECZNYCH 0,5 MM WZDŁUŻNYCH 1 MM | 1 | szt.
55. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 | szt.
56. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 | szt.
57. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 1 | szt.
58. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP COOLEY DŁ CAŁKOWITA 285 MM SZCZĘKI UGIETE DŁ SZCZĘKI 82 MM | 1 | szt.
59. | Hak wątrobowo-brzuszny Typ Mikulicz, łopatka wygięta 160x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | 2 | szt.
60. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagajacy stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x164mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany,dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 1 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pęsety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_40
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 40 NACZYNIOWY MAŁY
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 | szt.
2. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 | szt.
3. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 | szt.
4. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 | szt.
5. | PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA DELIKATNA DŁUGOŚĆ 180 MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ | 1 | szt.
6. | Pęseta naczyniowa atarumatycznaTyp DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm | 1 | szt.
7. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DL 200MM | 1 | szt.
8. | Pęseta anatomiczna, zagięta kątowo do dołu, dł. 20 cm | 1 | szt.
9. | Imadło do igieł utwardz.Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 1 | szt.
10. | Imadło do igieł utwardz.Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 1 | szt.
11. | Imadło do igieł utwardz.Typ Ryder-Vascular, Mikroprofil, dł. 17,5 cm | 1 | szt.
12. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | szt.
13. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 1 | szt.
14. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz.Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 1 | szt.
15. | Nożyczki mikrochirurgiczneTyp Dietrich-Hegemann, do chirurgii serca i naczyń, ostrza zagięte 60°, dł. ostrza 15 mm, końce ostre, rękojeści płaskie, dł. 18 cm | 1 | szt.
16. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 5 | szt.
17. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 5 | szt.
18. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210 MM FIGURA 1 | 1 | szt.
19. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM FIGURA 0 | 1 | szt.
20. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE ODGIĘTE DŁ. 180 MM 7'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 | szt.
21. | HakTyp Richardson, łopatka "siodłowa" 38x40 mm, dł. 24 cm | 2 | szt.
22. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | 1 | szt.
23. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZEBNY OSTRY 9X13 MM 225 MM | 2 | szt.
24. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP LELAND-JONES DŁ. 185 MM 7 1/4" SZCZĘKI ODGIĘTE 30 STOPNI SKOK ZĄBKÓW POPRZECZNYCH 0,5 MM WZDŁUŻNYCH 1 MM | 1 | szt.
25. | ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DERRA ZAKRZYWIONE PO ŁUKU DŁ. SZCZĘKI 82 MM, DŁ CAŁKOWITA 180 MM. | 1 | szt.
26. | ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP COOLEY ZAKRZYWIONE DŁ. SZCZĘKI 49 MM, DŁ. KRZYWIZNY 26 MM DŁ CAŁKOWITA 160 MM. | 1 | szt.
27. | ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DERRA ZAKRZYWIONE DŁ. SZCZĘKI 70 MM, DŁ. KRZYWIZNY 22 MM DŁ CAŁKOWITA 170 MM. | 1 | szt.
28. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP COOLEY DŁ. 160 MM 6 1/4" RAMIONA ODGIĘTE SZCZĘKI ODGIĘTE 30 STOPNI SKOK ZĄBKÓW POPRZECZNYCH 0,5 MM WZDŁUŻNYCH 1 MM | 1 | szt.
29. | Klem aortalny atraumatyczny dziecięcy Typ DeBakey, kształt "S", łukowato zagięty, rękojeści zagięte, dł. 12,5 cm | 1 | szt.
30. | St Buldog atraumatyczny Typ Glover, prosty, dł. 7 cm/30 mm | 1 | szt.
31. | ZACISK TYP BULDOG TYP GLOVER ATRAUMATYCZNY ZAKRZYWIONY 30/60MM | 2 | szt.
32. | ZACISK TYP BULDOG TYP GLOVER ATRAUMATYCZNY ZAKRZYWIONY 45/75MM | 2 | szt.
33. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 | szt.
34. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 | szt.
35. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 1 | szt.
36. | PODWAŻKA DO PRZEGRODY NOSOWEJ TYP FREER, 5/5 MM, OSTRO/TĘPA, DŁ. 18 CM | 1 | szt.
37. | PROSEKTOR TYP WATSON-CHEYNE 191MM | 1 | szt.
38. | IGŁA HEPAR.95MM TYP GAUGE 18 ŚR.Z:1,2MM LL | 1 | szt.
39. | ROZWIERACZ TYP ADSON-BABY ZAKRZYWIONY 3X4 ZĄBKI OSTRY 140 MM | 1 | szt.
40. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 | szt.
41. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | szt.
42. | PROSEKTOR ŻYLNY TYP VARADY 180MM | 1 | szt.
43. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagajacy stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany,dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 1 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_41
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 41 PRZETOKA BRESCI
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 | szt.
2. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 | szt.
3. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DŁ.150MM | 1 | szt.
4. | Pęseta naczyniowa atraumatyczna Typ DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 16 cm | 1 | szt.
5. | PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA DELIKATNA DŁUGOŚĆ 145 MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ | 1 | szt.
6. | PINCETA ANATOMICZNA ROZSZCZEPIAJĄCA ODGIĘTA DŁUGOŚĆ 145 MM DELIKATNA ZĄBKOWANA | 1 | szt.
7. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 | szt.
8. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 | szt.
9. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 155 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 | szt.
10. | Imadło do igieł utwardz.Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil /Standard dł. 16 cm | 1 | szt.
11. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | szt.
12. | Nożyczki preparacyjne utwardz.Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 11,5 cm | 1 | szt.
13. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz.Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 1 | szt.
14. | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, (syntetyczne materiały szewne),1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 14,5 cm ( kształt Typ Metzenbaum) | 1 | szt.
15. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 5 | szt.
16. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 5 | szt.
17. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 4 | szt.
18. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 1 | szt.
19. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 | szt.
20. | MIK.NOŻYCZ.SPRĘŻ.OKRĄGŁAUCHW.60°OSTRO/OSTRE 165MM | 1 | szt.
21. | IMADŁO MIKRO OKRĄGŁAUCH Z ZAMKIEM 160 MM | 1 | szt.
22. | IMADŁO MIKRO UCHW.PŁASKI BEZ ZAMKA 170 MM | 1 | szt.
23. | Typ St Buldog atraumatyczny typ Glover, prosty, dł. 7 cm/30 mm | 1 | szt.
24. | ZACISK TYP BULDOG GLOVER ATRAUMATYCZNY PROSTY 25/50MM | 1 | szt.
25. | ZACISK TYP BULDOG GLOVER ATRAUMATYCZNY ZAKRZYWIONY 20/40MM | 1 | szt.
26. | ZACISK NACZYNIOWY TYP DE BAKEY DŁ. 48 MM ODGIĘTY PO ŁUKU DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 27 MM GRUBOŚĆ 1,5 MM ZĄBKI ATRAUMATYCZNE | 1 | szt.
27. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 1 | szt.
28. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE ODGIĘTE DŁ. 180 MM 7'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 | szt.
29. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | 1 | szt.
30. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM DLA NOWORODKÓW TYP CASTANEDA DŁ CAŁKOWITA 120 MM SZCZEKI ODGIETE POD KATEM 45 STOPNI DŁ CZĘŚCI ROBOCZEJ 31 MM | 1 | szt.
31. | Klem aortalny atraumatyczny dziecięcy DeBakey, kształt "S", łukowato zagięty, rękojeści zagięte, dł. 12,5 cm | 1 | szt.
32. | HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DWUOZĘBNY TĘPY SZEROKOŚĆ 7,5MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 2 | szt.
33. | Rozwieracz samotrzymający do ran Typ Weitlaner, półostry 2x3 z., dł. 11 cm | 1 | szt.
34. | ROZWIERACZ TYP ADSON BABY Z PRZEGUBEM DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 | szt.
35. | HAK OPERACYJNY TYP ROSE DŁUGOŚĆ 130 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPATY 10X12 MM DRUGIEJ 11X15 MM | 2 | szt.
36. | IGŁA TYP HEPAR.95MM Typ GAUGE 18 ŚR.Z:1,2MM LL | 1 | szt.
37. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 | szt.
38. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 | szt.
39. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 | szt.
40. | ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP COOLEY ZAKRZYWIONE DŁ. SZCZĘKI 50 MM, DŁ. KRZYWIZNY 12 MM DŁ CAŁKOWITA 115 MM. | 1 | szt.
41. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagajacy stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany,dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 1 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_42
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 42 STRUMEKTOMIA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Hak TYP Richardson, łopatka "siodłowa" 25x21 mm, dł. 23,5 cm | 2 | szt.
2. | Hak TYP Richardson, łopatka "siodłowa" 30x29 mm, dł. 24 cm | 2 | szt.
3. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | 1 | szt.
4. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 | szt.
5. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 | szt.
6. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 | szt.
7. | Pęseta naczyniowa atarumatycznaTyp DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm | 2 | szt.
8. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | szt.
9. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 | szt.
10. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 1 | szt.
11. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz.Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 1 | szt.
12. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz.Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 1 | szt.
13. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 1 | szt.
14. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | szt.
15. | Imadło do igieł utwardz.Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
16. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210 MM FIGURA 1 | 1 | szt.
17. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE ODGIĘTE DŁ. 180 MM 7'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 | szt.
18. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 1 | szt.
19. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 10 | szt.
20. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 5 | szt.
21. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | szt.
22. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 | szt.
23. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | szt.
24. | Kleszczyki atraumatyczne,Typ Scheibe, do przytrzymywania narządów, średnie, dł. 20,5 cm | 1 | szt.
25. | Kleszczyki Typ Babcock, atraumatyczne do jelit i tkanek, szczęki okienkowe, dł. 16 cm | 2 | szt.
26. | ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP COOLEY ZAKRZYWIONE DŁ. SZCZĘKI 49 MM, DŁ. KRZYWIZNY 26 MM DŁ CAŁKOWITA 160 MM. | 1 | szt.
27. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 | szt.
28. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 | szt.
29. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagajacy stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany,dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 1 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pęsety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_43
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 43 TREPANACJA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca)Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 | szt.
2. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 | szt.
3. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 | szt.
4. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 1 | szt.
5. | Pęseta naczyniowa atarumatyczna Typ DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm | 1 | szt.
6. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DEBAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DL 200MM | 1 | szt.
7. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE OSTRZA Z KULKĄ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 115 MM | 1 | szt.
8. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz.typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 1 | szt.
9. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | szt.
10. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE ODGIĘTE DŁ. 180 MM 7'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 | szt.
11. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 5 | szt.
12. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 1 | szt.
13. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 | szt.
14. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 | szt.
15. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI GŁADKIE | 1 | szt.
16. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP T.PENNINGTON PROSTE DŁUGOŚĆ 155 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE TRÓJKĄTNE | 1 | szt.
17. | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 135 MM ROZSTAW SZCZĘK 16,5 MM | 5 | szt.
18. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
19. | ŁOPATKA BRZUSZNO JELITOWA ELASTYCZNA SZEROKOŚĆ 12 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | szt.
20. | RASPATOR TYP JANSEN, SZER. 15 MM, DŁ 165 MM | 1 | szt.
21. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP ZAUFAL-JANSEN SZCZĘKI ZAKRZYWIONE Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ 5 MM DŁUGOŚĆ 15 MM RAMIONA Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI DŁ. 180 MM | 1 | szt.
22. | KERRISON ROZKLADANY 130O GÓRA 4MM/180MM | 1 | szt.
23. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 | szt.
24. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 | szt.
25. | SONDA TYP NELATON PUSTA W ŚRODKU DŁUGOŚĆ 160 MM ODGIĘTA | 1 | szt.
26. | SONDA WPROWADZAJA.,DE MARTEL,GIET.,350MM | 1 | szt.
27. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagajacy stosowania plomb jednorazowego użytku) owym. 272x267x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo -polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z jedną labiryntową płytką bariery mikrobiologicznej nie wymagajacymi wymiany dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 1 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pęsety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_44
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 44 AMPUTACJA PIERSI
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY OSTRY 9X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 6 | szt.
2. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY 9X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 6 | szt.
3. | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | 3 | szt.
4. | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 40X10 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 6 | szt.
5. | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-EASTMAN ZESTAW DWÓCH HAKÓW 38X37 22X21 MM I 64X43 29X30 MM | 3 | szt.
6. | HAK OPERACYJNY TYP KELLY 70X65 MM DŁUGOŚĆ 260 MM | 3 | szt.
7. | HAK OPERACYJNY TYP KELLY 90X76 MM DŁUGOŚĆ 260 MM | 3 | szt.
8. | Hak do ran Typ Ollier, łopatka 39x60 mm, tępy, 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 23 cm | 3 | szt.
9. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 3 | szt.
10. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 3 | szt.
11. | Pęseta naczyniowa atarumatyczna Typ DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm | 3 | szt.
12. | Pęseta naczyniowa atraumatyczna Typ DeBakey, 3,5 mm, prosta, dł.20 cm | 3 | szt.
13. | Pęseta naczyniowa atraumatyczna Typ DeBakey, 3,5 mm, prosta, dł. 25 cm | 3 | szt.
14. | Pęseta chirurgiczna, prosta, szczęki 2x3 z., dł. 18 cm | 3 | szt.
15. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 3 | szt.
16. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 3 | szt.
17. | Nożyczki preparacyjne utwardz.Typ Metzenbaum, proste, końce tępe, dł. 18 cm | 3 | szt.
18. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz.Typ Metzenbaum-Fino, zagięte, końce tępe, dł. 23 cm | 3 | szt.
19. | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 23 cm ( kształt Typ Metzenbaum) | 3 | szt.
20. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 3 | szt.
21. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 3 | szt.
22. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 3 | szt.
23. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 3 | szt.
24. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 3 | szt.
25. | Kleszczyki do jelit i tkanek Typ Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm | 3 | szt.
26. | Kleszczyki Typ Babcock, atraumatyczne do jelit i tkanek, szczęki okienkowe, dł. 16 cm | 3 | szt.
27. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 15 | szt.
28. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 3 | szt.
29. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS PROSTE DŁ. 200 MM 8'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 3 | szt.
30. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt.
31. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM | 3 | szt.
32. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM FIGURA 3 SKOK ZĄBKÓW 0,6 M | 3 | szt.
33. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS MOCNO ODGIĘTE DŁ. 190 MM 7 1/2'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 3 | szt.
34. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 12 | szt.
35. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 3 | szt.
36. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 3 | szt.
37. | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.275 MM | 3 | szt.
38. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 3 | szt.
39. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 3 | szt.
40. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 3 | szt.
41. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagajacy stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany,dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 3 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_45
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 45 TORAKOTOMIA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 | szt.
2. | Pęseta chirurgiczna, prosta, 4x5 z., dł. 14,5 cm | 1 | szt.
3. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 | szt.
4. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | szt.
5. | Pęseta naczyniowa atraumatyczna Typ DeBakey, 3,5 mm, prosta, dł. 25 cm | 1 | szt.
6. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Typ Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 23 cm | 1 | szt.
7. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | szt.
8. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 235 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 | szt.
9. | Imadło do igieł utwardz.Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 1 | szt.
10. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 2 | szt.
11. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 | szt.
12. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 1 | szt.
13. | Kleszczyki atraumatyczne, Typ Scheibe, do przytrzymywania narządów, szer., dł. 23 cm | 1 | szt.
14. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM | 1 | szt.
15. | HAK OPERACYJNY TYP HARRINGTON-PEMBERTON 175X64 DŁUGOŚĆ 295 MM | 1 | szt.
16. | Nożyce kostne dwudźwigniowe Typ Liston-Key, dł. 26 cm | 1 | szt.
17. | Żebrozbliżacz Typ Bailey, krótkie kleszcze, dł. 20 cm | 1 | szt.
18. | Skrobaczka do żeber Typ Semb, fig. 1, szer. 12 mm, dł.19 cm | 1 | szt.
19. | RASPATOR TYP SAUERBRUCH-SCHNEIDER SZER.14MM | 1 | szt.
20. | RETRAKTOR ŻEBROWY O WYM 220 MM X 180 MM .SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 150 MM. RETRAKTOR Z MOŻLIWOŚCIĄ WYMIANY ŁYŻEK. | 1 | szt.
21. | PARA ŁYŻEK O WYM.40X40 MM KOMPATYBILNE Z RETRAKTOREM ŻEBROWYM | 1 | szt.
22. | PARA ŁYŻEK O WYM.40X40 MM KOMPATYBILNE Z RETRAKTOREM ŻEBROWYM | 1 | szt.
23. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 | szt.
24. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 | szt.
25. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO ANASTOMOSY TYP SATINSKY DL 265 MM SZCZEKI Z NACIECIAMI KRZYŻOWYMI | 1 | szt.
26. | Klem naczyniowy atraumatyczny Typ Satinsky, do stycznego zespalania naczyń, rękojeści lekko odgięte, dwukrotnie zagięty, dł. 26,5 cm | 1 | szt.
27. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY OSTRY 9X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 1 | szt.
28. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagajacy stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x448x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany,dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | 1 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pęsety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_46
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 46 HAK ŚWIETLNY
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | ŁYŻKA HAKA OPERACYJNEGO TYP VARIO ROZMIAR 115X22 MM PRZEZNACZONE DO UCHWYTÓW TYP VARIO | 3 | szt.
2. | ŁYŻKA HAKA OPERACYJNEGO TYP VARIO ROZMIAR 75X22 MM PRZEZNACZONE DO UCHWYTÓW TYP VARIO | 3 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pęsety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_47
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 47 NARZEDZIA CHIRURGICZNE SALA ENDOSKOPOWA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PROVIDENCE-HOSPITAL PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 8 | szt.
2. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM | 5 | szt.
3. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 3 | szt.
4. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP POTTS DŁUGOŚĆ 180 MM | 3 | szt.
5. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I W INCHACH | 6 | szt.
6. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 2 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_48
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 48 NARZĘDZIA CHIRURGICZNE SALA OPATRUNKOWA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PROVIDENCE-HOSPITAL PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 15 | szt.
2. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 10 | szt.
3. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SPENCER-WELLS PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM SKOK ZĄBKÓW 1 MM | 10 | szt.
4. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIETE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 10 | szt.
5. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SPENCER-WELLS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 175 MM | 10 | szt.
6. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 5 | szt.
7. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 5 | szt.
8. | PINETA CHIRURGICZA, ŚREDNIO- SZEROKA PROSTA 1/2 ZĄBKA, DŁ. 160 mm | 5 | szt.
9. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | 5 | szt.
10. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 5 | szt.
11. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 180 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 5 | szt.
12. | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 160 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ OSTRZA ZĄBKOWANE | 8 | szt.
13. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 5 | szt.
14. | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY TYP CUSCO MODEL SZWAJCARSKI DŁUGI I WĄSKI WYMIARY 100X25-27 MM | 1 | szt.
15. | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY TYP CUSCO WYMIARY 90X37MM PŁASKI | 1 | szt.
16. | STELAŻ WRAZ Z KOSZEM KOMPATYBILNY Z KONTENEREM PONIŻEJ, NA 18 NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH W CELU BEZPIECZNEGO TRANSPORTU | 1 | szt.
17. | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM O WYMIARACH 592x285x209MM. NA WANNIE PO OBU STRONACH MIEJSCE NA PLOMBY TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIŁU I ZESTAWU, POKRYWA SREBRNA Z ALUMINIUM Z FILTREM TEFLONOWYM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACJI. | 1 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_49
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 49 ZESTAW ORTOPEDYCZNY NA SALĘ ENDOSKOPOWĄ
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | KLESZCZE DO PAZNOKCI Z PRZEKŁADNIĄ MAT. | 10 | szt.
2. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 130 MM | 15 | szt.
3. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 15 | szt.
4. | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | 30 | szt.
5. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP CHADWICK ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | 10 | szt.
6. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KELLY PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 10 | szt.
7. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LERICHE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 150 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 30 | szt.
8. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LARICHE PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI | 30 | szt.
9. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 30 | szt.
10. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 30 | szt.
11. | ZACISKACZ DO WĘŻA ŻŁOBK.SZCZĘKA 180MM | 10 | szt.
12. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP SCHEDE DŁ. 170 MM FIGURA 000 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 2,5 MM | 5 | szt.
13. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP SCHEDE DŁ. 170 MM FIGURA 0 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,2 MM | 5 | szt.
14. | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP SCHEDE DŁ. 170 MM FIGURA 2 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,3 MM | 5 | szt.
15. | KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU KIRSCHNERA DŁ. 475 MM MAKSYMALNA ŚREDNICA DRUTU 6 MM | 2 | szt.
16. | KLESZCZE DO PRZYCINANIA GWOZDZI I DRUTÓW DŁ 320MM ŚREDNICA DRUTU 3 MM | 2 | szt.
17. | NOŻYCE DO GIPSU TYP SEUTIN 230MM | 3 | szt.
18. | NOŻYCE DO GIPSU TYP STILLE-AESCULAP 360MM | 2 | szt.
19. | KLESZCZE DO ODGINANIA GIPSU TYP WOLFF DŁ. 250 MM 10" SZCZĘKI ODGIĘTE ZĄBKOWANE Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 1 | szt.
20. | KLESZCZE DO ODGINANIA GIPSU TYP WOLFF DŁ. 250 MM 10" SZCZĘKI ODGIĘTE ZĄBKOWANE JEDNA SPRĘŻYNKA ROZWIERAJĄCA | 1 | szt.
21. | ROZWIERACZ DO GIPSU TYP LAWTON DŁ. 220 MM 8 3/4" SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 30 MM | 2 | szt.
22. | UCHWYT SKALPELA NR 8 DŁUGOŚĆ 130 MM | 6 | szt.
23. | UCHWYT SKALPELA NR 8 DŁUGOŚĆ 145 MM | 6 | szt.
24. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM DELIKATNA | 15 | szt.
25. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 250 MM DELIKATNA | 15 | szt.
26. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 3,3MM DŁ 200MM | 15 | szt.
27. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 3,5MM DŁ 300MM | 15 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_50
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 50 ZESTAW DO DOŁU GINEKOLOGICZNEGO
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto/PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | 2 | szt.
2. | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce ostro-ostre, zagięte, dł. 16,5 cm | 2 | szt.
3. | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne, 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 20,5 cm | 2 | szt.
4. | Nożyczki preparacyjne utwardz.Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 2 | szt.
5. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 18 cm | 2 | szt.
6. | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, średnia, dł. 23 cm | 4 | szt.
7. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 20,5 cm | 4 | szt.
8. | Kleszcze naczyniowe Typ Kelly, zagięte, dł. 14 cm | 30 | szt.
9. | Kleszcze naczyniowe tytanowe Typ Kelly, proste, dł. 14,5 cm | 10 | szt.
10. | Kleszcze naczyniowe Typ Halsted-Mosquito, delikatne, proste, dł. 18,5 cm | 4 | szt.
11. | Kleszcze naczyniowe Typ Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 18,5 cm | 20 | szt.
12. | Kleszcze naczyniowe Typ Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm | 20 | szt.
13. | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Typ Overholt-Fino, delikatne zagięte, dł. 22,5 cm | 4 | szt.
14. | Kleszcze do histeroktomii Typ Wertheim, 1x2 z., nieznacznie zagięte, dł. 22,5 cm | 4 | szt.
15. | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Typ Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 26,5 cm | 2 | szt.
16. | Kleszcze naczyniowe Typ Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 26 cm | 4 | szt.
17. | Kleszcze naczyniowe Typ Dunhill, zag., dł. 18,5 cm | 4 | szt.
18. | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady typ Foerster, okienkowe "pętla",proste, rowkowane, dł. 18 cm | 2 | szt.
19. | Kleszczyki atraumatyczne do jelit i tkanek Typ Allis, dł. 20 cm | 8 | szt.
20. | Kleszczyki Typ Judd-Allis, do jelit i tkanek 3x4 z., dł. 15,5 cm | 20 | szt.
21. | Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Typ Schroeder, dł. 25,5 cm | 4 | szt.
22. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil, dł. 18 cm | 2 | szt.
23. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil, dł. 24 cm | 2 | szt.
24. | Imadło do igieł utwardz.Typ DeBakey, Miniprofil, dł. 18 cm | 2 | szt.
25. | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 147x65 mm, 0,5 l | 2 | szt.
26. | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 167x75 mm, 0,9 l | 2 | szt.
27. | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 187x85 mm, 1,3 l | 2 | szt.
28. | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, Ø 220x70 mm, 2,0 l. | 2 | szt.
29. | Kubeczek z uszkiem ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, z podziałką objętości, 18/8, mat | 2 | szt.
30. | Wziernik pochwowy Typ Kristeller, fig. 1, 32- 202-01+32-203- 01 | 2 | szt.
31. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 23 cm | 2 | szt.
32. | Kleszcze naczynioweTyp Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 18,5 cm | 10 | szt.
33. | Kleszcze naczyniowe Typ Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 22,5 cm | 10 | szt.
34. | Wziernik pochwowy Typ Auvard, 75x43mm, dł. 23,5 cm | 2 | szt.
35. | Sonda maciczna Typ Sims, sztywna, dł. 33 cm | 2 | szt.
36. | Wziernik Typ Kallmorgen, fig. 1 zestaw łopatka 70x40 mm i 70x37 mm | 2 | szt.
37. | Wziernik Typ Kallmorgen, fig. 2 zestaw łopatka 90x40 mm i 90x37 mm | 2 | szt.
38. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (niewymagajacy stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x164mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany | 2 | szt.
39. | Taca do kontenera 1/1 z nóżkami z tworzywa sztucznego o wym. 535x255x73mm z możliwością montażu pokrywki | 2 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_51
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 51 ZESTAW DO LAPAROTOMII GINEKOLOGICZNEJ
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto/PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | 3 | szt.
2. | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce ostro-ostre, zagięte, dł. 16,5 cm | 3 | szt.
3. | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 25 cm ( kształt Metzenbaum) | 3 | szt.
4. | Nożyczki utwardz. do histeroktomii typ Parametrium, końce tępe, lekko zagięte, dł. 23 cm | 3 | szt.
5. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 3 | szt.
6. | Nożyczki preparacyjne utwardz.Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 23 cm | 3 | szt.
7. | Nożyczki preparacyjne utwardz.Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 26 cm | 3 | szt.
8. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Typ Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 28,5 cm | 3 | szt.
9. | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 20 cm | 3 | szt.
10. | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 23 cm | 3 | szt.
11. | Pęseta anatomiczna utwardz. Typ Potts-Smith, prosta, rowkowanie "karo", Normalprofil / Standard/, dł. 20 cm | 3 | szt.
12. | Pęseta anatomiczna utwardz.Typ Potts-Smith, prosta, rowkowanie "karo", Normalprofil / Standard/, dł. 23 cm | 3 | szt.
13. | Pęseta anatomiczna utwardz. Typ Potts-Smith, prosta, rowkowanie "karo", Normalprofil / Standard/, dł. 25 cm | 3 | szt.
14. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 20,5 cm | 6 | szt.
15. | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 25 cm | 6 | szt.
16. | Ti Pęseta naczyniowa atraumatyczna,Typ DeBakey, prosta, szczęki szer. 1,8 mm, dł. 24,5 cm | 3 | szt.
17. | Kleszcze naczyniowe Typ Kelly, proste, dł. 14,5 cm | 30 | szt.
18. | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Typ Overholt-Fino, delikatne zagięte, dł. 23 cm | 6 | szt.
19. | Kleszcze naczyniowe i preparacyjneTyp Heiss, mocno zagięte, dł. 20 cm | 6 | szt.
20. | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Typ Gemini, mocno zagięte, dł. 23 cm | 6 | szt.
21. | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Typ Gemini, mocno zagięte, dł. 28 cm | 6 | szt.
22. | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Typ Overholt, delikatne zagięte, dł. 29,5 cm | 6 | szt.
23. | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Typ Overholt-Fino, delikatne zagięte, dł. 21,5 cm | 6 | szt.
24. | Kleszcze preparacyjne Typ Zenker, lekko zagięte, dł. 29,5 cm | 6 | szt.
25. | Kleszcze naczyniowe Typ Pean (Rochester), proste, dł. 24,5 cm | 6 | szt.
26. | Kleszcze naczyniowe Typ Bengolea, proste, dł. 26 cm | 6 | szt.
27. | Kleszcze naczyniowe Typ Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 18,5 cm | 6 | szt.
28. | Kleszcze naczyniowe Typ Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm | 15 | szt.
29. | Kleszcze naczyniowe Typ Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 26 cm | 15 | szt.
30. | Kleszcze naczyniowe Typ Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 18,5 cm | 15 | szt.
31. | Kleszcze do histeroktomii typ Wertheim, 1x2 z., bardziej zagięte, dł. 22,5 cm | 6 | szt.
32. | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang typ Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 26,5 cm | 3 | szt.
33. | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Typ Foerster, okienkowe "pętla", proste, gładkie, dł. 25 cm | 6 | szt.
34. | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Typ Foerster, okienkowe "pętla",proste, rowkowane, dł. 25 cm | 6 | szt.
35. | Hak wątrobowo-brzuszny Typ Mikulicz, łopatka wygięta 125x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | 6 | szt.
36. | Hak wątrobowo-brzuszny Typ Mikulicz, łopatka wygięta 90x35 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | 6 | szt.
37. | Hak do ran Typ Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 23x16 i 26x16 mm, fig. 2 łopatki: 27x16 i 30x16 mm, dł. 15,5 cm | 6 | szt.
38. | Hak Typ Fritsch, łopatka "siodłowa" 65×85 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 29,5 cm | 6 | szt.
39. | Hak Typ Fritsch, łopatka "siodłowa" 48×75 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 25,5 cm | 6 | szt.
40. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil dł. 18,5 cm | 3 | szt.
41. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil, dł. 26 cm | 3 | szt.
42. | Imadło do igieł utwardz. Typ DeBakey, Miniprofil, dł. 23 cm | 3 | szt.
43. | Imadło do igieł utwardz.Typ DeBakey, Miniprofil, dł. 26 cm | 3 | szt.
44. | Imadło do igieł utwardz.Typ Mayo-Hegar, proste Normalprofil, dł. 24 cm | 3 | szt.
45. | Pęseat naczyniowa atraumatyczna Typ DeBakey, 1,5 mm, prosta, dł. 25 cm | 3 | szt.
46. | Klem naczyniowy atraumatyczny Typ Potts, prosty, dł. 22,5 cm | 3 | szt.
47. | Kleszczyki atraumatyczne do jelit i tkanek Typ Allis, dł. 20 cm | 6 | szt.
48. | Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Typ Schroeder, dł. 25,5 cm | 6 | szt.
49. | Kleszcze ginekologiczne-kuląciąg Typ Schroeder, prosty, 2x2 z., dł. 25 cm | 3 | szt.
50. | Kleszcze naczyniowe Typ Halsted-Mosquito, proste, dł. 18,5 cm | 15 | szt.
51. | Kleszcze naczynioweTyp Kelly, zagięte, dł. 14 cm | 15 | szt.
52. | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 147x65 mm, 0,5 l | 3 | szt.
53. | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 167x75 mm, 0,9 l | 3 | szt.
54. | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 187x85 mm, 1,3 l | 3 | szt.
55. | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, Ø 220x70 mm, 2,0 l. | 3 | szt.
56. | Kubeczek z uszkiem ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, z podziałką objętości, 18/8, mat | 3 | szt.
57. | Wziernik pochwowy Typ Breisky, 130x40 mm, dł. 32 cm | 3 | szt.
58. | Łopatka brzuszna Typ Haberer, dł. 30 cm/37-45 mm | 3 | szt.
59. | Hak Typ Zenker, łopatka 85x20 mm, zagięty kątowo, koniec zagięty, wewnętrznie bruzdowany, dł. 28,5 cm | 6 | szt.
60. | Ti Pęseta naczyniowa atraumatyczna, Typ DeBakey, prosta, szczęki szer. 1,8 mm, dł. 20,5 cm | 3 | szt.
61. | Kleszcze naczyniowe Typ Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 22,5 cm | 15 | szt.
62. | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Typ Foerster, okienkowe "pętla", zagięte, gładkie, dł. 24,5 cm | 6 | szt.
63. | Kleszczyki Typ Babcock, atarumatyczne do jelit i tkanek, szczęki okienkowe, dł. 21 cm | 6 | szt.
64. | Kleszcze naczyniowe Typ Halsted-Mosquito, proste, dł. 21 cm | 15 | szt.
65. | Hak Typ Richardson, łopatka "siodłowa" 30x29 mm, dł. 24 cm | 3 | szt.
66. | Pęseta chirurgiczna Typ Russ. Modell, łyżeczkowa, prosta, dł. 20 cm | 3 | szt.
67. | Pęseta chirurgiczna Typ Russ. Modell, łyżeczkowa, prosta, dł. 25,5 cm | 3 | szt.
68. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagajacy stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x220mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany, uchwyty żółte | 3 | szt.
69. | Taca do kontenera 1/1 z nóżkami z tworzywa sztucznego o wym. 535x255x73mm z możliwością montażu pokrywki | 3 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pęsety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_52
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 52 ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY DO GINEKOLOGII
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto/PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Kleszcze do histeroktomii Typ Wertheim, 1x2 z., bardziej zagięte, dł. 22,5 cm | 2 | szt.
3. | Klem naczyniowy atraumatyczny do anastomosis Typ Cooley-Dera, rękojeści odgiete, dwukrotnie zagięty, dł. 17,5 cm | 4 | szt.
4. | Kleszczyki Typ Babcock, do jelit i tkanek, szczęki okienkowe, dł. 17,5 cm | 4 | szt.
5. | Kleszczyki Typ Duval, do jelit i tkanek szczęki okienkowe, dł. 20,5 cm | 2 | szt.
6. | Kleszczyki Typ Duval, do jelit i tkanek szczęki okienkowe, dł. 23 cm | 2 | szt.
7. | Hak brzuszny automatyczny Typ Balafour, 3-łopatkowy, łopatka środkowa "siodłowa" 68x85 mm, łopatki boczne "prętowe" 100x35 mm, szer. regulowana do 250 mm, dł. 20 cm | 3 | szt.
8. | Hak brzusznyTyp Gosset, szer. regulowana do 140 mm, łapki 35x63 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
9. | Taca do kontenera 1/1 z nóżkami z tworzywa sztucznego o wym. 535x255x73mm z możliwoscią montażu pokrywki | 1 | szt.
10. | ŁYŻKA typu Bumm dł 290mm, światło 16 mm | 3 | szt.
11. | ŁYŻKA typu Bumm dł 290mm, światło 18mm | 3 | szt.
12. | ŁYŻKA typu Bumm dł 290mm, światło 21,5 mm | 3 | szt.
13 | Kleszcze ginekologiczne do pobierania wycinków typu Faure dł.205 mm 8/1/8 szerokość ostrza 5,5 mm | 2 | szt.
14 | Imadło chirurgiczne Typu Hegar -Mayo długość 180 mm z zapadką dolną szczęki proste z nacieciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem | 1 | szt.
15 | Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe długość 165 mm | 1 | szt.
16 | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 145 mm | 1 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_53
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 53 ZESTAW HEGARÓW (0d 1,0 mm do 13 mm, co 0,5 mm)- 25 SZT./KPL
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto/PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 1 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
2. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 2 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
3. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 3 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
4. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 4 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
5. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 5 mm, dł.18,5 cm | 2 | szt.
6. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 6 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
7. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 7 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
8. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 8 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
9. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 9 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
10. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 10 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
11. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 11 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
12. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar ,śr. 12 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
13. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 13 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
14. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 1,5 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
15. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 2,5 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
16. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 3,5 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
17. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 4,5 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
18. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 5,5 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
19. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 6,5 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
20. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 7,5 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
21. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 8,5 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
22. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 9,5 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
23. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 10,5 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
24. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 11,5 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
25. | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 12,5 mm, dł. 18,5 cm | 2 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem. Narzędzia muszą być pełne jednostronne z oznaczeniem średnicy. | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pęsety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_54
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 54 ZESTAWY LAPAROSKOPOWE CHIRURGICZNE
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | DREN LAPAROSKOPOWY DO POMPY DO TYP HAMOU | 3 | szt.
2. | DREN HYSTEROSKOPOWY DO POMPY DO TYP HAMOU | 3 | szt.
3. | Dren insuflacyjny CO2, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zast. z Typ KS Electronic ENDOFLATOR | 3 | szt.
4. | Przewód monopolarny dł. 300 cm. do diatermii chirrugicznych Typ Martin, wtyk 5 mm | 3 | szt.
5. | Przewód monopolarny dł. 300 cm. do diatermii chirrugicznych Typ Storz, wtyk 5 mm | 5 | szt.
6. | Przewód monopolarny dł. 300 cm. do diatermii chirrugicznych Typ Valleylab, wtyk 8 mm | 5 | szt.
7. | Uszczelka typu pokrywka (50/4) do trokara. op. 10 szt. | 30 | szt.
8. | Uszczelka typu pokrywka (60/10). op. 10 szt. | 30 | szt.
9. | Uszczelka typu pokrywka (60/13). op. a 10 szt. | 10 | szt.
10. | Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem Typ LUER-Lock, śr. 10 mm, dł. 36 cm | 5 | szt.
11. | Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem Typ LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm | 5 | szt.
12. | Wkład nożyczek Typ ClickLine; ostrza zakrzyw., ząbkowane, dł. 17 mm, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | 5 | szt.
13. | Wkład kleszczy Typ ClickLine; bransze atraumatyczne, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | 5 | szt.
14. | Wkład nożyczek haczykowych Typ ClickLine; ostrza 1 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | 5 | szt.
15. | Wkład kleszczy chwytających Typ ClickLine ; bransze okienkowe drobnoząbkowane, 1 ruchoma; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | 5 | szt.
16. | Wkład kleszczy chwytających Typ ClickLine SAWALHE; bransze 2 ruchome; śr. 10 mm, dł. rob. 36 cm | 5 | szt.
17. | Wkład kleszczy Typ ClickLine; bransze okienkowe, atraumatyczne, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | 5 | szt.
18. | Wkład kleszczy Typ ClickLine; bransze typu "Pazur", ząbki 2x3, 1ruchoma; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | 5 | szt.
19. | Wkład kleszczy Typ ClickLine MOURET; bransze zakrzywione, długie, 1 ruchoma; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | 5 | szt.
20. | Wkład kleszczy Typ ClickLine; CROCE-OLMI, bransze zakrzywione okienkowe, atraumatyczne, 1 ruchoma; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | 5 | szt.
21. | Wkład kleszczy Typ ClickLine KELLY; bransze preparacyjne, długie, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | 5 | szt.
22. | Wkład kleszczy Typ ClickLine; bransze zagięte pod katem prostym, atraumatyczne, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | 5 | szt.
23. | Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | 10 | szt.
24. | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm | 5 | szt.
25. | Igła do punkcji wątroby wg. Typ Menghini | 5 | szt.
26. | Igła iniekcyjna z przyłączem Typ Luer Lock śr. 1,6 mm, śr. tulei 5 mm., dł 36 cm. | 5 | szt.
27. | Uchwyt instrumentów Typ ClickLine, plastikowy, z zapinką hemostatyczną, obrotowy, monopolarny | 20 | szt.
28. | Uchwyt instrumentów Typ ClickLine, metalowy, z zapinką hemostatyczną, obrotowy, nieizolowany | 10 | szt.
29. | Uchwyt instrumentów Typ ClickLine, plastikowy, bez zapinki, obrotowy, monopolarny | 20 | szt.
30. | Kaniula trokara, śr. 13 mm, dł. 11,5 cm, bez zaworu | 5 | szt.
31. | Zawór wielofunkcyjny, do trokara o śr. 13 mm | 5 | szt.
32. | Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 13 mm i dł. 11,5 cm | 5 | szt.
33. | Redukcja 11/5 mm., nasadka na trokar | 5 | szt.
34. | Redukcja podwójna 13,5/10; 13/1013,5/5 mm | 5 | szt.
35. | Kaniula trokara, śr. 6 mm, dł. 10,5 cm, bez zaworu | 5 | szt.
36. | Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 6 mm i dł. 10,5 cm | 5 | szt.
37. | Zawór wielofunkcyjny, do trokara o śr. 6 mm | 5 | szt.
38. | Kaniula trokara, śr. 11 mm, dł. 10,5 cm, bez zaworu | 5 | szt.
39. | Zawór wielofunkcyjny, do trokara o śr. 11 mm | 5 | szt.
40. | Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 11 mm i dł. 10,5 cm | 5 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pęsety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.
Do pozycji 7,8,9 zamawiający rezygnuje dla tych wyrobów z konieczności załączania deklaracji zgodności.
Wyroby nie muszą być wyrobami medycznymi.

## PAKIET_55
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 55 KLINIKA ORTOPEDII
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ. 250 MM | 5 | szt.
2. | Kubeczek z uszkiem ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, z podziałką objętości, | 5 | szt.
3. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ1,0 LITR.WYMIARY 15,1X10,0X7,3CM. | 5 | szt.
4. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ0,4 -0,5 LITR.WYMIARY 11,1X7,2X5,6CM. | 10 | szt.
5. | UCHWYT SKALPELA NR 3 (TRZONEK) DŁ.125 MM | 10 | szt.
6. | UCHWYT SKALPELA NR 4 (TRZONEK) DŁ. 135 MM. | 10 | szt.
7. | UCHWYT SKALPELA NR 4 (TRZONEK) DŁ. 215 MM. | 5 | szt.
8. | KLESZCZE DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP MAIER DŁ. 265 MM PROSTE SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 10 | szt.
9. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste, dł. 150MM | 10 | szt.
10. | Imadło do igieł utwardz.Typ Mayo-Hegar, proste dł. 185MM | 10 | szt.
11. | Imadło do igieł utwardz. Typ Mayo-Hegar, proste dł. 200MM | 10 | szt.
12. | PINCETA ANATOMICZNA TYP MICRO-ADSON DŁ. 150 MM | 10 | szt.
13. | PINCETA CHIRURGICZNA TYP MICRO-ADSON DŁ. 150 MM | 20 | szt.
14. | PINCETA ANATOMICZNA, ŚREDNIOSZEROKA DŁ. 200 MM | 20 | szt.
15. | PINCETA ANATOMICZNA, TYP DEVBAKEY 1,5mm DŁ. 200 MM | 10 | szt.
16. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNISZEROKA 1X2 ZĄBKI DŁ.160 MM. | 20 | szt.
17. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNISZEROKA 1X2 ZĄBKI DŁ.180 MM. | 20 | szt.
18. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNISZEROKA 1X2 ZĄBKI DŁ.200 MM. | 20 | szt.
19. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD 1X2 ZĄBKI DŁ. 160 MM | 20 | szt.
20. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD 1X2 ZĄBKI DŁ. 180 MM | 20 | szt.
21. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD 1X2 ZĄBKI DŁ. 200 MM | 20 | szt.
22. | PINCETA CHIRURGICZNA TYP OFFICER 4X5 ZĄBKÓW DŁ. 150 MM | 20 | szt.
23. | PINCETA CHIRURGICZNA DELIKATNA 1X2 ZĄBKI TYP SEMKEN DŁ. 150 MM. | 20 | szt.
24. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKARNE TYP RANKIN ODGIĘTE DŁ. 160MM SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 10 | szt.
25. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP CRILE ODGIĘTE 1X2 ZĄBKI DŁ. 160MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 10 | szt.
26. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED- MOSQUITO ODGIĘTE DŁ. 125 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 20 | szt.
27. | RASPATOR Z UCHWYTEM TYP PEEK SZER. 3,0 MM DŁ. 185 MM., zagięty | 5 | szt.
28. | RASPATOR Z UCHWYTEM TYP PEEK SZER. 6,0 MM DŁ. 185 MM., zagięty | 10 | szt.
29. | Skrobaczka do okostnej TYP Lambotte, szer. 5 mm, dł. 21,5 cm | 5 | szt.
30. | Skrobaczka do okostnej TYP Lambotte, szer. 10 mm, dł. 21,5 cm | 5 | szt.
31. | Skrobaczka do okostnej TYP Lambotte, szer. 15 mm, dł. 21,5 cm | 5 | szt.
32. | Skrobaczka do okostnej Typ Lambotte, szer. 20 mm, dł. 21,5 cm | 3 | szt.
33. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP OLIVECRONA DŁ. 205 MM SZCZĘKI ODGIĘTE | 5 | szt.
34. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP BEYER DŁ. 180 MM SZCZĘKI ODGIĘTE | 5 | szt.
35. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP FRIEDMAN ODGIĘTY DŁ. 140 MM. | 5 | szt.
36. | DŹWIGNIA KOSTNA SZER. 2,8 MM DŁ. 140 MM | 4 | szt.
37. | DŹWIGNIA KOSTNA SZER. 6,0 MM DŁ. 160 MM | 4 | szt.
38. | DŹWIGNIA KOSTNA SZER. 8,0 MM DŁ. 160 MM | 6 | szt.
39. | DŹWIGNIA KOSTNA SZER. 10 MM DŁ. 220 MM | 6 | szt.
40. | MŁOTEK METALOWY WAGA 80 G, GŁOWA.-ŚREDNICA 22MM , DŁ 165 MM | 3 | szt.
41. | MŁOTEK METALOWY WAGA 130 G, GŁOWA.-ŚREDNICA 25MM , DŁ 185 MM | 5 | szt.
42. | MŁOTEK METALOWY WAGA 425 G, GŁOWA.-ŚREDNICA 27/13,5MM , DŁ 235 MM | 3 | szt.
43. | MŁOTEK METALOWY TYP HAJEK, WAGA 135 G, GŁOWA.-ŚREDNICA 27MM , DŁ 220 MM | 3 | szt.
44. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PR. 4 MM SZER DŁ. 125 MM | 10 | szt.
45. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PR. 6 MM SZER DŁ. 125 MM | 10 | szt.
46. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PR. 8 MM SZER DŁ. 125 MM | 10 | szt.
47. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PR. 10 MM SZER DŁ. 125 MM | 10 | szt.
48. | OSTEOTOM TYP COTTLE PR. 8 MM SZER DŁ. 180 MM | 10 | szt.
49. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PR. 20 MM SZER DŁ. 245 MM | 10 | szt.
50. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PR. 15 MM SZER DŁ. 245 MM | 10 | szt.
51. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PR. 13 MM SZER DŁ. 245 MM | 10 | szt.
52. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PR. 10 MM SZER DŁ. 245 MM | 10 | szt.
53. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PR. 8 MM SZER DŁ. 245 MM | 10 | szt.
54. | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP PARTSCH DŁ. 170 MM SZEROKOŚĆ 5 MM | 10 | szt.
55. | kombinerki do zaginania drutów DŁ. 140 MM | 5 | szt.
56. | kombinerki do zaginania drutów DŁ. 190 MM | 5 | szt.
57. | Nożyce do cięcia drutów o ś. 0,8- 1,5 mm. dł. 140 mm. | 3 | szt.
58. | Nóż amputacyjny typ CATLIN dł. 160 mm | 2 | szt.
59. | Nożyczki mikrochirurgiczne typu YASARGIL, dł.225 mm | 5 | szt.
60. | Nożyczki mikrochirurgiczne typu YASARGIL, dł.225 mm | 5 | szt.
61. | Nożyczki mikrochirurgiczne typu YASARGIL, dł.225 mm | 5 | szt.
62. | Nożyczki Mikrochirurgiczne kątowe dł. 200 mm. | 3 | szt.
63. | Nożyczki Mikrochirurgiczne odgięte dł. 225 mm. | 3 | szt.
64. | Nożyczki Mikrochirurgiczne proste dł. 165 mm. | 3 | szt.
Wartość razem | [5 empty] | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_56
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 56 ORTOPEDIA URAZOWE
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto/PLN/ | Wartość brutto/PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Retraktor do tkanek miękkich XL/ głębokość ostrza 7,6 cm | 2 | szt.
2. | Retraktor zaokrąglony do ramy typu Charnley/ głębokość ostrza 6,4 cm | 2 | szt.
3. | Rama typu Charnley o rozmiarze 30,5 cm. x 24,1 cm. | 2 | szt.
4. | Wybijak - zaprojektowany, aby chronić trzon kości udowej podczas usuwania implantu głowy kości udowej | 1 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej). | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_57
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 57 GBO - NEUROCHIRURGIA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1 | Kaniula ssąca Typ Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem, średnica 1,5 mm dł.krzywizny 160 mm | 10 | szt.
2 | Kaniula ssąca Typ Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem, średnica 2 mm dł.krzywizny 160 mm | 10 | szt.
3 | Kaniula ssąca Typ Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem, średnica 2,5 mm dł.krzywizny 160 mm | 10 | szt.
4 | Kaniula ssąca Typ Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem, średnica 3 mm dł.krzywizny 160 mm | 10 | szt.
5 | Kaniula ssąca Typ Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem, średnica 4 mm dł.krzywizny 160 mm | 10 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - kompatybilny z urządzeniem typu CENTURION ALCON | tak
| - wyprodukowany w 2019 | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
2 | - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
| Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
3 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
| Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak | podać
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
4 | Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak
| Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
5 | - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | tak
| Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
7 | - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
| Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
8 | - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
9 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
10 | - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim
11 | - dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi | tak
12 | - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
Dostawa : Do 10 grudnia 2019
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_58
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 58 GINEKOLOGIA MAŁY ZESTAW
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku: tuba wewnętrzna i zewnętrzna Ø5mm | 2 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - Kompatybilny z jednorazowymi pętlami Ø100mm; i 175mm.Przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji. | tak
| - wyprodukowany w 2019 | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
2 | - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
| Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
3 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
| Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak | podać
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
4 | Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak
| Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
5 | - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | tak
| Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
7 | - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
| Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
8 | - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
9 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
10 | - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim
11 | - dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi | tak
12 | - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
Dostawa : Do 10 grudnia 2019
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_59
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 59 OKULISTYKA NARZĘDZIA DODATKOWE
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Końcówka irygacyjna Typu SBI125A | 6 | szt.
2. | Końcówka aspiracyjna Typu SBA104A | 6 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - kompatybilny z urządzeniem CENTURION ALCON | tak
| - wyprodukowany w 2019 | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
2 | - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
| Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
3 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
| Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak | podać
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
4 | Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak
| Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
5 | - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | tak
| Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
7 | - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
| Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
8 | - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
9 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
10 | - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim
11 | - dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi | tak
12 | - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
Dostawa : Do 10 grudnia 2019
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.
Pakiet unieważniony

## PAKIET_60
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 60 UROLOGIA DODATKOWE ZASPA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Kleszczyki chwytające typu aligator, rozmiar 5 Fr ,długość 570 mm ,półsztywne | 10 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2019 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pęsety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2019 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzględnieniem nazwy i określeniem nr .katalogu, a w przypadku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 m-cy.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawa : Do 10 grudnia 2019 | tak
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.

## PAKIET_61
....................… Nazwa firmy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
PAKIET 61 WIERTŁA OKULISTYCZNE
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Wiertło okulistyczne do usuwania ciał obcych o średnicy 0,5mm | 10 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - kompatybilny z urządzeniem typu CENTURION ALCON | tak
| - wyprodukowany w 2019 | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
2 | - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
| Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
3 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
| Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak | podać
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
4 | Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak
| Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
5 | - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | tak
| Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
7 | - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
| Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
8 | - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
9 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
10 | - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim
11 | - dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi | tak
12 | - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
Dostawa : Do 10 grudnia 2019
* W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej, Wykonawca podaje jej nazwę.