## Opis przedmiotu zamówienia
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP. Szczegółowy opis zasad równoważności zawiera pkt. 2.3 SIWZ. Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy wyprodukowany nie później niż 2019 r. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
PARAMETRY GRANICZNE Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany / podać zakresy lub opsiać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów. Katalog lub prospekt lub folder - w języku polskim zaoferowanego przedmiotu zamówienia należy złożyć na wezwanie Zamawiającego (pkt.7.6.2.1 SIWZ).
Ocena oferowanej gwarancji w miesiąch od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy: 24 miesiące – 0 pkt 30 miesięcy – 5 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 42 miesięce – 15 pkt 48 miesięcy - 20 pkt. W przypadku braku wpisania terminu gwarancji Wykonawca automatycznie będzie miał przypisane 24 miesiące i 0 punktów. W takiej sytuacji przypisany termin gwarancji wynoszący 24 miesiące, zostanie również wpisany w umowie w przypadku wyboru danego wykonawcy, jako wykonawcy najkorzystniejszego. W przypadku wpisania innej wartości niż 24, 30, 36, 42, 48 miesięcy za które zostaną naliczone punkty zostanie zaokrąglona w dół do dopuszczonych przez Zamawiającego okresów gwarancji. W umowie zostanie wpisany termin gwarancji zaokrąglony w dół do dopuszczonych przez Zamawiającego okresów gwarancji, w przypadku wyboru danego Wykonawcy, jako Wykonawcy najkorzystniejszego. W przypadku zaoferowania terminu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oraz dłuższego niż 48 miesięcy oferta zostanie odrzucona.
Ocena terminu dostawy w tygodniach: 6 - 8 tygodni od posiania umowy – 0 pkt 4 - 5 tygodni od podpisania umowy – 10 pkt 1 - 3 tygodnie od podpisania umowy – 20 pkt W przypadku braku wpisania terminu dostawy Wykonawca automatycznie będzie miał przypisane 8 tygodni i 0 punktów. W takiej sytuacji przypisany termin dostawy wynoszący 8 tygodni, zostanie również wpisany w umowie w przypadku wyboru danego wykonawcy, jako wykonawcy najkorzystniejszego. W przypadku wpisania innej wartości niż dopuszczone przez Zamawiającego, za które zostaną naliczone punkty zostanie zaokrąglona w dół do dopuszczonych przez Zamawiającego okresów terminu dostawy. W umowie zostanie wpisany termin dostawy zaokrąglony w dół do dopuszczonych przez Zamawiającego okresów dostawy, w przypadku wyboru danego Wykonawcy, jako Wykonawcy najkorzystniejszego. W przypadku zaoferowania terminu dostawy krótszego niż 1 tydzień oraz dłuższego niż 8 tygodni oferta zostanie odrzucona.
Dostawa Ultrasonografu wraz z instalacją i szkoleniem pracowników dla Oddziału ginekologiczno - położniczego
1 | Model/Typ urządzenia | podać
2 | Producent | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji ( Aparat nowy, wyprodukowany nie poźniej niż w 2019 roku, nieużywany, nierekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania) | podać
5 | Okres gwarancji w miesiącach | podać
6 | Termin dostawy w tygodniach | podać
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru | Zasady oceny (punktacji)
I. Konstrukcja i konfiguracja
1. | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 2500 000. | Tak, podać |  | Bez punktacji
2. | Monitor kolorowy LCD, min. 22” o rozdzielczości min. 1920x1080 pixeli. | Tak, podać |  | Bez punktacji
3. | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu. | Tak |  | Bez punktacji
4. | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo min. +/- 25°. | Tak, podać |  | Bez punktacji
5. | Min. 3 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych. | Tak, podać |  | Bez punktacji
6. | Panel dotykowy min. 10” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku. | Tak, podać |  | Bez punktacji
7. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 10000 klatek oraz zapis Dopplera min. 60 sekund. | Tak, podać |  | Bez punktacji
8. | Dynamika systemu min. 260 dB. | Tak, podać |  | Bez punktacji
9. | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB | Tak, podać |  | Bez punktacji
10. | Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG. | Tak, podać |  | Bez punktacji
11. | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 2,0 - 18 MHz. | Tak, podać |  | Bez punktacji
12. | Videoprinter czarno-biały, format A6 - wbudowany w aparat. | Tak |  | Bez punktacji
13. | Videoprinter kolorowy | Tak |  | Bez punktacji
14. | Interfejs sieciowy DICOM | Tak |  | Bez punktacji
II. Obrazowanie i prezentacja obrazu
15. | Zakres głębokości penetracji min. 2,0 - 40 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji
16. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | Tak |  | Bez punktacji
17. | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy). | Tak |  | Bez punktacji
18. | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1000 obrazów na sekundę. | Tak, podać |  | Bez punktacji
19. | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych. | Tak |  | Bez punktacji
20. | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. 8,0 m/s Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. 400 cm/s . | Tak, podać |  | Bez punktacji
21. | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu. | Tak |  | Bez punktacji
22. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1,0 - 15,0 mm. | Tak, podać |  | Bez punktacji
23. | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD). | Tak |  | Bez punktacji
24. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler. | Tak |  | Bez punktacji
25. | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: ginekologiczno-położniczych oraz echokardiograficznych płodu. | Tak, podać |  | Bez punktacji
26. | Obrazowanie 3/4D | Tak |  | Bez punktacji
III. Funkcje użytkowe
27. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x | Tak, podać |  | Bez punktacji
28. | Automatyczna optymalizacja obrazu przy pomocy jednego przycisku. | Tak |  | Bez punktacji
28. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex, mikroconvex oraz liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | Tak, podać |  | Bez punktacji
29. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne. | Tak |  | Bez punktacji
30. | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. PI, RI, HR). | Tak, podać |  | Bez punktacji
31. | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera. | Tak |  | Bez punktacji
32. | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach. | Tak |  | Bez punktacji
33. | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów. | Tak, podać |  | Bez punktacji
34. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości. | Tak |  | Bez punktacji
35. | Pomiary ginekologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) - endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków - tętnice jajników: PS, ED, RI. | Tak, podać |  | Bez punktacji
36. | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. Vmax, Vmin, PI, RI, HR). | Tak, podać |  | Bez punktacji
37. | Pomiary i kalkulacje położnicze (w tym dla ciąży mnogiej - minimum 4 płody): pomiary biometryczne, AFI, waga płodu. | Tak, podać |  | Bez punktacji
38. | Automatyczny pomiar NT i IT. | Tak |  | Bez punktacji
39. | Pomiary Z-SCORE. | Tak |  | Bez punktacji
40. | Raport z badania ginekologicznego. | Tak |  | Bez punktacji
41. | Raport z badania położniczego. | Tak |  | Bez punktacji
42. | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej. | Tak |  | Bez punktacji
43. | Pomiar IOTA do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów jajnika. | Tak |  | Bez punktacji
44. | Automatyczna biometria, min. BDP, HC, AC, FL, HL. | Tak, podać |  | Bez punktacji
IV. Głowice ultradźwiękowe
45. | Głowica endowaginalna objętościowa 3D/4D do badań ginekologiczno-położniczych (min. 192 elementy akustyczne); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 10.0 MHz (+/- 1 MHz), kąt widzenia min. 180°; obrazowanie harmoniczne (min. 3 częstotliwości). | Tak, podać |  | Bez punktacji
46. | Głowica convex objętościowa 3D/4D szerokopasmowa do badań ginekologiczno-położniczych, pediatrycznych, brzusznych o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 – 8.0 MHz (+/- 1 MHz); kąt widzenia w trybie „B” min. 90°. | Tak, podać |  | Bez punktacji
47. | Głowica convex (min. 192 elementy akustyczne); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 9.0 MHz , kąt obrazowania min. 90°; obrazowanie harmoniczne (min. 3 częstotliwości). | Tak, podać |  | Bez punktacji
48. | System archiwizacyjny i analizy wraz z komputerem i drukarką do oceny ryzyka aberracji chromosomowych w pierwszym trymestrze. Komunikacja w języku polskim. | Tak |  | Bez punktacji
V. Możliwość rozbudowy systemu
49. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania i oceny trójwymiarowego echa serca płodu (STIC) | Tak |  | Bez punktacji
50. | Głowica endowaginalna 2D do badań ginekologiczno-położniczych (min. 192 elementy akustyczne) l; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 10.0 MHz (+/- 1 MHz), Kąt obrazowania min. 175°; obrazowanie harmoniczne (min 3 częstotliwości ),Zmiana częstotliwości dopplera spektralnego (min. 3 częstotliwości ) | Tak, podać |  | Bez punktacji
51. | Elastografia z oferowanej głowicy endovaginalnej. | Tak |  | Bez punktacji
52. | Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D. | Tak |  | Bez punktacji
53. | Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D | Tak |  | Bez punktacji
54. | Oprogramowanie do biopsji pod kontrolą obrazu 4D. | Tak |  | Bez punktacji
55. | Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 12.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 900; szerokość głowicy (FOV) 50 mm ( +/- 5% ). | Tak,podać |  | Bez punktacji
VI. INSTRUKTAŻ W ZAKRESIE OBSŁUGI
56. | Instruktaż stanowiskowy w miejscu instalacji dla personelu medycznego wskazanego przez zamawiającego, potwierdzone certyfikatami w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  | Bez punktacji
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry
Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)
JEŻELI DOYCZTY:
…................
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.