Szp/ZP – 264/       /2022                                                                               Wrocław, dnia  05.08.2022 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm) jako kierownik Zamawiającego przekazuje wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa lasera do fotokoagulacji siatkówki”

Zamawiający unieważnia Informację nr 1 dla Wykonawców z dnia 05.08.2022r  i załącza prawidłowy druk Załącznika nr 1.1 do SWZ

Powinno być:

Załącznik nr 1.1 do SWZ

Szp/ZP – 264/2022

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 1

Przedmiot zamówienia – Laser do fotokoagulacji siatkówki

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model ………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – ……………………………………………………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Laser okulistyczny zintegrowany z lampą typu Haag-Streit do laseroterapii siatkówki |  |
| 2. | Światłowodowe źródło lasera o długości fali 577nm |  |
| 3. | Tryb pracy lasera: podprogowy, impulsowy, ciągły |  |
| 4. | Zakres regulacji mocy wyjściowej lasera 50-2000mW |  |
| 5. | Średnica ogniska koagulacji w zakresie min. 50 - 400 μm, zmieniana w sposób ciągły |  |
| 6. | Czas trwania impulsu w trybie pracy impulsowej min.: od 0,01 s do 45,0 s |  |
| 7. | Czas trwania impulsu w trybie podprogowym min.: od 0,1ms do 1,00 ms; cykl pracy w zakresie min.: 5-100% |  |
| 8. | Przerwa między impulsami w zakresie min.: od 0,1 s do 1 s |  |
| 9. | Dostępne wzorce w trybie pattern: kwadrat, koło, łuk |  |
| 10. | Kwadrat regulowany w zakresie: min. 8x8 ognisk laserowych |  |
| 11. | Siatka plamki żółtej z polem niepoddawanym zabiegowi o promieniu regulowanym od 100 µm - 1000µm |  |
| 12. | Wielofunkcyjny sterownik nożny pozwalający na regulację mocy, wyzwalanie impaktu oraz uzbrojenie lasera |  |
| 13. | Lampa szczelinowa z oświetleniem LED z min. 5 powiększeniami |  |
| 14. | Zintegrowany komputer sterujący z kolorowym, dotykowym ekranem, pozwalający na bezpośredni wybór funkcji laserowania: zmianę energii, czas impulsu, częstotliwość powtarzania |  |
| 15. | Bezprzewodowy mikromanipulator do regulacji parametrów wzorców siatki lasera |  |
| 16. | Funkcja pozwalająca na wybór modelu używanej soczewki i automatycznego przeliczania wielkości ogniska na siatkówce |  |
| 17. | Funkcja działająca w trybie multispot pozwalająca na dokończenie przerwanego wzoru laserowania |  |
| 18. | Funkcja pozwalająca na generowanie raportów z badania i eksport na zewnętrzny nośnik danych poprzez złącze USB lub wydruk |  |
| 19 | Soczewka do laseroterapii Volk Area centralis - Laserowanie mikropulsami plamki |  |
| 20 | Soczewka OCULAR LATINA – soczewka so SLT/MLT |  |

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.