Załącznik nr 5.2 do SWZ

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

ZADANIE NR.2

STACJA UZDATNIANIA WODY 1 SZT.

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

##### PO ZMIANIE

Uwaga! Szczegółowy opis wypełnienia niniejszego załącznika znajduje się w Rozdz. 13, pkt. 9. ppkt. c) SWZ.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Model | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji nie poźniej niż 2023 | Tak/podać |  |  |
| Parametry techniczne |  |
| 1 | Urządzenie zasilane wodą wodociągową. | Tak |  |  |
| 2 | Stopnie oczyszczania wody: | Tak |  |  |
|  | prefiltr osadowy 5µm, |  |  |  |
|  | filtracja węglowa, |  |  |  |
|  | odwrócona osmoza, |  |  |  |
|  | demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym. |  |  |  |
| 3 | Wydajność systemu: min. 60 – 62 dm3/h. | Tak |  |  |
| 4 | System zaopatrzony w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyką 24V. | Tak |  |  |
| 5 | Stopień retencji wynosi 97-99%. | Tak |  |  |
| 6 | Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm (możliwość regulacji wartości przewodnictwa przez Użytkownika w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm). | Tak |  |  |
| 7 | Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa. | Tak |  |  |
| 8 | Punkt poboru wody zaopatrzony w wylewkę (kran) wody demi o zasięgu min. 2 m. | Tak |  |  |
| 9 | Ruchome, regulowane ramię inox mocujące kran poboru wody – możliwość regulacji w zakresie: góra/dół, prawo/lewo, przód/tył. | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość instalacji zbiornika do magazynowania wody oczyszczonej. | Tak |  |  |
| 11 | Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zakręconym zaworze kranu. | Tak |  |  |
| 12 | Możliwość podłączenia do autoklawu, myjni itp. | Tak |  |  |
| 13 | Możliwość stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody. | Tak |  |  |
| 14 | Możliwość samodzielnego serwisowania przez Użytkownika (łatwa wymiana zużywalnych materiałów eksploatacyjnych poprzez bezpośredni dostęp przez otwierane przednie drzwiczki urządzenia, brak konieczności wzywania serwisu). (Pakiet startowy tj. filtr osadowy i filtr węglowy w zestawie) | Tak |  |  |
| 15 | System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40ºC. | Tak |  |  |
| 16 | Ciśnienie wody oczyszczonej na wyjściu: min. 2 bar. | Tak |  |  |
| 17 | Pobór mocy urządzenia: ok. 70W. | Tak |  |  |
| 18 | Możliwość instalacji sterylizatora UV. | Tak |  |  |
| 19 | Możliwość samodzielnego montażu urządzenia. | Tak |  |  |
| 20 | Zasilanie: 230V/50Hz. | Tak |  |  |
| 21 | Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej – inox. | Tak |  |  |
| 22 | Funkcje monitorujące pracę systemu (automatyka typu A): | Tak |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone jest w automatykę 24V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym: |  |  |  |
|  | wyświetlacz LCD 2x16 znaków z klawiaturą membranową, |  |  |  |
|  | konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w jednostkach µS/cm lub MOhm zamiennie, |  |  |  |
|  | automatyczna kompensacja temperatury, |  |  |  |
|  | zegar wyświetlający datę oraz godzinę, |  |  |  |
|  | alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego, |  |  |  |
|  | alarm informujący o wymianie modułu membranowego RO, |  |  |  |
|  | alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego, |  |  |  |
|  | alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV (opcja), |  |  |  |
|  | graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa, |  |  |  |
|  | podgląd terminów serwisowych, |  |  |  |
|  | menu w języku polskim na wyświetlaczu urządzenia, |  |  |  |
|  | możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia. |  |  |  |
|  | wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem. |  |  |  |
| 23 | Oprogramowanie, software na zewnętrznym nośniku do kalibracji urządzenia. | Tak |  |  |
| 24 | Wbudowany w przednie drzwiczki urządzenia manometr ciśnienia wody zasilającej. | Tak |  |  |
| 25 | Funkcje zabezpieczające pracę systemu: | Tak |  |  |
|  | Przerwanie pracy pompy przy: |  |  |  |
|  | niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) czujnik niskiego ciśnienia, |  |  |  |
|  | pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia. |  |  |  |
| 26 | Montaż, szkolenie | Tak |  |  |
| 27 | Przeglądy okresowe w trakcie gwarancji | Tak |  |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

Uwaga! Szczegółowy opis wypełnienia niniejszego załącznika znajduje się w Rozdz. 13, pkt. 9. ppkt. c) SWZ.

| Lp | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. do 3 dni roboczych |  |
| 3 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 4 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 5 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 6 | Autoryzowany serwis producenta na terenie województwa Zamawiającego | Podać (adres, telefon, e-mail) |  |