| Producent: |  |
| --- | --- |
| Oferowany model: |  |
| Rok produkcji aparatu 2024 |  |
| Okres gwarancji min. 3 lata |  |

Lampa operacyjna – 1 sztuka

| L.p. | Opis parametru | Punktacja | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa operacyjna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy I |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – (niepowystawowe). |  |  |
|  | Rok produkcji: 2024 |  |  |
|  | Deklaracja zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych |  |  |
|  | Lampa w konfiguracji: - czasza główna wraz z wysięgnikiem dwuramiennym |  |  |
|  | Czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Wysięgnik wyposażony w uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach. |  |  |
|  | Zakres ruchu wysięgników czaszy: - obrót o 3600 w osi głównej lampy (pionowa oś lampy), - obrót o 3600 w osi pośredniej (pionowa oś pomiędzy ramieniem poziomym, a ramieniem uchylnym) - obrót o 3600 w osi czaszy (pionowa oś pomiędzy ramieniem uchylnym, a przegubem czaszy) - regulacja góra/dół ramienia uchylnego: min (+450/ -750) |  |  |
|  | Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED w postaci matrycy diodowej. Czasza zawierająca sumarycznie: - min 60 diod (jednak nie więcej niż 70 diod) |  |  |
|  | Wymiary czaszy w najszerszym punkcie poniżej 700mm |  |  |
|  | Czasza z możliwością wymiany całych segmentów świetlnych jak i pojedynczych punktów LED |  |  |
|  | Matryca w której wszystkie zastosowane diody są tego samego rozmiaru i tego samego koloru, tj. emitujące światło białe. |  |  |
|  | Żywotność źródła światła: min 50 000 h |  |  |
|  | Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m: - min. 160 000 lux - |  |  |
|  | Czasza z oświetleniem endoskopowym koloru białego (wariant 1): - światło max 3 - punktowe, o natężeniu max: 100 lux każdy punkt (+/- 10%) |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła głównego w zakresie: min (20 -100%) - w min 9 krokach |  |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego w zakresie min 50mm po przez obrót uchwytu centralnego w osi geometrycznej czaszy (płynnie lub w min 10 krokach) |  |  |
|  | Możliwość ustawienia dużej średnicy pola operacyjnego d10 przy Ecmax10%, równej: min 200 mm (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego) .Średnica pola operacyjnego dla d10 przy Ecmax10% równa 190mm |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra: min 95% |  |  |
|  | Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy dominującej w polu operacyjnym tj. barwy czerwonej R9: min 96% | R9 96% – 0 pkt R9>96% – 10 pkt |  |
|  | Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy skóry barwy R13: min 96% | R13 96% – 0 pkt R13>96% – 10 pkt |  |
|  | Duża wgłębność oświetlenia: dla (L1+L2 dla Ec: 20%): powyżej 1000 mm |  |  |
|  | Duża wgłębność oświetlenia: dla (L1+L2 dla Ec: 60%): min.500 mm |  |  |
|  | Wysoka bezcieniowość lampy. Pomiar oświetlenia głównego wykonany dla Ec max na dnie tuby: powyżej 90% |  |  |
|  | Lampa wyposażona panele sterowania umieszone na stałe na przegubie czaszy, pozwalające na sterowanie co najmniej takimi funkcjami: - włączenie i wyłączanie światła głównego, - włączenie i wyłączenie światła endoskopowego - regulację natężenia światła głównego |  |  |
|  | Panel z wbudowanym diodowym wskaźnikiem przedstawiającym możliwe do ustawienia poziomy intensywności oświetlenia (min 9 poziomów) |  |  |
|  | Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy do jej pozycjonowania i regulacji średnicy pola operacyjnego po przez jego obrót Uchwyt ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134 C Minimum 5 rękojeści sterylnych w komplecie. |  |  |
|  | Czasza lampy przystosowana do zasilania głównego i awaryjnego 230V, |  |  |
|  | Sumaryczny pobór mocy obu czasz: poniżej 75 W |  |  |
|  | Kształt i konstrukcja czaszy minimalizująca możliwość powstawania turbulencji i zakłóceń w przepływie powietrza z nawiewu laminarnego. Czasza segmentowa tzn.: trzy częściowa z wolną przestrzenią pomiędzy poszczególnymi częściami (segmentami) czaszy - podział realny w którym wszystkie części (segmenty) są wzajemnie od siebie fizycznie odseparowane i umożliwiają swobodny przepływ powietrza. Nie dopuszcza się lamp o zamkniętym obrysie czaszy |  |  |
|  | Powierzchnia czasz łatwa do utrzymania w czystości: gładka, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych |  |  |
|  | Czasza lampy bez jakichkolwiek: relingów, uchwytów w formie wyraźnej rączki przez którą można przełożyć dłoń, jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje |  |  |
|  | Kopuła czaszy wykonana z aluminium |  |  |
|  | Stopień ochrony lampy min. IP63 |  |  |