|  |  |
| --- | --- |
| **Producent:** |  |
| **Oferowany model:** |  |
| **Rok produkcji aparatu 2024** |  |
| **Okres gwarancji min. 3 lata** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilny Fotel do wykonywania biopsji szt. 1 | | | |
| **Lp.** | **Opis parametru, funkcji** | **Wymogi graniczne TAK/NIE** | **Parametry oferowane** |
| 1. | Fabryczne nowy | TAK |  |
| 2. | Zasilanie230V, Częstotliwość 50/60Hz | TAK |  |
| 3. | Fotel do transportu pacjentów i pozycjonowania podczas mammografii oraz biopsji piersi | TAK |  |
| 4. | Możliwość pracy na akumulatorze 24Volt | TAK |  |
| 5. | Elektryczna regulacja wysokości od 680 do 980(mm) | TAK |  |
| 6. | Możliwość rozłożenia do pozycji łóżka | TAK |  |
| 7. | Pozycja Trendelenburga do -15o | TAK |  |
| 8. | Regulacja wysokości zagłówka | TAK |  |
| 9. | Ruchome podłokietniki | TAK |  |
| 10. | Indywidualnie opuszczane segmenty oparcia umożliwiają pozycjonowanie boczne | TAK |  |
| 11. | Przełącznik bezpieczeństwa przy wykonywaniu biopsji | TAK |  |
| 12. | Ruchomy podnóżek | TAK |  |
| 13. | Możliwość wyświetlenia jednoczasowo min. 3 krzywych dynamicznych | TAK |  |
| 14. | Urządzenie odpowiada poniższym wytycznym dla wyrobów medycznych • 2017/745 • DIN / ISO 60601-1 (ew. UL 2601 tylko dla produktów 120 V) • DIN / ISO 60601-1-2 EMC • Nr UMDNS 16-437 | TAK |  |
|  | **Gabaryty:** | - | - |
| 1. | Długość podstawy kół 760 mm | TAK |  |
| 2. | Szerokość 580 mm | TAK |  |
| 3. | Szerokość fotela z podłokietnikami 760 mm | TAK |  |
| 4. | Szerokość siedziska 620 mm | TAK |  |
| 5. | Wysokość fotela, oparcie pionowo 1440 mm | TAK |  |
| 6. | Max. Długość fotela, oparcie poziome 1680 mm | TAK |  |
| 7. | Średnica kół 125mm | TAK |  |
| 8. | Max. Waga pacjenta 150/250 kg | TAK |  |
| 9. | Waga fotela (w zależności od opcji) 95 kg | TAK |  |
|  | **Mechanizm jezdny** | - | - |
| 1. | System nożnej blokady kół po obu stronach fotela | TAK |  |
| 2. | 3 poz. układu hamowania - wszystkie koła wolne - 1 rolka kierunkowa nieruchoma - wszystkie koła zablokowane | TAK |  |
| 3. | średnica rolki 125 mm | TAK |  |
| 4. | siła nastawcza na końcu dźwigni ±10% 250 N | TAK |  |
|  | **INNE** | - | - |
| 1. | Oddzielne podparcie pleców do pozycji bocznej | TAK |  |
| 2. | Zagłówek przesuwający się na boki | TAK |  |
| 3. | Elastyczne poduszki tapicerowane | TAK |  |
| 4. | Akumulator | TAK |  |
| 5. | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |
| 6. | Przeglądy w okresie gwarancji gratis | TAK |  |
|  |  |  |  |