Załącznik nr 3 do SWZ

System do kontrolowanego zarządzania temperaturą pacjenta neonatologicznego - 1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | system do regulacji temperatury przeznaczony do monitorowania ciepłoty ciała pacjenta i jej kontrolowania za pomocą elastycznego, jednoelementowego okrycia mogącego pozostawać w bliskim kontakcie z dużą powierzchnią ciała, stale monitorujący temperaturę wnętrza ciała pacjenta przy pomocy czujników temperatury: wewnętrznej i powierzchniowej, służący do nieinwazyjnej, automatycznej regulacji temperatury pacjenta z kontrolowanym obniżeniem ciepłoty ciała pacjenta do temperatury docelowej (terapeutycznej) dedykowany do neonatologii |  |
|  | barwny dotykowy wyświetlacz min. 5’’ prezentujący, min.: temperaturę docelową pacjenta, aktualną temperaturę pacjenta, czas trwania procedury, alarmy, informację o aktywnym trybie pracy – komunikaty w języku polskim |  |
|  | zmiana temperatury wody oparta o technologię Peltier’a (termoelektryczną) |  |
|  | temperatura pacjenta regulowana poprzez zmianę temperatury wody przepływającej przez jednoczęściowe okrycie/koc jednorazowego użytku, nie przyklejane do skóry pacjenta, z możliwością pełnego dostępu do pacjenta |  |
|  | przewody łączące okrycie z urządzeniem o długości min. 2,5 m |  |
|  | cykl przepływu przerywany okresem wyłączenia - w celu zmniejszenia nacisku na skórę |  |
|  | akumulator umożliwiający pracę systemu przy zaniku zasilania zewnętrznego na min. 45 min. |  |
|  | system przystosowany do używania wody sterylnej lub wodociągowej filtrowanej filtrem o porowatości nie większej niż 0,22 μm |  |
|  | maksymalny zakres temperatury wody wypływającej (na wyjściu) z urządzenia: od 12 °C do 41 °C |  |
|  | minimalny zakres ustawień temperatury docelowej pacjenta od 32 do 38 °C, z dokładnością ustawienia temperatury co 0,1 °C |  |
|  | maksymalne wymiary: wysokość do 220 [mm], szerokość do 400 [mm], głębokość do 330 [mm] |  |
|  | maksymalna waga netto 13 [kg] |  |
|  | maksymalne zużycie energii 400 W |  |
|  | ciągły (maksymalnie co 200 milisekund) pomiar temperatury wewnętrznej |  |
|  | gniazdo umożliwiające ciągły eksport wartości temperatury głębokiej do urządzenia zewnętrznego (CORE OUT), np.: kardiomonitora |  |
|  | automatyczne tryby pracy urządzenia, min.: kontrolowane zarządzanie temperaturą pacjenta (TTM), kontrolowane ogrzewanie po hipotermii do temperatury domyślnej (z możliwością ustawienia szybkości wyjścia hipotermii w minimalnym zakresie od 0,1 do 0,5°C/h, bez konieczności manualnego ustawiania temperatur pośrednich), normotermia |  |
|  | ekran obrazujący przebieg termoregulacji w postaci wykresów, min. temperatury powierzchniowej i głębokiej |  |
|  | tryb dezynfekcji termicznej układu hydraulicznego |  |
|  | możliwość regulacji granic alarmowych dla: - wysokiej temperatury ciała pacjenta - niskiej temperatury ciała pacjenta - wysokiej temperatury wody |  |
|  | dostępne okrycia noworodkowe w minimum 3 rozmiarach |  |
|  | na wyposażeniu aparatu: - komplet przewodów wody - czujniki temperatury wielorazowego użytku (powierzchniowej i głębokiej) - adapter do jednorazowych czujników temperatury głębokiej - okrycia termoregulacyjne dla noworodków - 4 szt. - czujniki jednorazowego użytku do pomiaru temperatury głębokiej - 10 szt. |  |
|  | wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub w przypadku wyrobu wprowadzanego po raz pierwszy do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dopuszcza się złożenie oświadczenia określającego powody braku powiadomienia/zgłoszenia (w przypadku złożenia oświadczenia, że wyrób jest wprowadzany po raz pierwszy do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wraz z dostawą urządzenia dostarczyć do Zamawiającego powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

osób/-y uprawnionych/-ej