Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są:
Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz innych niezbędnych materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatora z UPS i drukarką na okres 36 miesięcy.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunochemii.
2. Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z UPS i drukarką.

Wykaz badań i planowana ilość badań na analizator immunochemiczny została przedstawiona w tab. 1 oraz w Formularzu cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ.
Rodzaj asortymentu i przewidywana ilość badań wraz z dzierżawionym sprzętem określona została na okres 36 m-cy i stanowią wymóg graniczny. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę któregokolwiek warunku postawionego w wymogach granicznych oferta zostanie odrzucona.

Tabela 1. Wykaz badań i planowana ilość badań.
L.p.	Nazwa badania	Przewidywana ilość oznaczeń
	Troponina I	6 900
	Toxoplazmoza IgM	1 500
	Toxoplazmoza IgG	1 500
	D-dimer	1 500
	Mononukleoza zakaźna EBNA IgG	600
	Mononukleoza zakaźna VCA IgM	600
	Mononukleoza zakaźna VCA/EA IgG	600
	Borelioza IgG	2000
	Borelioza IgM	2000
	Ca125	1000
	Helicobacter pylori IgG	900
	Testosteron	1600
	Prolaktyna	1000
	B2 mikroglobulina	1500
	Inne odczynniki i materiały zużywalne
	Kalibratory
	Kontrola na poziomie normy i patologii
	Inne odczynniki potrzebne do wykonania badań poz. 1-14
	Materiały zużywalne do obsługi i konserwacji analizatora
	Dzierżawa
1	Analizator do wykonywania badań z zakresu immunochemii z UPS i drukarką	3 lata

      W tabeli 1 w kolumnie „Przewidywana ilość oznaczeń” podano łączną ilość oznaczeń tj.: ilość badań, kalibracji i kontroli na okres 36 miesięcy

Wymogi graniczne dla odczynników

1. Wymagane jest aby Wykonawca posiadał wszystkie odczynniki do wykonania badań przedstawionych w Tabeli 1. Wykaz badań i planowana ilość badań- wymóg graniczny.
2. Wszystkie odczynniki i materiały zużywalne muszą pochodzić od jednego producenta.
3. Wymagane jest aby opis odczynników, karty charakterystyki były sporządzone w języku polskim.
4. Odczynniki muszą spełniać wszystkie wymagania metodyczne zamieszczone w ulotkach, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki uzyskane przy ich zastosowaniu w zakresie opisanym poniżej:
- spełnienia warunków transportu do Zleceniodawcy i czasu realizacji zamówienia, zgodnie z umową,
- informowania Zleceniodawcy o konieczności modyfikacji aplikacji, zmiany odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, jeśli wymaga tego konieczność poprawienia ich jakości.
Wykaz substancji z podziałem na niebezpieczne i bezpieczne będzie stanowił załącznik nr 3 do umowy i należy go uzpełnić po ogłoszeniu wyniku postępowania jednak przed wyznaczonym terminem do podpisania umowy.

Tabela 2. Wymogi graniczne dla analizatora wraz z UPS i drukarką

L.P.	Warunki graniczne dla dzierżawionego sprzętu, tj.: analizatora automatycznego do badań z zakresu immunochemii z UPS i drukarką
	Wymagany jest analizator immunochemiczny, wolnostojący. / Dopuszcza się analizator używany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016r. wyposażony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia – UPS i drukarkę. / Wymiary nie mogą przekraczać: wysokość 65 cm, szerokość 80 cm, głębokość 70 cm – podyktowane warunkami powierzchniowymi pracowni
	Analizator wykonujący badania metodą enzymoimmunofluorescencyjną
	Analizator musi być w stałej gotowości do pracy przez 24 godziny bez potrzeby / przerw konserwacyjnych powodujących niedostępność analizatora do pracy.
	Analizator musi mieć możliwość wykonywania badań Cito bez konieczności przerywania pracy.
	Analizator musi posiadać moduł pipetujący zapewniający ochronę próbki przed kontaminacją.
	Analizator pracujący w systemie monotestów.
	Pipetowanie próbek, odczynników i kalibratorów przy użyciu jednorazowych końcówek.
	Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie.
	Analizator musi posiadać system kontroli wewnątrzlaboratoryjnej
	Analizator musi flagować wyniki patologiczne i ich wydruki.
	Analizator musi umożliwiać pracę z próbkami macierzystymi dowolnego systemu zamkniętego
	Analizator musi posiadać czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników.
	Oprogramowanie analizatora w języku polskim.
	Analizator musi posiadać dwukierunkową komunikację LIS, którą zapewni Wykonawca.
	Podłączenie analizatora do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego Centrum Marcela
	Możliwość zdalnej obsługi serwisowej aparatu z wykorzystaniem łącza internetowego.

Wymogi graniczne dla kosztów odczynników i elementów zużywalnych.

1. W celu określenia całkowitych kosztów wykonania badania Wykonawca musi podać:
1. wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i elementy zużywalne niezbędne do wykonania badań, konserwacji i serwisowania oferowanego analizatora w formularzu cenowym tj. zał. nr 2 do SWZ
2. inne koszty wskazane przez Wykonawcę
1. W przypadku gdy określona w ofercie Wykonawcy ilość odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych do wykonywania badań będzie mniejsza niż zaplanowano w specyfikacji przetargowej, Wykonawca pokryje pozostałe koszty niezbędne do pracy analizatora.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni w wycenie (pominie) w Formularzu cenowym jakiegokolwiek asortymentu, który jest wymagany i konieczny do prawidłowego wykonania badania/oznaczenia i/lub prawidłowej pracy dzierżawionych urządzeń, spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, nie wyceni odpowiedniej ilości asortymentu ujętego / wskazanego w formularzu cenowym, w takim przypadku Zamawiający dokona, przeliczenia oferty na podstawie art. 223 ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych., pod warunkiem, że zmiana nie będzie zmianą istotną. Zamawiający ustala, że w/w zmiana będzie istotna po dokonanych poprawkach wartość brutto oferty będzie większa niż 10% od ceny pierwotnie zaoferowanej w ofercie przetargowej.

Niniejszym oświadczamy, pod odpowiedzialnością karną, że spełniamy przedstawione powyżej wymagania graniczne oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt będzie kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy.
UWAGA!!!
W przypadku, gdy w wyniku zadawanych pytań, Zamawiający dopuści inne niż w/w wymogi graniczne, należy je wyraźnie wymienić i opisać w Formularzu Ofertowym w pkt 3 (załącznik nr 1 do SWZ)