Załącznik nr 5.5 do SWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 037/2022

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do znieczuleń dla noworodków i dzieci – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2021

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana - warunki graniczne i wymogi do oceny | Wartości oferowane (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub wartości parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Parametry ogólne |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Waga aparatu max. 146 kg | TAK |  |
|  | Wbudowany blat do pisania | TAK |  |
|  | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
|  | Min. 3 szuflady na drobne akcesoria | TAK |  |
|  | Mobilny aparat, cztery koła jezdnej, hamulec centralny min. 2 kół | TAK |  |
|  | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu | TAK |  |
|  | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2), reduktory (bez butli) w komplecie | TAK |  |
|  | Prezentacja ciśnień z sieci centralnej oraz z butli rezerwowych na ekranie aparatu | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu | TAK |  |
|  | Uchwyt na co najmniej jeden parownik – system Selectatec lub AutoExclusion | TAK |  |
|  | Parownik do Sevofluranu | TAK |  |
|  | W przypadku aparatu z dwoma uchwytami na parowniki blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych | TAK |  |
| System dystrybucji gazów |
|  | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres przepływu świeżych gazów co najmniej do 15 l/min | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25% | TAK |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |
|  | Funkcja ekonometru znieczulenia | TAK |  |
|  | Aparat dostosowany do pracy z niskimi i minimalnymi przepływami | TAK |  |
| Układ oddechowy |
|  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków. Jednorazowy obwód oddechowy dla pacjentów noworodkowych i osobny dla pacjentów pediatrycznych po min. 25 oraz dla pacjentów dorosłych min. 25 szt | TAK |  |
|  | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25 l/min | TAK |  |
|  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres co najmniej : 0-15 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych; w dostawie min. 12 szt. pochłaniaczy jednorazowych o min. objętości 1200 ml.; wymiana pochłaniaczy podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie lub elektrycznie | TAK |  |
| Tryby wentylacji |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  | Wentylacja w trybie SIMV ze wspomaganiem PS | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
|  | Wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością PCV-VG lub wentylacja typu AutoFlow – możliwość rozbudowy | TAK |  |
| Regulacje |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 3 do 30 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 4:1 do 1:8 | TAK |  |
|  | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min | TAK |  |
|  | Reg. ciśnienia wdechowego od min 10 do 65 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml | TAK |  |
|  | Regulacja czasu wdechu od min 0,3 do 5 sek. | TAK |  |
|  | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% | TAK |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania w zakresie min. 0,5 - 15 l/min | TAK |  |
| Alarmy |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach | TAK |  |
| Pomiar i obrazowanie |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | TAK |  |
|  | Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość; Możliwość zapisania pętli referencyjnej Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych | TAK |  |
|  | Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran respiratora, przekątna powyżej 15’’, wbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości min. 1024x768 | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | TAK |  |
|  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | TAK |  |
|  | Trendy min. dla TV, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2. Trendy z min. 24 godz. | TAK |  |
|  | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu | TAK |  |
| Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |
|  | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. | TAK |  |
|  | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | TAK |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
| INNE |
|  | Ssak inżektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 0,7 l. | TAK |  |
|  | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat i monitor jednego producenta, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów i BIS) | TAK |  |
|  | Akcesoria zużywalne: układy oddechowe zawarte w pkt. ; czujniki przepływu z możliwością sterylizacji (min. 2 szt) oraz min. 5 dodatkowych czujników przepływu z możliwością dezynfekcji; linie pomiarowe min. 40 szt., wkłady do ssaków z żelem min. 25 szt oraz dreny do odsysania min. 25 szt; pułapki wodne min. 12 szt., dreny zasilające do N2O, O2, Powietrze o dł. min. 5 m, wtyki AGA | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Napęd respiratora | TAK/NIE | Elektryczny - 10 pkt Pneumatyczny - 0 pkt |
|  | Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji kontrolowanej np. na czas odsysania śluzu lub zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie respiratora czasu pozostałego do zakończenia pauzy, czas trwania pauzy regulowany w zakresie do co najmniej 2 min | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 90 minut | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do 15 l/min | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Alarm wykrycia drugiego anestetyku | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Trendy ekonometru znieczulenia | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Prezentacja mini trendów parametrów wyświetlanych przy krzywych wyświetlanych w czasie rzeczywistym | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Pola parametrów wyświetlane na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Całkowicie automatyczny test główny bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę ciśnienia Pwdech (różnica pomiędzy PEEP i Pwdech pozostaje stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
| MONITOR PACJENTA |
|  | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet | TAK |  |
|  | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką ekran LCD TFT o przekątnej min. 15” | TAK |  |
|  | Uchwyt do powieszenia monitora na aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Ilość kanałów dynamicznych – co najmniej 8 | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowym | TAK |  |
|  | Funkcja obliczeń hemodynamicznych | TAK |  |
|  | Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy) | TAK |  |
|  | Funkcja obliczeń parametrów nerkowych | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe pozwalające na co najmniej 90 minut pracy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o moduły: inwazyjny pomiar ciśnienia (min. 3 wejścia), inwazyjny pomiar rzutu minutowego, BIS | TAK |  |
| Pomiar EKG/ST/Resp |
|  | 7-odprowadzeniowe EKG – moduł wyposażony w przewód EKG z 5. końcówkami EKG + 3 kocówki EKG | TAK |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 250 B/min | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min | TAK |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST | TAK |  |
|  | Analiza arytmii - ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
|  | Tryb pracy ręczny | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 minut | TAK |  |
|  | Mankiety pediatryczne: mały, b. mały, niemowlęcy. Przewód łączący mankiet z modułem | TAK |  |
| Pomiar saturacji i pletyzmografia |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
|  | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji | TAK |  |
|  | Czujnik pomiarowy dla dzieci typu soft Adapter łączący czujnik pomiarowy z monitorem x 1 szt. | TAK |  |
| Pomiar temperatury (dwa kanały) |
|  | Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury głębokiej dla dzieci -1 szt. | TAK |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE MONITORA |
| 117. | Monitor konfigurowalny, wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych modułów zabudowanych wewnątrz monitora. Każdy z monitorów przystosowany do pomiaru wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Możliwość rozbudowy monitorów o moduły pomiarowe: rzutu minutowego metodą termodylucji oraz BIS. | TAK |  |
| EKRAN |
| 4 | Ekran kolorowy, pojedynczy, zintegrowany z obudową monitora, aktywna matryca TFT. Przekątna ekranu min. 15". Możliwość podłączenia min. jednego ekranu kopiującego | TAK |  |
| 5 | Jednoczesna prezentacja min. 8 różnych krzywych dynamicznych na ekranie. Funkcja ekranu dużych odczytów, minitrendów, podglądu innych monitorów połączonych we wspólną sieć | TAK |  |
| OBSŁUGA |
| 7 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Komunikacja z użytkownikiem przez przyciski skrótów i pokrętło oraz ekran dotykowy | TAK |  |
| ZASILANIE |
| 10 | Monitory zasilane elektrycznie 100 - 240 VAC/50 Hz | TAK |  |
| 11 | Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora na min. 120 minut pracy | TAK |  |
| 12 | Chłodzenie monitora konwekcyjne poprzez radiator | TAK |  |
| PRACA W SIECI |
| 13 | Monitor z opcją pracy w sieci przewodowej LAN lub bezprzewodowej Ethernet | TAK |  |
| ALARMY |
| 15 | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
| 16 | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. Ustawianie różnych wzorców dźwiękowej sygnalizacji alarmowej – co najmniej 2 do wyboru | TAK |  |
| 17 | Historia alarmów – zapamiętywanie 100 grup odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi | TAK |  |
| ZAPAMIĘTYWANIE DANYCH |
| 18 | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 120 godzin. Pamięć i prezentacja krzywych dynamicznym monitorowanych parametrów co najmniej 12 godzin. | TAK |  |
| MIERZONE PARAMETRY |
| 19 | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 7 odprowadzeń EKG ( I, II, III, aVL, aVR, aVF, V) Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. Akcesoria na każdy monitor: przewód główny + 5 końcówek EKG + 3 końcówki EKG Wzmocnienie AUTO; x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4 Prędkości przesuwu krzywej do wyboru 6.25, 12.5, 25, 50 mmm/s | TAK |  |
| 20 | Analiza odcinka ST Analiza odchylenia odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST. | TAK |  |
| 22 | Analiza arytmii Rozpoznawanie 16 rodzajów zaburzeń w tym co najmniej VF/VT, asystolia, bradykardia, tachykardia. | TAK |  |
| 23 | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min: 0- 150 odd/min Wybór odprowadzenia I lub II Prędkości przesuwu krzywej do wyboru 6.25, 12.5, 25, 50 mmm/s Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK |  |
| 24 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 – 480 minut. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Funkcja stazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Min. zakres pomiarowy ciśnienia: 10 – 270 mmHg. Pomiar częstości pulsu co najmniej w zakresie 40 – 240 P/min. Akcesoria: - przewód łączący mankiet z monitorem - mankiet do pomiaru NIBP, wielorazowy dla dzieci i niemowląt (mały, b. mały, niemowlęcy). | TAK |  |
| 25 | Pomiar saturacji Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji Zakres pomiarowy SpO2: 0 – 100%. Min. zakres pomiarowy pulsu: 25 – 280 ud./min. Alarm desaturacji. Akcesoria: - adapter łączący czujnik pomiarowy z monitorem x 1 szt. - czujnik do pomiaru SpO2 typu dla noworodków i dzieci x 1 szt. | TAK |  |
| 26 | Pomiar temperatury w każdym monitorze Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Min. zakres pomiarowy: 25 – 50,0 ºC dokładność łącznie z czujnikiem minimum +/- 0,3 ºC Wielorazowa sonda do pomiaru temperatury głębokiej dla dzieci - 1 szt. - Wielorazowa sonda do pomiaru temperatury powierzchniowej dla dzieci – 1 szt | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)