**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu**

Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń

**Znak sprawy: SPZOZ.VIII/8/2022**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dostawa zestawu do laparoskopii dla SPZOZ w Gostyniu**

w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm., zwanej dalej ustawą Prawo zamówień publicznych albo Pzp) o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgostyn>

dalej także jako: „Platforma zakupowa”.

 Zatwierdził

dnia 30.08.2022 roku

 Zbigniew Hupało

Dyrektor SPZOZ w Gostyniu

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,** Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, 63 - 800 Gostyń,

Tel. – sekretariat (65) 32 26 823 Strona internetowa www.szpitalgostyn.pl e-mail: sekretariat@szpitalgostyn.pl

1. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Adres strony internetowej – Platformy zakupowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgostyn>

1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest **w trybie podstawowym bez negocjacji**, o jakim stanowi art. 275 pkt 1) przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ” lub „Specyfikacją”.

2. Zamawiający **nie przewiduje** prowadzenia negocjacji w toku postępowania.

3. Wartość zamówienia **nie przekracza** kwoty określonej w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający **nie przewiduje** aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający **nie przewiduje** złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

6. Zamawiający **nie prowadzi** postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający **nie zastrzega** możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustaw Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający **nie określa** dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu do laparoskopii dla potrzeb Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.**

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie zestawu do laparoskopii. Oferta powinna być pełna
i spełniać szczegółowe wymagania określone w zestawieniu parametrów technicznych i użytkowych stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku polskim i unijnym, posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2022.974 ze zm., zwanej dalej ustawą o wyrobach medycznych). Miejsce dostawy: **Blok Operacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.**

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zestawieniu parametrów technicznych i użytkowych stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji.

4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):

**33100000-1 – urządzenia medyczne**

**33168100-6 – przyrządy do endoskopii, endochirurgii**

5. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

6. Wymagania Zamawiającego:

6.1. oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad fizycznych i prawnych;

6.2. oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP oraz UE, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz musi posiadać Certyfikat CE;

6.3. przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą o wyrobach medycznych;

6.4. w ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, wnieść, rozładować, ustawić, uruchomić, zainstalować, sprawdzić prawidłowość działania, przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego
w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu oraz wykonać wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowego i należytego korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia w celu uzyskania najlepszych dostępnych efektów diagnostycznych.

6.5. opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, wynikającymi
z udzielonych odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ. Zmiany treści SWZ oraz udzielone odpowiedzi, o których mowa w zdaniu poprzednim są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

6.6. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli **minimum 36 miesięcznej gwarancji** liczonej od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i jego uruchomienia.

6.7 W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę/producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.** Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach/wymaganiach określonych przez Zamawiającego nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w opisie przedmiotu zamówienia w SWZ i niespełniających wymagań granicznych ustalonych przez Zamawiającego (wymaganych przez Zamawiającego, których brak spełnienia skutkuje odrzucenie oferty na podstawie przepisów Pzp). W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm europejskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania norm równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać w treści oferty, że zaoferowany przedmiot/urządzenie dostawy spełnia warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wymagane. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiał/urządzenia zaproponowane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający.

6.8 W związku z powyższym Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

1. W przypadku, gdy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje urządzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i należy przyjąć, że wskazaniu temu towarzyszy oznaczenie „lub równoważny”;
2. W przypadku, gdy Opis Przedmiotu Zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 PZP oraz art. 101 ust. 3 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
3. W przypadku posługiwania się na warunkach określonych w pkt 1 i 2 pojęciem „lub równoważne”, Zamawiający informuje, że wyżej wskazane założenia w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostały podane wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów jakościowych jakimi co najmniej powinien odpowiadać przedmiot zamówienia. Takie parametry, które są gwarantowane przez określonych producentów, pozwolą Zamawiającemu na utrzymanie standardów koniecznych do realizacji świadczeń leczniczych o oczekiwanej jakości przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia poprzez przywołanie nazw handlowych dopuszcza wszelkie ich odpowiedniki rynkowe jednak o nie gorszych parametrach niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Użyty przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia wyraz „równoważny” oznaczać będzie każdy produkt/urządzenie zbliżony/zbliżone (podobny/podobne) pod względem parametrów technicznych, parametrów jakościowych, parametrów ilościowych, parametrów funkcjonalnych do produktu/urządzenia występującego na rynku indywidualnego producenta, co nie oznacza identyczności z produktem wskazanym
w Opisie Przedmiotu Zamówienia, ale posiadanie przez ten produkt zbliżonych cech i parametrów opisanych przez Zamawiającego. Zamawiający przyjmuje założenie, że zastosowanie przez niego produktu/urządzenia równoważnego nie może pogorszyć jakości osiąganych przez niego wyników terapeutycznych, organizacyjnych, użytkowych, funkcjonalnych ani negatywnie wpływać na realizację przez personel Zamawiającego świadczenia medycznego, gdzie wykorzystany będzie zaoferowane urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie urządzenia równoważnego jakościowo, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zaoferowane urządzenie w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w szczególności wymagania i parametry graniczne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użytkowania (eksploatacji) przez Zamawiającego urządzenia, które zostanie zaoferowane przez Wykonawcę jako spełniające parametry równoważności w przedmiotowym postępowaniu.
5. Zamawiający ustala, że kryterium równoważności stosowane w celu oceny równoważności zaoferowanych rozwiązań postrzegać będzie jako spełnienie przez zaoferowane urządzenie co najmniej takich samych lub lepszych parametrów technicznych, parametrów funkcjonalnych, które nie obniżają określonych standardów, niż te które wynikają z Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca, który w ofercie złoży oświadczenie o zaoferowaniu rozwiązań równoważnych zobowiązany jest do udowodnienia na etapie składania oferty (!), że oferowane rozwiązania równoważne posiadają parametry, cechy, które wskazał Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wskazuje, że rozwiązania równoważne muszą być zgodne w poniższych obszarach:
6. gabaryt/konstrukcja (co oznacza takie parametry, jak: wielkość, rodzaj, ciężar, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych, samodzielna konstrukcja, konstrukcja złożona)
7. charakter użytkowy (tożsamość funkcji i przeznaczenie)
8. charakter materiałowy (rodzaj i jakość materiałów)
9. parametry techniczne (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane konstrukcyjne)
10. parametry bezpieczeństwa użytkowania (bezpieczeństwo dla użytkownika, bezpieczeństwo dla pacjenta, bezpieczeństwo środowiskowe m.in. utylizacja).
11. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – **do dnia: 30 października 2022 r.**

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

* 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający dla warunków udziału w ww. postępowaniu **nie wyznacza** szczegółowych warunków w tym zakresie.
	2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; Zamawiający dla warunków udziału w ww. postępowaniu **nie wyznacza** szczegółowych warunków w tym zakresie.
	3. sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający dla warunków udziału w ww. postępowaniu **nie wyznacza** szczegółowych warunków w tym zakresie.
	4. zdolności technicznej i zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej **2 (dwie)** **dostawy zestawu laparoskopowego** wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – pisemnego oświadczenia wykonawcy potwierdzającego te fakty, z oznaczeniem wymienionych wyżej danych odbiorców. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
1. PODSTAWY WYKLUCZENIA
	1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
	2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcę̨:

2.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2022.1138 ze zm., dalej Kodeks karny),

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz.U. 2022.1599 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. 2022.463 ze zm.)

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego,
lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.2021.1745 ze zm., zwanej dalej ustawą o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa,
o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa
w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

2.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021.275 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

2.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* 1. Zamawiający **nie przewiduje** wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 Pzp.
	2. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), działając na podstawie art. 7 ust. 1 powyższej ustawy oraz art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08.04.2022 r.
	w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L/111/1) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **Zamawiający wykluczy**:
1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
	1. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH ZŁOŻENIA WYMAGA SIĘ OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

A. **Przedmiotowe środki dowodowe**

1. Przedmiotowe środki dowodowe **składane są wraz z ofertą.**

2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym wymaganiom Zamawiający **wymaga** złożenia:

2.1. dokumentu potwierdzającego, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i wydanymi przepisami wykonawczymi (Certyfikat CE /deklaracja zgodności dotycząca oferowanego przedmiotu zamówienia, zgłoszenie/ wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub oświadczenie
z uzasadnieniem, że dane urządzenie nie podlega obowiązkowi wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych);

2.2. folderu/ katalogu/opisu w języku polskim, zawierającego opis – szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie wymagań opisanych w zestawieniu Parametrów technicznych i użytkowych - Załącznik nr 2 do SWZ;

3. Dokumenty potwierdzające zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami technicznymi i użytkowymi oznaczonymi przez Zamawiającego, należy złożyć z zaznaczeniem, której pozycji dotyczą.

4. Autentyczność dokumentów musi zostać potwierdzona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego, poprzez przedstawienie oryginału dokumentu.

5. Jeżeli przedstawione dokumenty są w języku obcym wymagane jest ich wiarygodne tłumaczenie na język polski.

6. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

7. Dopuszczalne będzie tylko jednorazowe uzupełnienie „braków formalnych”, tj. braku dokumentu lub niekompletnego dokumentu, który nie pozwala przesądzić merytorycznie o treści oferty. Tym samym nie będzie dopuszczalne uzupełnianie przedmiotowych dokumentów, jeśli przedłożone dokumenty potwierdzają, że oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że przedmiotowe środki dowodowe nie będą uzupełniane, jeżeli na skutek merytorycznej ich oceny Zamawiający uzna, że nie odpowiadają one wymaganiom przedmiotu zamówienia, tj. nie potwierdzają,
że wykonawca oferuje produkt spełniający oczekiwania zamawiającego.

8. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

B. **Podmiotowe środki dowodowe**

1. Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ – w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak postaw wykluczenia.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:

3.1. oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;

3.2. wykaz wykonanych dostaw porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia spełniających wymagania określone w rozdz. VI ust. 2 pkt 1.4 wykonanych w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających ogłoszenie niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, nazwy
i przedmiotu dostawy (zamówienia), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, okresu realizacji dostawy oraz załączeniem dowodów potwierdzających że te dostawy zostały wykonane. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia wykonawcy potwierdzające te fakty, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ, pod rygorem skutków prawnych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.2021.2070 ze zm.), o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

C. **Oferta powinna zawierać:**

1. Sporządzony przez Wykonawcę Formularz Ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,

2. Sporządzone przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ - Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych.

3. Oświadczenie Wykonawcy złożone na podstawie i w zakresie wynikającym z art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ:

3.1. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie;

3.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie w jakim powołuje się na zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie.

4. Dokument KRS lub CEDiG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczenia woli. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie – powyższe dotyczy również oświadczenia, o którym mowa w ust. 3

5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) – jeżeli osoba/ osoby podpisująca (e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty w niniejszym postępowaniu. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza lub inna osobę uprawnioną na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Oświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (wykonawców) dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w części VIII A ust. 2 pkt 2.1. oraz 2.2.

1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
	1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Marcin Grochowalski – tel. 65 322 68 69.
	2. W tym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgostyn.
	3. W tym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ,,korespondencją") Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numer postępowania przez Platformę zakupową.
	4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę przy użyciu Platformę zakupową. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
	z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415 z dnia 30 grudnia 2020 roku).
	5. Złożenie oferty odbywa się **wyłącznie przy użyciu Platformy zakupowej -** <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgostyn>
	6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy, w tym do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
	7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
	z Platformy zakupowej.
	8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się daty umieszczenia ich na Platformie zakupowej.
	9. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie Platformy zakupowej odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie oferty. Platforma zakupowa automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku w przedmiotowym postępowaniu.
	10. Zamawiający **nie dopuszcza** składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu.
	11. Link do prowadzonego postępowania na Platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgostyn>
	12. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się **numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego.**
2. SPOSÓB WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
	1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) udostępniona jest na Platformie zakupowej, a także na stronie [www.szpitalgostyn.pl](http://www.szpitalgostyn.pl), także odnośnik znajduje się w Nowym BIP Zamawiającego.
	2. Stosowanie do art. 284 ust. 1 Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, licząc, zgodnie z zapisami art. 283 ustawy PZP, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.
	3. Zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy Pzp – w przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
	4. Wyjaśnienia treści SWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 284 i 286 Pzp. Treść zapytań wraz
	z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na Platformie zakupowej bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z treścią wyjaśnień zamieszczanych na Platformie zakupowej.
	5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.
	6. Zamawiający nie przewiduje udostępniania Wykonawcom dodatkowych dokumentów w toku postępowania.
	7. W przypadku, gdy zmiany treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie (art. 286 ust.3 Pzp).
	8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie (stanowisko) Zamawiającego.
3. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 08.10.2022 r.**

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

3. Zgodnie z art. 307 ust. 2 Pzp w przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 307 ust. 2 Pzp, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
	1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
	2. Ofertę należy przygotować ścisłe według wymagań określonych w SWZ. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć wiarygodne tłumaczenie na język polski.
	3. Oferta i wszystkie załączone dokumenty oraz oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy musi być szczególne).
	4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem regulacji zawartych
	w art. 261 Pzp.
	5. Oferta powinna zawierać podpisane dokumenty i oświadczenia:

5.1 wypełniony formularz ofertowy - wg Załącznika nr 1 do SWZ;

5.2 Sporządzony przez Wykonawcę, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ - Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych;

5.3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg Załącznika nr 3 do SWZ;

5.4 o ile Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby: zobowiązanie tych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

5.5 dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania w imieniu wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.6 Dokument KRS lub CEDiG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczenia woli. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie

5.7 Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) – jeżeli osoba/ osoby podpisująca (e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać szczegółowe uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza lub osobę uprawnioną na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.8 Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w części VIII A ust. 2 pkt 2.1. oraz 2.2.

* 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej,
	w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także inne oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
	2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie zakupowej” wynosi 150 MB.
	3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.
	4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie zakupowej.
	5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy zakupowej.
	6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
	w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).
	7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
	z Platformy zakupowej.
	8. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym powinna być złożona wraz z wiarygodnym tłumaczeniem na język polski.
	9. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę zakupową.
	10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę zakupową.
	11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2021.2070 ze zm.), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu,
	z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
	12. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1.1. oferta powinna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/ lidera (obowiązują wyżej wyznaczone zasady dokumentowania pełnomocnictwa).

1.2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w projekcie umowy stanowiących przedmiot postępowania.

**ZALECENIA:**

1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 ze zm.).
2. Zamawiający **rekomenduje** wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z
4. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
5. Zamawiający **zwraca uwagę** na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca,
w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym XAdES.
7. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
8. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów
w weryfikacji plików przez Zamawiającego.
9. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w **dniu 09.09.2022 r. godz. 10.00.**

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu deszyfrowania na Platformie zakupowej.

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na Platformie zakupowej informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1. TERMIN OTWARCIA OFERT
	1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **09.09.2022 r. godz. 10.15.**
	2. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
	3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie zakupowej informacje o:

3.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

3.2. cenach zawartych w ofertach.

* 1. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
	2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie zakupowej.
1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
	1. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
	w SWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (jeśli występuje).
	2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
	3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę; nie dopuszcza się wariantowości cen i wprowadzenia rabatów cenowych lub barteru.
	4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami.
	5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
2. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kryterium** | **Waga****[%]** | **Liczba punktów** | **Sposób oceny wg wzoru** |
| **1** | Cena | 60 | 60 | C = $\frac{Cena najtańszej oferty}{Cena oferty badanej}$ x 100 x 60% |
| **2** | Ocena parametrów technicznych i użytkowych | 40 | 40 | J = $\frac{Liczba punktów w ofercie badanej }{Maksymalna liczba punktów}$ x 100 x 40% |
|  | **RAZEM** | **100** | **100** |  |

1. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma liczbę punktów na podstawie obowiązującego sposobu oceny oferty według wzoru określonego w pkt 1. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania zostanie przyznana odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie z obowiązującym wzorem.
2. Sposób oceny parametrów technicznych i użytkowych (kryterium nr 2) nastąpi na podstawie kryteriów i punktacji określonych w Załączniku nr 2 do SWZ.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wynik – za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert tj. suma punktów otrzymanych w kryterium nr 1 oraz kryterium nr 2 (Cena
i Ocena parametrów technicznych).
5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

6.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podst. art. 226 ust. 1 pkt 1, 5 i 10 Pzp, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

6.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które wpływają na to ustalenie a nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 224 ust. 3 Pzp.

1. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
4. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przedłużenie jej ważności, jeżeli
w pierwotnym terminie nie zostanie dokonany wybór najkorzystniejszej oferty/ofert
5. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
	1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane
	w inny sposób.
	2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ważną i przyjętą przez Zamawiającego ofertę.
	3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
	4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia kopii umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia (art. 59 Pzp).
	5. Zgodnie z art. 252 ust. 2 i 3 Pzp, jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
	6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych
	w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać ofertę najkorzystniejszą albo unieważnić postępowanie (art. 263 Pzp).
	7. Zamawiający zastrzega obowiązek spełnienia przez Wykonawców dodatkowych formalności
6. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
	1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
	2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed zawarciem zostaną uzupełnione
	o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy, wartości umowy oraz terminu dostawy zamówionego towaru.
7. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
	1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
	2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych Średnich Przedsiębiorstw.
	3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

* 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
	2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
	3. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
	4. Odwołanie zawiera:

7.1. imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

7.2. nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

7.3. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

7.4. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

7.5. określenie przedmiotu zamówienia;

7.6. wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.7. wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

7.8. zwięzłe przedstawienie zarzutów;

7.9. żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

7.10. wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

7.11. podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

7.12. wykaz załączników.

* 1. Do odwołania dołącza się:

8.1. dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

8.2. dowód przesłania kopii odwołania Zamawiającemu;

8.3. dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

* 1. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

9.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

9.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 9.1.

* 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
	2. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
	3. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.
	4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
	5. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U.2022.896 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
	6. Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby,
	o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
1. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający **nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy**, w okolicznościach, o których mowa
w art. 95 Pzp.

1. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający **nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób**, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. INFORMACJE O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający **nie zastrzega** możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający **nie wymaga wniesienia wadium** w przedmiotowym postępowaniu.

1. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający **nie przewiduje wniesienia należytego zabezpieczenia umowy** w przedmiotowym postępowaniu.

1. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ

Zamawiający **nie ustala** takiego obowiązku

1. ZASADA ZASTOSOWANIA KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby Państwo wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiane są informacje, które pomogą Państwu to ustalić. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

* 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 63-800 Gostyń, pl. K. Marcinkowskiego 8/9, poprzez e-mail: sekretariat@szpitalgostyn.pl, telefonicznie: 65 32 26 823
	2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 63-800 Gostyń, pl. K. Marcinkowskiego 8/9 poprzez e-mail: iod@szpitalgostyn.pl, telefonicznie: 65 32 26 853.
	3. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla udostępniania dokumentacji dotyczącej prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych;
	4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (podstawa prawna z art. 10 RODO) Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
	5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
	6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe są przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
	7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO: Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

7.1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

7.2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

7.3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji określonych
w przepisach prawa;

* 1. Prawo do wniesienia skargi: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
	2. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
	3. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
	4. Informacja o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 15, 16 i 18 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): Zamawiający informuje, iż w związku z art. 75 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

11.2. art. 19 ust. 2 i 3 i art. 74 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych;

b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

c) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy

Załącznik nr 2 - Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy art. 125 ust. 1 Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Załącznik nr 7 – Oświadczenie sankcyjne

**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Postępowanie na dostawę zestawu laparoskopowego dla SPZOZ w Gostyniu**

Znak sprawy: **SPZOZ.VIII/8/2022**

**FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY**

**Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców**

Nazwa: ................................................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................................

Województwo: ....................................................................................................................................

NIP: ………………………………………………………………………………………………….

Strona internetowa Wykonawcy: ………......................................................................

Adres e-mail: ………….............................................................................

Numer telefonu: …….............................................................................

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym: ............................................................................

**Pełnomocnik reprezentujący Wykonawcę/Wykonawców:**

Nazwisko, imię: .....................................................................................................

Stanowisko: ...........................................................................................................

Telefon: ...................................................Fax.........................................................

Pełnomocnictwo z dnia …………………………….

Zakres\*:

[ ]  do reprezentowania w postępowaniu

[ ]  do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

[ ]  do zawarcia umowy

1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, oferuję realizację zamówienia na:

a/ dostawę, instalację i uruchomienie zestawu laparoskopowego**,**zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, według następujących warunków cenowych:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot Zamówienie** | **Cena netto** | **Podatek VAT****Stawka/Wartość** | **Cena brutto** |
| 1 | **Pełna Nazwa:****………………………………….****Producent ………………………………….****Nazwa Handlowa:** **……………………………………….****Model/typ …………………………………****zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ** |  |  |  |

1. **Oświadczenia dot. przedmiotu oferty:**
	1. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
	2. Oświadczam, że **okres gwarancji** na przedmiot zamówienia wynosi ………**m-ce.**
	3. Oświadczam, że pozostaję związany ofertą do dnia **………………………..**
	4. Oświadczam, że\*

[ ]  wybór oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego

[ ]  wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego. Wskazać nazwę (rodzaj) towaru, dla których dostawa będzie prowadzić do jego powstania (wskazać wartość podatku) ………………………………………….

1. **Oświadczenie dot. terminu realizacji przedmiotu zamówienia:**

Oświadczam, że dostawa zostanie wykonana do dnia ………………………………….

1. **Oświadczenia dot. umowy w sprawie zamówienia publicznego:**
	1. Oświadczam, że akceptuję istotne postanowienia umowy określone przez Zamawiającego w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
	2. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty zawrzeć umowę na warunkach wynikających z SWZ i projektu umowy oraz innych decyzji Zamawiającego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. **Oświadczam, że \***
	1. [ ] polegam na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W załączeniu składamy dokumenty, dotyczące zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
	2. [ ] nie polegam na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 Pzp,
	3. [ ] wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
	w niniejszym postępowaniu,
	4. [ ] obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO w przedmiotowym postępowaniu nas nie dotyczą
	5. [ ] dokumenty, oświadczenia (wymienić jakie): ……………………………………………. dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej) : ……………………………………
	6. [ ] dokumenty, oświadczenia (wymienić jakie) : ……………………………………… dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania): ……………………………………….
3. **Oświadczam, że jestem**: osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim, dużym przedsiębiorcą\*\*.
4. Bank i numer konta, na które ma zostać przelana należność za fakturę, w przypadku podpisania umowy ………………….............................................................................
5. **Zastrzeżenie Wykonawcy:**

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

1. **Inne informacje Wykonawcy:**

………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. **Dokumenty**

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

..................................................................................................
.................................................................................................. ...................................................................................................

***Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.***

1. **Uzyskanie podmiotowych środków dowodowych:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

* 1. ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

* 1. .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

*\*odpowiednie zaznaczyć*

*\*\* niepotrzebne skreślić*

……………………………..….…………………

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

**UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.**

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Postępowanie na dostawę zestawu laparoskopowego dla SPZOZ w Gostyniu**

Znak sprawy: **SPZOZ.VIII/8/2022**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH**

**ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO ORAZ WARUNKI PODLEGAJĄCE OCENIE KRYTERIALNEJ**

Producent/Firma:…………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………….

Rok produkcji: ………., aparat fabrycznie nowy.

Nazwa: …………………………………

Typ: …………………………………

Model: …………………………………

**Ilość zamawiana: 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie – parametry** | **Oferowane\*** | **Punktacja\*\*****(pkt)** |
|   | **Endoskopowa kamera 4K**  |   |   |
| 1 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS |   |   |
| 2 | Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi 10 funkcji |   |   |
| 3 | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) |   |   |
| 4 | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 sekundy |   |   |
| 5 | Rozdzielczość kamery 4K UHD |   |   |
| 6 | System skanujący: w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz |   |   |
| 7 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa |   |   |
| 8 | Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard |   |   |
| 9 |  Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED |   |   |
| 10 | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fuoryzującym środkiem ICGoznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne) |   |   |
| 11 | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym |   |   |
| 12 | System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED |   | **10** |
| 13 | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła |   |   |
| 14 | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) |   |   |
| 15 | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2 szt. |   |   |
| 16 | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła Stryker z technologią AIM umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych |   |   |
| 17 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. |   |   |
| 18 | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery |   |   |
| 19 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej |   |   |
| 22 | Przewód głowicy kamery - długość 3,05m |   |   |
| 23 | **Źródło światła LED**  |   |   |
| 24 | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: - Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe)), - Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz - Transiluminacja w bliskiej podczerwieni. |   |   |
| 25 | Obsługa trzech różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG |   |   |
| 26 | Urządzanie posiadające laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm |   |   |
| 27 | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD  |   |   |
| 28 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta |   | **10** |
| 29 | Żywotność LED min 60 000 godzin |   |   |
| 30 | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów.  |   |   |
| 31 | Tryb gotowości standby |   |   |
| 32 | Menu urządzenia w języku polskim |   |   |
| 33 | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację trybu automatycznie dostosowującego ustawienia źródła światła  |   |   |
| 34 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów |   |   |
| 35 | Możliwość podłączenia dwóch wrzecion światłowodowych umożliwiających śródooperacyjne podświetlanie moczowodów |   |   |
| 36 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery |   |   |
| 37 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej |   |   |
| 38 | Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2014, |   |   |
| 39 | Urządzenie laserowe klasy 1M |   |   |
| 40 | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację lasera  |   |   |
| 41 | Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5mm |   |   |
| 42 | Wymiary: 31,8 cm szer., x12,1 cm wys. X 42,7 cm dł. |   |   |
| 43 | Waga 7,3 kg |   |   |
| 44 | **Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi - 1 szt.** |   |   |
| 45 | dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę |   |   |
| 46 | Wyposażony w min. 3 porty USB 3.0  |   |   |
| 47 | Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym |   |   |
| 48 | personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji |   |   |
| 49 | możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym |   |   |
| 50 | współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu rejestartora |   |   |
| 51 | lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika  |   |   |
| 52 | zapis dźwięku i komentarzy głosowych |   |   |
| 53 | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych |   |   |
| 54 | Obraz: rozdzielczość: XGA: 1024 × 768; SXGA: 1280 × 1024; High Definition 720: 1280 × 720; High Definition 1080: 1920 × 1080; Ultra High Definition 4K: 3840 × 2160 |   |   |
| 55 | Formaty zapisu zdjęć: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) |   |   |
| 56 | Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników |   |   |
| 57 | Wejścia wideo: 1x DVI, 1xRGBHV (poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI |   |   |
| 58 | Wyjścia wideo: 1xRGBHV (poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI |   |   |
| 59 | Formaty zapisu video: MPEG2: 720 × 480, 720 x 576; H.264: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768, (SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080, (UHD) 3840 × 2160 |   |   |
| 60 | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe |   |   |
| 61 | Nagrywanie w rozdzielczości UHD 4K |   |   |
| 62 | Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć |   |   |
| 63 | Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie  |   |   |
| 64 | Klasa wodoszczelności IPX0 |   |   |
| 65 | Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny) |   |   |
| 66 | Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s,  |   |   |
| 67 | Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz |   |   |
| 68 | Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM |   |   |
| 69 | Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego |   |   |
| 71 | Moduł sterowania urządzenia |   |   |
| 72 | **Medyczny monitor 4K** |   |   |
| 73 | Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160 |   |   |
| 74 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD |   |   |
| 75 | Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny |   |   |
| 76 | Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm |   |   |
| 77 | Jasność: 525 cd/m² standard |   |   |
| 78 | Kontrast: 1500:1 standard |   |   |
| 79 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 10 specjalności |   |   |
| 80 | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 5 efektów |   | **10** |
| 81 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna  |   |   |
| 82 | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H  |   |   |
| 83 | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora  |   |   |
| 84 | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim  |   |   |
| 85 | Wejścia: (x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 |   |   |
| 86 | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz |   |   |
| 87 | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) |   |   |
| 88 | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski |   |   |
| 89 | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video |   |   |
| 90 | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) |   |   |
| 91 | Zużycie energii: 85W  |   |   |
| 92 | Wymiary: 756.7 x 453.07 x 77.2mm (szerokość × wysokość × głębokość)  |   |   |
| 93 | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm |   |   |
| 94 | Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A |   |   |
| 95 | Waga netto monitora: 10,5 kg  |   |   |
| 96 | Osłona monitora wykonana z przezroczystego plastiku ochraniająca matrycę  |   |   |
| 97 | **Wózek aparaturowy z atestem medycznym- 1 szt.** |   |   |
| 98 | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół |   |   |
| 99 | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm |   |   |
| 100 | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami |   |   |
| 101 | W komplecie/ zestawie: |   |   |
| 102 | Uchwyt do światłowodu |   |   |
| 103 | Uchwyt na głowicę kamery |   |   |
| 104 | Wieszak na worki z płynem do irygacji |   |   |
| 105 | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka |   |   |
| 106 | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy |   |   |
| 107 | Ramię wózka umieszczone centralnie min 600 mm  |   |   |
| 108 | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka |   |   |
| 109 | Uchwyt do butli |   |   |
| 110 | Uchwyt na pompę laparoskopową |   |   |
| 111 | **Optyka śr. 10mm, 30 stopni - 1 szt.** |   |   |
| 112 | Umożliwiająca wizualizację z użyciem światła widzialnego białego - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni - Transiluminacji w bliskiej podczerwieni; Wymiary optyki: śr. 10.00 mm; Kąt patrzenia optyki 30 stopni, długość 33cm |   |   |
| 113 | Kontener do sterylizacji wykonany z tworzywa sztucznego na dwie optyki - 1 szt. |   |   |
| 114 | Światłowód umożliwiający wizualizację z użyciem ICG - 1 szt. |   |   |
| 115 | **Optyka śr. 10mm, 30 stopni - 1 kpt** |   |   |
| 116 | Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych producentów, spajana laserowo bez użycia kleju, średnica 10mm, kąt 30 stopni, długość robocza 33 cm. W komplecie kaseta sterylizacyjna z tworzywa sztucznego na dwie optyki oraz światłowód w przeźroczystej osłonie 5mm dł. 3m |   |   |
| 117 | **Insuflator CO2 – 1 szt.** |   |   |
| 118 | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min.  |   |   |
| 119 | Zakres regulacji cisnienia insuflacji min. 1-30mmHg |   |   |
| 120 | Możliwość podgrzewania gazu CO2 |   |   |
| 121 | Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała |   |   |
| 122 | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego |   | **10** |
| 123 | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. |   |   |
| 124 | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy  |   |   |
| 125 | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. |   |   |
| 126 | Możliwość zasialania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 |   |   |
| 127 | Sześć trybów pracy insuflatora |   |   |
| 128 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym  |   |   |
| 129 | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu”  |   |   |
| 130 | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg  |   |   |
| 131 | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI  |   |   |
| 132 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI  |   |   |
| 133 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar |   |   |
| 134 | Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI  |   |   |
| 137 | Masa: ok. 10 kg  |   |   |
| 138 | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą – długość 1,5m  |   |   |
| 139 | Jednorazowy dren do insuflatora z oddymianiem (10 szt. w opakowaniu zbiorczym) - 2 op. |   |   |
| 140 |  Dreny jednorazowe z wbudowanym filtrem do CO2 o skuteczności filtrowania ULPA |   |   |
| 141 |  Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu |   |   |
| 142 | **Pompa irygacyjna przeznaczona do zastosowania w laparoskopii - 1 szt.** |   |   |
| 143 | Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min) |   |   |
| 144 | Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę |   |   |
| 145 | Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona i wyłączy się po jej wyjęciu z pompy. |   |   |
| 146 | Dodatkowe zasilanie- akumulator |   |   |
| 147 | Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco –płuczącą. |   |   |
| 148 | Końcówki wielorazowe |   |   |
| 149 | Końcówka ssąco/płucząca 5mm kompatybilna z drenami do pompy - 3 szt. |   |   |
| 150 | Końcówka ssąco/płucząca 10mm/32cm, łopatka do kamienia, wielorazowa, kompatybilna z drenami do pompy  |   |   |
| 151 | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm z możliwością elektrokoagulacji z końcówką "L"- 2 szt. |   |   |
| 152 | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm - igła aspiracyjna  |   |   |
| 153 | Dreny jednorazowe do pompy pakowane po 6 szt. z końcówką roboczą - 2 op. |   |   |

**Uwaga!** \*Wszystkie elementy oferowanego przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „wyszczególnienie - parametry” stanowią **warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.** W kolumnie dotyczącej oferowanych parametrów „oferowane” należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru
w oferowanym urządzeniu. \*\* Zamawiający wskazał, które z parametrów będzie punktował w kryterium oceny zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych lub uzupełniających przez Zamawiającego.

……………………………..….…………………

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

**UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.**

**Oferowane warunki gwarancji i serwisu dla przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Warunki gwarancji i serwisu** | **Wymagane** | **Oferowane** |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń | **min. 36 miesięcy** |  |
| 2. | Termin przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu przez użytkownika /czas reakcji serwisu/ | **max 48 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego** |  |
| 3. | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę części na nową | **2** |  |
| 4. | Min. 8 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania przez strony Protokołu odbioru  | **TAK** |  |

**Uwaga!** Negatywna odpowiedź lub brak odpowiedzi na jedną z kwestii/pytań/parametrów pozostawia Zamawiającemu prawo do odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta przedmiotu zamówienia. Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Kolumna dotycząca oferowanych parametrów „oferowane” musi być w całości wypełniona. Niewypełnienie w całości spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..….…………………

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

**UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.**

**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Postępowanie na dostawę zestawu laparoskopowego dla SPZOZ w Gostyniu**

**Znak sprawy: SPZOZ.VIII/8/2022**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY I INNYCH PODMIOTÓW O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ZŁOŻONE NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 125 UST. 1 USTAWY**

**Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U.2022.1710 ze zm.)**

W imieniu Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca ……………………………….. z siedzibą w …………………… (adres: ……………………), spełnia warunki udziału w postępowaniu ustalone w SWZ. W imieniu Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), oraz brzmieniu art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L/111/1), oświadczam, że:

1. nie jestem Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
2. nie jestem Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
3. nie jestem Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

W imieniu Wykonawcy, świadomy odpowiedzialności za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są prawdziwe, aktualne na dzień ich złożenia oraz zostały podane w dobrej wierze.

……………………………..….…………………

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

**UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.**

**Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy złożone na podstawie art. 125 ust. 5**

**ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022.1710 ze zm.)**

W imieniu …………………………… z siedzibą w ……………… oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby Wykonawcy, spełniam warunki udziału w postępowaniu ustalone przez Zmawiającego w SWZ.Oświadczam, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp, a także w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), oraz brzmieniu art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L/111/1), oświadczam, że:

1. nie jestem Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
2. nie jestem Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
3. nie jestem Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………..….…………………

Podpis osoby reprezentującej

**UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.**

**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Postępowanie na dostawę zestawu laparoskopowego dla SPZOZ w Gostyniu**

**Znak sprawy: SPZOZ.VIII/8/2022**

**OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA O KTÓREJ MOWA W ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP**

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania na dostawę zestawu laparoskopowego dla SPZOZ w Gostyniu **(znak sprawy SPZOZ.VII/8/2022),**

**……………………………….**

**(nazwa/firma Wykonawcy)**

**Oświadczam/y, że ww. Wykonawca** (oznaczyć znakiem X):

**☐ nie należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021 r. poz. 275), **z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.**

**☐ należy do grupy kapitałowej,** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2021 r. poz. 275), **z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:**

**………………………………………………………………………….………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………………………………………………**

(Wraz z niniejszym oświadczeniem należy przedstawić dowody (dokumenty lub inne informacje) potwierdzające,
że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej).

……………………………..….…………………

Podpis osoby reprezentującej

**UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Postępowanie na dostawę zestawu laparoskopowego dla SPZOZ w Gostyniu**

Znak sprawy: **SPZOZ.VIII/8/2022**

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

wykonałem(wykonaliśmy), wykonuję następujące **DOSTAWY**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Określenie przedmiotu** | **Wartość** **w PLN brutto** | **Data wykonania (dzień, miesiąc, rok)** | **Nazwa Odbiorcy**  |
| **początek (data)** | **zakończenie (data)** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

**UWAGA**! Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty (dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli **DOSTAWY** z zastrzeżeniem postanowień SWZ.

……………………………..….…………………

Podpis osoby reprezentującej

**UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.**

**Załącznik nr 6 do SWZ**

**Postępowanie na dostawę zestawu laparoskopowego dla SPZOZ w Gostyniu**

Znak sprawy: **SPZOZ.VIII/8/2022**

**UMOWA O DOSTAWĘ SPRZĘTU (PROJEKT)**

zawarta w dniu ..................... 2022 roku, w Gostyniu, pomiędzy:

1/ Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Gostyniu z siedzibą w Gostyniu przy Pl. K. Marcinkowskiego 8/9 (kod pocztowy 63 – 800 Gostyń), wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000032726, posiadającym Regon:411050155, NIP 696-15-98-326, reprezentowanym przez Dyrektora SPZOZ w Gostyniu Zbigniewa Hupało, zwanym dalej „Zamawiającym”

a

2/ ……………………………………………. z siedzibą w …………………. przy ulicy ……………….. (kod pocztowy ……………………..), wpisaną do rejestru …………..................................... prowadzonego przez .............................................................. pod nr KRS ........................., posiadającym/posiadającą REGON ………………………….., NIP …………………………………., reprezentowaną/reprezentowanym przez ………………………..……………, zwanym/zwaną dalej Wykonawcą

o następującej treści

§1

1/ W wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego, na podstawie ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710 ze zm.) i na podstawie dokonanego przez Zamawiającego rozstrzygnięcia, strony zawierają niniejszą umowę, na podstawie której Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na dostawie, instalacji i uruchomieniu zestawu laparoskopowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Zamawiającego (dalej także: urządzenie) – szczegółowe dane przedmiotu zamówienia, jak niżej:

1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………

2/ Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę osobiście, przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

3/ Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność, jest fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, nieregenerowany, wyprodukowany w ……………… roku, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, nie toczy się wobec niego żadne postępowanie mogące wpłynąć na nieskrępowane wykonanie umowy oraz nieskrępowane korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego i zamontowanego urządzenia, nie jest obciążony zastawem, tak rejestrowym jak i skarbowym ani innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, jest kompletny, a po zainstalowaniu będzie gotowy do używania przez Zamawiającego, bez dodatkowych nakładów, czynności i kosztów po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem kosztów bieżącej eksploatacji.

4/ Wykonawca oświadcza, iż dostarczy przedmiot umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu
i stosowania na terenie UE i RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974 ze zm.)
i innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.

5/ Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę, zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszej umowie, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy i jego zobowiązaniami.

6/ W ramach ustalonej ceny za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu umowy i jego konserwacji – przeszkolenie nastąpi nie później niż do dnia poprzedzającego jego uruchomienie i sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego.

7/ Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji umowy, w tym odbioru urządzenia, ze strony Zamawiającego jest ………………………….. (telefon ………………….., poczta elektroniczna: ………………………………..

8/ Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji umowy, w tym przygotowania urządzenia do uruchomienia, ze strony Wykonawcy jest: ………………………….. (telefon ……………………., poczta elektroniczna: ……………………………….

§ 2

1/ Strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy na kwotę ………......................... złotych brutto (słownie złotych: ......................................... 00/100) - …………………………. złotych netto oraz ………………… z tytułu podatku VAT (stawka VAT …….%).

2/ Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego – własnym transportem, na własny koszt i ryzyko; szczegółowe miejsce dostawy, instalacji, uruchomienia wynika z umowy oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3/ Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia za należyte wykonanie umowy, nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na rachunek bankowy w niej wskazany, w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowej faktury przez Zamawiającego; faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po sporządzeniu Protokołu odbioru nie zawierającego zastrzeżeń ze strony Zamawiającego co do wykonania przez Wykonawcę obowiązków ustalonych w umowie.

4/ Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę wszelkich obowiązków wynikających
z niniejszej umowy, w tym w zakresie wydania Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy.

5/ Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,

6/ Strony postanawiają, że jeżeli rachunek bankowy, którym posługuje się Wykonawca nie będzie ujęty w wykazie podatników,
o którym stanowi art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 ze zm., zwaną dalej ustawą o podatku od towarów i usług) – tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty i nie będzie to stanowiło naruszenia umowy oraz podstawy do dochodzenia od Zamawiającego jakiejkolwiek odpowiedzialności, w szczególności odsetek z tytuły braku zapłaty.

7/ Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) powinna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz zawierać następujące dane:

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

8/ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu fakturę sporządzoną wg pozycji wyszczególnionych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy.

9/ Zamawiający dopuszcza złożenie faktury w formie:

a/ papierowej (oryginału),

b/ ustrukturowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym z dnia 9 listopada 2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

10/ W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.).

11/ Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z wykonaniem umowy, w tym z tytułu poniesionych kosztów.

§ 3

1/ Dostawa przedmiotu umowy wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem zostanie wykonana przez Wykonawcę maksymalnie do dnia **30 października 2022 roku** i zostanie potwierdzona Protokołem odbioru, który dla swej skuteczności
i ważności wymaga podpisów obu stron, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

2/ Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem.

3/ Ryzyko dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego, jego uruchomienia i instalacji, w tym związane z transportem
i rozładunkiem, ponosi wyłącznie Wykonawca.

4/ Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, najpóźniej w dniu podpisania przez strony Protokołu odbioru.

§ 4

1/ Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy wymieniony w §1, **na okres … miesięcy\***, począwszy od dnia jego protokolarnego wydania Zamawiającemu; gwarancja przysługuje Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, która jest równa okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia wraz z wyposażeniem. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi wyłącznie Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszelkie koszty związane z usunięciem wady rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad; koszty wykonania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi również obciążają w całości Wykonawcę.

2/ Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

3/ Z chwilą sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu kartę gwarancyjną zawierającą numer seryjny dostarczonego urządzenia, termin i warunki ważności gwarancji oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez dostawcę, wytwórcę sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania serwisu sprzętu oraz napraw gwarancyjnych.

4/ Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, stwierdzającego brak jakichkolwiek wad (Protokół odbioru bez zastrzeżeń), potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.

5/ Serwis zapewnia Wykonawca lub wskazany przez niego autoryzowany podmiot; czas reakcji serwisu wynosić będzie maksymalnie 24 godziny (w dni robocze) od godziny otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Jako "Czas reakcji serwisu" liczy się również zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy urządzenia bądź zamówienie części zamiennych na podstawie zebranych informacji. Czas przystąpienia do naprawy wynosić będzie maksymalnie 48 godzin (w dni robocze) od godziny otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego.

6/ Wszelkie zgłoszenia serwisowe i gwarancyjne będą dokonywane przez Zamawiający na elektroniczny adres Wykonawcy ……..

7/ Zamawiający zapewnia łącze internetowe do zdalnego serwisu.

8/ Strony przez dni robocze (dla realizacji umowy) rozumieć będą dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2020.1920 ze zm.).

9/ Przez reakcję serwisu rozumie się podjęcie działań (bezpośrednich i/lub zdalnych) przez przedstawiciela gwaranta (serwisu)
w miejscu lokalizacji przedmiotu umowy.

10/ Czas skutecznej naprawy, licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, wynosić będzie:

1) do 4 dni roboczych – bez użycia części zamiennych;

2) do 6 dni roboczych – z użyciem części zamiennych;

3) do 10 dni roboczych– z użyciem części zamiennych w przypadku konieczności wymiany części, które są sprowadzane
z zagranicy.

11/ W przypadku 2 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego zespołu/elementu przedmiotu umowy Wykonawca wymieni przedmiotowy zespół/element na nowy, na podstawie zgłoszenia żądania Zamawiającego.

12/ Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym odnotowane zostaną przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej i w paszporcie technicznym przedmiotu umowy.

13/ Każda naprawa gwarancyjna powodująca wyłączenie przedmiotu umowy z użytkowania powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy.

14/ Przeglądy techniczne oraz autoryzowana pomoc techniczna w okresie gwarancji będą dokonywane na koszt Wykonawcy. Przedmiot umowy będzie poddawany wymaganym przez producenta przeglądom okresowym przez Wykonawcę, bez wezwania Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym terminu – ich wykonanie zostanie potwierdzone przez Wykonawcę, zgodnie z wymogami producenta.

15/ W okresie gwarancyjnym koszty dojazdu serwisanta, przeglądów urządzenia, napraw objętych gwarancją, robocizny, obciążają w całości wyłącznie Wykonawcę.

16/ W przypadku sporów dotyczących napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy będą następstwem nieprawidłowego użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Zamawiający może przekazać sprzęt do oceny charakteru napraw niezależnemu podmiotowi. W przypadku uznania, iż uszkodzenie jest następstwem nieprawidłowego użytkowania przez Zamawiającego, koszty oceny obciążają Zamawiającego. Powyższe nie ma wpływu na uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tytułu gwarancji i rękojmi.

17/ Warunki udzielonej gwarancji nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego niż przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia umowy.

18/ Wszelkie wady przedmiotu umowy, stwierdzone w Protokole odbioru zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia – usunięcie wad zostanie udokumentowane Protokołem odbioru.

19/ Wykonawca gwarantuje **min. …… letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych** **oraz materiałów zużywalnych**, liczony od daty podpisania przez strony Protokołu odbioru.

***\*zgodnie z FO Wykonawcy***

§ 5

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1. 0,2% wartości netto umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w dochowaniu terminu, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, jednak łącznie nie więcej niż 30% wartości netto umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy;
2. 25% wartości netto umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2/ W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w przypadku uchybienia terminom przewidzianym w §4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia, w którym wada miała być usunięta, jednak nie więcej niż 20% wartości netto umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy – powyższe ma zastosowanie do każdego przypadku uzasadniającego naliczenie kary umownej.

3/ Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych z uwzględnieniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

4/ Strony ustalają, że łączna wysokość wszystkich kar umownych określonych w niniejszym § nie może wynieść więcej niż 20% wartości netto określonej w § 2 ust. 1 umowy.

5/ Zamawiający oraz Wykonawca zachowują prawo naliczania odsetek ustawowych, ilekroć przepisy powszechnie obowiązującego prawa nadają im takie uprawnienie.

6/ Strony przyjmują, że w przypadku orzeczenia przez sąd powszechny o nieważności lub nieskuteczności postanowień dotyczących kar pieniężnych wolą stron jest, aby do ww. postanowień stosować odpowiednio przepisy art. 483 i art. 484 Kodeksu cywilnego mając na uwadze art. 8 ust. 1 Pzp.

7/ Strony przyjmują, że kary pieniężne przewidziane postanowieniami umowy podlegać mogą sumowaniu i potrącane będą z jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty kar pieniężnych. Zamawiający doręczy notę obciążeniową lub wezwanie do zapłaty kar umownych na adres mailowy Wykonawcy.

§ 6

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), oraz brzmieniu art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L/111/1), oświadczam, że:

* + 1. nie jestem Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
		2. nie jestem Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
		3. nie jestem Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

§ 7

1/ Każda ze stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne lub tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2022.1233 ze zm.) drugiej Strony, poznane w wyniku współpracy. Odpowiedzialność Stron za dochowanie tajemnicy obejmuje także zachowania ich pracowników
i podwykonawców.

2/ Na potrzeby umowy terminem „informacje poufne" określa się:

1. dane dotyczące infrastruktury technicznej Zamawiającego;
2. dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
3. dane medyczne pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu;
4. wszelkie inne informacje oznaczone przez Strony jako poufne.

3/ Informacje poufne mogą zostać ujawnione osobom takim jak: członkowie kierownictwa, pracownicy, podwykonawcy przedstawiciele lub doradcy Stron otrzymujący i mający uzasadnioną potrzebę zapoznania się z nimi w celu realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, oraz osobom w przypadku, kiedy Strony ustaliły na piśmie możliwość otrzymywania informacji poufnych,

4/ W przypadku uzyskania informacji o możliwości ujawnienia danych poufnych przez którąkolwiek ze Stron, należy podjąć zdecydowane działania na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.

5/ Powyższe zobowiązanie zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji, które są lub staną się powszechnie dostępne w sposób inny niż naruszenie niniejszego zobowiązania.

§ 8

Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a nadto ustalają, że zmiana wierzyciela może nastąpić wyłącznie na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2022.633 ze zm.), pod rygorem skutków prawnych w niej przewidzianych.

§ 9

1/ Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na warunkach określonych w art. 456 Pzp
oraz w sytuacjach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2/ Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od zajścia okoliczności uzasadniających odstąpienie:

1. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy ponad 14 dni – licząc od dnia wskazanego w §3 ust. 1 umowy,
2. Wykonawca dwukrotnie dostarczył przedmiot umowy z wadami,
3. przedmiot umowy nie spełnia warunków ustalonych przez Zamawiającego,

§ 10

1/ Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu), pod rygorem nieważności,

2/ Dopuszcza się następujące zmiany umowy:

a/ gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy,

b/ zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT – w takich sytuacjach ustalone w niniejszej umowie wynagrodzenie brutto nie ulega zmianie,

c/ wszelkie zmiany przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 11

1/ W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2/ Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonania umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

3/ Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4/ Wszelkie zmiany umowy wymagają, dla swej ważności, zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej.

5/ Strony ustalają, że adresy podane w komparycji umowy są również adresami dla doręczeń korespondencji związanej z realizacją umowy; korespondencja wysłana na wskazane adresy, nieodebrana przez adresata i zwrócona drugiej stronie, będzie uznawana za skutecznie doręczoną ze skutkami z tego wynikającymi.

**Zamawiający Wykonawca**

**Załącznik nr 7 – do SWZ**

**Postępowanie na dostawę zestawu laparoskopowego dla SPZOZ w Gostyniu**

Znak sprawy: **SPZOZ.VIII/8/2022**

**Zamawiający:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Dodatkowe Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………………………………………. *(nazwa postępowania)*,prowadzonego przez ………………….………. *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[1]](#footnote-1)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).[[2]](#footnote-2)

**INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ……………………………………………………………….… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, w następującym zakresie: ……………………………… *(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu)*,co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: …………………………………………….………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

……………………………..….…………………

Podpis osoby reprezentującej

**UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.**

1. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-2)