Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Pakiet nr 6
Aparat do hemodializy
Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany i oceniany	Parametr oferowany
1	Producent	podać
2	Nazwa i typ urządzenia	podać
3	Kraj pochodzenia	podać
4	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)	2020
5	Zamawiana ilość	2 szt.
6	Miejsce instalacji	Stacja Dializ Copernicus PL Sp. z o. o. Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50
	WYMAGANIA OGÓLNE	Parametr wymagany i wskazany do oceny	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE
1	Wykonywane zabiegi: HD, SN, IUF	Tak
2	Pomiar Kt/V online	Tak
3	Pomiar klirensu (K) mocznika z częstotliwością, co 30 lub 60 min w trakcie dializy z podaniem informacji o wyniku na ekranie monitora	Tak
4	Wyposażony w monitor ciśnienia krwi pacjenta	Tak
5	Wyposażony w filtr płynu dializacyjnego	Tak
6	Pamięć składu koncentratu, programowanie składu koncentratu	Tak
7	Produkcja płynu dializacyjnego z suchego składnika B, możliwość stosowania kapsuł od różnych producentów	Tak
8	Niezależne profilowanie sodu, wodorowęglanu i ultrafiltracji	Tak
9	Regulacja przepływu krwi: min. od 20 do 500 ml/min.	Tak
10	Regulowany przepływ płynu: min. od 300 do 700 ml/min (max, co 50 ml/min)	Tak
11	Ciągły przepływowy pomiar ultrafiltracji lub elektromagnetyczny pomiar ultrafiltracji	Tak
12	Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej	Tak
13	Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy środków płynnych i jednorazowych kapsuł z proszkiem	Tak
14	Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90oC	Tak
15	Archiwizacja przeprowadzonych dezynfekcji (data, rodzaj, skutek) – min. 20 dezynfekcji	Tak
16	Automatyczna pompa heparyny	Tak
17	Zasilanie awaryjne min.10 minut, zasilanie elektryczne: 230V/50Hz	Tak

.……………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)