

DZP.KK.282.17.2021 Sopot, dnia 09.12.2021 roku

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA**

**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK: 17/TP/21**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy rękawic medycznych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. w Sopocie – Znak: 17/TP/21

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2021.1129 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | Treść pytania | **Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego** |
| 1. | Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie **w pozycji nr 2** rękawic nitrylowych o poziomie AQL<=1,5 (potwierdzony badaniami w jednostce niezależnej) oraz o grubości na palcu min.0,09mm. Pozostałe parametry zgodne ze SWZ. | Nie, Zamawiający nie dopuszcza. |
| 2. | **Pozycja 1**  Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poniższych parametrach: rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1.0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,10±0,02, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 80 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe | Nie, Zamawiający nie dopuszcza. |
| 3. | **Pozycja 2**  Czy Zamawiający dopuści rękawiczki teksturowane na końcach palców, o grubości:  - palec: 0,11 +/- 0,01;  - dłoń: 0,07+/- 0,01 mm? | Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 2 do SWZ |
| 4. | **Pozycja 2**  Czy Zamawiający dopuści rękawiczki diagnostyczne nitrylowe o sile zrywu minimum 7,1N? | Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 2 do SWZ |
| 5. | **dotyczy pozycji 1**  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych rękawic **minimalnie** różniących się od opisanych w SWZ? Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor **naturalny**, mankiet rolowany, Lateks o zwiększonej lepkości ułatwiający chwyt narzędzia. Dostępne w rozmiarach **6,0**-9.0, powierzchnia zewnętrzna mikroszorstka, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min 270 mm, AQL 0,65 rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC i CE 0123 w klasie IIa, CE **0123** zgodnie z 93/42/EEC, Siła przy zerwaniu (mediana) ≥9 N, oznakowane **rodzajem** sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii. Opakowanie zbiorcze oznaczone fabrycznie kolorem **zielonym.** | Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 2 do SWZ |
| 6. | **dotyczy pozycji nr 2**  Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie AQL 1,5. Poziom taki wymagany jest zgodnie z normą EN 455-1. Stawianie wymogu poziomu AQL ≤1,0 jest dyskryminujące i ogranicza zasadę konkurencyjności i równego traktowania. | Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. |

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załączniki:

* 1. Zmodyfikowana treść Zał. nr 2 do SWZ 17/TP/21

Pozostała treść Specyfikacji Warunków na sukcesywne dostawy rękawic medycznych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. w Sopocie – Znak: 17/TP/21– **nie zmienia się.**

**DYREKTOR**

**ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY**

**Danuta Szkutnik**