Projekt pn. Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego, 
nr projektu FEWP.06.13-IZ.00-0089/23

Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/04/2024 ROBO.NZL

Załącznik nr 1 do SWZ

System do reedukacji chodu z modułem dla terapii

dorosłych i dzieci – 1 sztuka

Nazwa handlowa: …………………………             Producent: ………………………………

Model: …………………………………….             Rok produkcji: ………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji urządzenia, min. 2020 r. |
|  | Urządzenie umożliwiające prowadzenie terapii z pacjentami z zaburzeniami funkcji neurologicznych i narządu ruchu |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta: ≥135 kg |
|  | Dopuszczalny wzrost pacjenta: min. 200 cm +/- 2 cm |
|  | Urządzenie posiadające: 1 parę ortez dla dzieci i 1 parę ortez dla dorosłych (2 pary w różnych rozmiarach) |
|  | Dopuszczalna długość kości udowej pacjenta - dziecka: 21-35 cm +/- 1 cm |
|  | Dopuszczalna szerokość miednicy pacjenta - dziecka: 17-28 cm +/- 1 cm |
|  | Dopuszczalna długość kości udowej pacjenta - dorosły: 29-51 cm +/- 1 cm |
|  | Dopuszczalna szerokość miednicy pacjenta - dorosły: 35-47 cm +/- 1 cm |
|  | Ortezy sterowane przez silniki elektryczne |
|  | Urządzenie z możliwością dopasowania ortez do budowy anatomicznej pacjenta |
|  | Urządzenie posiadające pasy do mocowania stóp |
|  | Urządzenie z możliwością regulowania prędkości adekwatnie do ruchu ortez |
|  | Prędkość: 0 do max. 3,5 km/h +/- 0,4 km/h |
|  | Prędkość treningu bez ortez: do min. 10 km/h |
|  | Maksymalne odciążenie pacjenta: do 85 kg, względem masy pacjenta +/- 5 kg |
|  | Odciążenie pacjenta sterowane pilotem |
|  | Wymiary urządzenia: (długość x szerokość x wysokość) 300-350 cm x 145-160 cm x 220-246 cm |
|  | Masa urządzenia ≤ 1 000 kg |
|  | Urządzenie wyposażone w przystawkę pediatryczną z ortezami dziecięcymi |
|  | Komputerowe sterowanie ortezami |
|  | Gromadzenie danych z przebiegu sesji i wygenerowanie podsumowania treningu |
|  | Raport z przebiegu sesji terapeutycznej |
|  | Urządzenie musi posiadać min. 4 czujniki pozwalające na dokonanie oceny chodu w czasie rzeczywistym |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia treningu interaktywnego wraz z kluczem licencyjnym |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w dotykowy monitor terapeuty min. 15” oraz w komputer wraz z oprogramowaniem, kluczem licencyjnym, o minimalnych parametrach: - System operacyjny,32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z DirectX 10 - Wymagane złącza: - 2 x USB (3.0) - 2 x USB (2.0) |
|  | Monitor pacjenta o przekątnej min. 32” |
|  | Urządzenie musi umożliwiać kontrolę ruchu w stawach |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać dostosowanie poziomu trudności do indywidualnych możliwości pacjenta |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać dostosowanie intensywności ćwiczeń do indywidualnych możliwości pacjenta |
|  | Możliwość prowadzenia treningu w 2D i 3D |
|  | Wbudowane biologiczne sprzężenie zwrotne wraz z oprogramowaniem |
|  | Urządzenie powinno umożliwiać samodzielne inicjowanie ruchu bądź przy pomocy sprzętu |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w rampę do urządzenia umożliwiającą łatwy i bezpieczny sposób wejścia na sprzęt |
|  | Urządzenie musi umożliwić regulowanie poręczy |
|  | Urządzenie musi posiadać moduł do stymulacji ruchów i transwersji miednicy |
|  | Urządzenie musi umożliwiać zdalne wyłączanie awaryjnie |
|  | Urządzenie musi być wyposażone we wzorzec chodu |
|  | Urządzenie musi automatycznie wykrywać rodzaj ortezy |
|  | Urządzenie musi automatycznie zatrzymywać się kiedy ruch jest niezgodny ze wzorcem chodu |
|  | Urządzenie zasilane napięciem 220-240 VAC 50-60 Hz, moc ≤ 3,5 kW |