## Arkusz1
| Opis przedmiotu zamówienia - Formularz Cenowy |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet 1 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kanister do systemu Thopaz Sterylny zbiornik do systemu drenażu klatki piersiowej Thopaz (lub równoważny) o pojemności 0,8l, z widoczną skalą, znakowaną co min. 100ml. Zbiornik winien posiadać wbudowany filtr hydrofobowo – bakteryjny oraz zawór upuszczający dodatnie ciśnienie. Kanister, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo folia - papier. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Nazwa i opis w języku polskim. Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą 1 szt. próbki celem przetestowania. | szt. |  | 100
2. | Dren z pojedynczym łącznikiem Sterylny dren do systemu drenażu klatki piersiowej Thopaz, długości min. 150cm i średnicy wewnętrznej 5-6mm. Dren dwukanałowy (pomiarowy i pacjenta), wyposażony w klips zaciskowy, zakończony filtrem hydrofobowo – bakteryjny. Dren jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo folia - papier. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Nazwa i opis w języku polskim. Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą 1 szt. próbki celem przetestowania. | szt. |  | 70
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 2 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Urządzenie do pompowania balonów do poszerzania zwężeń. Urządzenie sterylne, jednorazowego użytku z manometrem. Pracujące w zakresie ciśnień 0-440 PSI. Pakowane pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą 2 szt. próbek celem przetestowania. | szt. |  | 20
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 3 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Ostrza do pił oscylacyjnych i sagitalnych.
1.1. | Ostrze o grubości 0,4 mm (0,015”) i krawędzi cięcia 9,0mm, głębokość cięcia 18,5mm, zęby duże. Ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego silnikami Midas Rex. Sterylne, jednorazowe. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Instrukcja w języku polskim. Opakowanie ostrzy kodowane kolorem pod dany rodzaj piły. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 40
1.2. | Ostrze o grubości 0,5 mm (0,020”) i krawędzi cięcia 16,5mm, głębokość cięcia 18,5mm oraz znaczniki głębokości na ostrzu co 5 mm, zęby drobne. Ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego silnikami Midas Rex. Sterylne, jednorazowe. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Instrukcja w języku polskim. Opakowanie ostrzy kodowane kolorem pod dany rodzaj piły. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 40
1.3. | Ostrze z okrągłym oknem tłumiącym drgania, o grubości 0,4 mm (0,015”) i krawędzi cięcia 10,2mm, głębokość cięcia 18,0mm, zęby drobne. Ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego silnikami Midas Rex. Sterylne, jednorazowe. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Instrukcja w języku polskim. Opakowanie ostrzy kodowane kolorem pod dany rodzaj piły. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 40
1.4. | Ostrze o grubości 0,4 mm (0,015”) i krawędzi cięcia 5,8mm, głębokość cięcia 20,0mm, zęby grube. Ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego silnikami Midas Rex. Sterylne, jednorazowe. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Instrukcja w języku polskim. Opakowanie ostrzy kodowane kolorem pod dany rodzaj piły. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 40
1.5. | Ostrze o grubości 0,4 mm (0,015”) i krawędzi cięcia 6,5mm, głębokość cięcia 20,0mm, zęby drobne. Ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego silnikami Midas Rex. Sterylne, jednorazowe Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Instrukcja w języku polskim. Opakowanie ostrzy kodowane kolorem pod dany rodzaj piły .Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 20
2. | Dreny irygacyjne do pił oscylacyjnych i sagitalnych. Dreny kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego silnikami Midas Rex. Sterylne, jednorazowe. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Instrukcja w języku polskim. Opakowanie ostrzy kodowane kolorem pod dany rodzaj piły. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 30
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 4 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych 6mm - 500 szt. 8mm - 2000 szt. 12mm - 2000 szt. Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych z ergonomiczną rączką, zagięte, z końcem z miękkiego materiału. Czyste mikrobiologicznie do dezynfekcji, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i producenta. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą 10 szt. próbek (5 szt. rozmiaru 8mm i 5 szt. rozmiaru 12 mm) celem przetestowania. | szt. |  | 5000
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 5 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Szpatułki laryngologiczne do języka dla dorosłych. Szpatułka wykonane z plastiku, profilowane. Sterylne, jednorazowego użytku. Pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą 5 szt. próbek celem przetestowania. | szt. |  | 9000
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 6 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Pokrowiec na stół mammotomiczny Obłożenie jednorazowe, niesterylne na stół mammotomiczny z miękkiej, oddychającej włókniny SMS 35g/m², z gumką, w rozmiarze 115 cm x 210 cm, kolor niebieski. Grubość materaca w części tylnej (nogi) – 20 cm (od uchwytu do uchwytu), w części przedniej ( głowa ) – 5 cm. W części przedniej otwór o śr. 26 cm , oddalony od brzegów materaca – boki po 24 cm, przód – 18 cm. Akceptowane są przycięte, niewykończone brzegi otworu oraz odcinki nad uchwytami. Pokrowiec w części tylnej i przedniej musi zachodzić pod spód materaca i być wykończony gumką, w celu zapobieżenia przesuwania się pokrowca na materacu i zmiany położenia otworu. Zamawiający żada dostarczenia wraz z ofertą 2 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania. | szt. |  | 300
RAZEM
Pakiet 7 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Osłona na kończynę GENU. Osłona operacyjna na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 37x75cm (włóknina hydrofilowa typu spunbond i folia polietylenowa) o gramaturze 63g/m2, odporność na przenikanie cieczy 162 cmH2O, odporność na rozrywanie na mokro/sucho 158/180kpa oraz dodatkowo 2 taśmy lepne o wymiarach 9x49cm wykonane z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. Opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający żąda dostarczenia wraz z opfertą 2 szt. próbek celem przetestowania. | szt. |  | 400
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 8 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką 100% silikon Wykonany w 100% z silikonu, który eliminuje zapadanie się ścian cewnika oraz znacznie zmniejsza liczbę powikłań. Nie zawiera lateksu. Zalecany w sytuacjach, gdy odsysanie lub karmienie konieczne jest przez dłuższy czas (nie dłużej niż 30 dni). Cztery otwory boczne naprzemianległe ograniczają traumatyzację błony śluzowej przewodu pokarmowego. Końcówka cewnika zamknięta, zaoblona - w kolorze niebieskim (znacznik rtg) umożliwia szybkie założenie go przez nos lub drogi pokarmowe. Przeźroczysty konektor z zatyczką, na łączniku zatyczki podany rozmiar zgłębnika. Zgłębnik wystepuje w 4 rozmiarach: 14, 16, 18, 20. Długość zgłębnika: 120 cm. Znacznik RTG na całej długości zgłębnika. 8 oznaczeń głębokości: od 40 cm co 5 cm do 60 cm; od 70 cm co 10 cm do 90 cm. Pakowany pojedynczo (zwinięty w luźną spiralę), wewnętrznie folia, zewnętrznie blister-pack z widoczną datą sterylizacji i datą ważności. Sterylny (sterylizowany tlenkiem etylenu). Termin wazności: 5 lat od daty produkcji. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą 10 szt. próbek celem przetestowania. (5 szt. w rozmiarze 16 i 5 szt. w rozmiarze 18).
1.1 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 14/120 cm | szt. |  | 80
1.2 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 16/120 cm | szt. |  | 250
1.3 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 18/120 cm | szt. |  | 700
1.4 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 20/120 cm | szt. |  | 100
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 9 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do jejunostomii. Rozmiar: Ch 8 Zestaw powinien składać się z: - cewnika jejunalnego wykonanego z poliuretanu z linią widoczną w promieniach RTG i systemu mocowania do skóry. Długość cewnika 80 cm. - dwóch wprowadzających mandrynów z rozrywanymi kaniulami z polietylenu i dwóch strzykawek. Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy. Opis w języku polskim. | szt. |  | 20
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 10 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wzierniki ginekologiczne. Wzierniki wykonane z przezroczystego tworzywa. Jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności minimum 2 lata. Zamawiający żąda dostawrczenia wraz z ofertą 3 szt.
1.1 | Rozmiar XS | szt. |  | 8000
1.2 | Rozmiar S | szt. |  | 3000
1.3 | Rozmiar M | szt. |  | 1000
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 11 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Przewód do cystoskopu lub rektoskopu- pojedynczy. Przewód służący do podłączania przez igłę do pojemnika z płynem irygacyjnym. Skład: - igła jednokanałowa - dren o średnicy 4,8 x 6,8 mm - komora do wytworzenia ciśnienia - łącznik stożkowy - miękka końcówka silikonowa Sterylny jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 100
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 12 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe. 150cm – 10000 szt. 90cm - 400 szt. Wykonane z przezroczystego PVC, średnicy wewnętrznej 1,25mm z łącznikiem Luer- Lock męskim i żeńskim. Odporne na ciśnienie z pompy ok 4,5 bara. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Opakowanie typu blister. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 10400
2. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych bursztynowe. Bursztynowe, wykonane z PVC o długości około 150 cm i 1,25mm średnicy wewnętrznej z łącznikiem Luer- Lock męskim i żeńskim. Odporne na ciśnienie z pompy ok 4,5 bara. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Opakowanie typu blister. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 1000
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 13 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cewnik rektalny. Rozmiar Ch 26, Ch28 i Ch30 Długość od 300 do 360 mm. Wykonany z PCV, posiadający dwa duże boczne otwory, atraumatyczny zamknięty koniec typu „oliwka”. Kolorowe oznaczenie końcówek oznaczające rozmiar. Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą 1 szt. | szt. |  | 2000
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 14 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Cewnik FOLEY lateksowy, dwudrożny, z końcówką Tiemanna, silikonowany Wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcanie. Atraumatyczna, lekko zagięta specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika u pacjentów ze zwężeniem cewki moczowej. Wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach. Zagięta końcówka zakończona stożkowato. Silikonowana powierzchnia pozwala na jego atraumatyczne wprowadzenie. Łatwy do napełnienia opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie. Plastikowa zastawka zapewniająca szczelność balonu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie podwójne - wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia. Przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego w przypadku zwężonej cewki moczowej, możliwość stosowania do 7 dni. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy.
1. | Rozmiar: CH 12 Długość: 385 mm Balon: 5-10 ml | szt. |  | 50
2. | Rozmiar: CH 14 Długość: 385 mm Balon: 5-10 ml | szt. |  | 50
3. | Rozmiar: CH 16 Długość: 385 mm Balon: 5-10 ml | szt. |  | 50
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 15 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Ostrza. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Ostre nie powodujące szarpania skóry. Wymienne. Końcówki ostrzy pasujące do nasadek 3, 3L, 4, 4L. Ostrza nr 12 w kształcie sierpa (zakrzywione).Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo po 100 szt. w kartoniku. Nadruk nr serii, data ważności na każdej pojedynczej sztuce. Wyraźny rysunek i czytelny numer ostrza na opakowaniu zbiorczym i każdej pojedynczej sztuce. Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy. Nazwa i przeznaczenie w języku polskim. Zamawiajacy żąda dostarczenia warz z ofertą 10 szt. ostrzy w nr 15.
1.1 | Rozmiar: 10 (op.: 100 szt.) | op. |  | 70
1.2 | Rozmiar: 11 (op.: 100 szt.) | op. |  | 150
1.3 | Rozmiar: 12 (op.: 100 szt.) | op. |  | 150
1.4 | Rozmiar: 15 (op.: 100 szt.) | op. |  | 120
1.5 | Rozmiar: 20 (op.: 100 szt.) | op. |  | 20
1.6 | Rozmiar: 24 (op.: 100 szt.) | op. |  | 20
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 16 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kasetka HME o oporze oddechowym średnicy 22mm - wymiennik ciepła i wilgoci, do stosowania dla pacjentów po laryngektomii oddychających przez tracheostomę. Urządzenie które ogrzewa i nawilża powietrze podczas wdechu wykorzystując, ciepło i wilgoć zmagazynowana w kasetce podczas wydechu. Kasetka z filtrem piankowym, gąbką nasyconą chlorkiem wapnia, z przyciskiem zamykającym światło kasetki umożliwiającym mówienie przez protezę głosową, 30 sztuk w opakowaniu. | op. |  | 50
2. | Rurka tracheostomijna, wykonanna z miękkiego silikonu jakości medycznej. Średnica zewnętrzna 12,0; 13,5; 15,0 i 17,0 mm z otworami fenestracyjnymi lub bez. Możliwość zamówienia rurki ze szczelnym ringiem pasującym do płytek ochraniających stomę. Możliwe konfiguracje: - Rurka tracheostomijna w zestawie wraz z 5 wymiennikami ciepła i wilgoci o dużym przepływie powietrza, długości rurek 27, 36 i 55 mm, - Rurka tracheostomijna z otworami fenestracyjnymi w zestawie wraz z 5 wymiennikami ciepła i wilgoci o dużym przepływie powietrza oraz szczoteczką do czyszczenia otworów i protezy głosowej, długości rurek 36 i 55 mm, - Rurka tracheostomijna z ringiem w zestawie wraz z 5 wymiennikami ciepła i wilgoci o dużym przepływie powietrza oraz płytką ochraniającą stomę, długości rurek 36 i 55 mm. | op. |  | 90
3. | Proteza głosowa 200szt. Proteza głosowa wykonana z silikonu medycznego, niskooporowa, wszczepialna pierwotnie podczas laryngektomii lub wtórnie w dowolnym czasie po laryngektomii, posiadająca pierścień z tworzywa widocznego w promieniach rentgenowskich, z możliwością zakładania tej samej protezy do przetoki tchawiczo- przełykowej zarówno przez tracheostomę jak i od strony przełyku. Protezy głosowe dostarczane w sterylnych opakowaniach w rozmiarach: : 4 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm , 10 mm , 12,5 mm , 15 mm. Możliwość zamówienia protez w rozmiarze 8mm, 10mm, 12.5mm z zestawem narzędzi jednorazowych do wszczepienia protez. Możliwość zamówienia protez z dodatkowym większym ( trzecim) kołnierzem uszczelniającym od strony przełyku w rozmiarze 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | op. |  | 250
4. | Sylikonowa podkładka Sylikonowa podkładka przeznaczona do zmniejszenia przecieków wokół portezy głosowej, kompatybilna z protezami o średnicy 22,5Fr | op. |  | 30
5. | Prowadnica 30szt. Prowadnica do implantacji protezy głosowej, kompatybilna z w/w protezami głosowymi. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | op. |  | 30
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 17 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rurka intubacyjna - Safety Silk nosowa Rurka intubacyjna wstępnie wyprofilowana, północna z wysokoobjętościowym niskociśnieniowym mankietem, wykonana z niezawierającego ftalanów (DEHP) pcv. Bardzo delikatna, wyłącznie do intubacji przez nos z zaoblonym otworem Murphy`ego. Trwale połączony z rurką łącznik, odporna na zaginanie, wklęsła gładka końcówka, linia RTG na całej długości, z niebieskim balonikiem kontrolnym, przewód łączący balonik z rurką przeźroczysty w innym kolorze niż balonik. Rurka posiada zawór do strzykawek Luer i Luer-lock. Znacznik głębokości nad mankietem w postaci jednego czytelnego ringu o grubości 1 cm wokół całego obwodu rurki. Rurki w rozmiarach: 6,0 długość całkowita 415 mm, mankiet 20 mm - 50 szt. 6,5 długość całkowita 420 mm, mankiet 24 mm - 100 szt. 7,0 długość całkowita 430 mm, mankiet 26 mm - 50 szt. Opakowanie folia, papier. Na opakowaniu opis w języku polskim, numer serii, LOT, data ważności produktu, znak CE, nazwa producenta, rozmiar rurki. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 150
2. | Przyrząd typu Madgic Przyrząd jednorazowy typu MADgic do podawania leków w postaci aerozolu do błony śluzowej krtani i tchawicy ze strzykawką 3ml, z giętką kaniulą z pamięcią kształtu, oraz końcówką, która uwalnia lek w postaci mgiełki o wielkości 30-100 mikronów. Opakowanie - folia. Na opakowaniu opis w języku polskim, numer serii, LOT, data ważności produktu, znak CE, nazwa producenta. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 150
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 18 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rękawice chirurgiczne do systemu podwójnego zakładania (double gloving) jako rękawice spodnie, jałowe, lateksowe bezpudrowe. Wymagania: - kształt anatomiczny, kolor niebiesko-zielony, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma), powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, pokrywana warstwą nawilżającą, długość rękawicy minimum 295 mm, grubość średnia na palcu max. 0.190 mm, grubość średnia na dłoni max. 0.180 mm, grubość średnia na mankiecie max. 0.130, siła zrywu średnia przed starzeniem 13 N, siła zrywu średnia po starzeniu 12 N, poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g, posiadające AQL ≤ 1.0 Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, z normą EN 455(1-4), przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania wytwórcy). Rozmiary 6,5-9,0 wg. potrzeb zamawiającego. Zamawiajacy żada dostarczenia wraz z ofertąi po 6 par z rozmiaru, w celu oceny jakości, karty techniczne, wyniki badań i katalogi potwierdzające opisane wymogi.
1.1 | 6.5 | szt. |  | 10000
1.2 | 7 | szt. |  | 11000
1.3 | 7.5 | szt. |  | 8000
1.4 | 8 | szt. |  | 1000
1.5 | 8.5 | szt. |  | 600
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 19 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wkłady workowe jednorazowe do ssaków żelowane. Jednorazowe wkłady workowe z żelem o pojemności 1,25 – 1,5 l oraz 2 – 2,5 litry, z wtopioną przykrywką , z dwoma portami – portem do pacjenta i portem do podłączenia szeregowego. Pokrywka z dwoma uchwytami do zdejmowania z pojemników ( dla prawo i leworęcznych ) oraz zaopatrzona w łącznik schodkowy i zatyczkę. W przykrywce wewnętrzny filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy ( hydrofobowy ), ew. z ochroną przeciwrozbryzgową zapobiegającą przedwczesnemu zamknięciu się filtra oraz w celu lepszej widoczności ilości odessanej wydzieliny. Zastawka odcinająca, zapobiegająca cofaniu się wydzieliny do pacjenta. Łączniki do podłączenia ssania i do podłączenia drenu mogą być zdejmowalne. Łącznik do podłączenia drenu pacjenta kątowy schodkowy ( zapobiegający zamknięciu się światła drenu ). Wymiana wkładów bez konieczności odłączania źródła próżni. Mikrobiologicznie czyste, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Ocena jakościowa : 1. Ochroną przeciwrozbryzgową zapobiegającą przedwczesnemu zamknięciu się filtra – 1 pkt. Brak ochrony przeciwrozbryzgowej – 0 pkt. Oferent zobowiązany jest, na czas trwania umowy, do wyposażenia zamawiającego w pojemniki plastikowe na wkłady workowe ( w obu wielkościach do wyboru przez zamawiającego ), oraz w węże i konieczne akcesoria do połączenia ze źródłem próżni dla 40 stanowisk . | szt. |  | 7000
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 20 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Trokary do laparoskopii z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach
1.1 | Jednorazowy trokar o średnicy 11 mm z kaniulą wyposażoną w pełni atraumatyczny system fiksacji w powłokach przy pomocy balonu oraz dysku retencyjnego, długość 100 mm. Automatyczna i bezobsługowa uszczelka 5-11 mm, możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami. Atraumatyczny obturator optyczny bez noża i żadnych ostrych krawędzi, wyprofilowany skrętnie, posiadający otwór na czubku umożliwiający bezpośrednią insuflację. Trokar pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 400
1.2 | Jednorazowa kaniula o średnicy 11 mm wyposażona w pełni atraumatyczny system fiksacji w powłokach przy pomocy balonu oraz dysku retencyjnego, długość 100 mm. Automatyczna i bezobsługowa uszczelka 5-11 mm, możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami. Kaniula pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 100
1.3 | Trokar o średnicy 5 mm z kaniulą wyposażoną w pełni atraumatyczny system fiksacji w powłokach przy pomocy balonu oraz dysku retencyjnego, długość 100 mm lub 150 mm do wyboru przy składaniu zamówienia. Możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami. Atraumatyczny obturator optyczny bez noża i żadnych ostrych krawędzi, wyprofilowany skrętnie, posiadający otwór na czubku umożliwiający bezpośrednią insuflację. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 700
1.4 | Jednorazowa kaniula o średnicy 5 mm wyposażona w pełni atraumatyczny system fiksacji w powłokach przy pomocy balonu oraz dysku retencyjnego, długość 100 mm lub 150 mm do wyboru przy składaniu zamówienia. Możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 200
1.5 | Trokar o średnicy 12 mm z kaniulą wyposażoną w pełni atraumatyczny system fiksacji w powłokach przy pomocy balonu oraz dysku retencyjnego, długość 100 mm lub 150 mm do wyboru przy składaniu zamówienia. Automatyczna i bezobsługowa uszczelka 5-12 mm, możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami. Atraumatyczny obturator optyczny bez noża i żadnych ostrych krawędzi, wyprofilowany skrętnie, posiadający otwór na czubku umożliwiający bezpośrednią insuflację. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 200
1.6 | Trokar typu Hasson 5 mm bezostrzowy, tępy, z systemem fiksacji w powlokach złożonym z symetrycznego balonu oraz żelowego stożka z regulacją wysokości na kaniuli, dł. 100 mm. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 12
Ocena walorów technicznych dla pozycji od 1.1 do 1.6. (łącznie) TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt 1. Balon bezlateksowy TAK/NIE 2. Balon niefragmentujący się TAK/NIE
2. | Igła typu Veresa do zabiegów laparoskopowych. Igła insuflacyjna o długości 120 mm i 150mm w rozmiarze 13G z sygnałem dźwiękowym oraz wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 1200
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 21 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Uszczelka jednorazowa do termosu Uszczelka jednorazowa do termosu do ogrzewania optyki, kompatybilna z termosem posiadanym przez zamawiającego Applied Medical Ref: C3001. Pakowana pojedynczo. | szt. |  | 500
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 22 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tasiemka do mocowania rurek tracheostomijnych. Tasiemki bawełniane o długości 50 – 60 cm i 1-1,3 cm szerokości. Bez żadnego zapięcia. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 3000
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 23 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do laparoskopii ginekologicznej Sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, w składzie: 1. Serweta chirurgiczna o wymiarach 240/180x270 cm ( +/- 3 cm ) do operacji brzuszno-kroczowej z przylepnym otworem brzusznym o wymiarach 30 x30cm ( +/- 1 cm ), wypełnionym folią chirurgiczną oraz otworem kroczowym o wymiarach 12x15cm ( +/- 1 cm ) , gramatura min 56g/m2 (laminat dwuwarstwowy włóknina oraz folia PE), odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 216/230 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min 270cm H2O w strefie krytycznej -1SZT 2. Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm (+/- 2cm), wykonana z mocnej foli o grubości min. 60 mikronów, z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wym. min 65x 85cm i gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 55 ( + 5 ) mikronów – 2 SZT. 3. Przewód monopolarny do narzędzia laparoskopowego do generatorów Valleylab – 1 SZT 4. Kieszeń foliowa 2-komorowa samoprzylepna o wymiarach 40x 25cm – 1 SZT 5. Kompres gazowy o wymiarach 10x 10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG – 40 SZT 6. Ręcznik chłonny o wymiarach 18x25cm ( + 5 cm ) – 4 SZT 7. Pojemnik do liczenia igieł piankowo-magnetyczny o wymiarach 12x9,5x3,8cm, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, o pojemności 40 szt. igieł, żółty – 1 SZT 8. Dren łączący do ssaka PVC 30 Ch o długości 3m, ze stożkowatymi końcówkami – 2 SZT 9. Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwanym ostrzem nr 11 (SS) – 1 SZT 10. Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 2,5 x 30cm - 3 SZT | szt. |  | 700
11. Opatrunek pooperacyjny o wymiarach 6 x 8 cm ( + 2 cm ) sterylny, elastyczny, wysokochłonny 4 warstwowy z superabsorbentem na rany operacyjne. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej powierzchni, zapewniająca atraumatyczną zmianę opatrunku. Produkowany w technologii Flex, umożliwiającej rozciąganie w obu kierunkach. Nie wymagający dodatkowego mocowania. – 3 SZT 12. Opatrunek pooperacyjny chłonny, piankowy o wymiarach 10 x10 cm – 1 SZT 13. Miska z polipropylenu z podziałką, przezroczysta, 250ml – 2 SZT 14. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24cm–– 2 SZT 15. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 40x50cm, 20-nitkowy, biały – 4 SZT 16. Serweta wzmocniona na całej powierzchni na stolik 150x190cm ( +/- 2 cm ), służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókniny polipropylenowej 30 g/m2, folia PE 55 mikronów. 17. Kompres gazowy 30 x 30cm, gaza 17nitkowa, znacznik RTG, biały - 5 SZT 18. Papier krepowy 60 x 60 cm, 60g/m2 - 1 szt.
Każdy pakiet pakowany oddzielnie, sterylny. Na każdym opakowaniu nazwa zestawu, numer katalogowy Ref., numer serii oraz data ważności. Dodatkowo na każdym opakowaniu min. 2 metryczki pozwalające na wklejenie do dokumentacji pacjenta identyfikację zestawu. Data ważności min 12-mcy od daty dostawy. Parametry oceny jakościowej : 1.Oznakowanie zestawu kolorem na opakowaniu zewnętrznym ( wierzch i bok ) – 10 pkt. Brak oznakowania kolorem - 0 pkt. 2. Dotyczy p. 1 – serweta główna: Odporność na przenikanie cieczy głównego obłożenia min. 270cmH2O -10 pkt Odporność na przenikanie cieczy głównego obłożenia < 270cmH2O -0pkt 3. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym min. 5 mm - 10 pkt. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym < 5 mm lub brak - 0 pkt. 4. Sterylna informacja o komponentach znajdujących się w zestawie na wierzchniej widocznej stronie zestawu – 10 pkt. Brak sterylnej informacji – 0 pkt.
2. | Zestaw do laparoskopii chirurgicznej Sterylny zestaw do laparoskopii chirurgicznej zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, w składzie: 1. Serweta chirurgiczna o wymiarach 240/180x270 cm ( +/- 3 cm ) do operacji brzuszno-kroczowej z przylepnym otworem brzusznym o wymiarach 30 x30cm ( +/- 1 cm ), wypełnionym folią chirurgiczną oraz otworem kroczowym o wymiarach 12x15cm ( +/- 1 cm ) , gramatura min 56g/m2 (laminat dwuwarstwowy włóknina oraz folia PE), odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 216/230 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min 270cm H2O w strefie krytycznej -1SZT 2. Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm (+/- 2cm), wykonana z mocnej foli o grubości min. 60 mikronów, z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wym. min 65x 85cm i gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 55 ( + 5 ) mikronów – 2 SZT. 3. Nożyczki laparoskopowe , długość szczęk 18 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm, rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo wykonane z nierdzewnej stali o długości 4 mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją wykonana z politetrafluoroetylenu, wewnętrzny płaszcz wykonany z aluminium. Rękojeść i rotator wykonane z akrylonitrylobutadiensterylu. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and IEC 60601-2-2 – 1SZT | szt. |  | 240
4. Przewód monopolarny do narzędzia laparoskopowego do generatorów Valleylab – 1 SZT 5. Kompres gazowy o wymiarach 10x 10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG – 40 SZT 6. Ręcznik chłonny o wymiarach 18x25cm ( + 5 cm ) – 4 SZT 7. Pojemnik do liczenia igieł piankowo-magnetyczny o wymiarach 12x9,5x3,8cm, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, o pojemności 40 szt. igieł, żółty – 1 SZT 8. Dren łączący do ssaka PVC 30 Ch o długości 3m, ze stożkowatymi końcówkami – 2 SZT 9. Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwanym ostrzem nr 11 (SS) – 1 SZT 10. Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 2,5 x 30cm - 3 SZT 11. Opatrunek pooperacyjny o wymiarach 6 x 8 cm ( + 2 cm ) sterylny, elastyczny, wysokochłonny 4 warstwowy z superabsorbentem na rany operacyjne. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej powierzchni, zapewniająca atraumatyczną zmianę opatrunku. Produkowany w technologii Flex, umożliwiającej rozciąganie w obu kierunkach. Nie wymagający dodatkowego mocowania. – 3 SZT 12. Opatrunek pooperacyjny chłonny, piankowy o wymiarach 10 x10 cm – 1 SZT 13. Miska z polipropylenu z podziałką, przezroczysta, 250ml – 2 SZT 14. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24cm–– 2 SZT 15. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 40x50cm, 20-nitkowy, biały – 4 SZT 16. Serweta wzmocniona na całej powierzchni na stolik 150x190cm ( +/- 2 cm ), służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókniny polipropylenowej 30 g/m2, folia PE 55 mikronów. 17. Kompres gazowy 30 x 30cm, gaza 17nitkowa, 6 warstwowy znacznik RTG, biały - 5 SZT 18. Taca z polipropylenu 43x28x1,5 cm, poj. 3250ml, niebieska - 1 szt. 19. Papier krepowy 60x60cm, 60g/m2 - 1 szt.
Każdy pakiet pakowany oddzielnie, sterylny. Na każdym opakowaniu nazwa zestawu, numer katalogowy Ref., numer serii oraz data ważności. Dodatkowo na każdym opakowaniu min. 2 metryczki pozwalające na wklejenie do dokumentacji pacjenta identyfikację zestawu. Data ważności min 12-mcy od daty dostawy. Parametry oceny jakościowej : 1.Oznakowanie zestawu kolorem na opakowaniu zewnętrznym ( wierzch i bok ) – 10 pkt. Brak oznakowania kolorem - 0 pkt. 2. Dotyczy p. 1 – serweta główna: Odporność na przenikanie cieczy głównego obłożenia min. 270cmH2O -10 pkt Odporność na przenikanie cieczy głównego obłożenia < 270cmH2O -0pkt 3. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym min. 5 mm - 10 pkt. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym < 5 mm lub brak - 0 pkt. 4. Sterylna informacja o komponentach znajdujących się w zestawie na wierzchniej widocznej stronie zestawu – 10 pkt. Brak sterylnej informacji – 0 pkt.
3. | Zestaw do operacji ginekologicznej brzusznej Sterylny zestaw do laparoskopii chirurgicznej zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, w składzie: 1. Serweta chirurgiczna o wymiarach 240/180x270 cm ( +/- 3 cm ) do operacji brzuszno-kroczowej z przylepnym otworem brzusznym o wymiarach 30 x30cm ( +/- 1 cm ), wypełnionym folią chirurgiczną oraz otworem kroczowym o wymiarach 12x15cm ( +/- 1 cm ) , gramatura min 56g/m2 (laminat dwuwarstwowy włóknina oraz folia PE), odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 216/230 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min 270cm H2O w strefie krytycznej -1SZT 2. Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm (+/- 2cm), wykonana z mocnej foli o grubości min. 60 mikronów, z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wym. min 65x 85cm i gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 55 ( + 5 ) mikronów –1 SZT. 3. Taśma lepna wykonany z włókniny poliestrowej o gram. 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów o wymiarach 9 x49 cm ( + 1 cm ) - 2 SZT 4. Kieszeń foliowa 2-komorowa samoprzylepna o wymiarach 40x 35cm – 2 SZT. 5. Kieszeń foliowa 2-komorowa samoprzylepna o wymiarach 25x40cm -1 SZT 6. Serweta operacyjna 3-warstwowa z taśmą samoprzylepną o wymiarach 150 x175cm (+/- 2cm), gramatura min 23g/m2, folia PE 40 mikronów oraz warstwa komfortowa od strony pacjenta 12g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 203cm H2O, odporność na rozrywanie sucho/mokro 85/72 kPa - 2 SZT 7. Ręcznik chłonny o wymiarach 18x25cm ( + 5 cm ) – 4 SZT | szt. |  | 750
8. Kompres gazowy laparotomijny o wymiarach 45x45cm, gaza 20nitkowa, 6-warstwowy, znacznik Rtg, zielony - 5 SZT 9. Kompres gazowy laparotomijny o wymiarach 20x30cm, gaza 20nitkowa, 4-warstwowy, znacznik Rtg, zielony - 5 SZT 10. Kompres gazowy o wymiarach 10 x 10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG - 40 SZT 11. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej z regulacją 3-skalową Typu Triverse do generatora Valleylab - 1 SZT 12. Pojemnik do liczenia igieł piankowo-magnetyczny o wymiarach 12x9,5x3,8cm, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, o pojemności 40szt igieł, żółty – 1 SZT 13. Dren łączący do ssaka PVC 30 Ch o długości 3m, ze stożkowatymi końcówkami – 1 SZT 14. Aspiracja typu Yankauer 22Ch z bulwiastą końcówką o długości 25 cm i 4 otworami – 1 SZT 15. Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwanym ostrzem nr 11 (SS) – 1 SZT 16. Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwanym ostrzem nr 20 (SS) -1 SZT 17. Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 2,5 x 30cm - 3 SZT 18. Opatrunek pooperacyjny o wymiarach 10x30cm sterylny, elastyczny, wysokochłonny 4 warstwowy z superabsorbentem na rany operacyjne. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej powierzchni, zapewniająca atraumatyczną zmianę opatrunku. Produkowany w technologii Flex, umożliwiającej rozciąganie w obu kierunkach. Nie wymagający dodatkowego mocowania. – 1 SZT 19. Kieszeń do liczenia materiału opatrunkowego, przezroczysta, 10-cio przedziałowa - 4 SZT
20. Miska z polipropylenu z podziałką, przezroczysta, 250ml – 3 SZT 21. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24,7cm–– 2 SZT 22. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 40x50cm, 20-nitkowy, biały – 6 SZT 23.Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 15x16cm, 20-nitkowy, znacznik RTG, biały – 10 SZT 24. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 30x30cm, 20-nitkowy, znacznik RTG, biały – 20 SZT 25. Papier krepowy o wymiarach 60x60cm - 1 SZT 26. Torba papierowa o wymiarach 18x38cm - 1 SZT 27. Torba papierowa o wymiarach 25x38cm - 2 SZT 28. Serweta wzmocniona na całej powierzchni na stolik 150x190cm ( +/- 2 cm ), służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókniny polipropylenowej 30 g/m2, folia PE 55 mikronów.
Parametry oceny jakościowej : 1.Oznakowanie zestawu kolorem na opakowaniu zewnętrznym ( wierzch i bok ) – 10 pkt. Brak oznakowania kolorem - 0 pkt. 2. Dotyczy p. 1 – serweta główna: Odporność na przenikanie cieczy głównego obłożenia min. 270cmH2O -10 pkt Odporność na przenikanie cieczy głównego obłożenia < 270cmH2O -0pkt 3. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym min. 5 mm - 10 pkt. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym < 5 mm lub brak - 0 pkt. 4. Sterylna informacja o komponentach znajdujących się w zestawie na wierzchniej widocznej stronie zestawu – 10 pkt. Brak sterylnej informacji – 0 pkt.
RAZEM
Pakiet 24 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Bezpieczna igła motylek do wkłuć podskórnej 21-23G, długość drenu 17,5-31cm 1op. = 100szt. Bezpieczna igła motylkowa do pobierania krwi z trudnych naczyń w systemie zamkniętym lub krótkotrwałych wlewów , z adapterem luer, wyposażony w element zabezpieczający przed zakłuciem w postaci nasady przesuwnej na ostrze igły, ze słyszalnym kliknięciem, z wizualizacją, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 500
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 25 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Filtr do przeciwciał monoklonalny/paklitakselu Filtr przeciwbakteryjny do przetaczania płynów infuzyjnych i leków, jałowy, do stosowania do 96h, z membraną 0,2 μ, zatrzymującą pęcherzyki powietrza, mikroorganizmy, bakterie, grzyby, drożdże, cząstki nieorganiczne, z liniami bez DEHP przed filtrem - 5cm i za filtrem - 20 cm, objętość wypełnienia zestawu max. 4,0 ml , powierzchnia filtrowania 10 cm², przepływ 20ml/min, z zastawką antyzwrotną zapobiegająca cofaniu się krwi w kierunku filtra oraz specjalną zatyczkę typu Flowstop, która umożliwia wypełnienie i odpowietrzenie zestawu przed podłączeniem do linii infuzyjnej przy zachowaniu jego sterylności. Sterylne, jednorazowego użytku. Pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 5000
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 26 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dren do ewakuatora dymu typu RapidVac. 6mm 100 szt. 9mm 50 szt. Dren sterylny, laparoskopowy bez zaworu, dł. 3m, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 120
2. | Dren do ewakuatora dymu typu RapidVac laparoskopowy. Dren sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Rozmiar 6mmx3m posiadający zawór umożliwiający kontrolowaną ewakuację dymu. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 10
3. | Jenorazowa elektroda czynna wraz z drenem do ewakuatora dymu Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Elektroda czynna z dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, zintegrowana przezroczysta wysuwana kaniula do pochłaniania dymu, zintegrowany dren obracający się 360st. po Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 350
5. | Ssawka typu AcuVac do ewakuatora dymu. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 30
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 27 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jednorazowy układ oddechowy. Skład zestawu: - trzy rozciągane dreny karbowane, w zakresie 60/180 cm, o średnicy 22 m - złącze respiratora typu 22F – 22F - worek oddechowy 2 litrowy, bezlateksowy, ze złączem typu 22M/19F - złącze od strony pacjenta typu 22/15F - łącznik Y ze złączem kolankowym oraz z portem do kapnografii Układ mikrobiologicznie czysty lub sterylny wykonany z polipropylenu, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 5000
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 28 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Koreczki do kaniul. op./100 szt. Wielofunkcyjne typu COMBI, służące do zamykania wszystkich elementów systemu infuzyjnego Luer Lock z końcówkami męską i żeńską. Łatwe w stosowaniu, zapewniające szybkie, szczelne i bezpieczne zamknięcie. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający żąda dostyarczenia wraz z ofertą 5 szt. próbek w celu przetestowania. | op. |  | 2000
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 29 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Worek pooperacyjny sterylny z okienkiem, rozmiar do docięcia 10-70 mm, przezroczysty, miękkie ujście do drenażu zamykane za pomocą kurka, możliwość podpięcia worka do zbiórki nocnej, skala pozwalająca ocenić ilość wydzielanej treści, pojemnośc 680ml | szt. |  | 500
2. | Worek stomijny pooperacyjny, jednoczęściowy z możliwością podglądu stomii i ujściem, przeźroczysty, niesterylny, rozmiar docięcia do 100 mm, pojemność 680 ml | szt. |  | 100
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 30 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Osłona na sondę USG z żelem Rozmiar: 13 cm (+/- 3 cm) x 122 cm Uniwersalna bezlateksowa osłonka na sondę w rozmiarze. Winna posiadać opaskę gumową, paski; taśmy oraz żel. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą 4 szt. próbek celem przetestowania. | szt. |  | 1200
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 31 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Narzędzie do usuwania obciętych polipów i ciał obcych Narzędzie do usuwania obciętych polipów i ciał obcych wykonane z drutu i siatki poliestrowej, rozpostartej na pętli o wymiarach 3cmx5,5cm, średnica zewnętrzna osłonki 2,5mm, długość robocza 230cm. | szt. |  | 100
2. | Pętla dedykowana tylko do polipektomii na zimno Pętla dedykowana tylko do polipektomii na zimno, okrągła, 10 mm, sztywna, osłonka 2,4 mm, długość 240 cm, do kanału roboczego 2,8 mm. | szt. |  | 300
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 32 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 Strzykawka sterylna, pojedynczo pakowana, jednorazowego użytku, trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Podwójna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60 ml. | szt. |  | 10000
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 33 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Łącznik do worków Bolus Adaptor Złącze bolus do pobieraia diety dojelitowej z worka strzykawką typu EnFit | szt. |  | 600
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 34 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Protektor/retraktor chirurgiczny Rozmiar 9-14 cm 10 sztuk Rozmiar 5,0-9,0 cm 650 sztuk Protektor/retraktor chirurgiczny jednorazowego użytku do usuwania dużych preparatów, złożony z dwóch pierścieni połączonych elastycznym poliuretanowym rękawem, dający retrakcję 360 stopni. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. Okres ważgności minimum 12 miesięcy. Parametry oceny technicznej: 1. Sztywny pojedyńczy górny pierścień - 10 pkt; Brak zztywnego pojedyńczego górnego pierścienia - 0pkt; 2. Pierścień góny i dolny w różnych kolorach - 10 pkt; Pierścienie nie różniące się kolorem - 0pkt; | szt. |  | 660
2. | System dostępu procedur laparoskopowych - zestaw System dostępu procedur laparoskopowych składający się z: *protektor/retraktor raz chirurgicznych o dwuch obręczach, Połączonych trwałym poliuretanowym rękawem; *szczelnej pokrywki z uszczelką utrzymującą odmę, wyposażoną w otwór umożliwiający wprowadzenie trokara; *jednorazowego, bezostrzowego trokara optycznego, z separatorem tkanek 12mm, z redukcją 5-12mm, długość 100mm, na czubku separujący otwór umożliwiający wytworzenie odmy, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Wszystkie komponenty pakowane w jednym opakowaniu sterylizacyjnym. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy. Parametry oceny technicznej: 1. Sztywny pojedyńczy górny pierścień - 10 pkt; Brak sztywnego pojedyńczego górnego pierścienia - 0pkt; 2. Pierścień góny i dolny w różnych kolorach - 10 pkt; Pierścienie nie różniące się kolorem - 0pkt; | szt. |  | 10
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 35 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zaciski mikronaczyniowe jednorazowego użytku na tętnice dostępne dla naczyń o średnicach: poniżej 1 mm, od 1 mm do 2 mm, od 2 mm do 4 mm, wykonane z poliwęglanu, kolor żółty, wewnętrzna powierzchnia atraumatyczna, dostępne w 3 rozmiarach: długość robocza 10 mm, siła nacisku 40g/mm2 długość robocza 11,5 mm, siła nacisku 60g/mm2 długość robocza 15 mm, siła nacisku 120g/mm2 Pakowane po 10 sztuk | op. |  | 30
2. | Pojedyncze zaciski mikronaczyniowe jednorazowego użytku na żyły dostępne dla naczyń o średnicach: poniżej 1 mm, od 1 mm do 2 mm, od 2 mm do 4 mm, wykonane z poliwęglanu, kolor zielony, wewnętrzna powierzchnia atraumatyczna dostępne w 3 rozmiarach: długość robocza 10 mm, siła nacisku 20g/mm2 długość robocza 11,5 mm, siła nacisku 30g/mm2 długość robocza 15 mm, siła nacisku 60g/mm2 Pakowane po 10 sztuk | op. |  | 30
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 35 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zaciski mikronaczyniowe jednorazowego użytku na tętnice dostępne dla naczyń o średnicach: poniżej 1 mm, od 1 mm do 2 mm, od 2 mm do 4 mm, wykonane z poliwęglanu, kolor żółty, wewnętrzna powierzchnia atraumatyczna, dostępne w 3 rozmiarach: długość robocza 10 mm, siła nacisku 40g/mm2 długość robocza 11,5 mm, siła nacisku 60g/mm2 długość robocza 15 mm, siła nacisku 120g/mm2 Pakowane po 10 sztuk | op. |  | 30
2. | Pojedyncze zaciski mikronaczyniowe jednorazowego użytku na żyły dostępne dla naczyń o średnicach: poniżej 1 mm, od 1 mm do 2 mm, od 2 mm do 4 mm, wykonane z poliwęglanu, kolor zielony, wewnętrzna powierzchnia atraumatyczna dostępne w 3 rozmiarach: długość robocza 10 mm, siła nacisku 20g/mm2 długość robocza 11,5 mm, siła nacisku 30g/mm2 długość robocza 15 mm, siła nacisku 60g/mm2 Pakowane po 10 sztuk | op. |  | 30
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 36 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do inhalacji przeznaczony dla jednego pacjenta. Składa się z górnej komory rozpylania z korkiem, naczynia na lek z rurą karbowaną długości 80 cm +/- 2 cm, maską dla dorosłych wraz z trójnikiem, kompatybilnym z inhalatorem Tajfun. | szt. |  | 1300
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0