## Spis treści
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
Nr pakietu | Nazwa / opis
Pakiet 1 | Papier do sterylizacji
Pakiet 2 | Torebki, rękawy do sterylizacji
Pakiet 3 | Testy do sterylizacji
Pakiet 4 | Testy do kontroli mycia i dezynfekcji maszynowej oraz kontroli zgrzewu
Pakiet 5 | Testy biologiczne szybkiego odczytu do pary wodnej z autoczytnikiem
Pakiet 6 | Chusty gazowe
Szczegółowe opisy - w kolejno ponumerowanych arkuszach

## 1
| Załacznik nr 1 | [8 empty] | 33/ZOF/2019
PAKIET 1
Papier do sterylizacji
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dane Identyfikacyjne (Producent nazwa handlowa numer katalogowy) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Ilość sztuk do testowania / weryfikacji
1 | Papier krepowany zielony a) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,6 kN/m b) gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg. PN EN 868-2), c) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2 załączyć charakterystykę wytrzymałościową wydaną przez producenta d) tolerancja rozmiarów +/- 10mm, w następujących rozmiarach:
| Rozmiar 100 x 100 op. 250 szt. | op. | 35 | [5 empty] | 4 arkusze
| Rozmiar 75 x 75 op. 250 szt. | op. | 15
| Rozmiar 120 x 120 op. 250 szt. | op. | 4
RAZEM:
CENA 100%
1

## 2
| Załacznik nr 1 | [8 empty] | 33/ZOF/2019
PAKIET 2
Torebki, rękawy do sterylizacji
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dane Identyfikacyjne (Producent nazwa handlowa numer katalogowy) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Ilość sztuk do testowania / weryfikacji
Torebki i rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami EN ISO 11 607-1 i ISO 11 607-2, ze względu na procedury zgrzewania – rękawy i torebki muszą pochodzić od jednego producenta a) potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację-dopuszczamy wydaną przez producenta na Karcie Danych Techn. b) wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii c) wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO d) jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania e) ze względów higienicznych rękawy powinny być nawinięte folią na zewnątrz WYMAGANIA PAPIER: Papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3), w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3 załączyć charakterystykę wytrzymałościową wydaną przez producenta a) wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 400 kPa na sucho i 70 - 150 kPa na mokro b) niezwilżalność wodą powyżej 28- 40 s c) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,6 - 2,4 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 - 1,3 kN/m WYMAGANIA FOLIA: Folia co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności folii (PNEN 868-3, PNEN 868-5) załączyć charakterystykę wytrzymałościową wydaną przez producenta a) przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów Według poniższego zestawienia:
Rękawy:
Rolka 200 mb:
1 | bez zakładki – rozmiar szer. 7,5 cm | rolka | 6 | [5 empty] | 3 mb
2 | bez zakładki – rozmiar szer. 10 cm | rolka | 12 | [5 empty] | 3 mb
3 | bez zakładki – rozmiar szer. 12 - 12,5 cm | rolka | 15 | [5 empty] | 0
4 | bez zakładki – rozmiar szer. 15 cm | rolka | 8 | [5 empty] | 0
Rolka 100 mb:
5 | z zakładką – rozmiar szer. 15 cm | rolka | 28 | [5 empty] | 3 mb
6 | z zakładką – rozmiar szer. 20 cm | rolka | 14 | [5 empty] | 3 mb
7 | z zakładką – rozmiar szer. 38-40 cm | rolka | 2 | [5 empty] | 3 mb
Torebki:
płaskie
8 | rozmiar 7,5 x 20 cm op 100 szt | op | 24 | [5 empty] | 1 szt
9 | rozmiar 15 x 30 cm op 100 szt | op | 18 | [5 empty] | 1 szt
z zakładką
10 | rozmiar 15 x 38-40 cm op 100 szt | op | 40 | [5 empty] | 1 szt.
11 | rozmiar 20 x 50 - 55 cm op 100 szt. | op | 10 | [5 empty] | 0
12 | rozmiar 30- 32 x 50- 55 cm op 100 szt | op | 10 | [5 empty] | 1 szt.
13 | rozmiar 24-25 x 48-50 cm op 100 szt | op | 10 | [5 empty] | 0
Razem
CENA 100%

## 3
| Załącznik nr 1 | [8 empty] | 33/ZOF/2019
PAKIET 3
Testy do sterylizacji
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dane Identyfikacyjne (Producent nazwa handlowa numer katalogowy) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Ilość sztuk do testowania / weryfikacji
1 | Test typu Bowie & Dick do kontroli penetracji pary i usuwania powietrza w sterylizatorze - symulacja ładunku porowatego i rurowego Test złożony z duwelementowej kapsuły z możliwością umieszczeniawskaźnika, część kapsuły z tworzywa sztucznego klasy medycznej i część z porowatego metalu • bez lateksu • długość przewodu symulatora rurowego 150 cm • średnica przewodu symulatora rurowego 2 mm • wyraźna zmiana koloru wskaźnika i jednoznaczna interpretacja wyniku • wskaźnik bez zawartości ołowiu i soli metali ciężkich • wskaźnik samoprzylepny dostosowany do parametrów 134 ºC/3,5 min • możliwość przechowywania wskaźników w dokumentacji z kontroli • klasa II wg PN-EN ISO 11140 • aktualny dokument producenta a nie dystrybutora o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych • opakowanie 400 szt. testów kompatybilnych z przyrządem testowym • przyrząd testowy do każdego opakowania wskaźników | op | 1 | [5 empty] | 2
2 | Test do kontroli sterylizacji parą wodną o parametrach 134 0C - 7 min, 1210C – 20 minut odpowiadający testowi zwalniania wsadu Test złożony z korpusu , rurki o długości ok. 150 cm i średnicy ok. 2 mm oraz nakrętki umożliwiającej wizualne sprawdzenie obecności wskaźnika w w przyrządzie • czytelny -natychmiastowy odczyt i jednoznaczna zmiana barwy wskaźnika po procesie sterylizacji oraz interpretacja wyników, • wskaźnik samoprzylepny, • wskaźnik w technologii klasy 6 • opakowanie 400 szt. • przyrząd testowy do każdego opakowani wskaźników • aktualny dokument producenta a nie dystrybutora • o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych | op | 3 | [5 empty] | 2
3 | Koperty z nadrukowanymi tabelami protokołu mycia i dezynfekcji ( 2 myjnie -dezynfektory x 7 cykli) | szt. | 100 | [5 empty] | 2
4 | Koperty z nadrukowanymi tabelami protokołu sterylizacji (2 autoklawy x 6 cykli) | szt. | 100 | [5 empty] | 2
5 | Taśma ze wskaźnikiem na parę wodną 24 mm x 55m wytrzymała na rozerwanie i rozciąganie,wodoodporna, elastyczna, usuwana bez pozostałości kleju.Wskaźnik chemiczny powinien zajmować co najmniej 30% powierzchni taśmy | szt. | 20 | [5 empty] | 0
Razem
CENA 100%

## 4
| Załącznik nr 1 | [8 empty] | 33/ZOF/2019
PAKIET 4
Testy do kontroli mycia i dezynfekcji maszynowej oraz kontroli zgrzewu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dane Identyfikacyjne (Producent nazwa handlowa numer katalogowy) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Ilość sztuk do testowania / weryfikacji
1 | Test dezynfekcji termicznej (90°/5min) w myjni – dezynfektorze, jednoznaczna interpretacja wyniku, wyraźna zmiana koloru po procesie (zgodny z normą EN 867-1, kl.D ) lub ISO 11140-1 (kl.VI) op.100szt | op. | 4 | [5 empty] | 1
2 | Test skuteczności mycia w myjni dezynfektorze o substancji zgodnej z EN ISO 15 883, forma plastikowego paska z naniesioną substancją z czterech stron | op. | 12 | [5 empty] | 1
3 | Test kontroli szczelności zgrzewu zgodnie z wymaganiem PN-EN-ISO 11607-2:2006U. Możliwy do zastosowania w zgrzewarce rolkowej i impulsowej op. 250 szt. | op. | 1 | [5 empty] | 0
Razem
CENA 100%

## 5
| Załącznik nr 1 | [7 empty] | 33/ZOF/2019
Pakiet 5
Testy biologiczne szybkiego odczytu do pary wodnej z autoczytnikiem
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dane identyfikacyjne (Producent nazwa handlowa numer Katalogowy) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT[%] | Wartość brutto | Ilość sztuk do testowania/ weryfikacji
1 | Fiolkowe wskaźniki biologiczne o szybkim odczycie do pary wodnej, ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 3 godzinach inkubacji wraz z autoczytnikiem przeznaczonym do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 3 godzinach. Skład pakietu: 1. Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 3 godzinach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach, czas pozostały do końca inkubacji wyświetlany w sposób ciągły, (co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. Możliwość podłączenia autoczytnika do komputera za pomocą kabla ethernet, w celu możliwości wydruku wyniku inkubacji oraz podglądu wyniku i czasu pozostałego do końca inkubacji w każdej komorze. Dostawca autoczytnika zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia. 2. Wskaźnik biologiczny z datą ważności na 18 m-cy, w opakowaniu po 50 sztuk wskaźnika. | op. | 10
Razem
CENA 100%
Autoczytnik powinien być kompatybilny ze wskażnikami biologicznymi.

## 6
| Załacznik nr 1 | [7 empty] | 33/ZOF/2019
PAKIET 6
Chusty gazowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dane Identyfikacyjne (Producent nazwa handlowa numer katalogowy) | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | VAT[%] | Wartość brutto | Ilość sztuk do testowania/ weryfikacji
1 | Chusty gazowe bez tasiemki, z nitką radiacyjną lub z elementem rtg, rozm.45 x 45 cm (+/ - 10 %), 17-20 nitek, 4 warstwy gazy, dobrze wchłaniające, miękkie, spoiste, powierzchnia bez plam, zanieczyszczeń i rażących błędów tkackich. Gotowy produkt po wstępnym praniu. | szt. | 16000 | [5 empty] | 10
2 | Chusty gazowe z tasiemką, z nitką radiacyjną lub z elementem rtg, rozm.45 x 45 cm (+/ - 10 %), 17-20 nitek, 4 warstwy gazy, dobrze wchłaniające, miękkie, spoiste, powierzchnia bez plam, zanieczyszczeń i rażących błędów tkackich. Gotowy produkt po wstępnym praniu. | szt. | 3500 | [5 empty] | 5
RAZEM:
Cena 100%