Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.280.5.2022

Formularz cenowo techniczny

| Lp | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | APU-300 Argon Plasma Unit s/n B001400 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 2. | BF-1TQ170 Bronchovideoscope s/n 2001215 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 3. | BF-Q170 Bronchovideoscope s/n 2101457 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 4. | BRONCHOSKOP WIDEO BF-1T180 s/n 2700716 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 5. | BRONCHOSKOP WIDEO BF-1T180 s/n 2700908 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 6. | BRONCHOSKOP WIDEO BF-1T180 s/n 2855974 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 7. | BRONCHOSKOP WIDEO BF-1TH190 s/n 2824689 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 8. | BRONCHOSKOP WIDEO BF-H190 s/n 2925267 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 9. | BRONCHOSKOP WIDEO BF-UC190F s/n 7800103 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 10. | CH-S400 Głowica kamery endoskopowej s/n 7813144 | miesiąc. | 20 (od 12/2023r) |  |  |  |  |  |
| 11. | CLV-S400 Źródło światła XENON 300W s/n 7811862 | miesiąc. | 20 (od 12/2023r) |  |  |  |  |  |
| 12. | CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU) s/n 7135105 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 13. | CV-170 OPTERA VIDEO CENTER s/n 7111982 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 14. | EA Monitor dotyk ADVAN 21,5" s/n 8HTC100044 | miesiąc. | 20 (od 12/2023r) |  |  |  |  |  |
| 15. | EDC Plus model D core unit 8 s/n NG821111 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 16. | ENDOBASE III SERWER MACIERZOWY s/n EWAF005852 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 17. | ENDOBASE Komputer do archiwizacji s/n YMLF018634 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 18. | ENDOBASE Komputer do archiwizacji s/n YMLF018817 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 19. | ENDOBASE Komputer do archiwizacji s/n YMLF018828 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 20. | ENDOBASE-Adv.-imaging lic. Netw. Client s/n 4247512500 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 21. | ENDOBASE-Stand.-imaging lic. Standalone s/n 4247480634 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 22. | ENDOBASE-Stand-imaging lic. Netw.Client s/n 4247490833 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 23. | Endoskan 2PL z drukarką s/n 1353 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 24. | Endoskan 2PL z drukarką s/n 1371 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 25. | Endoskan 2PL z drukarką s/n 1528 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 26. | Endoskan 2PL z drukarką s/n 1512 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 27. | Endoskan 2PL z drukarką s/n 1511 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 28. | ETD4 Basic PAA s/n 21132533 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 29. | ETD4 Basic PAA s/n 21132549 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 30. | ETD4 Basic PAA s/n21132563 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 31. | ETD4 Basic PAA s/n 21132512 | miesiąc. | 18 (od 02/2024r) |  |  |  |  |  |
| 32. | EU-ME1 ULTRASOUND CENTER s/n 1343030 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 33. | Fiberoskop ENF-VQ s/n 2750589 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 34. | Fiberoskop intubacyjny LF-TP s/n 2939594 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 35. | GIF-1100 W/BS (EN) s/n 2101105 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 36. | GIF-H190N W/BS (EN) s/n 2102294 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 37. | HF generator ESG-300 s/n B002085 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 38. | HF units ESG-410 s/n 100537 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 39. | Insufflator, UHI-4, 220-240V s/n 7435314 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 40. | Insufflator, UHI-4, 220-240V s/n 7536798 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 41. | Kabel MAJ-1430 EXERA II SCOPE CABLE s/n 7312765 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 42. | Kabel MAJ-1597 s/n 1303505 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 43. | Kamera CH-S400 4K s/n 7813144 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 44. | Kamera HD CH-S190-XZ-E s/n 7404495 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 45 | Kamera HD CH-S190-XZ-E s/n 7505717 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 46. | Kamera HD CH-S190-XZ-E s/n 7505929 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 47. | Kamera OTV-S400 4K s/n 7812352 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 48. | Kamera OTV-S7H-1N s/n 7729520 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 49. | KV-6 SUCTION PUMP EU s/n 1914022 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 50. | KV-6 SUCTION PUMP EU s/n 1914047 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 51. | MAJ-1720 Probe Drive Unit s/n 7902925 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 52. | MAJ-1720 Probe Drive Unit s/n 7902925 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 53. | MAJ-1916 CV INTERFACE Conv s/n 7827077 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 54. | MAJ-1916 Konwerter do CV-190 s/n 7827077 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 55. | Monitor AG-Neovo, DR-22, 21,5" s/n WADR22AEH1900099 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 56. | Monitor dotyk ADVAN 21,5" s/n 8HTC100044 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 57. | MONITOR ENDO VUE 19" s/n 12-213573 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 58. | MONITOR ENDO VUE 19" s/n 12-213579 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 59. | Monitor FSN 26” LED FS-P2604D s/n D26919260001 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 60. | Monitor FSN 31" 4K, FS-P3102DS s/n D31118330004 | miesiąc. | 20 (od 12/2023r) |  |  |  |  |  |
| 61. | Monitor FSN 31" 4K, FS-P3102DS s/n D31118330004 | miesiąc. | 20 (od 12/2023r) |  |  |  |  |  |
| 62. | Monitor FSN 55" 4K FM-C5501DG s/n D55518350003 | miesiąc. | 20 (od 12/2023r) |  |  |  |  |  |
| 64. | Monitor OEV-191 s/n 7616370 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 65. | Monitor OEV262H - 26" HD s/n 7416246 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 66. | Monitor OEV262H - 26" HD s/n 7530175 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 67. | Monitor OEV262H - 26" HD s/n 7531473 | miesiąc. | 24 |  |  |  |  |  |
| 68. | Monitor OEV262H - 26" HD s/n 7763071 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 69. | MU-1# MAINTENANCE UNIT s/n 7750582 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 70. | Myjnia mini ETD2 Plus GA s/n 19926733 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 71. | Myjnia mini ETD2 Plus PAA s/n 19943469 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 72. | Myjnia mini ETD2 Plus PAA s/n 19943473 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 73. | Nagrywarka FSN IPS 710A s/n DIPS7118180012 | miesiąc. | 20 (od 12/2023r) |  |  |  |  |  |
| 74. | NDS Monitor EndoVue Plus 24" (90K0088) s/n C21-015189 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 75. | OEV321UH MONITOR s/n 7120532 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 76. | OFP-2 Flushing Pump s/n 22123345 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 77. | OTV-S400 Procesor kamery Full 4K s/n 7812352 | miesiąc. | 20 (od 12/2023r) |  |  |  |  |  |
| 78. | PCF-H190L VIDEOCOLONOSCOPE s/n 2149668 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 79. | PCF-H190TL W/BS (EN) s/n 2100390 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 80. | Pompa Laparoscopy, 1.8l/ s/n 1409CE547 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 81. | Pompa Laparoscopy, 1.8l/ s/n 1409CE626 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 82. | Pompa OFP-2 s/n 21736981 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 83. | Procesor video CV-165 s/n 7222493 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 84. | Procesor video CV-170 s/n 7781482 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 85. | Procesor video CV-180 s/n 7777489 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 86. | Procesor video CV-190 s/n 7377983 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 87. | Procesor video CV-190 s/n 7407746 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 88. | Procesor video CV-190 s/n 7505729 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 89. | Procesor video CV-190 s/n 7505810 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 90. | Procesor video CV-190 s/n 7749319 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 91. | Procesor video CV-190 PLUS s/n 7902083 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 92. | Szafa EDC-EndoscopeDryingCabinet-D s/n 718021 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 93. | TC-C4 TROLLEY EU SET 1 s/n 22118100 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 94. | TC-E300 WORKSTATION SET - EU s/n 22123236 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 95. | TC-E410 CART 220-240V EU SET 1 s/n 22131679 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 96. | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT s/n 7156062 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 97. | USG-410 (EN) W/O POWER CORD s/n 7110771 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 98. | Wideobronchoskop ultrasonograficzny BF-UC180F s/n 1312054 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 99. | Wideoendoskop URF-P7 s/n 2003031 | miesiąc. | 27 (od 04/2023r) |  |  |  |  |  |
| 100. | Wideofiberoskop ENF-VH2 s/n 7000311 | miesiąc. | 31 (od 01/2023r) |  |  |  |  |  |
| 101. | Wideogastroskop GIF-H185 s/n 2733010 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 102. | Wideogastroskop GIF-H185 s/n 2934026 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 103. | Wideokolonoskop CF-H185I s/n 2931737 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 104. | Wideokolonoskop CF-H185I s/n 2931748 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 105. | Wideokolonoskop CF-H185I s/n 2132838 | miesiąc. | 26 (od 06/2023r) |  |  |  |  |  |
| 106. | Wideokolonoskop CF-H185I s/n 2132004 | miesiąc. | 26 (od 06/2023r) |  |  |  |  |  |
| 107. | Wideokolonoskop PCF-H190I s/n 2740627 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 108. | WM-NP2 Set 6 Workstation s/n 21850434 | miesiąc. | 20 (od 12/2023r) |  |  |  |  |  |
| 109. | WM-NP3 MOBILE WORKST EU GI s/n 22123930 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 110. | Wózek TC-NE s/n 21735267 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 111. | Wózek WM-NP1 s/n 21310154 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 112. | WÓZEK WM-NP1 s/n 2621406 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 113. | Wózek WM-NP2 s/n 21311109 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 114. | Wózek WM-NP2 s/n 21414405 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 115. | Wózek WM-NP2 s/n 21740181 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 116. | Wózek WM-NP2 s/n 21985079 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 117. | Wózek WM-NP2 Set 3 Workstation s/n 21513646 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 118. | Wózek WM-NP2 Set 3 Workstation s/n 21518676 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 119. | Zmiękczacz AQA perla 20 BIO PR s/n 00052573 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 120. | Zmiękczacz AQA perla 20 BIO PR s/n 00015804 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 121. | Zmiękczacz AQA perla 20 BIO PR s/n 00015806 | miesiąc. | 19 (od 01/2024r) |  |  |  |  |  |
| 122. | Źródło światł CLV-S400 s/n 7811862 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 123. | Źródło światła CLE-165 s/n 7211908 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 124. | Źródło światła CLV-180 s/n 7606348 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 125. | Źródło światła CLV-190 s/n 7337489 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 126. | Źródło światła CLV-190 s/n 7457500 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 127. | Źródło światła CLV-190 s/n7553672 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 128. | Źródło światła CLV-190 s/n 7554073 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 129. | Źródło światła CLV-190 s/n 7749319 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 130. | Źródło światła CLV-190 s/n 7776394 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| 131. | Źródło światła CLV-190 s/n 7985078 | miesiąc. | 36 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

Umowa serwisowa w zakresie pełnej obsługi serwisowej urządzeń firmy Olympus

B. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane

w niniejszej tabeli.

| I. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Usługa serwisowa w zakresie obowiązkowych przeglądów, napraw i konserwacji |  |  |
|  | Przegląd, naprawa i konserwacja urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. |  |  |
|  | Sprawdzenie wszystkich parametrów mechanicznych i elektrycznych zgodnie z instrukcją działania. |  |  |
|  | Wymiana wszystkich elementów zalecanych przez producenta oraz uwarunkowanych stanem technicznym w momencie przeglądu. |  |  |
|  | Używanie wyłącznie oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych oraz materiałów zużywalnych i wymiennych (tj. zgodnych z fabryczną konfiguracją urządzenia oraz zaleceniami instrukcji obsługi) |  |  |
|  | Ustawienie i regulacja systemów dawkowania i pomiaru. |  |  |
|  | Podejmowanie reakcji w ciągu 48h od wezwania oraz zakończenie naprawy w terminie do 5 dni roboczych. |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia będzie wykonywany przy użyciu narzędzi i aparatury Wykonawcy. |  |  |
|  | Usługa będzie wykonana w siedzibie Zamawiającego. W sytuacji, kiedy zaistnieje potrzeba wykonania czynności poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca pokrywa koszty transportu. |  |  |
|  | Przekazanie Zamawiającemu informacji o: -czasie oraz skuteczności wszelkich napraw, -wymienionych części zamiennych, -szacunkowym czasie sprawności sprzętu, -przeglądach i czynnościach konserwacyjnych, Kontrola bezpieczeństwa technicznego winna być potwierdzona wpisem do paszportu i raportem serwisowym przekazanym do Działu Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. |  |  |
|  | WARUNKI DODATKOWE: Warunki konieczne, które musi spełniać każdy serwis podejmujący się serwisowania urządzeń ratujących życie: 1. Dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zmiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi. 2. Posiadać określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności. 3. Posiadać legalne oprogramowanie serwisowe dla sprawdzenia parametrów aparatów i wykonania kalibracji urządzeń, a także pełnej procedury przeglądowej. 4. Przeglądy wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, spełniających wymogi ustawy o wyrobach medycznych art.90, ust. 5, pkt 3. W skład pełnej kompleksowej obsługi serwisowej wchodzą: I. - Przeglądy okresowe, zgodnie z zaleceniami producenta - Przeglądy prewencyjne 3. Naprawy 4. Oryginalne części wymienne 5. Sprzęt zastępczy (endoskopy i inne peryferia) 6. Wizyty w nagłych wypadkach 7. Pomoc techniczna i zdalny serwis 8. Szkolenia praktyczne II. Przeglądy wykonywane wyłącznie na nowych i oryginalnych częściach. Przegląd w/w sprzętu - częstotliwość według zaleceń producenta. 1. Przegląd endoskopu - częstotliwość 1 raz w roku. Minimum jeden raz w roku należy wykonać komputerowy test bezpieczeństwa elektrycznego endoskopu (nie mniej niż 2 w okresie trwania umowy) 1.1 Wykonanie testu szczelności 1.2. Kontrola jakości obrazu (przetwornik CCD) 1.3. Kontrola stanu kanałów wewnętrznych endoskopu 1.4. Kontrola działania przycisków sterujących 1.5. Pomiar wydajności podawania powietrza i wody oraz ssania 1.6. Kontrola stanu zaworów i gniazd AW i SS 1.7. Kontrola luzów i zakresu odchylania końcówki dystalnej 1.8. Ocena wyglądu zewnętrznego sondy endoskopowej 1.9. Ocena wyglądu zewnętrznego pozostałych elementów endoskopu 1.10. Kontrola wydajności systemu oświetlającego 1.11. Kontrola wnętrza wtyczki endoskopu 1.12. Wykonanie komputerowego testu szczelności 1.13. Wykonanie komputerowego testu bezpieczeństwa elektrycznego 1.14. Wykonanie komputerowego testu obwodów elektrycznych endoskopu 1.15. Komputerowy pomiar wydajności systemu oświetlającego 2. Przegląd urządzenia peryferyjnego - częstotliwość 1 raz w roku w siedzibie Użytkownika. 2.1. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego 2.2. Sprawdzenie działania wyłącznika sieciowego 2.3. Kontrola bezpieczników sieciowych i przewodu zasilającego 2.4. Kontrola działania przełączników sterujących pracą urządzenia 2.5. Sprawdzenie działania kontrolek i lampek sygnalizacyjnych 2.6. Kontrola wykonywania przez urządzenie prawidłowo wszystkich funkcji 2.7. Kontrola wartości parametrów będących warunkiem prawidłowego działania urządzenia 2.8. Kontrola działania pamięci nastaw urządzenia 2.9. Oczyszczenie wnętrza urządzenia 2.10. Regulacja elementów mechanicznych 2.11. Ocena stanu styków i przewodów elektrycznych Użytkownik otrzymuje dokument potwierdzający sprawność urządzenia - raport serwisowy. III. Przeglądy wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, spełniających wymogi ustawy o wyrobach medycznych art.90, ust. 5, pkt 3 IV. Czas naprawy poza siedzibą szpitala: 14 dni oraz zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy i przeglądu. V. Zapewnienie aparatów zastępczych na czas naprawy oraz wykonywania przeglądu poza siedzibą klienta – na żądanie. |  |  |

C. Wykonawca oświadcza, że figuruje w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

E. Wykonawca zobowiązuje się, że okres gwarancji na części wymieniane podczas przeglądu będzie wynosić 12 miesięcy.

F. Wykonawca zobowiązuje się podjąć interwencję do 48 godzin od momentu zgłoszenia.