## Zadanie_3
KARTA PARAMETRÓW Zadanie 3 Endoskopy (6 szt.) - po modyfikacji
L.p. | Parametry techniczne | strona oferty/plik, w którym znajduje się opis potwierdzajacy spełnianie parametru
Videogastroskop HDTV diagnostyczny – 2 szt.
1 | Szerokość kanału roboczego – min. 3,2 mm
2 | Szerokość zewnętrzna wziernika – max 9,9 mm
3 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; L/P: 210/120; 120/120
4 | Kąt obserwacji – min. 140 st.
5 | System głębi ostrości min 2-100mm
6 | Długość robocza min 1050mm
7 | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości
8 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
9 | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu
10 | Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła
11 | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla górnego odcinka przewodu pokarmowego
12 | Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora
13 | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
14 | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu
15 | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
16 | Zawór testera szczelności w konektorze
17 | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń
18 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych
19 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów
20 | Kompatybilność z kwasem nadoctowym oraz środkami o działaniu sporobójczym opartym na aldehydzie glutarowym
21 | Kompatybilność z posiadanymi procesorami wizyjnymi EPK-i7000
Videogastroskop HDTV zabiegowy – 1 szt.
1 | Szerokość kanału roboczego – min. 3,8 mm
2 | Szerokość zewnętrzna wziernika – max 11,6 mm
3 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; L/P: 210/120; 120/120
4 | Kąt obserwacji – min. 140 st.
5 | System głębi ostrości min 2-100mm
6 | Długość robocza min 1050mm
7 | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości
8 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
9 | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu
10 | Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła
11 | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla górnego odcinka przewodu pokarmowego
12 | Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora
13 | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
14 | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu
15 | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
16 | Zawór testera szczelności w konektorze
17 | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń
18 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych
19 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów
20 | Kompatybilność z kwasem nadoctowym oraz środkami o działaniu sporobójczym opartym na aldehydzie glutarowym
21 | Kompatybilność z posiadanymi procesorami wizyjnymi EPK-i7000
Videokolonoskop HDTV - 1 szt.
1 | Szerokość kanału roboczego – min. 3,8 mm
2 | Szerokość zewnętrzna wziernika– max 13,2 mm
3 | Szerokość zewnętrzna końcówki dystalnej – max 13,2 mm
4 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; L/P: 180/180; 160/160
5 | Kąt obserwacji – min. 140 st.
6 | System głębi ostrości min 4-100 mm
7 | Długość robocza 1700 mm
8 | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości
9 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
10 | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
11 | Zawór testera szczelności w konektorze
12 | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu
13 | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła
14 | Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora
15 | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
16 | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu
17 | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń
18 | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego
19 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych
20 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów
21 | Kompatybilność z kwasem nadoctowym oraz środkami o działaniu sporobójczym opartym na aldehydzie glutarowym
22 | Kompatybilność z posiadanymi procesorami wizyjnymi EPK-i7000
Videokolonoskop HDTV pediatryczny - 1 szt.
1 | Szerokość kanału roboczego – min. 3,8 mm
2 | Szerokość zewnętrzna wziernika– max 11,6 mm
3 | Szerokość zewnętrzna końcówki dystalnej – max 11,5 mm
4 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; L/P: 180/180; 160/160
5 | Kąt obserwacji – min. 140 st.
6 | System głębi ostrości min 2-100mm
7 | Długość robocza 1700 mm
8 | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości
9 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
10 | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
11 | Zawór testera szczelności w konektorze
12 | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu
13 | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła
14 | Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora
15 | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
16 | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu
17 | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń
18 | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego
19 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych
20 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów
21 | Kompatybilność z kwasem nadoctowym oraz środkami o działaniu sporobójczym opartym na aldehydzie glutarowym
22 | Kompatybilność z posiadanymi procesorami wizyjnymi EPK-i7000
Videoduodenoskop – 1 szt.
1 | Średnica kanału roboczego – min. 4,2 mm
2 | Średnica zewnętrzna wziernika– max 11,6 mm
3 | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 13,6 mm
4 | Chip CCD w końcówce endoskopu kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła
5 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
6 | Kąt obserwacji – min. 100 st
7 | Kąt obserwacji wstecznej – min. 10 st
8 | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
9 | Zawór testera szczelności w konektorze
10 | Min. 3 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu
11 | Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora
12 | Kąt zagięć końcówki endoskopu: góra/dół 120/90 oraz prawo/lewo 105/90
13 | System głębi ostrości min 4-60mm
14 | Długość robocza min 1250mm
15 | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (kompatybilność z funkcjami procesora wizyjnego wyposażonego w ta funkcję)
16 | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
17 | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu
18 | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń
19 | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia
20 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych
21 | Jednorazowa lub wielorazowa ściągalna końcówka/elewator
Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów
22 | Kompatybilność z posiadanymi procesorami wizyjnymi EPK-i7000
AKCESORIA
1 | Jednorazowe pętle plecione, owalne, obrotowe, dł. 230 cm, śr. otwartej pętli 10 mm - 20 szt.
2 | Jednorazowe pętle plecione, owalne, obrotowe, dł. 230 cm, śr.otwartej pętli 15 mm. Do kanału roboczego o średnicy od 2,8 mm do 3,8 mm. - 20 szt.
3 | Jednorazowe pętle plecione, owalne, obrotowe, dł. 230 cm, śr.otwartej pętli 30 mm. Do kanału roboczego o średnicy od 2,8 mm do 3,8 mm. - 10 szt.
4 | Jednorazowe pętle plecione, owalne, obrotowe, dł. 230 cm, śr.otwartej pętli 35 mm. Do kanału roboczego o średnicy od 2,8 mm do 3,8 mm. - 20 szt.
5 | Jednorazowe pętle monofilamentne, owalne, obrotowe, dł. 230 cm, śr.otwartej pętli 10 mm. Do kanału roboczego o średnicy od 2,8 mm do 3,8 mm. - 20 szt.
6 | Jednorazowe szczypce do usuwania ciał obcych, krokodylki (aligatorki zakończone zębem szczura), pokrywane teflonem, śr. 2,3 mm, długość narzędzia 230 cm. Do kanału roboczego o średnicy od 2,8 mm do 3,8 mm. - 20 szt.
7 | Jednorazowa klipsownica hemostatyczna, długość 230 cm, możliwość wielokrotnego otwarcia I zamknięcia klipsa, funkcja płynnej rotacji, rozwarcie ramion klipca 16 mm, zestaw wprowadzający bez dodatkowej osłonki klipsa, dystanserów. Bez właściwości ferromagnetycznych – potwierdzony brak przeciwskazań do wykonania rezonansu magnetyczbego. Do kanału roboczego o średnicy od 2,8 mm do 3,8 mm. - 30 szt.
8 | Adapter zaworu zwrotnrgo strumienia wody typu Pentax OE-C12 – 6 szt.
9 | Adapter przyłącza kanału powietrze/woda do ręcznego czyszczenia endoskopów typu Pentax (OF-G17) - 6 szt.