Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zautomatyzowany system dozowania formaliny wraz z materiałami eksploatacyjnymi

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zautomatyzowany system dozowania formaliny do próbek biologicznych | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik o pojemności 500ml 1 op. = 140szt. | 6 op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik transparentny pojemność 1L 1 op. = 120szt | 6 op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik transparentny pojemność 3 L 1 op. = 40szt | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemnik transparentny pojemność 5 L 1 op. = 25szt | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik o pojemności 10L lub 11L 1 op. = 12szt | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 7 | Formalina pH 7.2 – 7.4 o pojemności 10L | 126 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Rolka z etykietami | 10 szt |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zautomatyzowany system dozowania formaliny wraz z materiałami eksploatacyjnymi

| 1 | Zautomatyzowany system dozowania formaliny w systemie zamkniętym, eliminującym kontakt użytkownika z substancja chemiczną zarówno w postaci lotnej i ciekłej, dla próbek biologicznych |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczno-użytkowe / Wymagania ogólne | Wartość wymagana | WARTOŚĆ OFEROWANA PRZEZ WYKONAWCĘ ORAZ POTWIERDZENIE PARAMETRU WYMAGANEGO – NUMER ZAŁĄCZNIKA/STRONA ZAŁĄCZNIKA - należy podać |
|  | Rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Producent: | TAK |  |
|  | Nazwa / typ: | TAK |  |
| 3. | Klasyfikacja: Urządzenie medyczne in-vitro do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel (dyrektywa europejska 98/79/WE), spełniające normę bezpieczeństwa IEC61010 | TAK |  |
| 4. | Wymiary maksymalne urządzenia: - Szerokość: 780 mm - Wysokość: 1950 mm - Głębokość: 900 mm | TAK |  |
| 5. | Waga maksymalna urządzenia bez pojemników z formalina: - 210 kg - waga bez pojemników z formaliną | TAK |  |
| 6. | Obudowa: - Wytrzymała stal nierdzewna/aluminium malowane farbą antybakteryjną - Szczelne zamknięcie na wypadek wycieków lub awarii pompy - Wykonanie bez ostrych krawędzi - Wymagane potwierdzenie producenta urządzenia, że może ono stać w strefie czystej bloku operacyjnego | TAK |  |
| 7. | System ładowania/dozowania formaliny: - Komora dozowania utrwalacza z wentylacją - Podwójna wentylacja, jedna w obszarze dozowania i jedna w obszarze szuflady na odczynniki - Dodatkowa wentylacja umieszczona w obszarze dozowania podczas fazy napełniania pojemnika - Szuflada przednia zapewniająca łatwy dostęp do zbiorników przechowujących utrwalacze wyposażona w dwa kółka obrotowe - Przestrzeń szuflady dostępna dla 4 zbiorników (maks. 20 litrów każdy) - Możliwość wyboru wykorzystywanego zbiornika, co pozwala na jednoczesne stosowanie różnych utrwalaczy i/lub roztworów konserwujących - Dodatkowe przyłącze do zewnętrznego zbiornika utrwalacza - System dozowania do pojemników 0,5/1/3/5/10 lub 11 litrów dedykowanych dla urządzenia, z niepowtarzalnym kodem kreskowym 2D do rozpoznawania pojemności i śledzenia próbek - Pokrywy pojemników 0,5/1/3/5/10 lub 11 litrów wyposażone w zawór jednokierunkowy ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym - Automatyczny system centrowania pojemnika z czujnikiem obecności - Wbudowana waga w komorze dozowania utrwalacza - Czujnik prawidłowego ustawienia dyszy w pojemniku - Czujnik obecności pojemnika - Zawór zapobiegający kapaniu z dyszy - Czujniki do kontroli rozprzestrzeniania się odczynników w komorze roboczej oraz w obszarze pompy - Tryb bezpieczny. Procedura bezpieczeństwa dla wycieków wewnętrznych - Wbudowana lampa bakteriobójcza UV-C z cyklem ręcznym i automatycznym | TAK |  |
| 8. | Zabezpieczone drzwi komory podczas etapu dozowania utrwalacza | Tak - 10pkt Nie - 0 pkt |  |
| 9. | Wolnostojący system do filtracji oparów formaliny: - Wysokowydajny filtr Hepa 14 (99,995%) - Filtr z węglem aktywnym - Możliwość podłączenia do scentralizowanego systemu ekstrakcji | TAK |  |
| 10. | Terminal z ekranem dotykowym wbudowany w urządzenie - Kolorowy wyświetlacz panoramiczny - Ekran dotykowy - Oprogramowanie z interfejsem graficznym i ikonami - Obsługa urządzenia w języku polskim Możliwość integracji z systemem LIS Porty WEJŚCIA/WYJŚCIA: - port USB 2.0 - Port LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45 - Zintegrowany czytnik kart do systemu monitorowania temperatury | TAK |  |
| 11. | Wbudowana drukarka: - Etykiety bez podkładu - dedykowana rolka z etykietami 1op (10szt) - Kod kreskowy: Odczyt kodów 1D i 2D | TAK |  |
| Akcesoria/Materiały eksploatacyjne |  |  |  |
| 12. | Pojemniki dla próbek biologicznych/histopatologicznych, kompatybilne z urządzeniem: Pojemniki 0,5/ 1/3/5 litrów transparentne dedykowane dla urządzenia, pojemniki 10L lub 11L nietrasparentne dedykowane dla urządzenia Pokrywy pojemników 0.5/1/3/5/10 lub 11 litrów oznaczone kodem kreskowym 2D do rozpoznawania pojemności i śledzenia próbek, Pokrywy pojemników 0.5/1/3/5/10 lub 11 litrów wyposażone w kod UDI, zawierający następujące informacje: • GTIN : numer pozycji w handlu globalnym, • (10) : partia do której należy pojemnik, • (240) : kod katalogowy, • (91) : masa pustego pojemnika, • (92) : typ pojemnika, • (93) : wewnętrzne pole identyfikatora • (94) : identyfikator wiadra, niepowtarzalna wartość dla każdego wygenerowanego kodu dedykowane pojemniki transparentne 0.5 L 1op(zestaw 120szt) dedykowane pojemniki transparentne 1L 1op(zestaw 120szt) dedykowane pojemniki transparentne 3L 1op(zestaw 40szt) dedykowane pojemniki transparentne 5L 1op(zestaw 25szt) dedykowane pojemniki 10L lub 11L, 1 op(zestaw 12szt.) | TAK |  |
| 13. | Pokrywy pojemników 0.5/1/3/5/10 lub 11 litrów wyposażone w zawór jednokierunkowy ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym służący do napełnienia pojemników formaliną | Tak - 10pkt Nie - 0 pkt |  |
| 14. | Dedykowany 10 litrowy zbiornik z buforowaną fosforanami formaliną 10% wyposażony w szybkozłącze, tworzący system zamknięty z urządzeniem: - Karton posiadający uchwyty po obu stronach, ułatwiające przenoszenie - oznaczenie informacyjne o położeniu pojemnika w trakcie użytkowania - zbiornik wykonany z polietylenu, (oznaczenie 04 PE- LD), wypełniony 10% zbuforowaną formaliną (woda > 85%, formaldehyd 1%-5%, alkohol metylowy 0%- 0,5%) pH mieszczące się w zakresie 7.2-7.4 – potwierdzone wynikami analizy z laboratorium akredytowanego na terytorium Polski - ilość formaliny w zbiorniku 10000ml - zbiornik wyposażony w szybkozłącze kompatybilne z automatycznym systemem dozowania formaliny - kompatybilność z urządzeniem, potwierdzona oficjalnym dokumentem, przez producenta urządzenia | TAK |  |
| 15. | Gwarancja na urządzenie: 24 miesiące | TAK |  |

*wypełnia wykonawca																										…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy